{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["zał nr 1","zał nr 1.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zał nr 1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":9,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,4],[41,1,41,4],[50,1,50,4],[58,5,58,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"SPRZĘT ENDOSKOPOWY",{"$nulls":5},"Załącznik nr 1 "]
[]
[null,"ZADANIE NR 1"]
["Lp.","Nazwa","Producent/ numer katalogowy","Ilość szt.","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT\n%","Wartość VAT-u","Wartość brutto"]
[1,"IGŁY GASTROSKOPOWE DO OSTRZYKIWANIA",null,288]
[2,"IGŁY KOLONOSKOPOWE DO OSTRZYKIWANIA",null,24]
[3,"CHWYTAK PALCZASTY KOLONOSKOPOWY",null,1]
[4,"KLIPSOWNICA",null,1]
[5,"KLIPSY DO KLIPSOWNICY",null,40]
[6,"BALON DO ROZSZERZANIA",null,1]
[7,"OSŁONKA TEFLONOWA DO PĘTELEK",null,1]
[8,"NARZĘDZIE DO PODWIĄZYWANIA",null,1]
[9,"PĘTLA ELEKTROCHIRURGICZNA KOLONOSKOPOWA",null,1]
[10,"BALON DO ROZSZERZANIA",null,1]
[11,"OSŁONKA TEFLONOWA DO PĘTLI ELEKTROCHIRURGICZNEJ",null,1]
[12,"KLESZCZYKI BIOPSYJNE GASTROSKOPOWE Z IGŁĄ",null,1]
[13,"KLESZCZYKI BIOPSYJNE GASTROSKOPOWE Z IGŁĄ",null,1]
[14,"KLESZCZYKI BIOPSYJNE KOLONOSKOPOWE DUŻE",null,1]
[15,"KLESZCZYKI BIOPSYJNE KOLONOSKOPOWE Z IGŁĄ",null,1]
[16,"PĘTELKI NYLONOWE",null,10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 2"]
["Lp.","Nazwa","Producent /numer katalogowy","Ilość szt.","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT\n%","Wartość VAT-u","Wartość brutto"]
[1,"SZCZOTKA DŁUGA",null,4]
[2,"WIESZAK DO ENDOSKOPÓW (PODWÓJNY)",null,1]
[3,"SZCZOTKA KRÓTKA",null,5]
[4,"PREPARAT DEZYNFEKCYJNY DO MYJNI ENDOSKOPOWEJ ETD ",null,"132  /litr/"]
[5,"ENZYMATYCZNY PREPARAT MYJĄCY DO MYJNI ENDOSKOPOWEJ ETD",null,"72   /litr/"]
[6,"ZAKRYWKA",null,2]
[7,"ZAWÓR WODA-POWIETRZE",null,4]
[8,"ZAWÓR SSĄCY",null,6]
[9,"ZAWÓR BIOPSYJNY",null,10]
[10,"ZAWÓR BIOPSYJNY DO GASTROSKOPU",null,10]
[11,"BUTELKA ",null,1]
[12,"USZCZELKA DO BUTELKI",null,5]
[13,"OLEJEK DO ENDOSKOPÓW",null,10]
[14,"ŻARÓWKA",null,2]
[15,"ZAWÓR SSĄCY",null,10]
[16,"ZAWORY BIOPSYJNE",null,10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[null,"ZADANIE NR 3"]
["Lp.","Nazwa","Producent / numer katalogowy","Ilość szt.","Cena jedn. netto","Wartość netto","VAT\n%","Wartość VAT-u","Wartość brutto"]
[1,"NARZĘDZIE DO DOKUMENTACJI PROCESU MYCIA I DEZYNFEKCJI",null,1]
[2,"DRUKARKA",null,1]
[3,"PAPIER DO DRUKARKI",null,"10      rolek"]
[null,"Wartość ogółem"]

{"sheet":"zał nr 1.1","index":1,"n_rows":62,"n_cols":3,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,0,57,0],[56,1,57,1],[56,2,57,2],[6,0,7,0],[6,1,7,1],[6,2,7,2],[31,0,32,0],[31,1,32,1],[31,2,32,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"zał. nr 1.1"]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[null,"Zadanie nr 1"]
[]
["Lp.","Parametr/warunek","Spełnienie parametru, warunku  TAK/NIE /wypełnia Wykonawca/"]
[]
[1,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania, o odpowiedniej sztywności i ostrości igły umożliwiającej nakłucie twardej śluzówki, w osłonce teflonowej (pakowane sterylnie, jednorazowego użytku), długość ostrza igły maksymalnie 4 mm, średnica 21G (0,8 mm), maksymalna długość narzędzia 165 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm "]
[2,"Igły kolonoskopowe do ostrzykiwania, o odpowiedniej sztywności i ostrości igły umożliwiającej nakłucie twardej śluzówki, w osłonce teflonowej (pakowane sterylnie, jednorazowego użytku), długość ostrza igły maksymalnie 5 mm, średnica 23G (0,6 mm), maksymalna długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm "]
[3," Chwytak kolonoskopowy do wyjmowania usuniętych polipów 5 ramienny, osłonka pokryta teflonem, ramiona zaokrąglone zapobiegające kaleczeniu tkanki, rozpiętość ramion od 20 - 24 mm, długość narzędzia minimum 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, przeznaczone do wielokrotnego mycia i czyszczenia w myjce ultradźwiękowej, przeznaczony do sterylizacji w autoklawie"]
[4,"Endoskopowe narzędzie do hemostazy uszkodzeń śluzówki, na krwawiące naczynia i szypuły polipów, metalowa osłona rozszerzana w części dystalnej, wysuwany prowadnik do mocowania klipsa w postaci stożka, posiadające funkcję rotacji do precyzyjnego obracania klipsa. Długość  narzędzia minimum 2300 mm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Narzędzie przeznaczone do wielokrotnego mycia i czyszczenia w myjce ultradźwiękowej, przeznaczone do sterylizacji w autoklawie"]
[5,"Klipsy endoskopowe jednorazowego użytku (sterylne) przeznaczone do współpracy z wielorazowym narzędziem do hemostazy. Klipsy pakowane w pojedyńcze nasadki (kardrige), prosty system montażu klipsa z narzędziem, oraz proste uwalnianianie klipsa podczas zabiegu, długość ramion klipsa 6 mm, kąt rozwarcia ramion 135°, możliwość szerszego rozwarcia klipsa w trakcie zabiegu. "]
[6,"Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania przełyku, wielorazowego użytku, minimalna długość balonu 80 mm, średnica zewnętrzna 16 mm, minimalna długość narzędzia 180 cm, do średnicy kanału roboczego 2,8 mm"]
[7,"Osłonka teflonowa do kolonoskopowego narzędzia do podwiązywania pętelek, długość minimum 230 cm, średnica kanału roboczego 2,8 mm, wielorazowego użytku, do sterylizacji w autoklawie"]
[8,"Narzędzie do kolonoskopowego podwiązywania szypuł polipów (teflonowa osłonka i korpus narzędzia: metalowy prowadnik z zaczepem do mocowania pętelek, maksymalna długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. Przeznaczone do wielokrotnego mycia i dezynfekcji w myjce ultradźwiękowej, oraz do sterylizacji w autoklawie"]
[9,"Pętla elektrochirurgiczna kolonoskopowa z plecionego drutu (0,47 mm), kształt mały owalny o średnicy 30 mm bez osłonki, obrotowa, długość narzędzia minimum 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, wielorazowego uzytku, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie"]
[10,"Balon średniociśnieniowy do endoskopowego poszerzania przełyku, wielorazowego użytku, minimalna długość balonu 80 mm, średnica zewnętrzna 20 mm, minimalna długość narzędzia 180 cm, do średnicy kanału roboczego 2,8 mm"]
[11,"Osłonka teflonowa do pętli elektrochirurgicznej kolonoskopowej, długość narzędzia minimum 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość wielokrotnego czyszczenia, posiadająca przyłącze do przepłukiwania, wielorazowa do sterylizacji w autoklawie"]
[12,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe, łyżeczki biopsyjne standardowe owalne z okienkiem i z igłą mocującą – minimalna długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, do sterylizacji w autoklawie"]
[13,"Kleszczyki biopsyjne gastroskopowe, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem i z igłą mocującą – minimalna długość narzędzia 155 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, do sterylizacji w autoklawie"]
[14,"Szczypce biopsyjne kolonoskopowe, łyżeczki biopsyjne duże okrągłe z okienkiem i z igłą  mocującą, długość narzędzia minimum 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,7 mm, przeznaczone do wielokrotnego uzycia i sterylizacji w autoklawie"]
[15,"Kleszczyki biopsyjne kolonoskopowe, łyżeczki biopsyjne owalne z okienkiem oraz z igłą mocującą, maksymalna długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm, przeznaczone do wielokrotnego mycia w myjce ultradźwiękowej, do sterylizacji w autoklawie"]
[16,"Pętelki nylonowe zaciskowe duże o średnicy minimalnie 30 mm (jednorazowego użytku) do zakładania na szypuły polipów, do zastosowania z narzędziem do podwiązywania "]
[null,"Prarametry oferowanego przedmiotu zamówienia  są potwierdzone  dołaczonym do oferty  prospektem producenta"]
[]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[null,"Zadanie nr 2"]
[]
["L.p.","Parametr/warunek","Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE /wypełnia Wykonawca/"]
[]
[1,"Szczotka standardowa do czyszczenia kanałów endoskopów zakończona kulką (wielorazowego użytku), długość narzędzia minimum 220 cm, do średnicy kanału roboczego od 2,0 - 4,2 mm"]
[2,"Wieszak na dwa endoskopy z zabezpieczeniem"]
[3,"Szczoteczka do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów (wielorazowego użytku)"]
[4,"Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD. W składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (niezawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno- termicznej w myjni w temp. 60°C. Spektrum działania: B,F,Tbc (mycobacterium tuberculosis),V - 5 minut. Opakowanie zawierające 4 l. preparatu."]
[5,"Enzymatyczny preparat myjący do myjni endoskopowej ETD. Przeznaczony do mycia maszynowego w temperaturze 60°C. W składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, niezawierający soli kwasów organicznych. Ph - neutralne. Opakowanie zawierające 4 l. preparatu"]
[6,"Zakrywka uszczelniająca do videoendoskopów, do użycia w procesie mycia i dezynfekcji "]
[7,"Zawór wielorazowy do kanału woda-powietrze do videoendoskopów"]
[8,"Zawór do kanału ssącego do videoendoskopów, wielorazowego użytku"]
[9,"Zawór wielorazowy do kanału biopsyjnego do videoendoskopów "]
[10,"Zawór biopsyjny do videogastroskopu, wielorazowego użytku"]
[11,"Butelka na wodę do videoendoskopów, przeznaczona do sterylizacji w autoklawie"]
[12,"Zapasowa uszczelka do butelek na wodę do videoendoskopów"]
[13,"Olejek silikonowy do nawilżania zaworów do endoskopów"]
[14,"Żarówka halogenowa kompatybilna ze źródłem światła firmy Olympus \n15V/150W"]
[15,"Zawór do kanału ssącego do bronchoskopów, wielorazowego użytku"]
[16,"Zawór biopsyjny do bronchoskopów"]
[null,"Prarametry oferowanego przedmiotu zamówienia  są potwierdzone  dołaczonym do oferty  prospektem producenta"]
[]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[null,"Zadanie nr 3"]
[]
["L.p.","Parametr/warunek","Spełnienie parametru, warunku TAK/NIE /wypełnia Wykonawca/"]
[]
[1,"Narzędzie do dokumentacji procesów mycia i dezynfekcji z automatycznym rozpoznawaniem endoskopów i osób (typ i numer fabryczny endoskopu, nazwisko osoby uruchamiającej proces) poprzez elektroniczne wskaźniki umieszczone na każdym endoskopie oraz indywidualnych osobowych kart chipowych z możliwością eksportu raportu po dezynfekcji do komputerowego systemu archiwizacji badań endoskopowych. Kompatybilny z myjnią ETD. Język wyświetlanych komunikatów – Polski. Komunikaty głosowe w języku polskim. Możliwość zapisania w pamięci do 50 endoskopów i do 50 osób. Możliwość podłączenia do sieci Ethernet.. Możliwość wydruku raportu w 3 kopiach. "]
[2,"Drukarka termiczna, liniowa kompatybilna z oferowanym systemem dokumentowania mycia i dezynfekcji oraz posiadaną przez Zamawiającego myjnią endoskopową ETD. Rozdzielczość: 200 dpi (8 pkt. / mm). "]
[3,"Papier termiczny w rolce, szerokość papieru: 58 ± 0,5mm, średnica rolki max. 60 mm"]
[null,"Prarametry oferowanego przedmiotu zamówienia  są potwierdzone  dołaczonym do oferty  prospektem producenta"]