{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Załącznik 1.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Załącznik 1.1","index":0,"n_rows":69,"n_cols":10,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,7,21,9],[22,5,22,6],[22,7,22,9],[20,7,20,9],[20,1,20,4],[20,5,20,6],[22,1,22,4],[21,1,21,4],[21,5,21,6],[28,5,28,6],[25,1,25,4],[25,5,25,6],[26,1,26,4],[26,5,26,6],[49,7,49,9],[47,1,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,9],[48,7,48,9],[21,0,28,0],[29,1,29,4],[49,1,49,4],[49,5,49,6],[48,1,48,4],[48,5,48,6],[45,1,45,4],[45,5,45,6],[33,1,33,4],[44,1,44,4],[52,1,52,4],[52,5,52,6],[52,7,52,9],[50,1,50,4],[50,5,50,6],[50,7,50,9],[51,1,51,4],[51,5,51,6],[51,7,51,9],[45,7,45,9],[46,1,46,4],[46,5,46,6],[46,7,46,9],[44,5,44,6],[44,7,44,9],[43,1,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,9],[42,1,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,9],[33,5,33,6],[33,7,33,9],[35,1,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,9],[34,1,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,9],[31,1,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,9],[32,1,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,9],[30,1,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,9],[27,1,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,9],[28,1,28,4],[29,7,29,9],[29,5,29,6],[28,7,28,9],[26,7,26,9],[23,1,23,4],[23,5,23,6],[23,7,23,9],[24,1,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,9],[25,7,25,9],[17,1,17,4],[17,5,17,6],[17,7,17,9],[19,1,19,4],[19,5,19,6],[19,7,19,9],[18,1,18,4],[18,5,18,6],[18,7,18,9],[15,1,15,4],[15,5,15,6],[15,7,15,9],[13,1,13,4],[13,5,13,6],[14,1,14,4],[14,5,14,6],[14,7,14,9],[16,1,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,9],[4,0,4,9],[11,0,12,0],[11,1,11,4],[11,5,12,6],[11,7,12,9],[12,1,12,4],[13,7,13,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,null,null,"Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2008",{"$nulls":5},"Załącznik nr 1.1"]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa: ……..……….…………...…………….……………………….……………………..,Typ aparatu (model): …………………...…………….……….……….………….………………"]
["Producent: ……………………..….……….…………………....…….……………………,Rok produkcji: …………...…………,  Numer fabryczny: ………………………………….."]
[]
["Część I"]
["Zestawienie parametrów technicznych cyfrowego cytofluorymetru przepływowego"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,null,null,"WYMWGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS                                      /WYPEŁNIA WYKONAWCA/"]
[null,"I. PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE)"]
[1,2,null,null,null,3,null,4]
[1,"W pełni cyfrowy cytofluorymetr przepływowy przeznaczony do prowadzenia badań diagnostycznych i badawczych"]
[2,"Cytofluorymetr wyposażony w dwa lasery chłodzone powietrzem:                                                            - niebieski (488 nm)                                                                                                                             - czerwony ( 633 nm lub 635 nm lub 638 nm)"]
[3,"Cytofluorymetr wyposażony w automatyczny, sterowany przez komputer, podajnik próbek z probówek ustawiany na specjalistycznym stole."]
[4,"Jednoczesny pomiar na jednej komorce minimum 8 fluorescencji z obu laserów oraz  FSC i SSC."]
[5,"Wymagana czułość pomiaru fluorescencji: <100 MESF dla barwnika FITC oraz <50 MESF dla barwnika PE."]
[6,"Cytofluorymetr wyposażony w stację roboczą PC o konfiguracji minimum: procesor Pentium™ 4 (lub równoważny) 2.6 GHz pamięć, 2 GB RAM, dysk twardy 100GB, czytnik CD/DVD DVD RW/CDRW, karta graficzna, karta sieciowa, stacja dyskietek 1.44, Modem, system operacyjny Windows XP Pro, klawiatura, mysz, monitor LCD 24”, drukarka kolorowa atramentowa. "]
[7,"Układ optyczny wyposażony w filtry umożliwiające pomiar następujących pojedynczych barwników: FITC, PE, PerCP, APC, oraz barwników tandemowych: PerCP-Cy5.5, PE-Cy7, APC-Cy7."]
[8,"Cytofluorymetr musi być wyposażony w licencjonowane oprogramowanie pozwalające na: "]
[null,"1) ręczną i automatyczną kontrolę cytometru poprzez możliwość ustawienie napięć, kompensacji, progów, "]
[null,"2) wykrywanie i sygnalizację błędów pracy aparatu, "]
[null,"3) możliwość graficznej prezentacji danych w różnych skalach,"]
[null,"4) wykonywanie analiz cytometrycznych z tworzeniem raportów dla m.i. 6-kolorowych odczynników, "]
[null,"5) automatyczne i ręczne bramkowanie różnych populacji komórek."]
[null,"6) automatyczne kalibrowanie cytofluorymetru na wielokolorowych kulkach kalibracyjnych"]
[null,"7) pomiar wartości bezwzględnych."]
[9,"Licencja na oprogramowanie dla systemu operacyjnego MS Windows XP Profesional (4 szt.)"]
[10,"Aparat powinien automatycznie zarządzać płynami eksploatacyjnymi oraz samodzielnie pobierać bufor roboczy oraz płyny odkażające i płuczące z oryginalnych opakowań producenta."]
[11,"Obustronne przekazywanie danych pomiędzy oferowanym cytofluorymetrem a posiadanym cytofluorymetrem FACSCalibur."]
[12,"Dodatkowe stacje komputerowe (szt. 3) do prowadzenia analiz w trybie off-line z możliwością analizowania danych cytometrycznych. Wymagania minimalne są takie jak w pkt. 6.                                                                                                                                              Stacje komputerowe wyposażone są w trzy monitory LCD 19\" w tym do dwóch stacji mają być drukarki laserowe - czarno - białe, a do trzeciej drukarka laserowa - kolorowa. Oprogramowanie do analizy danych cytometrycznych jest identyczne z tym jakie jest opisane w pkt 8."]
[13,"Zestaw startowy odczynników niezbędnych do uruchomienia cytofluorymetru i przeprowadzenia szkolenia personelu."]
[14,"Mikser do wytrząsania próbek cytometrycznych w probówkach przed podaniem ich do aparatu"]
[15,"Zgodność oferowanego aparatu z dyrektywą Parlamentu Europejskiego 98/79/EC z dnia 27.10.1998 dla urządzeń medycznych do diagnostyki IN VITRO."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
[]
[]
[]
["Część II"]
["L.P.","II. PARAMETRY PODLEGAJĄCE OCENIE",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY                A LUB B LUB C*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS                                          /WYPEŁNIA WYKONAWCA/"]
[1,2,null,null,null,3,null,4]
[1,"Sposób prowadzenia wiązek laserowych w miejscu wzbudzenia mierzonej komórki: \nA) Kolinearny (2 punkty)\nB) Nienakładające się przestrzennie 20 punktów)"]
[2,"Światło z laserów kierowane jest na kuwetę pomiarową:\nA) Układem luster w powietrzu (3 punkty)\nB) Światłowodami (5 punktów)"]
[3,"Sposób pomiaru fluorescencji szybko wygasającej dla badania ekspresji komórek o szybkiej relaksacji fotonów: \nA) Od fali najdłuższej do najkrótszej (20 punktów)\nB) Każdy inny (2 punkty)"]
[4,"Optyka zbierająca jest: \nA) Wspólna dla wszystkich barwników (1 punkt)\nB) Wspólna dla barwników wzbudzanych jednym laserem (5 punktów)"]
[5,"Emitowane fluorescencje przechodzą do detektora przez (oprócz filtru BP bezpośrednio przed detektorem):\nA) Jeden filtr rozdzielający (LP, SP lub DM) - (10 punktów)\nB) Więcej niże jeden filtr rozdzielający (3 punkty)"]
[6,"Układ sterujący aparatem pozwala na:\nA) Regulowanie szybkości pobierania próbki - (10 punktów)\nB) Szybkość pobierania jest stała (3 punkty)"]
[7,"Podajnik próbek z probówek posiada funkcję mieszania próbki przed pomiarem:\nA) Nie (1 punkt)\nB) Tak (10 punktów)"]
[8,"Sposób podawania próbki z probówki do komory przepływowej odbywa się:\nA) Bezpośrednio poprzez podstawienie probówki pod kuwetę przepływową (10 punktów)\nB) Niebezpośrednio, ponieważ próbka podawana jest do igły za pomocą wężyka (2 punkty)"]
[9,"Rozdzielczość prezentacji danych graficznych (maksymalna liczba kanałów na wykresach dwuwymiarowych):\nA) <1024 kanałów (0 punktów)\nB) <9600 kanałów (3 punkty)\nC) >9600 kanałów (10 punktów)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[" brak odpowiedzi lub zamieszczenie informacji,  które nie mają związku z opisywanym parametrem punktowane będzie jako 0"]
[]
[]
[]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"        do reprezentowania firmy"]