{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Załącznik 1.1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Załącznik 1.1","index":0,"n_rows":81,"n_cols":13,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[35,1,35,4],[35,5,35,6],[35,7,35,12],[37,0,37,12],[36,1,36,4],[36,5,36,6],[36,7,36,12],[33,1,33,4],[33,5,33,6],[33,7,33,12],[34,1,34,4],[34,5,34,6],[34,7,34,12],[31,1,31,4],[31,5,31,6],[31,7,31,12],[32,1,32,4],[32,5,32,6],[32,7,32,12],[29,5,29,6],[29,7,29,12],[30,1,30,4],[30,5,30,6],[30,7,30,12],[45,1,45,4],[45,5,45,6],[45,7,45,12],[27,1,27,4],[27,5,27,6],[27,7,27,12],[28,1,28,4],[28,5,28,6],[28,7,28,12],[29,1,29,4],[43,1,43,4],[43,5,43,6],[43,7,43,12],[44,1,44,4],[44,5,44,6],[44,7,44,12],[41,1,41,4],[41,5,41,6],[41,7,41,12],[42,1,42,4],[42,5,42,6],[42,7,42,12],[39,7,39,12],[40,1,40,4],[40,5,40,6],[40,7,40,12],[39,5,39,6],[12,1,13,4],[15,0,15,12],[46,7,46,12],[47,1,47,4],[47,5,47,6],[47,7,47,12],[39,1,39,4],[22,7,22,12],[22,1,22,4],[22,5,22,6],[49,5,49,6],[46,1,46,4],[46,5,46,6],[51,1,51,4],[51,5,51,6],[48,1,48,4],[48,5,48,6],[49,1,49,4],[50,1,50,4],[63,7,63,12],[64,7,64,12],[65,7,65,12],[62,0,62,12],[63,1,63,4],[63,5,63,6],[64,1,64,4],[64,5,64,6],[65,1,65,4],[65,5,65,6],[56,1,56,4],[56,5,56,6],[54,7,54,12],[55,7,55,12],[56,7,56,12],[54,1,54,4],[54,5,54,6],[55,1,55,4],[55,5,55,6],[57,0,57,12],[58,7,58,12],[59,1,59,4],[59,5,59,6],[59,7,59,12],[48,7,48,12],[49,7,49,12],[38,0,38,12],[60,1,60,4],[60,5,60,6],[60,7,60,12],[50,5,50,6],[50,7,50,12],[53,1,53,4],[53,5,53,6],[25,1,25,4],[25,5,25,6],[25,7,25,12],[26,1,26,4],[26,5,26,6],[26,7,26,12],[24,1,24,4],[24,5,24,6],[24,7,24,12],[23,7,23,12],[23,5,23,6],[23,1,23,4],[51,7,51,12],[61,1,61,4],[61,5,61,6],[61,7,61,12],[52,5,52,6],[52,7,52,12],[53,7,53,12],[52,1,52,4],[58,1,58,4],[58,5,58,6],[19,1,19,4],[19,5,19,6],[19,7,19,12],[21,1,21,4],[21,5,21,6],[21,7,21,12],[20,1,20,4],[20,5,20,6],[20,7,20,12],[17,7,17,12],[14,1,14,4],[14,5,14,6],[16,1,16,4],[16,5,16,6],[16,7,16,12],[18,1,18,4],[18,5,18,6],[18,7,18,12],[4,0,4,12],[12,0,13,0],[12,5,13,6],[12,7,13,12],[14,7,14,12],[17,1,17,4],[17,5,17,6],[7,9,7,12],[9,6,9,7],[9,9,9,10],[9,11,9,12],[9,0,9,1],[9,2,9,5],[7,7,7,8],[7,2,7,6],[7,0,7,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Załącznik nr 1.1"]
[null,"[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
[]
["Nazwa:*",null,"…………………………………………..……..……...…………………………………….",{"$nulls":4},"Typ aparatu (model):*",null,"……………………………………….………………",null,null,"………………………………………………………"]
[]
["Producent:*",null,"...….……..………………………….……….…………………………………….",null,null,null,"Rok produkcji:*",null,"……...…….","Numer fabryczny:*",null,"……………………………….."]
[]
["Kardiomonitor przenośny o budowie modułowej - 2 szt."]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,null,null,"WYMWGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS                                                                                 /WYPEŁNIA WYKONAWCA/"]
[]
[1,2,null,null,null,3,null,4]
["I. PINFORMACJE OGÓLNE, PRZEZNACZENIE, PARAMETRY ZASILANIA - 2 szt."]
[null,"Podać techniczne parametry urządzenia: wymiary urządzenia, warunki otoczenia w których może pracować, wagę"]
[2,"Urządzenia fabrycznie nowe"]
[3,"Zasilanie 230V, 50Hz"]
[4,"Urządzenia umożliwiające pracę w sieci  i współpracę ze stacją centralnego nadzoru typ M3150"]
[5,"Budowa modułowa umożliwiająca rozbudowę o kolejne parametry i konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie modułów pomiarowych min. 4 z automatyczną rekonfiguracją podczas pracy."]
[6,"Wszystkie oferowane moduły kompatybilne ze wszystkimi oferowanymi monitorami"]
[7,"Monitor zawieszony na ścianie z możliwością jego obracania, pochylania"]
[8,"Ekran monitora typu TFT min. 10”"]
[9,"Obsługa monitora za pośrednictwem ekranu dotykowego oraz pokrętła nawigacyjnego"]
[10,"Wbudowana rączka umożliwiająca przenoszenie"]
[11,"Monitor zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta"]
[12,"Niska masa monitora lub części monitora zabieranej z pacjentem (zapewniającej ciągłość monitorowania, podgląd parametrów, alarmowanie w trakcie transportu), ułatwiająca przenoszenie do 2 kg"]
[13,"Wyświetlanie minimum 4 krzywych dynamicznych jednoczasowo na ekranie z możliwością zamrażania (razem lub pojedynczo)"]
[14,"Prezentacja trendów wysokiej rozdzielczości: częstości rytmu, oddechu i saturacji krwi na jednym ekranie"]
[15,"Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych, trendów wysokiej rozdzielczości dla częstotliwości rytmu, oddechu, saturacji"]
[16,"Wyświetlanie jednocześnie wszystkich monitorowanych danych numerycznych"]
[17,"Trendy graficzne i tabelaryczne minimum 48 godzinne o rozdzielczości 15 sekund"]
[18,"Licencja na oprogramowanie umożliwiające tworzenie raportów z przebiegu monitorowania i wydruk na drukarce centralnej"]
[19,"Możliwość wymiany oprogramowania w przypadku wprowadzenia nowych wersji oraz rozbudowy o kolejne opcje"]
[20,"Zawieszenie naścienne umożliwiające szybkie odłączenie monitora w celach monitorowania podczas transportu pacjenta"]
[21,"Kardiomonitor zapewniający monitorowanie podstawowych parametrów: EKG, oddech, saturacja, temperatura, ciśnienie "]
["II. MODUŁY POMIAROWE"]
["Pomiar EKG, respiracji, ciśnienia, SpO2"]
[1,"Monitorowanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG z możliwością wyświetlania ich jednoczesnego lub według algorytmu określonego przez użytkownika"]
[2,"Zakres pomiarowy: min. 20-300 z dokładnością min. 1%"]
[3,"Możliwość ustawienia alarmów w zakresie 20-300 uderzeń/min."]
[4,"Wyposażenie w kabel EKG 5-odprowadzeniowy –  po 1 komplecie na monitor"]
[5,"Analiza arytmii min. 16 rodzajów zaburzeń z alarmami, dokonywana w monitorze i/lub centrali"]
[6,"Pomiar respiracji metodą impedancyjną"]
[7,"Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie"]
[8,"Zakres pomiarowy min. 5 -160 rpm z dokładnością +/-2 rpm"]
[9,"Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną"]
[10,"Tryb pracy automatyczny z programowalnym odstępem czasowym i ręczny na żądanie"]
[11,"Odstępy w trybie automatycznym ustawiane co min. 1 do 100 min."]
[12,"Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, tętna chwilowego"]
[13,"W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw mankietów dla dorosłych w 3 rozmiarach"]
[14,"Pomiar saturacji i pletyzmografii"]
[15,"Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie"]
[16,"Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe"]
[17,"Zakres pomiarowy min. 70-100% z dokładnością min. 3%"]
[18,"Wyposażenie w min. 1 czujnik wielorazowy naz palec do każdego monitora oraz kabel przyłączeniowy"]
["Moduły do pojedynczego pomiaru temperatury"]
[19,"Pomiar temperatury"]
[20,"Zakres pomiarowy min. 25-40 oC"]
[21,"Przy pomiarze z dwóch różnych miejsc wyświetlanie różnicy temperatur"]
[22,"Wyposażenie w czujniki temperatury wielorazowe, powierzchniowy – po 1 sztuce do każdego monitora"]
["III. POZOSTAŁE WYMAGANIA"]
[1,"Wyposażenie we wszelkie akcesoria kompatybilne z posiadanymi przez Oddziały monitorami typu M3, MP30"]
[2,"Obsługa i opisy w języku polskim"]
[3,"Bezpłatne uruchomienie oraz szkolenie personelu"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta"]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":9},"        do reprezentowania firmy"]