{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,40,2],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[35,0,35,7],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[42,0,42,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[39,0,40,0],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[58,5,58,7],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[76,4,76,7],[75,4,75,7],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[57,5,57,7],[74,4,74,7],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[57,3,57,4],[58,3,58,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1- Oprogramowanie/licencje niezbędne do rejestracji badań histopatologicznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
[]
["Oprogramowanie/licencje niezbędne do rejestracji badań histopatologicznych"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                                                                                "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I. Moduł oprogramowania do obsługi pracowni histopatologicznej (zestaw 5 licencji) wraz z usługą wdrożenia, konfiguracji i uruchomienia oraz szkoleń użytkowników i administratorów. Rozbudowa posiadanego przez Zamawiającego systemu „OPTIMed”"]
[1,"Architektura oprogramowania typu klient – serwer.  Oprogramowanie przystosowane do użytkowania wielostanowiskowego "]
[2,"Gromadzenie danych w użytkowanej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) bazie danych Oracle 9i"]
[3,"Synchronizację danych z wybranymi tabelami i słownikami,  posiadanego przez Zamawiającego, systemu OPTIMed. Synchronizacja danych w zakresie co najmniej: dane osobowe pacjentów i personelu, jednostki organizacyjne (oddziały), lista zewnętrznych jednostek zlecających, lista lekarzy zlecających badania z jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, lista badań diagnostycznych, zlecenia wykonania badań, wyniki badań diagnostycznych dotyczące pacjentów szpitala. Tabelami nadrzędnymi mają być tabele posiadanego, przez Zamawiającego,  systemu OPTIMed."]
[4,"Możliwość dostępu do wyników badań diagnostycznych oraz zapisów historii choroby wprowadzonych w innych modułach,  posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania „OPTIMed” dotyczących aktualnie diagnozowanych pacjentów w Pracowni Histopatologii"]
[5,"Rejestracja danych: o pacjencie, o placówce zlecającej, o osobie kierującej na badanie z placówki zewnętrznej, o przekazanym materiale do badań, o wyniku badania"]
[6,"Prowadzenie w module obsługi pracowni histopatologicznej kartoteki pacjentów z możliwością grupowania wszystkich badań wykonanych dla danego pacjenta. Automatyczne tworzenie wpisu do kartoteki pacjentów w przypadku rejestracji zlecenia wykonania badania diagnostycznego nowego pacjenta"]
[7,"Zdefiniowane typy wykonywanych badań: histopatologia, badania śródoperacyjne, biopsja cienkoigłowa, cytologia z możliwością definiowania własnych."]
[8,"Funkcjonalność rejestracji zlecenia wykonania badania diagnostycznego"]
[9,"Możliwość rejestracji wyników badań dodatkowych w trakcie rejestracji zlecenia wykonania badania diagnostycznego dostarczonych wraz ze zleceniem (np. wyników wpisanych do skierowania)"]
[10,"Funkcjonalność zapisu danych z wpisem: treści skierowania, rozpoznania, opisu rozpoznania, danych osób wykonujących badania i przygotowujących materiał, danych osoby/osób oceniającej preparat, kodów międzynarodowej klasyfikacji chorób nowotworowych."]
[11,"Możliwość zdefiniowania własnej klasyfikacji i kodowania chorób nowotworowych"]
[12,"Funkcjonalność autoryzacji (akceptacji) wprowadzonego wyniku badania przez osobę uprawnioną"]
[13,"Funkcjonalność kartoteki pacjentów z możliwością przeglądu danych pacjenta, podglądu wcześniejszych wyników badań oraz wyszukiwania badań i pacjentów"]
[14,"Funkcjonalność wyszukiwania i sortowania wyników badań za pomocą: numeru PESEL pacjenta, nazwiska pacjenta, nazwiska i imienia pacjenta, daty urodzenia pacjenta, jednostki kierującej, osoby kierującej, daty przyjęcia materiału, daty wykonania badania, statusu badania, rozpoznania, kodów międzynarodowej klasyfikacji chorób nowotworowych, kodów klasyfikacji własnej"]
[15,"Funkcjonalność wyszukiwania kartoteki pacjentów za pomocą: numeru PESEL pacjenta, nazwiska pacjenta, nazwiska i imienia pacjenta, daty urodzenia pacjenta, rozpoznania, kodów międzynarodowej klasyfikacji chorób nowotworowych, kodów klasyfikacji własnej. Funkcjonalność sortowania kartoteki pacjentów za pomocą: numeru PESEL pacjenta, nazwiska pacjenta, nazwiska i imienia pacjenta"]
[16,"Możliwość wykonaniu wydruku próbnego wyniku badania przed jego zatwierdzeniem."]
[17,"Możliwość eksportu wyników badań w formie elektronicznej z koniecznością dostosowania formatu do potrzeb Zamawiającego w trakcie wdrożenia"]
[18,"Możliwość sporządzania zestawień statystycznych z uwzględnieniem ośrodka zlecającego, rodzaju badania, osób opisujących i przygotowujących preparat"]
[19,"Możliwość sporządzania raportów okresowych z wykonania badań diagnostycznych"]
[20,"Możliwość definiowania następujących słowników: jednostek zlecających, osób zlecających, własnego personelu, rodzajów materiałów diagnostycznych, rozpoznań, własnej klasyfikacji (kodowania) chorób nowotworowych."]
[21,"Możliwość definiowania cen wykonania badań"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":140,"n_cols":8,"rows_kept":140,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[9,0,9,7],[19,3,19,4],[33,0,33,7],[12,0,12,7],[34,0,34,7],[37,0,38,0],[37,1,38,2],[37,3,38,4],[37,5,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[40,0,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[138,4,138,7],[139,4,139,7],[137,4,137,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[82,1,82,2],[82,3,82,4],[82,5,82,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[81,1,81,2],[81,3,81,4],[81,5,81,7],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[65,0,65,7],[80,0,80,7],[79,1,79,2],[79,3,79,4],[79,5,79,7],[77,1,77,2],[77,3,77,4],[78,1,78,2],[78,3,78,4],[78,5,78,7],[83,1,83,2],[83,3,83,4],[83,5,83,7],[84,1,84,2],[84,3,84,4],[84,5,84,7],[85,1,85,2],[85,3,85,4],[85,5,85,7],[86,1,86,2],[86,3,86,4],[86,5,86,7],[87,1,87,2],[87,3,87,4],[87,5,87,7],[88,1,88,2],[88,3,88,4],[88,5,88,7],[89,1,89,2],[89,3,89,4],[89,5,89,7],[90,1,90,2],[90,3,90,4],[90,5,90,7],[91,1,91,2],[91,3,91,4],[91,5,91,7],[92,1,92,2],[92,3,92,4],[92,5,92,7],[96,1,96,2],[96,3,96,4],[96,5,96,7],[93,1,93,2],[93,3,93,4],[93,5,93,7],[94,1,94,2],[94,3,94,4],[94,5,94,7],[95,0,95,7],[97,1,97,2],[97,3,97,4],[97,5,97,7],[98,1,98,2],[98,3,98,4],[98,5,98,7],[99,1,99,2],[99,3,99,4],[99,5,99,7],[100,1,100,2],[100,3,100,4],[100,5,100,7],[101,1,101,2],[101,3,101,4],[101,5,101,7],[102,1,102,2],[102,3,102,4],[102,5,102,7],[103,1,103,2],[103,3,103,4],[103,5,103,7],[104,1,104,2],[104,3,104,4],[104,5,104,7],[105,1,105,2],[105,3,105,4],[105,5,105,7],[106,1,106,2],[106,3,106,4],[106,5,106,7],[107,1,107,2],[107,3,107,4],[107,5,107,7],[108,1,108,2],[108,3,108,4],[108,5,108,7],[109,1,109,2],[109,3,109,4],[109,5,109,7],[110,1,110,2],[110,3,110,4],[110,5,110,7],[112,1,112,2],[112,3,112,4],[112,5,112,7],[111,1,111,2],[111,3,111,4],[111,5,111,7],[114,1,114,2],[114,3,114,4],[114,5,114,7],[115,1,115,2],[115,3,115,4],[115,5,115,7],[116,1,116,2],[116,3,116,4],[116,5,116,7],[117,1,117,2],[117,3,117,4],[117,5,117,7],[118,1,118,2],[118,3,118,4],[118,5,118,7],[119,1,119,2],[119,3,119,4],[119,5,119,7],[126,1,126,2],[126,3,126,4],[126,5,126,7],[122,0,122,7],[124,1,124,2],[124,3,124,4],[124,5,124,7],[125,1,125,2],[125,3,125,4],[125,5,125,7],[113,0,113,7],[123,1,123,2],[123,3,123,4],[123,5,123,7],[120,1,120,2],[120,3,120,4],[120,5,120,7],[121,1,121,2],[121,3,121,4],[121,5,121,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt do uruchomienia  modułu do rejestracji badań histopatologicznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa asortymentu /numer katalogowy/","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
["Sprzęt do uruchomienia modułu do rejestracji badań w skład którego wchodzi:"]
[1,"Komputer – jednostka centralna",1]
[2,"Monitor LCD 19\"",1]
[3,"Drukarka laserowa czarno-biała",1]
[4,"Urządzenie transmisyjne Wi-Fi w paśmie 5 GHz",2]
[5,"Router ",1]
[6,"Przełącznik sieci komputerowej",1]
[null,null,null,"SUMA"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
[]
["Sprzęt do uruchomienia  modułu do rejestracji badań histopatologicznych"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I. Komputer z oprogramowaniem systemowym:"]
[1,"Rodzina procesora: Core 2 Duo"]
[2,"Technologia wykonania procesora 65 nm"]
[3,"Gniazdo procesora: Socket – 775"]
[4,"Ilość rdzeni procesora co najmniej 2"]
[5,"Wielkość plamki co najwyżej 0,285 mm"]
[6,"Czas reakcji matrycy co najwyżej 5 ms"]
[7,"Cyfrowa regulacja (OSD)"]
[8,"Zakres częstotliwości odchylania poziomego: co najmniej 30 – 81 kHz"]
[9,"Zakres częstotliwości odchylania pionowego: co najmniej 56 – 75 Hz"]
[10,"Zalecana rozdzielczość pracy monitora: co najmniej 1440 x 900 pikseli"]
[11,"Maksymalna liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 16,7 mln"]
[12,"Pobór mocy w trybie pracy co najwyżej 50 Wat"]
[13,"Pobór mocy w trybie czuwania co najwyżej 5 Wat"]
[14,"Pamięć RAM co najmniej (MB): 2048"]
[15,"Maksymalna ilość pamięci operacyjnej RAM możliwa do zainstalowania w komputerze co najmniej (MB): 8192"]
[16,"Typ pamięci operacyjnej: DDR2 lub nowszy "]
[17,"Karta sieciowa o szybkości 10/100/1000 Mbit/s"]
[18,"Technologia zastosowanego dysku twardego: SATA II lub nowsza"]
[19,"Dysk twardy o pojemności co najmniej 160 GB"]
[20,"Napęd optyczny DVD±RW Dual Layer"]
[21,"Złącza zewnętrzne co najmniej: 4 x USB 2.0 lub więcej (w tym 2 z przodu komputera), RJ-45, wyjście na mikrofon, wyjście liniowe, wyjście słuchawkowe, złącze drukarki LPT, złącze serial (com), D-Sub (wyjście monitorowe 15-stykowe), 2 x PS/2 (na klawiaturę i mysz)"]
[22,"Oprogramowanie (licencja) systemowe MS Windows XP w wersji Professional  lub Vista w wersji Professional/Buissnnes - 5 szt."]
[23,"Klawiatura standardowa (104 klawisze + 3 klawisze zarządzające energia) wyposażona w złącze PS/2, mysz optyczna"]
[24,"Głośniki komputerowe - 2 szt. "]
["II. Monitor LCD:"]
[1,"Przekątna ekranu: co najmniej 19 cali"]
[2,"Obsługiwane typy sygnału wejściowego: co najmniej RGB i DVI"]
[3,"Jasność monitora: co najmniej 300 cd/m2"]
[4,"Kontrast monitora: co najmniej 1:800 (typowy), 1:2000 (dynamiczny)"]
[5,"Wielkość plamki co najwyżej 0,285 mm"]
[6,"Czas reakcji matrycy co najwyżej 5 ms"]
[7,"Cyfrowa regulacja (OSD)"]
[8,"Zakres częstotliwości odchylania poziomego: co najmniej 30 – 81 kHz"]
[9,"Zakres częstotliwości odchylania pionowego: co najmniej 56 – 75 Hz"]
[10,"Maksymalna rozdzielczość pracy monitora: co najmniej 1440 x 900 pikseli"]
[11,"Zalecana rozdzielczość pracy monitora: co najmniej 1440 x 900 pikseli"]
[12,"Maksymalna liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 16,7 mln"]
[13,"Pobór mocy w trybie pracy co najwyżej 50 Wat"]
[14,"Pobór mocy w trybie czuwania co najwyżej 5 Wat"]
["III. Drukarka laserowa czarno - biała:"]
[1,"Nominalna prędkość drukowania co najmniej: 18 stron A4 na minutę"]
[2,"Rozdzielczość druku co najmniej 1200 dpi"]
[3,"Miesięczne obciążalność co najmniej 15 tysięcy wydruków"]
[4,"Możliwość podłączenia drukarki bezpośrednio do sieci komputerowej LAN"]
[5,"Wyposażenie w  port równoległy (IEEE 1284), przyjmowanie wydruków przez port LPT"]
[6,"Wyposażenie w port USB w wersji 2.0, przyjmowanie wydruków przez port USB"]
[7,"Pamięć drukarki co najmniej 32 MB z możliwością rozbudowy do do co najmniej  256 MB"]
[8,"Ręczny tryb druku dwustronnego obsługiwany za pomocą sterownika drukarki"]
[9,"Obsługa PCL 6, PCL 5e z PJL, PostScript 3"]
[10,"Emulacja drukarek standardowych IBM ProPrinter oraz  Epson LQ"]
[11,"Co najmniej 80 typów standardowych czcionek konturowych dostępnych we wszystkich emulacjach"]
[12,"Co najmniej 45 typów czcionek kodów kreskowych jednowymiarowych oraz co najmniej jeden typ czcionek kodów kreskowych dwuwymiarowych"]
[13,"Dostępna co najmniej jedna czcionka bitmapowa"]
[14,"Pobór mocy w trybie drukowanie: co najwyżej 350 W, w trybie oczekiwania: co najwyżej 20 W, w tryb oszczędzania energii: co najwyżej 10 W"]
["IV. Urządzenie transmisyjne Wi-Fi w paśmie 5 GHz – 2 szt.:"]
[1,"Urządzenie radiowej transmisji danych w paśmie 5 GHz umożliwiające szyfrowane połączenie dwóch sieci lokalnych typu bridge (punkt – punkt) "]
[2,"Urządzania przeznaczone do pracy w środowisku zewnętrznym (na zewnątrz budynków). Zakres temperatur pracy urządzenia co najmniej (od -40 °C do +70 °C). Wodoszczelna obudowa. "]
[3,"Maksymalna szybkość transmisji co najmniej 54 Mbps. Maksymalna szybkość transmisji pakietów co najmniej 30 tysięcy na sekundę"]
[4,"Możliwość pracy urządzenia w trybach: bridge i router"]
[5,"Standard pracy urządzenia: 802.11a"]
[6,"Zakres częstotliwości pracy urządzenia w paśmie 5 GHz co najmniej: 5470 MHz – 5725 MHz."]
[7,"Obsługa co najmniej 11 kanałów transmisji pasma 5 GHz, z dynamicznym wyborem częstotliwości (kanału)"]
[8,"Stosowane modulacje sygnału co najmniej: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM"]
[9,"Stosowane w urządzeniu protokoły bezpieczeństwa co najmniej: AES 128 bit, Blowifish 128 bit, WEP 128 bit.\nZastosowanie w urządzeniu protokołu ESSID."]
[10,"Zarządzanie urządzeniem z poziomu przeglądarki stron www"]
[11,"Czułości modułu odbiornika urządzenia co najmniej:\n- 88 dBm przy prędkości 54 Mb/s\n- 90 dBm przy prędkości 48 Mb/s\n- 93 dBm przy prędkości 36 Mb/s\n- 95 dBm przy prędkości 24 Mb/s\n- 97 dBm przy prędkości 18 Mb/s\n- 99 dBm przy prędkości 12 Mb/s\n- 102 dBm przy prędkości  9 Mb/s\n- 104 dBm przy prędkości  6 Mb/s "]
[12,"Moc modułu nadajnika urządzenia co najwyżej:\nETSI < 30 dBm EIRP\nOFCOM < 33 dBm EIRP\nFCC, Africa < 40 dBm EIRP"]
[13,"Złącza urządzenia: LAN 10/100 Base-T (RJ-45) z zasilaniem PoE"]
[14,"Antena zintegrowana z pozostałymi częściami urządzenia. Rozmiar urządzenia co najwyżej: 350 mm x 350 mm x 150 mm"]
[15,"Urządzenie wyposażone w sygnalizację: prawidłowego dostarczenia napięcia i prądu zasilania (1 sygnalizator), aktywności transmisji po stronie sieci LAN,  aktywności transmisji po stronie sieci Wi-Fi"]
[16,"Możliwość pracy urządzenia na odległość co najmniej 11 km, udokumentowana testami producenta lub dystrybutora. Możliwość optymalizacji parametrów urządzenia umożliwiająca prace urządzenia na dużych odeległościach "]
[17,"Urządzenie dostarczane w zestawie z zasilaczem, kablami transmisyjnymi i zasilającymi, podzespołami do mocowania urządzenia na dachu budynku"]
["V. Router:"]
[1,"Wyposażenie routera w co najmniej 1 port WAN (RJ-45) oraz w co najmniej 8 portów LAN (RJ-45)"]
[2,"Obsługa routing-u statycznego i dynamicznego. Osługa protokołow RIP v1 (Routing Information Protocol wersja 1) oraz RIP v 2 (Routing Information Protocol wersja 1)"]
[3,"Obsługa co najmniej następujących protokołów: DHCP Server, DHCP klient, DNS, DynDNS, IEEE 802.1p, IEEE 802.3 – 10 BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, NAT, PPPoE, TCP/IP, UDP, UPnD"]
[4,"Obsługa protokołu VPN co najmniej: IPSec pass-trough, PPTP pass-trough"]
[5,"Obsługa: funkcji DMZ, blokowania wskazanych domen, port forwarding "]
[6,"Funkcja filtrowania ruchu co najmniej po: numerze IP, adresie MAC, adresie URL"]
[7,"Zarządzanie urządzeniem oparte o protokół SNMP, możliwość zarządzania urządzeniem poprzez przeglądarek stron www"]
[8,"Dostarczenie w zestawie kabla krosującego, zasilacza, sterowników i oprogramowania na płycie CD."]
["VI. Przełącznik niezarządzalny 10/100 Mbit/s 5 portów"]
[1,"Obsługiwane protokoły co najmniej: IEEE 802.3 – 10BaseT, IEEE 802.3u – 100BaseTX, half dupelx, full duplex, auto MDI/MDI-X"]
[2,"Liczba portów typu RJ45 co najmniej 5"]
[3,"Szybkość pracy portów 10/100 Mbit/s z autonegocjacją prędkości na każdym porcie"]
[4,"W zestawie z przełącznikiem zasilacz zewnętrzny umożliwiający zasilanie z sieci 230-240 V."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,0,36,7],[45,0,45,7],[37,0,37,2],[39,0,39,2],[37,3,37,7],[39,5,39,7],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[60,1,60,2],[44,3,44,4],[42,5,43,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[44,5,44,7],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[6,0,6,7],[39,3,39,4],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[44,1,44,2],[46,1,46,2],[42,3,43,4],[53,5,53,7],[10,0,10,7],[73,4,73,7],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[14,3,14,4],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[71,4,71,7],[72,4,72,7],[35,0,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3 - Centrum do zatapiania wraz z zimną płytą (model nie gorszy niż EG1150HC lub równoważny)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["(model nie gorszy niż EG1150HC lub równoważny)"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Centrum do zatapiania wraz z zimną płytą (model nie gorszy niż EG1150HC lub równoważny)"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymaganie techniczne:"]
[1,"Pojemność zbiornika na parafinę minimum 3l"]
[2,"Wymienne, podgrzewane pojemniki na foremki i/lub inne akcesoria - minimum 2 sztuki - o pojemności minimum 1.8l"]
[3,"Regulacja temperatury pojemników na akcesoria w zakresie od +55oC do +70oC"]
[4,"Podgrzewana powierzchnia robocza ze zintegrowaną zimną płytką"]
[5,"Regulacja temperatury powierzchni roboczej w zakresie od +55oC do +70oC"]
[6,"Podgrzewany uchwyt na 6 szczypiec - umieszczony centralnie"]
[7,"Możliwość programowania tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie / wyłączanie urządzenia"]
[8,"Zintegrowane oświetlenie powierzchni roboczej wraz z lupą powiększającą minimum 2x oraz przyciskiem nożnym sterującym pracą elektrozaworu dozowania parafiny"]
[9,"Grawitacyjny system dozowania parafiny z zaworem elektromagnetycznym"]
[10,"Możliwość precyzyjnej regulacji strumienia przepływającej parafiny"]
[11,"Moduł zimnej płyty ze stałą temperaturą na poziomie około -5oC posiadający własne zasilanie"]
[12,"Powierzchnia zimnej płyty nie mniejsza niż 330 x 370 mm"]
[13,"Możliwość wykorzystania zimnej płyty jako urządzenia niezależnego od centrum do zatapiania"]
[14,"Wymagany brak połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy centrum do zatapiania i zimną płytą"]
[15,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[36,0,36,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[46,0,46,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[70,4,70,7],[71,4,71,7],[72,4,72,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
[".........................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4 - Cieplarka laboratoryjna"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["……….……….."]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Cieplarka laboratoryjna"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Wymuszony obieg powietrza"]
[2,"Pojemność 75l"]
[3,"Zakres temperatury - od temperatury otoczenia do +100oC"]
[4,"4 półki"]
[5,"Półki i komora z blachy nierdzewnej"]
[6,"Obudowa z blachy lakierowana proszkowo"]
[7,"Ochrona wsadu cieplarki przez podwójny autonomiczny układ zabezpieczający aparat przed niekontrolowanym wzrostem temperatury"]
[8,"Dokładność stabilizacji temperatury w punkcie ± 0,1oC"]
[9,"Mikroprocesorowy system sterowania"]
[10,"Dokładność nastawy i odczytu temperatury +1oC"]
[11,"Programowanie czasu trwania nastawionej temperatury w 3 zakresach:                               1) Od 1 do 99 godz. 59 min. co 1 minutę,                                                                                     2) Od 0,1 godz. do 999,9 godz. co 0,1 godz.,                                                                                 3) Praca ciągła"]
[12,"Cyfrowy pomiar temperatury"]
[13,"Minimum 4 kominki wentylacyjne"]
[14,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":84,"n_cols":8,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,4,82,7],[83,4,83,7],[81,4,81,7],[70,1,70,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[69,1,69,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,0,46,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["........................."]
["[pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5 - Spektrofluorymetr "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Spektrofluorymetr fluorescenyjny do wykonywania pomiarów: fluorescencji, luminescencji oraz fosforescencji"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Źródło promieniowania: lampa xenonowa 150W"]
[2,"Monochromator wyposażony w rytą, korygującą odchylenia wklęsłą siatkę dyfrakcyjną: 900linii/mm i jasności F 2.2 zapewniających duży poziom energii sygnału."]
[3,"Zakres dł. fali wzbudzania i emisji odczytywany przez fotopowielacz, w który aparat wyposażony jest standardowo: 200 do 750 nm z możliwością rozbudowy do zakresu 200-900nm"]
[4,"Dokładność długości fali: +/-1 nm"]
[5,"Spektralne szerokości szczelin: \na) dla wzbudzania: od 1 do 20 nm (regulowana w 5 krokach: 1, 2.5, 5, 10 i 20nm)\nb) dla emisji: od 1 do 20 nm (regulowana w 5 krokach: 1, 2.5, 5, 10 i 20nm)"]
[6,"Rozdzielczość: 1,0 nm"]
[7,"Przedział odczytu długości fali: 0.2 nm"]
[8,"Próbkowanie sygnału: 0.001 s"]
[9,"Czułość (stosunek sygnału do szumu) –800:1 mierzony metodą RMS (250:1 mierzony metodą p–p) w warunkach: dla Ramanowskiego pasma wody przy dł. fali wzbudzającej 350 nm, szerokości szczeliny 5 nm i czasie reakcji 2s"]
[10,"Szybkość skanowania: od 30 do 60.000 nm/min"]
[11,"Szybkość przemiatania: 60.000 nm/min"]
[12,"Poziome wzbudzanie próbki umożliwiające wykonywanie pomiarów z ilości: 0,6 ml roztworu przy użyciu standardowej 10 mm kuwetki o objętości 3.5 ml"]
[13,"Możliwość wykonywania pomiarów fosforescencji z czasem życia 1 ms"]
[14,"4 - pozycyjny podajnik kuwet."]
[15,"Aparat powinien być wyposażony w zestaw do kwantowej korekcji widma zarówno po stronie wzbudzania jak też emisji: (Rodaminę B, kuwetę trójkątną ze ścianką metalizowaną, diffuser)"]
[16,"Możliwość zainstalowania licznych przystawek w tym m. in.: uchwytów wielopozycyjnych (z termostatowaniem i bez), czytnika mikropłytek, przystawek do pomiarów w temperaturze ciekłego azotu, kuwety przepływowej, przystawki do próbek stałych, przystawki umożliwiającej termostatowanie i jednoczesnym mieszaniem, automatycznych podajników i innych. "]
[17,"Łatwe w użyciu oprogramowanie (nie gorsze niż niżej wymienione lub rownoważne) pracujące w środowisku Windows XP PL umożliwiające precyzyjną analizę jakościową i ilościową badanych próbek. Oprogramowanie powinno być wyposażone w liczne funkcje do obróbki wyników w tym funkcję umożliwiającą wykonywania widm trójwymiarowych oraz funkcję umożliwiająca wybór optymalnych warunków wzbudzania i emisji dla danej próbki z automatycznym odrzucaniem widm Ramanowskich. Oprogramowanie powinno współpracować z komercyjnymi aplikacjami Windows (Word, Excel)."]
[18,"Komunikacja pomiędzy spektrofluorymetrem i komputerem: kabel USB zapewniający szybką transmisję danych."]
[19,"Zestaw komputerowy umożliwiający sterowanie aparatem o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:                                                                                   \u009f Procesor Intel® Core ™ 2 Duo (1,8GHz, 1066MHz FSB, 2MB cache),\n\u009f Dysk twardy HDD 160 GB NTFS,                                                                                   \n\u009f Pamięć RAM 1 GB 667MHz Non-ECC DDr2 SDRAM,            \n\u009f Zintegrowana karta graficzna, 1.44 MB FDD,                              \n\u009f Nagrywarka DVD,                                                               \n\u009f Karta sieciowa Ethernet 10/100/1000,                                                                         \n\u009f Monitor LCD 19,                                                                             \n\u009f Klawiatura, mysz optyczna,                                                                                                \n\u009f System operacyjny Windows XP Professional - (PL),    \n\u009f Drukarka monochromatyczna - laserowa (kompatybilna z systemem komputerowym),\n\u009f Pakiet Microsoft Office - (PL)"]
[20,"Zasilanie: 230V, 50 Hz"]
[21,"Kuwety kwarcowe o długości drogi optycznej 10mm i objętości 3,5ml - 8 sztuk."]
[22,"Zapasowa lampa xenonowa o przedłużonym czasie życia"]
[23,"Licencja na oprogramowania"]
[24,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":87,"n_cols":8,"rows_kept":87,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,1,74,2],[46,0,46,7],[75,1,75,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[65,5,65,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[64,5,64,7],[85,4,85,7],[86,4,86,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[84,4,84,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..………z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["........................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 6 - Spektrofotometr "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["……………….."]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Spektrofotometr (dwuwiązkowy spektrofotometr UV-VIS)"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Spektrofotometr sterowany zarówno oprogramowaniem wewnętrznym jak też komputerowym, wyposażony w kolorowy ekran ciekłokrystaliczny "]
[2,"Optyka: dwuwiązkowa, umożliwiająca jednoczesny pomiar próbki i odnośnika."]
[3,"Monochromator ( nie gorszy niż Seya-Namioka lub równoważny)"]
[4,"Źródło promieniowania: lampa deuterowa i wolframowa, przełączane automatycznie w zależności od wybranego zakresu długości fali"]
[5,"Zakres długości fali: 190 - 1100 nm "]
[6,"Szerokość wiązki spektralnej: 1.5 nm "]
[7,"Dokładność nastawienia długości fali: +/- 0.3 nm"]
[8,"Powtarzalność nastawienia długości fali: +/- 0.1 nm"]
[9,"Zakres fotometryczny:  -3 do 3 Abs"]
[10,"Dokładność fotometryczna przy 0.5A: nie gorsza niż ± 0,002 A "]
[11,"Powtarzalność fotometryczna przy 0.5A: nie gorsza niż  ± 0,001 A "]
[12,"Poziom światła rozproszonego: poniżej 0,05%T,"]
[13,"Zmienna szybkość skanowania regulowana w zakresie: od 10 do 3.600 nm/min"]
[14,"Poziom szumów: +/-0.00015 Abs"]
[15,"Stabilność linii bazowej: 0.0003 Abs/godz."]
[16,"Płaskość linii bazowej: 0.0006 Abs"]
[17,"Duży ciekłokrystaliczny kolorowy ekran do odczytywania wyników, obserwacji krzywych wzorcowych oraz nałożonych na siebie widm w różnych kolorach o przekątnej, co najmniej 26 cm rozkładany podczas pracy do pozycji pionowej w stosunku do aparatu i składany do pozycji poziomej po zakończeniu pracy"]
[18,"Wyjście USB na aparacie umożliwiające przegrywanie danych na przenośne pamięci typu „flash disc”"]
[19,"Porty (nie gorsze niż Centronics oraz RS-232 lub równoważne) umożliwiające podłączenie do aparatu drukarki oraz zewnętrznego komputera PC"]
[20,"Automatyczny podajnik próbek wyposażony w kuwetę przepływową o poj. 50 μL i pompkę perystaltyczną (Siper) pozwalający na automatyzację procesu pomiarowego. Sterowanie Siperem powinno być możliwe zarówno przy pomocy oprogramowania wewnętrznego jak również komputerowego. "]
[21,"Oprogramowanie wewnętrzne do przeprowadzania pełnej analizy jakościowej i ilościowej. Powinno ono umożliwiać:                                                                                    a) sterowanie pracą aparatu oraz wyposażenia dodatkowego (automatyczny zmieniacz kuwet, system kuwety przepływowej itp.)\nb) pracę w trybie skanowania, analizy ilościowej, pomiarów punktowych, kinetycznych, pomiary przy kilku dł. fal.\nc) zaawansowaną obróbkę danych graficznych obejmującą m.in. nakładanie widm lub krzywych wzorcowych, dodawanie i odejmowanie widm, automatyczne wyszukiwanie pików i dolin, wygładzanie widma, funkcję kursora do powiększanie wybranych fragmentów widma, obliczanie pola powierzchni piku, rejestrowanie krzywych kalibracyjnych z możliwością użycia 20 standardów, obliczanie stosunku 260/280, edycję krzywej kalibracyjnej bez konieczności powtarzania pomiarów.\nd) przeprowadzanie walidacji GLP/GMP i wydruk raportu po walidacji na którym będą podane wyniki takich parametrów jak: dokładność i powtarzalność długości fali, szerokość wiązki spektralnej, płaskość i stabilność linii bazowej oraz poziom szumów."]
[22,"Dodatkowe oprogramowanie (nie gorsze niż niżej wymienione lub rownoważne) do sterowania aparatem przy pomocy zewnętrznego komputera PC, pracujące w środowisku Windows XP PL. Oprogramowanie to powinno mieć wszystkie funkcje oprogramowania wewnętrznego. Dodatkowo powinno umożliwiać zapis wyników w formatach: ASCII, JCAMP-DX, Graph Meta Files oraz kopiowanie danych graficznych i tekstowych (widm, metod, wyników) do programów pakietu Microsoft Office"]
[23,"Zestaw komputerowy umożliwiający sterowanie aparatem o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:\n• Procesor Intel® Core ™ 2 Duo E6400 (1,8GHz, 1066MHz FSB, 2MB L2 cache), \n• Dysk twardy 160GB (7200 rpm) SATA 3,0Gb/s, \n• Pamięć 1.0GB 667MHz Non-ECC DDR2 SDRAM (1x1GB),\n• Zintegrowana karta graficzna,\n• Nagrywarka DVD,\n• Karta sieciowa 10/100/1000,\n• Klawiatura, mysz optyczna,\n• Windows® XP Professional (SP2)-PL\n• Monitor LCD 19”.\n• Drukarka kolorowa - laserowa (kompatybilna z systemem komputerowym),\n• Pakiet Microsoft Office-PL\n"]
[24,"Kuwety kwarcowe o długości drogi optycznej 10mm i objętości 3,5 ml - 2 sztuki"]
[25,"Kuwety kwarcowe z ciemnymi ściankami o długości drogi optycznej 10mm i objętości 0,7ml - 2 sztuki"]
[26,"Zapasowa lampa deuterowa"]
[27,"Zapasowa lampa wolframowa"]
[28,"Licencja na oprogramowania"]
[29,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,4,66,7],[67,4,67,7],[65,4,65,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,0,46,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["........................."]
[" [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7 - Zestaw do HPLC "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["……………….."]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zestaw do HPLC z Detektorem Fluorescencyjnym"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Pompa z system odgazowania eluentów:\n• Gradient wysokociśnieniowy co najmniej dwuskładnikowy\n• Zakres przepływu fazy ruchomej co najmniej 0,01-10,00 ml/min\n• Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 6,000 psi\n• Dokładność przepływu nie gorsza niż +/- 1%\n• Objętość martwa systemu pomp nie większa niż 200μl\n• Degazer membranowy dwukanałowy (pożądane, aby był zintegrowany z systemem pomp)"]
[2,"Detektor:\n• Źródło światła: lampa ksenonowa \n• Zakres wzbudzenia i emisji 210-900 nm\n• Stosunek sygnału do szumu większy lub równy 1000 dla piku ramanowskiego wody \n• Objętość celki nie większa niż 8μl\n• Programowanie jako funkcji czasu: długości fal dla wzbudzenia i emisji, wzmocnienia i tłumienia \n• Korekcja starzenia się lampy\n• Możliwość łatwej wymiany lampy bez wzywania serwisu"]
[3,"Piec do kolumn:\n• Zakres temperatury co najmniej 5 – 850 C\n• Dokładność ustawienia temp. +/- 0.20 C\n• Stabilność temp. +/- 0.10 C\n• Możliwość umieszczenia co najmniej 4 kolumn o długości co najmniej 30 cm z prekolumnami\n• Detekcja wycieku z kolumny"]
[4,"Zastrzykiwacz ręczny typu Rheodyne lub równoważny z zestawem pętli na 5, 20, 50 i 200 µl"]
[5,"Oprogramowanie sterujące modułami oraz umożliwiające zbieranie danych pracujące w środowisku Windows XP PL lub równoważne i spełniające wymagania GLP "]
[6,"Zestaw komputerowy umożliwiający sterowanie aparatem o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:\n• Obudowa minitower, procesor Intel Core 2 Duo E6420 2.13 GHz 1066 MHz FSB, 2MB L2 cache \n• Pamięć DDR2 667 MHz, 1 GB, \n• Dysk 160 GB 7200 rpm SATA-300, \n• Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana, \n• Grafika zintegrowana Intel GMA 256 MB, floppy 1.44 MB, \n• Nagrywarka DVD\n• WINDOWS XP Professional PL \n• Monitor 19” LCD, \n• Mysz i klawiatura optyczna USB\n• MS Office PL "]
[7,"Zestaw musi być wyposażony w:\n• Zestawy instalacyjne i eksploatacyjne (kable, interfejsy, uszczelki, o-ringi, narzędzia itp.) pozwalające na połączenie całego zestawu\n• Kolumna do rozdziału i ilościowego oznaczania izomerów porfiryn w różnym materiale biologicznym z prekolumną i holderem do prekolumny (jeśli jest wymagany)"]
[8,"Licencja na oprogramowania"]
[9,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[88,4,88,7],[89,4,89,7],[87,4,87,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[46,0,46,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["........................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 8 - Wirówka z chłodzeniem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,2]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Wirówka z chłodzeniem"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*   "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Możliwość stosowania różnych rotorów do objętości 1000 ml"]
[2,"Zakres obrotów 300-18000 min-1 "]
[3,"Maksymalne przyspieszenie 24088 x g"]
[4,"Czas wirowania 0-99 min,∞"]
[5,"Zakres regulacji temperatury od minus 200C do plus 400 C"]
[6,"Wymiary zbliżone do: 640x410x370mm"]
[7,"Bezobsługowy silnik indukcyjny"]
[8,"Nie mniej niż 90 programów wirowania"]
[9,"Programowanie prędkości obrotowej lub RCF"]
[10,"Programowanie czasu (od startu lub od prędkości zadanej, w minutach lub w sekundach)"]
[11,"Po 10 charakterystyk rozpędzania i hamowania"]
[12,"Programowanie temperatury"]
[13,"Funkcja wstępnego schładzania"]
[14,"Ekologiczny czynnik chłodzący"]
[15,"Precyzyjna stabilizacja temperatury"]
[16,"Możliwość pracy w trybie short"]
[17,"Magnetyczna identyfikacja wirników"]
[18,"System identyfikacji błędów (niewyważenia, niewłaściwie wybranego rotora, przerwania realizacji zadanego programu)"]
[19,"Komora wirowania wykonana ze stali kwasoodpornej"]
[20,"Efektywny system wentylacji"]
[21,"Zabezpieczenie przed otwieraniem pokrywy podczas wirowania oraz uruchomieniem wirówki przy otwartej pokrywie"]
[22,"Wirnik horyzontalny czterogniazdowy, przynajmniej 5000 obr/min - 2 szt "]
[23,"Wirnik horyzontalny titracyjny, przynajmniej 4000 obr/min, z dwoma pojemnikami na płytki i bloki titracyjne - 1 szt"]
[24,"Wirnik kątowy 36 x 2,2/1,5 ml, przynajmniej 15000 obr/min - 1 szt "]
[25,"Wirnik kątowy 48 x 0,2 ml, przynajmniej 10 000 obr/min - 1 szt "]
[26,"Pojemniki na wkładki redukcyjne z pokrywką PC - 2 x 4 szt "]
[27,"Wkładki redukcyjne na probówki 1,5 / 2,2 ml, 9 x 1,5 / 2,2 ml na jedną wkładkę - 1 x 4 szt "]
[28,"Wkładki redukcyjne na probówki 10 ml, 7 x 10 ml na jedną wkładkę - 2 x 4 szt "]
[29,"Walidacja "]
[30,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[72,4,72,7],[73,4,73,7],[71,4,71,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,0,46,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[36,0,36,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["........................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 9 - Wirówka próżniowa "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/40/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Wirówka próżniowa do zatężania próbek DNA, RNA, nukleotydów i białek oraz do przygotowywania prób elektroforezy żelowej"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*   "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Wirówka z wyświetlaczem LCD, panelem sterującym i wbudowaną pompą membranową - niewymagającą konserwacji, pokrytą PTFE (substancja odporna na agresywne rozpuszczalniki chemiczne);"]
[2,"Wydajność pompy: 1,7 m3/h"]
[3,"Próżnia: 20 hPa (20 mbar)"]
[4,"Rotor 48 x 1,5/2ml"]
[5,"Rotor z odpowiednim adapterem (taca robocza z ramką towarzyszącą) do probówek PCR (2 x 96 probówek PCR) "]
[6,"Możliwość odwirowywania próbek w temperaturze pokojowej, 30OC, 45OC i 60OC"]
[7,"Stała prędkość obrotowa: 1400 obr./min."]
[8,"Silnik bezszczotkowy"]
[9,"Chemicznie odporna komora ze stali nierdzewnej"]
[10,"Automatyczne sterowanie pracą całego urządzenia i pompy z panela głównego (urządzenia steruje pracą wszystkich zaworów i otwarciem pokrywy)"]
[11,"System energooszczędny - niewymagający dopływu wody lub chłodzenia"]
[12,"Głośność całego układu ≤ 60 dB"]
[13,"Walidacja"]
[14,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]