.................................................... 			                                 Załącznik nr 1 -  zadanie 1

pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa: .......................................................................................................................................................

Typ aparatu (model): ………… .......             .Producent: ......................................................Rok produkcji: .............

| Lp | ## OPIS / PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) | Spełnienie parametru # TAK/NIE* | Oferowane parametry /Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamrażarka pionowa, szafowa |  |  |
| 2 | Pojemność użytkowa 400 l |  |  |
| 3 | Zajmowana powierzchnia na podłodze około 920/1970/865mm (szer./wys/ głęb.) +/- 5% |  |  |
| 4 | Zakres temperatury –50oC do –86oC |  |  |
| 5 | Przestrzenny gradient temperatury nie wyższy niż +/- 2,5oC |  |  |
| 6 | Komora robocza: stal nierdzewna |  |  |
| 7 | Rodzaj izolacji ścian: odporne na wilgoć, wodoodporne |  |  |
| 8 | Pięć niezależnie zamykanych drzwiczkami stalowymi komór |  |  |
| 9 | Skuteczny system chłodzenia z wymiennikami ciepła o dużej powierzchni umieszczonymi w ścianach komory roboczej |  |  |
| 10 | Drzwi zamykane kluczem |  |  |
| 11 | Czynniki chłodzące oraz materiał izolacyjny – wolne od freonu |  |  |
| 12 | Dwa sprzężone układy chłodzące, tzw. system kaskadowy |  |  |
| 13 | Sterowanie mikroprocesorowe, cyfrowy odczyt temperatury, duży świecący wyświetlacz temperatury |  |  |
| 14 | Grubość izolacji minimum 150 mm |  |  |
| 15 | Automatyczne uruchamianie się po odcięciu i ponownym załączeniu zasilania |  |  |
| 16 | Alarm przekroczenia dolnej i górnej granicy temperatury (+10/-10K), alarm niedomknięcia drzwi. |  |  |
| 17. | Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: nie gorszy niż +16 do +320C |  |  |
| 18 | Poziom głośności poniżej 56 dB (A) |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Specyfikacja asortymentowo – cenowa  zadania 1

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT...% | Wartość netto n | Wartość VAT- u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka niskotemperaturowa do – 86 oC, z systemem awaryjnego podtrzymywania temperatury | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

......................................................

podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

....................................................							Załącznik nr 1-zadanie 2

pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa: .......................................................................................................................................................

Typ aparatu (model): ………… ........Producent: .......................................Rok produkcji: ..................

| Lp | ## OPIS / PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) | Spełnienie parametru # TAK/NIE* | Oferowane parametry /Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplet z rotorem wychylnym, 4-pozycyjny, 4 kubki nośne, okrągłe, 4 –ry pokrywy do kubków nośnych |  |  |
| 2. | Dwa adaptery na probówki 7 x 7 ml ( śr. probowki 14-18,5 mm, dł. 135 mm) |  |  |
| 3. | Dwa adaptery na probowki 7 x 15 ml( śr. probowki 17-18,5 mm, dł. 135 mm) |  |  |
| 4. | Maxmalne obroty 4500 obr./min |  |  |
| 5. | Maxmalne przyspieszenie ok.3939 x g |  |  |
| 6. | Ustawienia obrotów co 100 obr./min |  |  |
| 7. | Łatwość ustawiania parametrów wirowania i ich stabilność |  |  |
| 8. | Temperatur ustawiania w zakresie od 0 do +40oC |  |  |
| 9. | Czynnik chłodzący wolny od freonu |  |  |
| 10. | Wymiary zewn. (wys./szer/gł.) 340/625/600 (+/- 5%) |  |  |
| 11. | Sterowanie mikroprocesorowe (odczyt cyfrowy) |  |  |
| 12. | Silnik bezszczotkowy i indukcyjny |  |  |
| 13. | Czas pracy ustawiany : 1-99 min., praca ciągła, szybki start |  |  |
| 14. | Automatyczne przeliczanie i możliwość ustawienia prędkości obrotowej wg. wartości „g” |  |  |
| 15. | Możliwość odczytu, w dowolnym momencie pracy wirówki |  |  |
| 16. | Hamulec wył/włącz. z możliwością zaprogramowania punktu wyłączenia |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Specyfikacja asortymentowo-cenowa - Zadanie 2

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT...% | Wartość netto n | Wartość VAT- u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka stołowa niechłodzona wraz z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

......................................................

podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

...................................................        						Załącznik nr 1-zadanie 3

pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa: .......................................................................................................................................................

Typ aparatu (model): ………… ........Producent: .......................................Rok produkcji: ..................

| Lp | ## OPIS / PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) | Spełnienie parametru # TAK/NIE* | Oferowane parametry /Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rotor kątowy z biologicznie bezpieczna pokrywą: pojemność max: 24 x 1,5/2,0 ml; |  |  |
| 2. | Max. obroty 14 800 obr./min ( ustawienia co 100) |  |  |
| 3. | Maxymalne przyspieszenie 21.100 x g |  |  |
| 4. | Łatwość ustawiania parametrów wirowania i ich stabilność |  |  |
| 5. | Sterowanie mikroprocesorowe, odczyt cyfrowy |  |  |
| 6. | Silnik indukcyjny (bezszczotkowy) |  |  |
| 7. | Temperatura ustawienia w zakresie: -9oC do +40oC |  |  |
| 8. | Czas pracy ustawiany : 1-99 min., praca ciągła, szybki start |  |  |
| 9. | Automatyczne przeliczanie i możliwość ustawienia prędkości obrotowej wg. wartości „g” |  |  |
| 10. | Czas przyspieszenia około 12 s, czas hamowania około 13 s. |  |  |
| 11. | Czynnik chłodzący- bezfreonowy |  |  |
| 12. | Wymiary (wys./szer/głęb) -320/300/430 ( +/- 5%) |  |  |

* wypełnia Wykonawca

Specyfikacja asortymentowo cenowa - Zadanie 3

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT...% | Wartość netto n | Wartość VAT- u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka stołowa z chłodzeniem wraz z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

......................................................

podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

....................................................

Załącznik nr 1 - zadanie  4

pieczątka firmowa Wykonawcy

Nazwa: .......................................................................................................................................................

Typ aparatu (model): ………… ........Producent: .......................................Rok produkcji: ..................

| Lp | ## OPIS / PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) | Spełnienie parametru # TAK/NIE* | Oferowane parametry /Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka szafowa o pojemności ok. 400 l(+/- 5%) |  |  |
| 2. | Szerokość zewnętrzna komory zamrażarki nie większa niż 80cm |  |  |
| 3. | Wysokość nie większa niż 195cm |  |  |
| 4. | Zakres temperatur od –50 do –86oC, nastawianie temperatury z dokładnością 1 oC, |  |  |
| 5. | Kompresory gwarantujące bezawaryjną pracę zamrażarki do temperatury otoczenia co najmniej +32 oC, |  |  |
| 6. | Kontrola mikroprocesorowa |  |  |
| 7 | Wyświetlacz zadanej i aktualnej temperatury |  |  |
| 8 | Wyświetlacz temperatur granicznych, przy których włącza się alarm |  |  |
| 9 | Wyświetlacz kodów błędów oraz oprogramowanie diagnozujące przyczynę wystąpienia błędów, |  |  |
| 10 | Alarm wizualny i akustyczny zasilany bateryjnie, |  |  |
| 11 | Alarm uruchamiany jest w przypadku zaniku napięcia, |  |  |
| 12 | Alarm uruchamiany jest w przypadku podwyższenia temperatury powyżej zadanej wartości granicznej, |  |  |
| 13 | Alarm uruchamiany jest w przypadku błędnego funkcjonowania systemu chłodzenia, co obejmuje również diagnozę funkcjonowania czujników temperatury (w przypadku awarii czujników system wchodzi w tryb awaryjny – nie dochodzi do podwyższenia temperatury w komorze), |  |  |
| 14 | Możliwość podłączenia alarmu zewnętrznego, |  |  |
| 15 | Hermetycznie zamknięty, kaskadowy system mrożenia, |  |  |
| 16 | Wskaźnik konieczności wyczyszczenia filtra, |  |  |
| 17 | Komora podzielona na co najmniej 5 izolowanych części z możliwością regulacji wysokości półek, |  |  |
| 18 | Drzwi wewnętrzne zaopatrzone w izolację, |  |  |
| 19 | Warstwa izolacyjna komory o grubości co najmniej 130 mm |  |  |
| 20 | Komora i półki wykonane ze stali nierdzewnej, |  |  |
| 21 | Obudowa ze stali o grubości co najmniej 1,2 mm malowanej proszkowo, odpornej na rdzę i zadrapania, |  |  |
| 22 | Na wyposażeniu standardowym zamek na klucz, |  |  |
| 23 | Średnie zużycie mocy nie większe niż 530 W (12,6 kWh/dzień), |  |  |
| 24 | Podłączenie do sieci 230 V / 50 Hz, |  |  |
| 25 | Gwarancja na kompresory: 5 lat |  |  |
| 26 | Wyposażenie zamrażarki: oryginalne (dostarczane przez producenta zamrażarki) statywy z wysuwanymi szufladkami przeznaczone do przechowywania pudełek o wysokości 50mm wypełniające co najmniej 20% pojemności zamrażarki oraz o wysokości 95mm wypełniające co najmniej 60% pojemności zamrażarki. |  |  |

* wypełnia wykonawca

Specyfikacja asortymentowo  -  cenowa dla zadania 4

| Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość szt | Cena jednostkowa netto | VAT...% | Wartość netto n | Wartość VAT- u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka laboratoryjna wraz z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

......................................................

podpis i pieczątka imienna Wykonawcy