ZAŁĄCZNIK NR 1.

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA /PARAMETRY GRANICZNE

WYKAZ  ZADAŃ

| Zadanie Nr | Asortyment | Ilość szt. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zamrażarka laboratoryjna do głębokiego mrożenia, pionowa, z chłodzeniem w półkach | 1 |
| 2. | Zamrażarka laboratoryjna pionowa z szufladami | 1 |
| 3. | Zamrażarka laboratoryjna pionowa szafowa z półkami | 1 |
| 4. | Chłodziarka laboratoryjna pionowa z półkami | 1 |
| 5. | Chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna pionowa z półkami | 2 |

Załącznik Nr 1.

.................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE 1.  Zamrażarka laboratoryjna do głębokiego mrożenia, pionowa, z chłodzeniem w półkach

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu Producent-Firma, /numer katalogowy/ | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto (poz. 3 x poz. 4) | Wartość VAT | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

.....................................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

| ZADANIE 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE (wypełnia Wykonawca | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1.1. | - Pojemność całkowicie użytkowa min. - 500 litrów |  |  |
| 1.2. | - Zakres temperatury przynajmniej od -65C do – 86C, regulowana co 1C |  |  |
| 1.3. | - Stabilność temperatury nie większa niż: +/- 0,5˚C; jednorodność nie gorsza niż +/- 3˚C |  |  |
| 1.4. | - Komora robocza bez wentylatora (bez wymuszonego obiegu powietrza) |  |  |
| 1.5. | - Przynajmniej cztery niezależnie otwierane przedziały, |  |  |
| 1.6. | - Chłodzenie pod każdą półką (instalacja chłodząca w każdej metalowej półce), nie może być instalacji chłodzącej w ścianach bocznych zamrażarki |  |  |
| 1.7. | - Alarmy optyczne i akustyczne -z możliwością wyciszenia dźwięku - niedomkniętych drzwi oraz przekroczenia zadanej temperatury, programowany z zakresie od przynajmniej od + 5˚C do + 25˚C powyżej ustalonej temperatury pracy |  |  |
| 1.8. | - Obudowa zewnętrzna stalowa, malowana epoksydowo ; wnętrze ze stali nierdzewnej |  |  |
| 1.9. | - Cyfrowy odczyt temperatury na wyświetlaczu LED |  |  |
| 1.10. | - Hałas poniżej 55 dBA, potwierdzony oryginalnym folderem producenta |  |  |
| 1.11. | - Zamrażarka wyposażona w kółka oraz nóżki |  |  |
| 1.12. | - Dostęp do filtra powietrza od przodu zamrażarki w celu łatwego czyszczenia |  |  |
| 1.13. | - Automatyczny uruchamianie się po odcięciu i ponownym załączeniu zasilania |  |  |
| 1.14. | - Gwarancja utrzymania temperatury -80C przy temperaturze otoczenia +35C, potwierdzone w oryginalnym folderze producenta |  |  |
| 1.15. | - Możliwość utrzymania materiału w stanie zamrożenia w przypadku braku zasilania przynajmniej przez 24 h (bez otwierania drzwiczek) |  |  |
| 1.18. | - Szerokość maksymalnie 85 cm (razem z uchwytem i zawiasami) |  |  |
| 1.19. | - Wysokość w zakresie 180 - 200 cm |  |  |
| 1.20. | - Gwarancja – min. 24 miesiące |  |  |
| 1.21. | - Zasilanie 230V / 50Hz |  |  |

UWAGA:  Brak wypełnienia kolumny 3 i opisu  w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty  dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają  znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

- Parametry urządzenia potwierdzone  muszą być folderami producenta, dołączonymi do oferty.

Foldery w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca OŚWIADCZA, że posiada autoryzowany serwis oferowanych urządzeń.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyposażenia nowo zakupionych urządzeń - bez utraty warunków gwarancyjnych – w indywidualne czujniki pomiarowe z funkcją automatycznego natychmiastowego wykrywania istniejących nieprawidłowości, zadanych parametrów temperatury w lodówkach i zamrażarkach.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik Nr 1.

.................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE 2.  Zamrażarka laboratoryjna pionowa z szufladami

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu, Producent- Firma, /numer katalogowy/ | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto (poz. 3 x poz. 4) | Wartość VAT | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

.....................................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

| ZADANIE 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE (wypełnia Wykonawca | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 2.1. | - Pojemność całkowicie użytkowa w zakresie 250 – 300 litrów |  |  |
| 2.2. | - Zakres temperatury przynajmniej od -20ºC do -30°C, regulowana co 1C |  |  |
| 2.3. | - Korpus z zewnątrz i wnętrze wykonane z blachy nierdzewnej |  |  |
| 2.4. | - Drzwi pełne, montaż z prawej strony |  |  |
| 2.5. | - Zewnętrzny, cyfrowy wyświetlacz temperatury z elektronicznym sterowaniem |  |  |
| 2.6. | - Alarm za wysokiej i za niskiej temperatury |  |  |
| 2.7. | - Nogi regulowane |  |  |
| 2.8. | - Wyposażona w szuflady |  |  |
| 2.9. | - Szerokość zewnętrzna w zakresie 55 – 65 cm |  |  |
| 2.10. | - Głębokość zewnętrzna w zakresie 55 – 65 cm |  |  |
| 2.11. | - Wysokość zewnętrzna w zakresie 160 - 210 cm |  |  |
| 2.12. | - Zasilanie 230V / 50Hz |  |  |
| 2.13. | - Gwarancja – min. 24 miesiące |  |  |

UWAGA:  Brak wypełnienia kolumny 3 i opisu  w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty  dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają  znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

- Parametry urządzenia potwierdzone  muszą być folderami producenta, dołączonymi do oferty.

Foldery w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca OŚWIADCZA, że posiada autoryzowany serwis oferowanych urządzeń.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyposażenia nowo zakupionych urządzeń - bez utraty warunków gwarancyjnych – w indywidualne czujniki pomiarowe z funkcją automatycznego natychmiastowego wykrywania istniejących nieprawidłowości, zadanych parametrów temperatury w lodówkach i zamrażarkach.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik Nr 1.

.................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE 3.  Zamrażarka laboratoryjna pionowa ,  szafowa  z półkami

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu, Producent-Firma /numer katalogowy/ | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto (poz. 3 x poz. 4) | Wartość VAT | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

.....................................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

| ZADANIE 3 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE (wypełnia Wykonawca | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 3.1. | - Pojemność całkowicie użytkowa w zakresie 400 – 500 litrów |  |  |
| 3.2. | - Zakres temperatury przynajmniej od -20ºC do -40°C, regulowana co 1C |  |  |
| 3.4. | - Wnętrze wykonane z blachy kwasoodpornej |  |  |
| 3.5. | - Zamrażarka wyposażona w przynajmniej 4 półki |  |  |
| 3.6. | - Wyposażona w termostat |  |  |
| 3.7. | - Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury |  |  |
| 3.8. | - Ustawialny alarm za wysokiej i za niskiej temperatury |  |  |
| 3.9. | - Możliwość podłączenia zamrażarki do komputera |  |  |
| 3.10. | - Wyświetlacz elektroniczny |  |  |
| 3.11. | - Szerokość i głębokość zamrażarki nie większa niż 85 cm |  |  |
| 3.12. | - Wysokość zamrażarki nie większa niż 195 cm |  |  |
| 3.13. | - Zasilanie 230V / 50Hz |  |  |
| 3.14. | - Gwarancja – min. 24 miesiące |  |  |

UWAGA:  Brak wypełnienia kolumny 3 i opisu  w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty  dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają  znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

- Parametry urządzenia potwierdzone  muszą być folderami producenta, dołączonymi do oferty.

Foldery w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca OŚWIADCZA, że posiada autoryzowany serwis oferowanych urządzeń.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyposażenia nowo zakupionych urządzeń - bez utraty warunków gwarancyjnych – w indywidualne czujniki pomiarowe z funkcją automatycznego natychmiastowego wykrywania istniejących nieprawidłowości, zadanych parametrów temperatury w lodówkach i zamrażarkach.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik Nr 1.

.................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE 4.  Chłodziarka laboratoryjna pionowa z półkami

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu, Producent- Firma /numer katalogowy/ | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto (poz. 3 x poz. 4) | Wartość VAT | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |
| 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

.....................................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

| ZADANIE 4 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE (wypełnia Wykonawca | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 4.1. | - Pojemność całkowicie użytkowa w zakresie 380 – 500 litrów |  |  |
| 4.2. | - Zakres temperatury przynajmniej od 1ºC do 10°C, regulowana co 1C |  |  |
| 4.3. | - Drzwi samozamykające – montaż z prawej strony |  |  |
| 4.4. | - Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury na zewnątrz |  |  |
| 4.5. | - Automatyczne oszranianie i odparowanie kondensatu |  |  |
| 4.6. | - Wymuszony obieg powietrza |  |  |
| 4.7. | - Alarm za wysokiej i za niskiej temperatury |  |  |
| 4.8. | - Wyposażona przynajmniej w 4 półki pełne |  |  |
| 4.9. | - Szerokość zewnętrzna w zakresie 58 – 64 cm |  |  |
| 4.10. | - Głębokość zewnętrzna w zakresie 58 – 65 cm |  |  |
| 4.11. | - Wysokość zewnętrzna w zakresie 180 - 210 cm |  |  |
| 4.12. | - Zasilanie 230V / 50Hz |  |  |
| 4.13. | - Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

UWAGA:  Brak wypełnienia kolumny 3 i opisu  w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty  dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają  znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

- Parametry urządzenia potwierdzone  muszą być folderami producenta, dołączonymi do oferty.

Foldery w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca OŚWIADCZA, że posiada autoryzowany serwis oferowanych urządzeń.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyposażenia nowo zakupionych urządzeń - bez utraty warunków gwarancyjnych – w indywidualne czujniki pomiarowe z funkcją automatycznego natychmiastowego wykrywania istniejących nieprawidłowości, zadanych parametrów temperatury w lodówkach i zamrażarkach.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy

Załącznik Nr 1.

.................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE 5.  Chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna pionowa z półkami

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa asortymentu, Producent-Firma /numer katalogowy/ | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto (poz. 3 x poz. 4) | Wartość VAT | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

.....................................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

| ZADANIE 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne - wyszczególnienie PARAMETR/ WARUNEK GRANICZNY | Wymagana odpowiedź TAK/NIE (wypełnia Wykonawca | Parametr oferowany/Potwierdzenie spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 5.1. | - Podział na dwie komory – chłodniczą i zamrażającą , każda z oddzielnymi drzwiami |  |  |
| 5.2. | - Pojemność całkowicie użytkowa komory chłodniczej w zakresie 160 – 180 litrów |  |  |
| 5.3. | - Pojemność całkowicie użytkowa komory zamrażającej w zakresie min. 40 litrów |  |  |
| 5.4. | - Zakres temperatury komory chłodniczej przynajmniej od 1ºC do 10°C, regulowana co 1C |  |  |
| 5.5. | - Zakres temperatury komory zamrażającej przynajmniej - 20 ºC |  |  |
| 5.8. | - Drzwi samozamykające, pełne |  |  |
| 5.9. | - Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temperatury oddzielne dla każdej z komór |  |  |
| 5.10. | - Automatyczne oszranianie i odparowanie kondensatu |  |  |
| 5.11. | - Obieg powietrza wymuszony wentylatorem |  |  |
| 5.12. | - Alarm za wysokiej i za niskiej temperatury |  |  |
| 5.15. | - Wyposażona przynajmniej w 3 półki pełne |  |  |
| 5.16 | - Szerokość zewnętrzna w zakresie 54 – 58 cm |  |  |
| 5.17 | - Głębokość zewnętrzna w zakresie 54 – 70 cm |  |  |
| 5.18. | - Wysokość zewnętrzna w zakresie 170 - 200 cm |  |  |
| 5.19 | - Zasilanie 230V / 50Hz |  |  |
| 5.20. | - Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

UWAGA:  Brak wypełnienia kolumny 3 i opisu  w kolumnie 4 „Wartość oferowana/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

- Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty  dokumenty potwierdzające, że urządzenia posiadają  znak  CE  /do potwierdzenia  oryginał lub kserokopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

- Parametry urządzenia potwierdzone  muszą być folderami producenta, dołączonymi do oferty.

Foldery w językach obcych wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca OŚWIADCZA, że posiada autoryzowany serwis oferowanych urządzeń.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo wyposażenia nowo zakupionych urządzeń - bez utraty warunków gwarancyjnych – w indywidualne czujniki pomiarowe z funkcją automatycznego natychmiastowego wykrywania istniejących nieprawidłowości, zadanych parametrów temperatury w lodówkach i zamrażarkach.

........................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy