{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[22,0,22,10],[23,1,23,3],[23,4,23,10],[24,1,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[41,1,41,3],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[37,4,37,10],[37,1,37,3],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[40,1,40,3],[38,4,38,10],[39,4,39,10],[40,4,40,10],[41,4,41,10],[42,4,42,10],[43,4,43,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[91,1,91,3],[91,4,91,10],[92,1,92,10],[93,1,93,3],[93,4,93,10],[94,1,94,3],[94,4,94,10],[95,1,95,10],[96,1,96,3],[96,4,96,10],[97,1,97,3],[97,4,97,10],[116,0,116,1],[117,0,117,1],[121,0,121,10],[122,0,122,10],[128,0,128,7],[144,0,144,10],[145,1,145,3],[145,4,145,10],[146,1,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[148,1,148,3],[148,4,148,10],[149,1,149,3],[149,4,149,10],[150,1,150,3],[150,4,150,10],[151,1,151,3],[151,4,151,10],[152,1,152,3],[152,4,152,10],[153,1,153,3],[153,4,153,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[156,1,156,10],[157,1,157,3],[157,4,157,10],[158,1,158,3],[158,4,158,10],[159,1,159,3],[159,4,159,10],[160,1,160,3],[160,4,160,10],[161,1,161,3],[161,4,161,10],[162,1,162,3],[162,4,162,10],[163,1,163,3],[163,4,163,10],[164,1,164,10],[165,1,165,3],[165,4,165,10],[166,1,166,3],[166,4,166,10],[167,1,167,3],[167,4,167,10],[168,1,168,3],[168,4,168,10],[169,1,169,3],[169,4,169,10],[170,1,170,3],[170,4,170,10],[171,1,171,3],[171,4,171,10],[200,0,200,1],[201,0,201,1],[205,0,205,10],[206,0,206,10],[210,0,210,7],[227,0,227,10],[228,1,228,3],[228,4,228,10],[229,1,229,10],[230,1,230,3],[230,4,230,10],[231,1,231,3],[231,4,231,10],[232,1,232,3],[232,4,232,10],[233,1,233,3],[233,4,233,10],[234,1,234,3],[234,4,234,10],[235,1,235,3],[235,4,235,10],[260,0,260,1],[261,0,261,1],[265,0,265,10],[266,0,266,10],[272,0,272,7],[289,0,289,10],[290,1,290,3],[290,4,290,10],[291,1,291,10],[292,1,292,3],[292,4,292,10],[293,1,293,3],[293,4,293,10],[294,1,294,3],[294,4,294,10],[295,1,295,3],[295,4,295,10],[296,1,296,3],[296,4,296,10],[297,1,297,10],[298,1,298,3],[298,4,298,10],[299,1,299,3],[299,4,299,10],[300,1,300,3],[300,4,300,10],[301,1,301,10],[302,1,302,3],[302,4,302,10],[303,1,303,3],[303,4,303,10],[304,1,304,3],[304,4,304,10],[305,1,305,3],[305,4,305,10],[317,0,317,1],[318,0,318,1],[322,0,322,10],[323,0,323,10],[328,0,328,7],[346,0,346,10],[347,1,347,3],[347,4,347,10],[348,1,348,10],[349,1,349,3],[349,4,349,10],[350,1,350,3],[350,4,350,10],[351,1,351,3],[351,4,351,10],[355,1,355,3],[355,4,355,10],[352,1,352,10],[353,1,353,3],[353,4,353,10],[354,1,354,3],[354,4,354,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 29 /2010",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 -  Myjnia automatyczna do endoskopów "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Producent,                         Model,                 Rok Prod.","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Myjnia automatyczna do endoskopów",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,"IHiT/P/29/2010"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1- Myjnia automatyczna do endoskopów"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    wpisać  TAK/NIE   lub określony parametr                                                                                                                                                                                /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Myjnia automatyczna do endoskopów - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Automatyczna kontrola szczelności endoskopu przez cały proces mycia i dezynfekcji"]
[2,"Jednorazowe użycie środków myjących i dezynfekcyjnych"]
[3,"Temperatura dezynfekcji Max. 36˚C"]
[4,"Biodegradacja oraz szczelne odprowadzenie używanych środków dezynfekcyjnych i myjących"]
[5,"Kondensacja oparów środków chemicznych"]
[6,"Uzdatnienie biologiczne wody zasilającej za pomocą promieni ultrafioletowych"]
[7,"Proces suszenia po myciu i dezynfekcji endoskopów"]
[8,"Dwa mycia na początku procesu o łącznym czasie min. 7 min."]
[9,"Używanie płynów do mycia i dezynfekcji wolnych od Aldehydu Glutarowego"]
[10,"Możliwość całkowitego mycia i dezynfekcji całkowicie zanurzalnych endoskopów sztywnych i giętkich"]
[11,"Dezynfekcja chemiczno termiczna"]
[12,"Czas trwania dezynfekcji do 5 minut"]
[13,"Samodezynfekcja myjni"]
[14,"Czas pełnego procesu: mycie wstępne, mycie, dezynfekcja, płukanie, suszenie do 28 minut"]
[15,"Zasilanie wodą bieżącą z instalacji"]
[16,"Chemiczne i biologiczne uzdatnianie wody przez myjnię"]
[17,"Monitorowanie przebiegu procesu dezynfekcji"]
[18,"Płukanie po dezynfekcji (min. dwa płukania endoskopu: wstępne i końcowe)"]
[19,"Uzdatnienie biologiczne wody zasilającej przy pomocy lampy ultrafioletowej do ostatniego płukania"]
[20,"Możliwość podłączenia do posiadanego przez pracownię systemu raportowania procesu mycia Endoskopów ENDOSCAN"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez żadnych"]
["dodatkowych zakupów i inwestycji, (poza materiałami eksploatacyjnymi)"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[22,0,22,10],[23,1,23,3],[23,4,23,10],[24,1,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[85,1,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[88,1,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[109,0,109,1],[110,0,110,1],[114,0,114,10],[115,0,115,10],[121,0,121,7],[137,0,137,10],[138,1,138,3],[138,4,138,10],[139,1,139,10],[140,1,140,3],[140,4,140,10],[141,1,141,3],[141,4,141,10],[142,1,142,3],[142,4,142,10],[143,1,143,3],[143,4,143,10],[144,1,144,3],[144,4,144,10],[145,1,145,3],[145,4,145,10],[146,1,146,3],[146,4,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[148,1,148,3],[148,4,148,10],[149,1,149,10],[150,1,150,3],[150,4,150,10],[151,1,151,3],[151,4,151,10],[152,1,152,3],[152,4,152,10],[153,1,153,3],[153,4,153,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[156,1,156,3],[156,4,156,10],[157,1,157,10],[158,1,158,3],[158,4,158,10],[159,1,159,3],[159,4,159,10],[160,1,160,3],[160,4,160,10],[161,1,161,3],[161,4,161,10],[162,1,162,3],[162,4,162,10],[163,1,163,3],[163,4,163,10],[164,1,164,3],[164,4,164,10],[193,0,193,1],[194,0,194,1],[198,0,198,10],[199,0,199,10],[203,0,203,7],[220,0,220,10],[221,1,221,3],[221,4,221,10],[222,1,222,10],[223,1,223,3],[223,4,223,10],[224,1,224,3],[224,4,224,10],[225,1,225,3],[225,4,225,10],[226,1,226,3],[226,4,226,10],[227,1,227,3],[227,4,227,10],[228,1,228,3],[228,4,228,10],[253,0,253,1],[254,0,254,1],[258,0,258,10],[259,0,259,10],[265,0,265,7],[282,0,282,10],[283,1,283,3],[283,4,283,10],[284,1,284,10],[285,1,285,3],[285,4,285,10],[286,1,286,3],[286,4,286,10],[287,1,287,3],[287,4,287,10],[288,1,288,3],[288,4,288,10],[289,1,289,3],[289,4,289,10],[290,1,290,10],[291,1,291,3],[291,4,291,10],[292,1,292,3],[292,4,292,10],[293,1,293,3],[293,4,293,10],[294,1,294,10],[295,1,295,3],[295,4,295,10],[296,1,296,3],[296,4,296,10],[297,1,297,3],[297,4,297,10],[298,1,298,3],[298,4,298,10],[310,0,310,1],[311,0,311,1],[315,0,315,10],[316,0,316,10],[321,0,321,7],[339,0,339,10],[340,1,340,3],[340,4,340,10],[341,1,341,10],[342,1,342,3],[342,4,342,10],[343,1,343,3],[343,4,343,10],[344,1,344,3],[344,4,344,10],[345,1,345,10],[346,1,346,3],[346,4,346,10],[347,1,347,3],[347,4,347,10],[348,1,348,3],[348,4,348,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 29 /2010",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 -  Video Gastroskop HDTV "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Producent,                         Model,                          Rok produkcji","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Video Gastroskop HDTV",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,"IHiT/P/29/2010"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2 - Video Gastroskop HDTV"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    wpisać  TAK/NIE  lub określony parametr                                                                                                                                                                                    /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Video Gastroskop HDTV- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Średnica kanału roboczego 2,8 mm"]
[2,"Średnica zewnętrzna wziernika max 9,9 mm"]
[3,"Przetwornik HDTV CCD - Kolor"]
[4,"Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego przez lampę ksenonową lub halogenową za pomocą filtra optycznego"]
[5,"Głębia ostrości 2-100 mm"]
[6,"Kąt obserwacji min. 140 stopni"]
[7,"Kąty zginania końcówki góra min. 200˚, dół min. 90˚, lewo min. 90˚, prawo min. 90˚"]
[8,"Programowalne przyciski endoskopowe (min. 4). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"]
[9,"Dodatkowy kanał do spłukiwania na wprost pola obserwacji"]
[10,"Długość robocza min. 1030 mm"]
[11,"Funkcja identyfikacji endoskopu"]
[12,"Aparat kompatybilny z torami wizyjnymi Olympus Exera"]
[13,"Możliwość zczytywania informacji o endoskopie przez system rejestrujący proces mycia i dezynfekcji będący na wyposażeniu pracowni"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez"]
["dodatkowych zakupów i inwestycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[347,1,347,3],[347,4,347,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[344,1,344,10],[345,1,345,3],[345,4,345,10],[346,1,346,3],[346,4,346,10],[342,1,342,3],[342,4,342,10],[343,1,343,3],[343,4,343,10],[339,1,339,3],[339,4,339,10],[340,1,340,10],[341,1,341,3],[341,4,341,10],[314,0,314,10],[315,0,315,10],[320,0,320,7],[338,0,338,10],[297,1,297,3],[297,4,297,10],[309,0,309,1],[310,0,310,1],[295,1,295,3],[295,4,295,10],[296,1,296,3],[296,4,296,10],[292,1,292,3],[292,4,292,10],[293,1,293,10],[294,1,294,3],[294,4,294,10],[289,1,289,10],[290,1,290,3],[290,4,290,10],[291,1,291,3],[291,4,291,10],[287,1,287,3],[287,4,287,10],[288,1,288,3],[288,4,288,10],[285,1,285,3],[285,4,285,10],[286,1,286,3],[286,4,286,10],[282,1,282,3],[282,4,282,10],[283,1,283,10],[284,1,284,3],[284,4,284,10],[257,0,257,10],[258,0,258,10],[264,0,264,7],[281,0,281,10],[227,1,227,3],[227,4,227,10],[252,0,252,1],[253,0,253,1],[225,1,225,3],[225,4,225,10],[226,1,226,3],[226,4,226,10],[223,1,223,3],[223,4,223,10],[224,1,224,3],[224,4,224,10],[220,1,220,3],[220,4,220,10],[221,1,221,10],[222,1,222,3],[222,4,222,10],[197,0,197,10],[198,0,198,10],[202,0,202,7],[219,0,219,10],[163,1,163,3],[163,4,163,10],[192,0,192,1],[193,0,193,1],[161,1,161,3],[161,4,161,10],[162,1,162,3],[162,4,162,10],[159,1,159,3],[159,4,159,10],[160,1,160,3],[160,4,160,10],[156,1,156,10],[157,1,157,3],[157,4,157,10],[158,1,158,3],[158,4,158,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[152,1,152,3],[152,4,152,10],[153,1,153,3],[153,4,153,10],[150,1,150,3],[150,4,150,10],[151,1,151,3],[151,4,151,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[148,1,148,10],[149,1,149,3],[149,4,149,10],[145,1,145,3],[145,4,145,10],[146,1,146,3],[146,4,146,10],[143,1,143,3],[143,4,143,10],[144,1,144,3],[144,4,144,10],[141,1,141,3],[141,4,141,10],[142,1,142,3],[142,4,142,10],[138,1,138,10],[139,1,139,3],[139,4,139,10],[140,1,140,3],[140,4,140,10],[120,0,120,7],[136,0,136,10],[137,1,137,3],[137,4,137,10],[108,0,108,1],[109,0,109,1],[113,0,113,10],[114,0,114,10],[87,1,87,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[84,1,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[73,1,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[24,1,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[12,0,12,7],[22,0,22,10],[23,1,23,3],[23,4,23,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 29/2010",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 -  Videokolonoskop HDTV "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Producent                         Model                    Rok produkcji","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Videokolonoskop HDTV",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,"IHiT/P/29/2010"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3 - Videokolonoskop HDTV"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 wpisać  TAK/NIE    lub określony parametr                                                                                                                                                                                                             /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Videokolonoskop HDTV- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pełna zanurzalność endoskopu"]
[2,"Kąt obserwacji min. 170 stopni"]
[3,"Średnica zewnętrzna wziernika max 13,9 mm"]
[4,"Średnica kanału roboczego min. 3,7 mm"]
[5,"Głębia ostrości 2-100 mm"]
[6,"Kanał do spłukiwania na wprost pola operacyjnego"]
[7,"Funkcja obrazowania tkanki w wąskich pasmach światła uruchamiana automatycznie przyciskiem na głowicy endoskopu w trakcie badania endoskopowego i uzyskiwana poprzez wycinanie pasma światła czerwonego z widma światła emitowanego przez lampę ksenonową lub halogenową za pomoca filtra optycznego"]
[8,"Kąt zagięcia końcówki endoskopu góra min. 180˚, dół min. 180˚, prawo/lewo min. 160˚"]
[9,"Programowalne przyciski endoskopowe (min. 4). Możliwość przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący endoskopu tj. minimum zamrożenia obrazu, przysłony irysowej, wyostrzenia obrazu, wyboru wielkości obrazu, zrzutu obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC"]
[10,"Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor toru wizyjnego"]
[11,"Możliwość zczytywania informacji o endoskopie przez system rejestrujący proces mycia i dezynfekcji będący na wyposażeniu pracowni"]
[12,"Kompatybilność z torami wizyjnymi będącymi na wyposażeniu pracowni Endoskopowej przewodu pokarmowego"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez"]
["żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":71,"n_cols":11,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,1,61,3],[53,4,53,10],[54,4,54,10],[55,4,55,10],[56,4,56,10],[57,4,57,10],[58,4,58,10],[59,4,59,10],[60,4,60,10],[61,4,61,10],[57,1,57,3],[58,1,58,3],[59,1,59,3],[60,1,60,3],[53,1,53,3],[54,1,54,3],[55,1,55,3],[56,1,56,3],[371,1,371,3],[371,4,371,10],[372,1,372,3],[372,4,372,10],[368,1,368,3],[368,4,368,10],[369,1,369,10],[370,1,370,3],[370,4,370,10],[365,1,365,10],[366,1,366,3],[366,4,366,10],[367,1,367,3],[367,4,367,10],[345,0,345,7],[363,0,363,10],[364,1,364,3],[364,4,364,10],[334,0,334,1],[335,0,335,1],[339,0,339,10],[340,0,340,10],[321,1,321,3],[321,4,321,10],[322,1,322,3],[322,4,322,10],[318,1,318,10],[319,1,319,3],[319,4,319,10],[320,1,320,3],[320,4,320,10],[316,1,316,3],[316,4,316,10],[317,1,317,3],[317,4,317,10],[313,1,313,3],[313,4,313,10],[314,1,314,10],[315,1,315,3],[315,4,315,10],[311,1,311,3],[311,4,311,10],[312,1,312,3],[312,4,312,10],[308,1,308,10],[309,1,309,3],[309,4,309,10],[310,1,310,3],[310,4,310,10],[289,0,289,7],[306,0,306,10],[307,1,307,3],[307,4,307,10],[277,0,277,1],[278,0,278,1],[282,0,282,10],[283,0,283,10],[251,1,251,3],[251,4,251,10],[252,1,252,3],[252,4,252,10],[249,1,249,3],[249,4,249,10],[250,1,250,3],[250,4,250,10],[246,1,246,10],[247,1,247,3],[247,4,247,10],[248,1,248,3],[248,4,248,10],[227,0,227,7],[244,0,244,10],[245,1,245,3],[245,4,245,10],[217,0,217,1],[218,0,218,1],[222,0,222,10],[223,0,223,10],[187,1,187,3],[187,4,187,10],[188,1,188,3],[188,4,188,10],[185,1,185,3],[185,4,185,10],[186,1,186,3],[186,4,186,10],[183,1,183,3],[183,4,183,10],[184,1,184,3],[184,4,184,10],[180,1,180,3],[180,4,180,10],[181,1,181,10],[182,1,182,3],[182,4,182,10],[178,1,178,3],[178,4,178,10],[179,1,179,3],[179,4,179,10],[176,1,176,3],[176,4,176,10],[177,1,177,3],[177,4,177,10],[173,1,173,10],[174,1,174,3],[174,4,174,10],[175,1,175,3],[175,4,175,10],[171,1,171,3],[171,4,171,10],[172,1,172,3],[172,4,172,10],[169,1,169,3],[169,4,169,10],[170,1,170,3],[170,4,170,10],[167,1,167,3],[167,4,167,10],[168,1,168,3],[168,4,168,10],[165,1,165,3],[165,4,165,10],[166,1,166,3],[166,4,166,10],[162,1,162,3],[162,4,162,10],[163,1,163,10],[164,1,164,3],[164,4,164,10],[138,0,138,10],[139,0,139,10],[145,0,145,7],[161,0,161,10],[114,1,114,3],[114,4,114,10],[133,0,133,1],[134,0,134,1],[111,1,111,3],[111,4,111,10],[112,1,112,10],[113,1,113,3],[113,4,113,10],[108,1,108,3],[108,4,108,10],[109,1,109,10],[110,1,110,3],[110,4,110,10],[106,1,106,3],[106,4,106,10],[107,1,107,3],[107,4,107,10],[104,1,104,3],[104,4,104,10],[105,1,105,3],[105,4,105,10],[102,1,102,3],[102,4,102,10],[103,1,103,3],[103,4,103,10],[100,1,100,3],[100,4,100,10],[101,1,101,3],[101,4,101,10],[97,1,97,3],[97,4,97,10],[98,1,98,10],[99,1,99,3],[99,4,99,10],[95,1,95,3],[95,4,95,10],[96,1,96,3],[96,4,96,10],[93,1,93,3],[93,4,93,10],[94,1,94,3],[94,4,94,10],[91,1,91,3],[91,4,91,10],[92,1,92,3],[92,4,92,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[40,1,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[12,0,12,7],[38,0,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 29 /2010",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 -  Automatyczny aparat do ekstrakcji kwasów nukleinowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Producent                         Model               Rok produkcji","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Automatyczny aparat do ekstrakcji kwasów nukleinowych                                     w tym: komputer obsługujący urządzenie",null,null,"szt.                                                                                              szt","1                     1"]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":18}
[null,"IHiT/P/29/2010","PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4 - Automatyczny aparat do ekstrakcji kwasów nukleinowych "]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 wpisać TAK/NIE  lub określony paramater                                                                                                                                                                                                                 /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Automatyczny aparat do ekstrakcji kwasów nukleinowych- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Aparat obsługiwany przez zewnętrzny komputer"]
[2,"Ekstraktor w pełni zautomatyzowany pracujący w technologii Boom`a - silikonowe kuleczki magnetyczne"]
[3,"Jeden protokół izolacji dla różnych rodzajów materiałów biologicznych"]
[4,"Jeden zestaw odczynników do ekstrakcji z różnego rodzaju materiału biologicznego"]
[5,"Ten sam zestaw odczynników do ekstrakcji DNA i RNA"]
[6,"Objętość wyjściowa każdego rodzaju próbki od 10 ul do 1000 ul"]
[7,"Objętość eluatu od 25 ul do 110 ul z każdego rodzaju izolowanej próbki"]
[8,"Czytnik kodów kreskowych"]
[9,"Ekstraktor wyposażony w oprogramowanie umożliwiające identyfikowanie; próbek, kontroli, pacjentów i odczynników przez kody kreskowe"]
[10,"Komunikacja poprzez klawiaturę i ekran dotykowy"]
[11,"Możliwość wykonania ekstrakcji w automacie z manualnym etapem lizy próbki"]
[12,"Wykonywanie ekstrakcji 24 próbek w jednym cyklu w czasie nie dłuższym niż 60 min."]
[13,"Możliwość wykonywania ekstrakcji z różnych materiałów biologicznych w tym samym czasie"]
[14,"Szeroki zakres rodzajów próbek, min.: osocze, surowica, płyn mózgowo - rdzeniowy, plwocina, kał, wymaz z szyjki macicy"]
[15,"Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników na pokładzie automatu"]
[16,"Automatyczne monitorowanie numeru serii, daty ważności odczynników poprzez kody kreskowe"]
[17,"Monitorowanie poziomu ścieków"]
[18,"Zabezpieczenie zasilania w przypadku braku prądu"]
[19,"Identyfikacja osób pracujących z aparatem poprzez nazwisko i hasło"]
[20,"Funkcja wykonywania pojedynczej ekstrakcji"]
[21,"Ekstraktor spełniający wymagania Dyrektywy 98/79/WE z dnia 27 października 1998 roku w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (artykuł I Zakres, definicja pkt 2b) oraz Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o wyrobach medycznych (art.. 3 pkt 18a), tzn. był wyrobem medycznym IVD oraz spełniał wymagania ww przepisów w zakresie oznakowania znakiem CE i dopuszczenia do obrotu i używania w zakładach opieki zdrowotnej, a także posiadał dokumentację potwierdzającą spełnienie powyższych wymagań pojęciu cytowanych przepisów. Należy dołączyć stosowny certyfikat DO OFERTY."]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez"]
["żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[361,1,361,3],[361,4,361,10],[358,1,358,10],[359,1,359,3],[359,4,359,10],[360,1,360,3],[360,4,360,10],[356,1,356,3],[356,4,356,10],[357,1,357,3],[357,4,357,10],[353,1,353,3],[353,4,353,10],[354,1,354,10],[355,1,355,3],[355,4,355,10],[328,0,328,10],[329,0,329,10],[334,0,334,7],[352,0,352,10],[311,1,311,3],[311,4,311,10],[323,0,323,1],[324,0,324,1],[309,1,309,3],[309,4,309,10],[310,1,310,3],[310,4,310,10],[306,1,306,3],[306,4,306,10],[307,1,307,10],[308,1,308,3],[308,4,308,10],[303,1,303,10],[304,1,304,3],[304,4,304,10],[305,1,305,3],[305,4,305,10],[301,1,301,3],[301,4,301,10],[302,1,302,3],[302,4,302,10],[299,1,299,3],[299,4,299,10],[300,1,300,3],[300,4,300,10],[296,1,296,3],[296,4,296,10],[297,1,297,10],[298,1,298,3],[298,4,298,10],[271,0,271,10],[272,0,272,10],[278,0,278,7],[295,0,295,10],[241,1,241,3],[241,4,241,10],[266,0,266,1],[267,0,267,1],[239,1,239,3],[239,4,239,10],[240,1,240,3],[240,4,240,10],[237,1,237,3],[237,4,237,10],[238,1,238,3],[238,4,238,10],[234,1,234,3],[234,4,234,10],[235,1,235,10],[236,1,236,3],[236,4,236,10],[211,0,211,10],[212,0,212,10],[216,0,216,7],[233,0,233,10],[177,1,177,3],[177,4,177,10],[206,0,206,1],[207,0,207,1],[175,1,175,3],[175,4,175,10],[176,1,176,3],[176,4,176,10],[173,1,173,3],[173,4,173,10],[174,1,174,3],[174,4,174,10],[170,1,170,10],[171,1,171,3],[171,4,171,10],[172,1,172,3],[172,4,172,10],[168,1,168,3],[168,4,168,10],[169,1,169,3],[169,4,169,10],[166,1,166,3],[166,4,166,10],[167,1,167,3],[167,4,167,10],[164,1,164,3],[164,4,164,10],[165,1,165,3],[165,4,165,10],[161,1,161,3],[161,4,161,10],[162,1,162,10],[163,1,163,3],[163,4,163,10],[159,1,159,3],[159,4,159,10],[160,1,160,3],[160,4,160,10],[157,1,157,3],[157,4,157,10],[158,1,158,3],[158,4,158,10],[155,1,155,3],[155,4,155,10],[156,1,156,3],[156,4,156,10],[152,1,152,10],[153,1,153,3],[153,4,153,10],[154,1,154,3],[154,4,154,10],[134,0,134,7],[150,0,150,10],[151,1,151,3],[151,4,151,10],[122,0,122,1],[123,0,123,1],[127,0,127,10],[128,0,128,10],[101,1,101,10],[102,1,102,3],[102,4,102,10],[103,1,103,3],[103,4,103,10],[98,1,98,10],[99,1,99,3],[99,4,99,10],[100,1,100,3],[100,4,100,10],[96,1,96,3],[96,4,96,10],[97,1,97,3],[97,4,97,10],[94,1,94,3],[94,4,94,10],[95,1,95,3],[95,4,95,10],[92,1,92,3],[92,4,92,10],[93,1,93,3],[93,4,93,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[91,1,91,3],[91,4,91,10],[87,1,87,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[40,1,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[12,0,12,7],[38,0,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 29 /2010",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 -  Myjka ultradźwiękowa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Producent                         Model                Rok produkcji","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Myjka ultradźwiękowa",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":17}
[null,"IHiT/P/29/2010"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5 - Myjka ultradźwiękowa "]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 wpisać  TAK/NIE     lub określony parametr                                                                                                                                                                                                            /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Myjka ultradźwiękowa- musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pojemność komory myjącej max 7,5 l."]
[2,"Wielkość komory myjącej powinna umożliwiać włożenie walca o średnicy 20x 45 cm"]
[3,"Wymiary zewnętrzne myjki 500 x 430 x 270mm"]
[4,"Wyjmowany koszyk na narzędzia"]
[5,"Pokrywa komory myjącej"]
[6,"Max czas mycia 30 minut"]
[7,"Automatyczna zmiana częstotliwości ultradźwięków w trakcie procesu mycia"]
[8,"Możliwość regulacji czasu mycia od 0 do 30 minut"]
[9,"Myjka powinna posiadać wąż spustowy do usunięcia płynów z komory mycia"]
[10,"Dokumenty dopuszczające do użytku w placówkach służby zdrowia - deklaracja zgodności (MDD), wpis do rejestru wyrobów medycznych"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do użytku bez "]
["żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":105,"n_cols":11,"rows_kept":105,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,25,8],[26,1,26,8],[15,1,15,8],[14,1,14,8],[16,1,16,8],[17,1,17,8],[19,1,19,8],[21,1,21,8],[22,1,22,8],[23,1,23,8],[24,1,24,8],[18,1,18,8],[20,1,20,8],[405,1,405,3],[405,4,405,10],[399,1,399,10],[400,1,400,3],[400,4,400,10],[401,1,401,3],[401,4,401,10],[406,1,406,3],[406,4,406,10],[402,1,402,3],[402,4,402,10],[403,1,403,10],[404,1,404,3],[404,4,404,10],[379,0,379,7],[397,0,397,10],[398,1,398,3],[398,4,398,10],[368,0,368,1],[369,0,369,1],[373,0,373,10],[374,0,374,10],[355,1,355,3],[355,4,355,10],[356,1,356,3],[356,4,356,10],[352,1,352,10],[353,1,353,3],[353,4,353,10],[354,1,354,3],[354,4,354,10],[350,1,350,3],[350,4,350,10],[351,1,351,3],[351,4,351,10],[347,1,347,3],[347,4,347,10],[348,1,348,10],[349,1,349,3],[349,4,349,10],[345,1,345,3],[345,4,345,10],[346,1,346,3],[346,4,346,10],[342,1,342,10],[343,1,343,3],[343,4,343,10],[344,1,344,3],[344,4,344,10],[323,0,323,7],[340,0,340,10],[341,1,341,3],[341,4,341,10],[311,0,311,1],[312,0,312,1],[316,0,316,10],[317,0,317,10],[285,1,285,3],[285,4,285,10],[286,1,286,3],[286,4,286,10],[283,1,283,3],[283,4,283,10],[284,1,284,3],[284,4,284,10],[280,1,280,10],[281,1,281,3],[281,4,281,10],[282,1,282,3],[282,4,282,10],[261,0,261,7],[278,0,278,10],[279,1,279,3],[279,4,279,10],[251,0,251,1],[252,0,252,1],[256,0,256,10],[257,0,257,10],[221,1,221,3],[221,4,221,10],[222,1,222,3],[222,4,222,10],[219,1,219,3],[219,4,219,10],[220,1,220,3],[220,4,220,10],[217,1,217,3],[217,4,217,10],[218,1,218,3],[218,4,218,10],[214,1,214,3],[214,4,214,10],[215,1,215,10],[216,1,216,3],[216,4,216,10],[212,1,212,3],[212,4,212,10],[213,1,213,3],[213,4,213,10],[210,1,210,3],[210,4,210,10],[211,1,211,3],[211,4,211,10],[207,1,207,10],[208,1,208,3],[208,4,208,10],[209,1,209,3],[209,4,209,10],[205,1,205,3],[205,4,205,10],[206,1,206,3],[206,4,206,10],[203,1,203,3],[203,4,203,10],[204,1,204,3],[204,4,204,10],[201,1,201,3],[201,4,201,10],[202,1,202,3],[202,4,202,10],[199,1,199,3],[199,4,199,10],[200,1,200,3],[200,4,200,10],[196,1,196,3],[196,4,196,10],[197,1,197,10],[198,1,198,3],[198,4,198,10],[172,0,172,10],[173,0,173,10],[179,0,179,7],[195,0,195,10],[148,1,148,3],[148,4,148,10],[167,0,167,1],[168,0,168,1],[145,1,145,3],[145,4,145,10],[146,1,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,10],[142,1,142,3],[142,4,142,10],[143,1,143,10],[144,1,144,3],[144,4,144,10],[140,1,140,3],[140,4,140,10],[141,1,141,3],[141,4,141,10],[138,1,138,3],[138,4,138,10],[139,1,139,3],[139,4,139,10],[136,1,136,3],[136,4,136,10],[137,1,137,3],[137,4,137,10],[134,1,134,3],[134,4,134,10],[135,1,135,3],[135,4,135,10],[131,1,131,3],[131,4,131,10],[132,1,132,10],[133,1,133,3],[133,4,133,10],[129,1,129,3],[129,4,129,10],[130,1,130,3],[130,4,130,10],[127,1,127,3],[127,4,127,10],[128,1,128,3],[128,4,128,10],[125,1,125,3],[125,4,125,10],[126,1,126,3],[126,4,126,10],[93,1,93,3],[93,4,93,10],[94,1,94,3],[94,4,94,10],[91,1,91,3],[91,4,91,10],[92,1,92,3],[92,4,92,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[89,1,89,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[85,1,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[80,1,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,10],[59,1,59,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,0,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,10],[45,0,45,10],[12,0,12,7],[42,0,42,10],[10,1,11,1],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[10,9,11,9],[10,10,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 29/2010",{"$nulls":7},"Załącznik Nr 1"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6 -  Kardiomonitor transportowy z wyposażeniem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Producent                         Model                 Rok produkcji","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kardiomonitor transportowy z wyposażeniem:                                                                ",null,null,"szt.",1]
[]
["RAZEM"]
[]
[null,"Kardiomonitor transportowy z wyposażeniem: "]
[null,"- monitor transportowy  - ekran 8\"- 9\" z metodą pomiaru SpO2GE (kompatybilny z Nellcor), bez sieci"]
[null,"- kabel łączący do NIPB dla dorosłych i dzieci , 3,6 m długości GE"]
[null,"- mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, mały dla dorosłych, 17-25 cm, niebieski "]
[null,"- mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną standardowy dla dorosłych 23-35 cm, granatowy"]
[null,"-mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, duży dla dosrosłych, 31-40 cm, czerwony "]
[null,"-kabel adaptacyjny podwójny do czujników temperatury"]
[null,"-czujnik temperatury na skórę dla dzieci i dosrosłych, wielorazowy 3m"]
[null,"-czujnik temperatury centralny, przełykowo - rektalny dla dorosłych, wielorazowy, 3m"]
[null,"-kabel zbiorczy EKG Multi - Link, 5-odp., 3,6m dł.,"]
[null,"-zestaw 5 odprowadzeń Multi - Link, łączny, dł. 74 cm, 130 cm (N,F,C)"]
[null,"-kabel interfejsowy do czujników Nellcor - dł. 2,9 m"]
[null,"-czujnik na palec kompatybilny z Nellcor"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
[null,"IHiT/P/29/2010"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6 - Kardiomonitor transportowy z wyposażeniem"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Wpisać  TAK/NIE   lub określony parametr                                                                                                                                                                                                               /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Kardiomonitor transportowy z wyposażeniem - musi spełniać następujące wymagania"]
["Wymagania ogólne"]
[1,"Monitor transportowo - stacjonarny, o budowie modułowej (dopuszczalna modułowość programowa)"]
[2,"System monitorowania zapewniający nieprzerwane i jednoczesne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie przewożenia pacjenta"]
[3,"Awaryjne zasilanie monitora na czas transportu pacjenta min. 240 minut"]
[4,"Niska masa monitora lub części monitora zabieranej z pacjentem (zapewniającej ciągłość monitorowania), ułatwiająca przenoszenie, max 6 kg"]
[5,"Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych -noworodki, dzieci oraz dorośli"]
["Ekran"]
[6,"Kolorowy ekran LCD TFT o przekątnej min. 8\""]
[7,"Informacje wyświetlane na ekranie oraz cała komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, łatwo dostępny system pomocy w języku polskim"]
[8,"Obsługa monitora poprzez przyciski szybkiego dostępu lub/i pokrętło i/lub ekran dotykowy"]
[9,"Do min. 6 różnych (nie tylko EKG) krzywych dynamicznych wyświetlanych na ekranie, obok każdek krzywej prezentowane są wartości cyfrowe parametrów charakterystycznych dla danego pomiaru. Dodatkowo możliwość wyświetlenia większej ilości parametrów cyfrowych."]
[10,"Możliwość zapisania indywidualnych ustawień monitora (granice alarmów, sposób wyświetlania krzywych) w celu ich późniejszego szybkiego przywołania - min. 10"]
[11,"Możliwość rozbudowy o bezprzewodowe i bezprzewodowe połączenie do sieci"]
[null,"Mierzone parametry"]
[null,"EKG"]
[12,"Monitor umożliwia monitorowanie EKG z 3, 7 lub 12 odprowadzeń"]
[13,"Prezentacja wszystkich 12 odprowadzeń jednocześnie na ekranie monitora przy zastosowaniu kabla z 10 elektrodami"]
[14,"Częstość rytmu serca mierzona w zakresie min. 30-300 bpm"]
[15,"Dokładność pomiaru częstości akcji serca przynajmniej 1%"]
[16,"W zestawie kabel główny pacjenta i przewód EKG z 5 odprowadzeniami"]
[null,"Monitorowanie odchyleń odcinka ST"]
[17,"Wieloodprowadzeniowa analiza odchyleń ST we wszystkich odprowadzeniach"]
[18,"Zakres analizy odchyleń odcinka ST przynajmniej +/- 0,6mV"]
[null,"Monitorowanie arytmii"]
[19,"Monitorowanie arytmii zagrażających życiu min. 3 rodzaje z możliwością ręcznego ustawienia progów alarmowych"]
[20,"Możliwość rozbudowy o większą ilość rozpoznawanych arytmii min. 10"]
[null,"Pomiar respiracji"]
[21,"Pomiar metodą impedancyjną"]
[22,"Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu"]
[23,"Minimalny zakres 4 - 200 odd/min"]
[24,"Dokładność pomiaru częstości oddechów przynajmniej +/- 1 oddech na minutę"]
[null,"Pomiar saturacji (SpO2)"]
[25,"Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna"]
[26,"W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec"]
[27,"System monitorowania zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale"]
[null,"Nieinwazyjny pomiar ciśnienia"]
[28,"Pomiar na żądanie, automatycznie w  wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas"]
[29,"Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 - 240 min."]
[30,"Możliwość programowania dowolnych sekwencji automatycznego pomiaru NIBP (o długości niewiększej niż ta wymagana w pkt 29), o różnych długościach czasu repetycji"]
[31,"W komplecie przewód i zestaw 3 mankietów dla dorosłych (różne rozmiary)"]
[null,"Pomiar temperatury"]
[32,"Pomiar temperatury min. 2 kanałowy, wyświetlanie wartości mierzonych temperatur jednocześnie na ekranie monitora"]
[33,"W komplecie czujnik temperatury powierzchniowy i rektalny"]
[34,"W komplecie kabel główny oraz 2 przetworniki jednorazowe do każdego kanału pomiarowego"]
[null,"Inne"]
[35,"Możliwość rozbudowy o min. 2 kanałowy pomiar ciśnienia inwazyjnego oraz kapnografii"]
[36,"Trendy tabelaryczne i numeryczne mierzonych parametrów min. 24h"]
[37,"Alarmy o różnych poziomach ważności, min. 3 kategorie"]
[38,"Min. 4 kategorie alarmów rozróżnialnych za pomocą sygnałów dźwiękowych i świetlnych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu"]
[39,"Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczona wraz z dostawą)"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie, jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do  użytku"]
["bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]