{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Zadanie nr 1-termocykler z syst","Zadanie nr 2-termocykler czter ","Zadanie 3 -urządzenie do wykony","Zadanie nr 4-separator komórkow"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1-termocykler z syst","index":0,"n_rows":78,"n_cols":8,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,3,64,4],[66,3,66,4],[63,3,63,4],[42,0,42,7],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[41,0,41,7],[72,0,72,7],[75,4,75,7],[67,1,67,2],[60,1,60,2],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[76,4,76,7],[77,4,77,7],[59,5,59,7],[67,5,67,7],[67,3,67,4],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[65,3,65,4],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[53,1,53,2],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[51,1,51,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[40,0,40,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[40,3,40,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[36,0,36,7],[15,1,15,4],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 57/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Termocykler z systemem detekcji w czasie rzeczywistym oraz programem  do analizy wysokiej rozdzielczości krzywych topnienia Real-time PCR  ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1- Termocykler z systemem detekcji w czasie rzeczywistym oraz programem  do analizy wysokiej rozdzielczości krzywych topnienia Real-time PCR  "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1 "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1," Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych \n"]
[2," Jednoczesna amplifikacja 96 prób."]
[3," Istnieje możliwość archiwizacji amplifikowanego materiału w płytkach 96 / 384 dołkowych, w których dokonywana jest reakcja PCR."]
[4," Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – 100µl."]
[5," Prędkość nagrzewania bloku 4,5°C / sek"]
[6," Prędkość chłodzenia bloku 2°C / sek"]
[7," System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości"]
[8," min. 5 kanałów wzbudzenia światła"]
[9,"min. 6 kanałów detekcji fluorescencji"]
[10," Element wzbudzający – lampa ksenonowa"]
[11," Możliwość samodzielnej wymiany źródła światła (żarówka) przez użytkownika, bez potrzeby wzywania serwisu firmy do laboratorium"]
[12,"System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych:\n- SYBR Green I\n- Barwnik interkalujący typu LC Green (lub podobny) do analizy HRM (High Resolution Melting)\n- Sonda hydrolizująca typu TaqMan®\n- Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe®\n- Sonda Simple Probe®\n"]
[13," Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie:\n- Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie\n- Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego\n- Analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu\n- Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy        pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub podobny\n- Analizy end-point mutation\n- Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel\n"]
[14," Możliwość wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa."]
[15," Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online)"]
[16," Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”)"]
[17," Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie .pdf"]
[18," Producent aparatu posiada jednocześnie w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynników (SYBR Green I, odczynnik interkalujący typu LC Green, sondy) dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie"]
[19," Producent aparatu posiada w swojej ofercie katalogowej gotowe zestawy / biblioteki sond molekularnych umożliwiających analizę cDNA / DNA człowieka"]
[20,"\nWyposażenie aparatu:\n1.Komputer do sterowania aparatem i analizy danych polecany przez producenta aparatu o minimalnych parametrach: \n- Intel Pentium Dual Core E2160 Processor 1.8 GHz\n- RAM 2 GB\n- RAM 2 GB\n- 2 x Hard Disk 160 GB\n- 16x/48 CD-/DVD+/-RW \n- 6 x USB 2.0\n- 2 x RJ-45 LAN\n- WIN XP Service Pack 2 \n- oprogramowanie do obsługi  aparatu\n2.drukarka kompatybilna z zaoferowanym komputerem, kolorowa, laserowa, sieciowa z duplexem\n\n\n\n\n"]
[21,"Wykonawca dostarczy tzw. pakiet startowy-odczynniki i materiały niezbędne do uruchomienia aparatu"]
[22,"Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2009 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2-termocykler czter ","index":1,"n_rows":83,"n_cols":8,"rows_kept":83,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,0,38,7],[15,1,15,4],[52,3,52,4],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[57,5,57,7],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[56,5,56,7],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[55,5,55,7],[81,4,81,7],[82,4,82,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[73,0,73,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[80,4,80,7],[65,5,65,7],[62,3,62,4],[64,5,64,7],[58,5,58,7],[61,3,61,4],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[58,1,58,2],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[59,5,59,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[55,3,55,4],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[40,5,40,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,1,61,2],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[62,1,62,2],[40,3,40,4],[58,3,58,4],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[52,1,52,2],[43,0,43,7],[52,5,52,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 57/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Termocykler czteroblokowy, 4x96 x0,2 ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2 - Termocykler czteroblokowy, 4x96 x0,2 "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Termocykler w technologii Peltier z wymiennymi czterema głowicami reakcyjnymi( 4 bloki lub 2 termocyklery po 2 bloki)"]
["2.","Cztery sztuki wymiennych głowic, każda z blokiem na 96 próbek 0,2 ml z gradientem termicznym"]
["3.","Każda głowica musi posiadać ogrzewane pokrywy o regulowanym docisku do każdego bloku"]
["4.","Niezależne programowanie i sterownie wszystkich głowic"]
["5.","Maksymalna szybkośc grzania co najmniej 30C/sek "]
["6.","Zakres programowania temperatury 0 - 1050C"]
["7.","Dokładność ustalenia temperatury co najmniej  ± 0,3°C w temperaturze 90 oC"]
["8.","Równomierność rozkładu temperatury na płycie co najmniej ±  0,4oC w temp.90 oC"]
["9.","Możliwośc programowej modyfikacji (podniesienia lub obniżenia) temperatury kroku w powtarzających się cyklach w zakresie zmian od 0,1 OC do 10 0C na cykl programu"]
["10.","Możliwość programowej modyfikacji ( wydłużenia lub skrócenia) czas kroku w powtarzających się w cyklach w zakresie zmian od 1 do 60 sekund na cykl programu"]
["11.","Blok grzejny na 96 próbek musi posiadać gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla co najmniej 8 reagentów"]
["12.","System gradientu termicznego musi zapewniać jednakowe czasy inkubacji dla wszystkich optymalizowanych temperatur gradientu"]
["13.","Możliwość zainstalowania wymiennej głowicy z podwójnymi niezależnymi blokami 2x48x0,2 ml do oferowanego termocyklera"]
["14.","Kalibracja termocyklera zgodnie ze standardami NIST"]
["15.","Port RS-232 do komunikacji z komputerem"]
["16.","Kolorowy wyświetlacz LCD"]
["17.","Programowanie w trybie graficznym i znakowym"]
["18.","Sterowanie z panelu kontrolnego oraz myszą"]
["19.","Pamięć na co najmniej 1000 typowych programów"]
["20.","Możliwość przechowywania programów w co najmniej 12 folderach chronionych hasłami"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat – jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2009 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3 -urządzenie do wykony","index":2,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,0,70,7],[72,4,72,7],[73,4,73,7],[74,4,74,7],[7,0,7,7],[15,1,15,4],[11,0,11,7],[62,5,62,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,5,45,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[41,0,41,2],[41,3,41,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[64,1,64,2],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[64,3,64,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 57/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p."," Nazwa asortymentu ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Urządzenie do wykonywania badań DNA/RNA techniką real-time PCR ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 3-  Urządzenie do wykonywania badań DNA/RNA techniką real-time PCR "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3 "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1," Urządzenie umożliwiające przeprowadzanie ilościowej reakcji PCR w czasie rzeczywistym z użyciem barwników fluorescencyjnych \n"]
[2," Jednoczesna amplifikacja 96 lub 384 prób (2 bloki na wyposażeniu)"]
[3," Zakres objętości mieszany reakcyjnej, w której można przeprowadzić reakcję PCR: 10 – 100µl."]
[4," System detekcyjny – kamera CCD wysokiej czułości"]
[5," co najmniej 5 kanałów wzbudzenia światła"]
[6,"co najmniej 5 kanałów detekcji fluorescencji"]
[7," Możliwość samodzielnej wymiany źródła światła (żarówka) przez użytkownika, bez potrzeby wzywania serwisu firmy do laboratorium"]
[8,"System otwarty, umożliwiający analizę kwasów nukleinowych przy pomocy różnych barwników i sond molekularnych:\n- SYBR Green I\n- Barwnik interkalujący do analizy HRM (High Resolution Melting)\n- Sonda hydrolizująca typu TaqMan®\n- Sonda Hybrydyzująca typu HybProbe®\n"]
[9," Oprogramowanie urządzenia umożliwia wykonanie:\n- Pomiar ilości kopii DNA w badanej próbie\n- Pomiar poziomu ekspresji genu badanego w stosunku do genu referencyjnego\n- Analiza genotypu na podstawie temperatury topnienia produktu oraz w punkcie końcowym (end-point analysis)\n- Analizy Gene Scanning / High Resolution Melting służąca do analizy mutacji (w tym SNP) przy pomocy specjalnego barwnika interkalującego typu LC Green lub podobny\n- Analizy end-point mutation\n- Porównania płytek z wynikami dla wszystkich dostępnych aplikacji z uzyskaniem wyniku w oprogramowaniu typu MS Excel\n"]
[10," Możliwość wykonania analizy Gene Scanning / High Resolution Melting bez konieczności wprowadzania standardów o znanym genotypie; poszczególne krzywe mogą być łączone w grupy automatycznie, na podstawie swojego podobieństwa."]
[11," Możliwość obserwowania przeprowadzanej reakcji PCR na bieżąco podczas jej trwania (online)"]
[12," Oprogramowanie aparatu i baza danych z opcją automatycznego zapisywania informacji o wszystkich zmianach w plikach z otrzymanymi wynikami dokonywanych przez użytkowników aparatu (tzw. „traceable database”)"]
[13," Możliwość utworzenia pliku z podsumowaniem reakcji PCR (m.in. parametry reakcji PCR, wyniki, wykresy) w formacie .pdf"]
[14," Producent aparatu posiada jednocześnie w swojej ofercie katalogowej zestawy odczynników (SYBR Green I, odczynnik interkalujący typu LC Green, sondy) dostosowane i zoptymalizowane do pracy na oferowanym aparacie"]
[15,"Wyposażenie aparatu:\n1.Komputer do sterowania aparatem i analizy danych polecany przez producenta aparatu o minimalnych parametrach: \n-Intel Pentium Dual Core E2160 Processor 1.8 GHz\n-RAM 2 GB\n-RAM 2 GB                                                                                                                                                                                                  -2 x Hard Disk 160 GB                                                                                                                                                                                       - 16x/48 CD-/DVD+/-RW \n- 6 x USB 2.0\n- 2 x RJ-45 LAN\n\n\n2. pełne oprogramowanie umożliwiające obsługę urządzenia, zarządzanie i obróbkę danych, program antywirusowy, program do projektowania primerów i sond\n\n3. Drukarka kompatybilna z zaoferowanym komputerem: kolorowa,  sieciowa, możliwość dwustronego druku, laserowa\n"]
[16,"Element wzbudzający barwniki-lampa halogenowa lub ksenowa"]
[17,"Wykonawca dostarczy tzw. pakiet startowy (odczynniki i materiały  niezbędne do uruchomienia aparatu)"]
[18,"Instrukcja w pełnej wersji w języku polskim oraz angielskim"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2009 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4-separator komórkow","index":3,"n_rows":86,"n_cols":8,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[80,0,80,7],[43,0,43,7],[6,0,6,7],[38,0,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[52,3,52,4],[53,5,53,7],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[71,5,71,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[72,5,72,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 57/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Separator komórkowy wraz z zestawami do komórek macierzystych",1]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/57/2010"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1 "]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 4 - separator komórkowy "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania 4"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Aparat zasilany: 220-240 [V], 50 [Hz]"]
["2.","Aparat jezdny łatwy do transportu"]
["3.","Poziom hałasu podczas użytkowania ≤ 70 dBa"]
["4.","Pełna automatyzacja procedur (komunikacja przez ekran dotykowy lub klawiaturę membranową w języku polskim"]
["5.","Automatyczny optyczny system kontroli separacji - prawidłowa separacja także w przypadku zmian hematokrytu pacjenta"]
["6.","Opcja automatycznego wypełnienia zestawu innym niż NaCl płynem zastępczym (w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta)"]
["7.","Automatycznie sterowane dozowanie antykoagulantu"]
["8.","System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu"]
["9.","System dwustopniowej separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej – system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych"]
["10.","Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 100 ml/min dla procedury MNC"]
["11.","Maksymalny przepływ wejściowy ≥ 140 ml/min dla procedury TPE"]
["12.","Łatwe zakładanie zestawu poprzez załadowanie kasety"]
["13.","Możliwość podłączenia filtra lub ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego"]
["14.","Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do co najmniej 100 ostatnich protokołów przeprowadzonych procedur."]
["15.","Możliwość drukowania i przesyłania danych bezpośrednio z urządzenia"]
["16.","Worek na próbkę krwi przy linii wejściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie"]
["17.","Dwa zbiorniki na próbki pobranego produktu"]
["18.","Zabiegi terapeutyczne: terapeutyczna wymiana osocza oraz pobieranie komórek macierzystych"]
["19.","Detektor obecności antykoagulantu"]
["20.","Detektor obecności płynu zastępczego"]
["21.","Detektor hemolizy"]
["22.","Wbudowana zgrzewarka do drenów"]
["23.","Objętość pozaustrojowa mniejsza niż 195 ml"]
["24.","Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct≤2%"]
[25,"Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 1%"]
[26,"Wykonawca wraz z separatorem dostarczy zestaw startowy - 10 szt zestawów do komórek macierzystych"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2009 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]