{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["zadanie nr 1","Zadanie nr 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,4,73,7],[74,4,74,7],[75,4,75,7],[70,0,70,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,52,4],[51,5,52,7],[52,1,52,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[43,0,43,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[42,0,42,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[42,3,42,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,1,14,4],[38,0,38,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Komputerowa zamrażarka do kontrolowanego zamrażania materiałów biologicznych",1]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1 "]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1- Komputerowa zamrażarka do kontrolowanego zamrażania materiałów biologicznych"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania 1"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Zakres temperatur od +40°C do -180°C"]
["2."," Możliwość zamrażania materiałów biologicznych w pojemnikach kriogenicznych, drenach lub probówkach"]
["3."," Komora zamrażarki wykonana z nierdzewnej stali"]
["4.","Pojemność  36 litrów"]
["5.","Możliwość zapamiętania nieograniczonej ilości różnych programów zamrażania z dowolną ilością kroków"]
["6."," Autoskalowanie"]
["7."," Kalibracja czujników temperatury"]
["8.","Szybkość zamrażania 0,01-60°C"]
["9.","Dokładność wskazań: 0,01°C"]
["10."," Dokładność kroku temp. 0,05°C"]
["11.","Oprogramowanie do sterowania urządzenia wraz z bazą danych i wbudowanym algorytmem optymalizacji procesu mrożenia"]
["12."," Wbudowana do oprogramowania podstawowego nakładka programowa kompatybilna  z istniejącym systemem banku komórek i BMS całego Instytutu"]
["13."," Certyfikat MDD"]
["14."," Wdrożenie procedur walidacyjnych IQ/OQ"]
["15."," Sterowanie za pomocą systemu klasy PC AIO z programem co najmniej Windows XP"]
["16.","Zasilanie 230 V, 50 Hz "]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2009 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":79,"n_cols":8,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,0,39,7],[40,0,40,2],[42,0,42,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[42,3,42,7],[6,0,6,7],[10,0,10,7],[38,0,38,7],[14,1,14,4],[43,0,43,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[44,0,44,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,5,52,7],[52,1,52,2],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[73,0,73,7],[76,4,76,7],[77,4,77,7],[78,4,78,7],[65,1,65,2],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[65,3,65,4],[64,3,64,4],[64,1,64,2],[65,5,65,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2  "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość układów","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"11 układów przenośnych systemów filtrujących powietrze dla 11 stref izolacyjnych",11]
[null,"Wartość ogółem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2010",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1 "]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2 -  11 układów przenośnych systemów filtrujących powietrze dla 11 stref izolacyjnych"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania 3"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Jeden układ zapewnia filtrację powietrza \nw jednej strefie izolacyjnej\n\n\n"]
["2.","Montaż niewymagający prac budowlanych\n"]
["3.","Możliwość umieszczenia urządzeń na półkach ściennych dla oszczędności miejsca w strefach izolacyjnych\n"]
["4."," Urządzenia nie wymagające konieczności podłączania do sieci wentylacyjnej i wodno-kanalizacyjnej"]
["5.","Łatwa możliwość przeniesienia urządzeń w inne miejsca "]
["6.","Urządzenia posiadające blokadę uniemożliwiającą sterowanie przez osoby nieupoważnione"]
["7.","Urządzenia posiadające filtry wymienne antymikrobowe, zapewniające pracę ciągłą układów.\n"]
["8.","\nSkuteczność oczyszczania z cząstek ≥ 0,3 µm min 99%\n\n"]
["9.","Wydajność maksymalna większa niż 800 m3/h dla każdej strefy izolacyjnej            ( dopuszcza się w 1 strefie wydajnośc maksymalną większą niż 700m3/h"]
["10.","Głośność pracy przy wydajności 70m3/godzinę poniżej 30dB",null,"należy podać"]
["11.","Zasilanie elektryczne 220-240 V,    50/60 Hz"]
["12.","Zużycie energii < = 200 W"]
["13."," Temperatura pracy od 15 0C do 45 0 C"]
["14.","Obudowa (rodzaj materiału)",null,"należy pdać"]
["15.","Obudowa urządzeń odporna na środki myjące i dezynfekcyjne"]
["16."," Wymiary maksymalne ( szer. x głęb.x wys.) \n1 elementu układu nie większe niż 0,5 x0,5 x 0,9m \n",null,"należy podać"]
["17.","Waga jednego wiszącego elementu układu: poniżej 35 kg",null,"należy podać"]
["18.","Wykonawca dokona pomiaru skuteczności działania dostarczonych urządzeń          ( skuteczność oczyszczania powietrza) w miejscu instalacji"]
["19.","ATEST PZH lub inny certyfikat, potwierdzający dopuszczenie urządzeń do użytkowania w pomieszczeniach szpitalnych",null,"należy dołączyc do oferty"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy (produkcja nie wczesniej niż 2009 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]