#### Załącznik Nr 1.1.

#### OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH-

GRANICZNYCH I OCENIANYCH

Przedmiot zamówienia:    Angiograf

Ilość sztuk: 1

Oferowany model / typ:…………………………………………………………………………………………………...

Producent: ………………………………………………………………..Kraj pochodzenia…..……..……………….

Rok produkcji (wymagany 2011):………………………….

| Lp. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne i oceniane | Punktacja | Wartość oferowana4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Statyw |  |  |  |
|  | Mocowanie statywu na suficie | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Położenia statywu umożliwiające wykonywanie zabiegów w całym obszarze ciała pacjenta (statyw za głową pacjenta oraz statyw z boku stołu pacjenta) – bez konieczności przekładania pacjenta. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Obszar badania pacjenta bez konieczności przekładania/przesuwania go na stole | ≥180cm, podać | Wartość największa – 3 pkt Pozostałe -proporcjonalnie |  |
|  | Zakres projekcji LAO/RAO [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥305°, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Zakres projekcji CRAN/CAUD [°] w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥180°, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie LAO/RAO przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥18°/s, podać | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] w płaszczyźnie CRAN/CAUD przy zmianie angulacji statywu (z wyłączeniem ruchów wykonywanych przy angiografii rotacyjnej) w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥18°/s, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Szybkość ruchów statywu [°/s] przy wykonywaniu angiografii rotacyjnej w pozycji statywu za głową pacjenta | ≥55°/s, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji do badań w obszarze kończyn | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Silnikowe ustawianie statywu w pozycji parkingowej (za głową lub z boku pacjenta) umożliwiającej nieograniczony dostęp do pacjenta ze wszystkich stron | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Ręczne (bez używania silników) ustawianie statywu w pozycji parkingowej, z wbudowanym hamulcem | Podać | 2 pkt za możliwość ustawienia ręcznego z hamulcem |  |
|  | Pamięć pozycji statywu | Tak, min. 50 pozycji | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów statywu w sali zabiegowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | System zabezpieczenia przed kolizją | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Rodzaj systemu zabezpieczenia przed kolizją | opisać | 2 pkt za system software’owy; 3 pkt za zabezpieczenia elektromechaniczne; 5 pkt za czujniki bezdotykowe |  |
|  | Automatyczny (bez ingerencji obsługi) równoczesny obrót przysłony i detektora dla kompensacji obrotu obrazu przy zmianie położenia statywu do pozycji z boku stołu pacjenta lub rozwiązanie elektroniczne | Tak/Nie, podać | Bez punktacji |  |
| II | Stół pacjenta |  |  |  |
|  | Mocowanie stołu na podłodze, stół z wycięciem do badań neurologicznych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Długość płyty pacjenta mniejsza bądź równa 250cm | Tak,podać | Wartość największa – 3pkt Pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Pochłanialność blatu pacjenta mniejsza bądź równa ekwiwalentowi 1,4mm Al na całej długości przeziernej części stołu | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 3pkt Pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Obrót wokół osi pionowej [°] | Tak, min. +/-90° | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Przesuw płyty pacjenta w osi długiej [cm] | ≥100cm, podać | Wartość największa – 2 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Przesuw płyty pacjenta w osi krótkiej [cm] | Tak, min. +/-16cm | Wartość największa – 2 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Silnikowa regulacja wysokości stołu [cm] | ≥28cm, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Pochył płyty pacjenta w osi wzdłużnej (Trendelenburg i anty-Trendelenburg) | Tak, min. +/- 15° | Bez punktacji |  |
|  | Pochył płyty pacjenta w osi porzecznej | Podać, min. +/- 15° | Bez punktacji |  |
|  | Dopuszczalna masa pacjenta [kg] na wysuniętym blacie stołu | ≥200kg, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Dodatkowe obciążenie płyty stołu dla akcji reanimacyjnej (przy wysuniętej płycie stołu) [kg] | ≥50kg podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Pulpit sterowniczy ruchów stołu w sali zabiegowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Akcesoria – min.: materac, 2 podkładki pod ramię przy iniekcji (przepuszczalne dla promieniowania rtg), podpórki pod ramiona wzdłuż stołu (przepuszczalne dla promieniowania rtg), statyw na płyny infuzyjne, uchwyt na parawan anestezjologiczny mocowany na szynie akcesoryjnej, szyny do mocowania akcesoriów w obrębie klatki piersiowej pacjenta | Tak, wymienić | Bez punktacji |  |
| III | Generator rentgenowski |  |  |  |
|  | Moc [kW] | ≥100kW, podać | Bez punktacji |  |
|  | Min. czas ekspozycji [ms] | ≤1ms, podać | <1 – wartość najmniejsza 2 pkt., pozostałe proporcjonalnie ≥1 – 0 pkt. |  |
|  | Maks. obciążenie generatora mocą ciągłą [W] (dla min. 30 min.) | ≥2400W, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Przejście z prześwietlenia do rejestracji sceny bez wykonywania ekspozycji/serii kontrolnych | Tak, podać skąd generator bierze wartości początkowe kV i mA rozpoczynając rejestrację scen | Bez punktacji |  |
|  | Czas gotowości do uzyskania obrazu fluoroskopii po restarcie systemu mniejszy lub równy 2 min | Tak, podać | Wartość najmniejsza – 3 pkt Pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Wyłącznik ekspozycji (pedał) w sali zabiegowej (do prześwietleń i zdjęć) | Tak, podać w jakiej technologii (bezprzewodowa lub połączenie kablowe) | Technologia bezprzewodowa – 3 pkt Połączenie kablem – 0 pkt |  |
| IV | Lampa RTG/przysłony |  |  |  |
|  | Lampa min. 2-ogniskowa | Tak, podać ilość ognisk | 3 ogniska – 5 pkt. 2 ogniska – 0 pkt. |  |
|  | Wymiar najmniejszego ogniska [mm] wg IEC 60613 | ≤0.4, podać | 0.4 – 0 pkt. <0.4 – wartość najmniejsza 3 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Wymiar największego ogniska [mm] wg IEC 60613 | ≤1.0 podać | 1.0 – 0 pkt. <1.0 – wartość najmniejsza 3 pkt., pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Ułożyskowanie anody w łożysku „płynnym” – tj. z płynnego metalu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pojemność cieplna anody [MHU] | ≥2.4, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka [MHU] | ≥4.0, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Wydajność chłodzenia anody nie mniejsza niż 4kW | Tak,podać | Wartość największa – 3pkt Pozostałe - proporcjonalnie |  |
|  | Włączanie i wyłączanie fluoroskopii siatką | podać | 3 pkt za możliwość |  |
|  | Przysłona prostokątna | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Filtry półprzepuszczalne (klinowe) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dodatkowa maksymalna filtracja promieniowania (filtry miedziowe lub ich odpowiedniki) o tłumieniu promieniowania większym lub równym równoważnikowi 0,9mm Cu | Tak, podać wartość | Wartość najwyższa – 3 pkt Pozostałe-proporcjonalnie |  |
|  | Ilość poziomów dodatkowej filtracji promieniowania (filtry miedziowe) | Min. 3, podać | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Automatyczny dobór dodatkowej, stałej filtracji promieniowania (filtr miedziowy) do redukcji dawki promieniowania w zależności od rodzaju badania | Podać | 3 pkt za w/opisany automatyczny dobór |  |
|  | Pomiar dawki promieniowania na wyjściu z lampy RTG wraz z prezentacją sumarycznej dawki z prześwietlenia i akwizycji w trybie zdjęciowym na monitorze/wyświetlaczu w sali zabiegowej. | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję | Bez punktacji |  |
| V | Tor wizyjny, monitory |  |  |  |
|  | Płaski detektor cyfrowy o wymiarach min. 29x38cm | Tak, podać wymiary | Bez punktacji |  |
|  | DQE [%] płaskiego detektora cyfrowego | >70 | Bez punktacji |  |
|  | Wielkość piksela w detektorze [µm] | ≤160 | Bez punktacji |  |
|  | 2 monochromatyczne monitory obrazowe (live,referencyjny) TFT/LCD w sterowni o przekątnej min. 18” | Tak, podać długość przekątnej | Bez punktacji |  |
|  | Maks. luminacja monitorów obrazowych aparatu (live i referencyjnego) [Cd/m2] | ≥600 | Wartość największa – 3 pkt. Pozostałe – proporcjonalnie |  |
|  | Automatyczne dopasowanie jasności monitorów obrazowych aparatu (live i referencyjnego) w zależności od natężenia oświetlenia w pomieszczeniu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zawieszenie sufitowe nr 1 w sali zabiegowej dla monitora 56calowego | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość podziału monitora 56calowego na 8 pól | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Sektorowy system zasilania monitora 56calowego –co najmniej 2 sektory | Podać | Tak – 3pkt Nie – 0pkt |  |
|  | Predefiniowanie podziału monitora 56calowego (layout) – min.10 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość zapisania wszystkich obrazów widocznych na monitorze 56calowym w formie elektronicznej (print screan) | Podać | 3 pkt za możliwość |  |
|  | Możliwość dowolnej liczby manipulacji podziałami monitora, niezależnie od wcześniejszego zaprogramowania, łącznie z powiększeniem jednego z obrazów | Podać | 3 pkt za możliwość |  |
|  | Niezależna transmisja sygnału video dla każdej z 4 części monitora | Podać | 3 pkt za możliwość |  |
|  | Zawieszenie sufitowe nr 2 w sali zabiegowej dla 2 monitorów: live i referencyjnego, min.18’’ | Tak | Bez punktacji |  |
| VI | System cyfrowy |  |  |  |
|  | Filtracja on-line danych obrazowych zbieranych przez system cyfrowy przed ich prezentacją na monitorze obrazowym | Tak, podać nazwę zaoferowanej opcji realizującej tę funkcję i opisać | Bez punktacji |  |
|  | Matryca akwizycyjna | 1024x1024 | Bez punktacji |  |
|  | Matryca prezentacyjna | 1024x1024 | Bez punktacji |  |
|  | Zapis obrazów na HD w matrycy min. 1024x1024 | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Głębokość przetwarzania i archiwizacji na HD w systemie cyfrowym [bit] | ≥12 | Bez punktacji |  |
|  | Szybkość akwizycji obrazów w trybach DR (radiografia cyfrowa) i DSA | Min. 0.5-6 obrazów/s, podać | Bez punktacji |  |
|  | Pamięć obrazów na HD | Min. 25 000 obrazów w matrycy 1024x1024x12 bit bez kompresji stratnej, podać | Bez punktacji |  |
|  | Cyfrowe prześwietlenie pulsacyjne w zakresie min. 4-30 pulsów/s | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | LIH (last image hold) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DSA online i offline | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Angiografia rotacyjna w trybie DR i DSA | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczna subtrakcja danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej, tj. rozpoczynająca się bez ingerencji obsługi natychmiast po akwizycji obrazów z kontrastem a kończąca się dynamiczną prezentacją sceny (po subtrakcji) | Tak/Nie, podać | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Angiografia peryferyjna całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu z DSA | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Metoda wykonywania angiografii peryferyjnej - Płynny,zmotoryzowany,bezdrganiowy z regulowaną prędkością przesuwu stołu z interakcją operatora śledzącego kontrast - Skokowy,zmotoryzowany przesuw statywu z interakcją operatora śledzącego kontrast - Skokowy,zmotoryzowany przesuw statywu bez interakcji operatora śledzącego kontrast - inny | Podać: | 3 pkt za rozwiązanie „a” 2 pkt za rozwiązanie „b” 1 pkt za rozwiązanie „c” |  |
|  | DSA w trybie on-line dla poszczególnych obrazów uzyskiwanych z angiografii peryferyjnej całych kończyn z jednego wstrzyknięcia kontrastu, tj. czy każdy ukazujący się obraz naczyń wypełnionych kontrastem ukazuje się na monitorze już po automatycznym odjęciu od maski (po subtrakcji) | Tak/Nie, podać | Tak – 3 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ustawianie położenia przysłon (prostokątnych i półprzepuszczalnych) znacznikami graficznymi na obrazie zatrzymanym bez promieniowania | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny pixelshift | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Roadmap | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zoom w postprocessing’u | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Analiza stenoz na obrazach 2D (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określanie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja; pomiary odległości) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego oraz ustawień geometrii ramienia C i stołu w sali zabiegowej | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sali zabiegowej (łącznie z analizą stenoz na obrazach 2D) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit sterowniczy systemu cyfrowego oraz ustawień geometrii ramienia C i stołu w sterowni | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Realizacja funkcji systemu cyfrowego z pulpitu sterowniczego w sterowni (łącznie z analizą stenoz na obrazach 2D) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Archiwizacja obrazów na płytach CD-R w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na komputerach osobistych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sterowni | Tak – opisać zaoferowane rozwiązanie realizujące tę funkcjonalność | Bez punktacji |  |
|  | Odtwarzanie nagranych w standardzie DICOM (wcześniej lub na innych aparatach) płyt CD-R i DVD przez system cyfrowy zaoferowanego aparatu (lub dodatkową, osobną stację roboczą) wraz z prezentacją odtworzonych obrazów na monitorach obrazowych w sali zabiegowej | Tak – opisać zaoferowane rozwiązanie realizujące tę funkcjonalność | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Query/Retrieve - Dicom Worklist - Dicom Print | Tak Tak Tak Tak | Bez punktacji |  |
| VII | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na dolne partie ciała (dla personelu) w postaci fartucha z gumy ołowiowej mocowanego z boku do stołu pacjenta – 2 szt. oraz osłona w postaci nadstawki mocowanej z boku do stołu pacjenta -2 szt | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Osłona przed promieniowaniem na górne części ciała w postaci szyby ołowiowej mocowanej na suficie – 2szt. | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Interkom do dwukierunkowej komunikacji pomiędzy sterownią i salą zabiegową | Tak | Bez punktacji |  |
| VIII | Stacja postprocessingowa (lub stacje postprocessingowe) do m.in. rekonstrukcji 3D z danych uzyskiwanych w angiografii rotacyjnej |  |  |  |
|  | Monitor stacji postprocessingowej (min. 19”, TFT, kolorowy) w sterowni | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlania / przeglądania / archiwizacji obrazów angiograficznych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Możliwość wyświetlania / przeglądania / archiwizacji obrazów pochodzących z innych urządzeń diagnostyki obrazowej (standard DICOM 3.0) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | DICOM 3.0: - Dicom Send - Dicom Receive - Dicom Query/Retrieve - Dicom Print | Tak Tak Tak Tak | Bez punktacji |  |
|  | Nagrywarka do archiwizacji obrazów na płytach CD-R i DVD w standardzie DICOM 3.0 z dogrywaniem viewera umożliwiającego odtwarzanie nagranych płyt na komputerach osobistych | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Eksport danych w różnych formatach (obrazy statyczne i dynamiczne) | Tak, podać | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji wysokokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej w trybie DR (radiografia cyfrowa) i DSA | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | Bez punktacji |  |
|  | Oprogramowanie do rekonstrukcji niskokontrastowej 3D z danych uzyskanych z akwizycji w szybkiej angiografii rotacyjnej | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | Bez punktacji |  |
|  | VRT | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MIP | Tak | Bez punktacji |  |
|  | MPR | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja obiektów 3D z cieniowaniem (SSD) z możliwością zmiany położenia źródła oświetlenia | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Transparency view – prezentacja naczyń zrekonstruowanych z rotacyjnej angiografii wysokokontrastowej w formie uwidocznionych krawędzi naczyń z „pustym” środkiem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pomiary objętości na zrekonstruowanym obiekcie 3D | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Analiza stenoz na obrazach 3D (min.: automatyczne rozpoznawanie kształtów; określenie stopnia stenozy; automatyczna i manualna kalibracja) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Dual Volume Display (Calciview, iDentify lub odpowiednio do nomenklatury producenta) – różnicowanie na jednym obrazie dwóch obiektów wysokokontrastowych o prawie takiej samej gęstości lub prezentacja niskokontrastowego obiektu 3D wraz z wysokokontrastowym obiektem 3D na jednym obrazie | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | Bez punktacji |  |
|  | Roadmap 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | Bez punktacji |  |
|  | Prezentacja konturów/obrysu obiektu 3D uzyskanego z rekonstrukcji danych z niskokontrastowej angiografii rotacyjnej wraz z zastosowaniem takiego obrazu jako maski do roadmapu 3D z automatyczną korektą położenia obiektu 3D względem nałożonego obrazu 2D z prześwietlenia (uwzględniającą zmiany położenia statywu, stołu, powiększenia i odległości SID) | Tak/Nie, podać nazwę zaoferowanego rozwiązania | Tak – 2 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D w sterowni | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Pulpit obsługi stacji rekonstrukcji 3D przy stole pacjenta (zintegrowany w pulpicie obsługi systemu cyfrowego angiografu lub osobny) | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczny obrót obiektu 3D do położenia odpowiadającego widokowi obiektu 3D po zmianie położenia statywu | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Automatyczne ustawienie statywu w pozycji odpowiadającej obróconemu obiektowi 3D | Tak | Bez punktacji |  |
| IX | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu |  |  |  |
| 1. | Komplet złożony z: - konsola sterownicza - statyw wstrzykiwacza - głowica wstrzykiwacza na ruchomym ramieniu, z podwójnym uchwytem na osłony ciśnieniowe, w możliwych konfiguracjach o pojemnościach (do wyboru, przy zamowieniu) : 60/150 ml lub 150/150 ml *200/200 ml - ogrzewacz kontrastu | Tak | Bez punktacji |  |
| 2. | Minimum jedno opakowanie (50 zestawow) jednorazowych wkładów do kontrastu o wybranej pojemności | Tak | Bez punktacji |  |
| 3. | Ochrona przed zmianami protokołu badania po uzbrojeniu systemu | Tak | Bez punktacji |  |
| 4. | Graficzny system obrazujący obecność powietrza w napełnionym wkładzie | Tak | Bez punktacji |  |
| 5. | System „otwarty” – zapewnienie mozliwosci eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem sprzetu jednorazowego uzytku co najmniej dwoch roznych producentow | Tak | Bez punktacji |  |
| X | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
|  | Rok produkcji oferowanego sprzętu | 2011 | Bez punktacji |  |
|  | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim, dokumentacja serwisowa | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem | Tak | Bez punktacji |  |
|  | Zdalna diagnostyka systemu z możliwością rejestracji i odczytu on-line rejestru błędów | Tak | Bez punktacji |  |

1. Zaoferowane powyżej parametry techniczne muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty,    materiałach  informacyjnych producenta w języku polskim. W przypadku braku potwierdzenia wartości/cechy danego  parametru podlegającego ocenie, Zamawiający nie przyzna punktów za ten parametr.

- Niespełnienie jednego lub więcej z wymaganych powyżej parametrów oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

- Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające.

- Brak opisu w kolumnie 5 traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia

Oświadczam, że oferowane powyżej, wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów.

..........................................................................                         ………………………………………………..

Miejscowość i data					  Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy