{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie nr 4","zadanie nr 5","zadanie 6","zadanie 7"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":6,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 38/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 -stengraft aortalny I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","• Stent-graft wykonany z nitinolu zapewniający optymalną widoczność w obrazie RTG\n• Markery cieniujące znajdują się:\n1. wokół proksymalnego pierścienia\n2. wzdłuż bocznego prostego szwu\n3. na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej\n4. na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej\n5. na okrągłym dystalnym końcu\n• Unikalny system mocowania części proksymalnej z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych\n• Zbrojony na całej długości\n• Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET\n\n",null,null,"szt.",6]
["cd1","\n• Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów:\n• Średnica „main body” od 24 do 31mm\n• Długość „main body” od 96 do 142mm\n• Średnica części biodrowej od 10 do 20mm\n• Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm\n• Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter\n• System wprowadzający 22F\n• System części kontralateralnej 20F\n• Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego części proksymalnej jak i dystalnej\n• Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach o kącie szyi tętniaka do 90 stopni\n-Specjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach\n• Dostarczany w zestawie z 2koszulami, 2 prowadnikami o najwyższym stopniu sztywności, 1balonem do doprężenia\n\n"]
[2," Inflator analogowy o zakresie ciśnień do 30 atm\n• Pojemność 20 ml\n• Przezroczysty polikarbonatowy korpus umożliwiający obserwację słupa cieczy\n• Ustawiony pod kątem manometr z fluorescencyjną tarczą i wskaźnikiem podciśnienia\n• Dren wysokociśnieniowy do długości 35,5 cm\n• W zestawie kranik trójdrożny\n• 5 ml przestrzeń bezpieczeństwa minimalizująca ryzyko dostania się pęcherzyków powietrza do balonu w trakcie inflacji\n• Mechanizm spustowy umożliwiający szybką deflację\n• Blokada zabezpieczająca przed przypadkową deflacją\n• Możliwość wykonania precyzyjnej inflacji\n\n",null,null,"szt.",50]
[3,"\nStandardowy prowadnik diagnostyczny hydrofilny\n• Średnica 0,035”\n• Zakres długości 80 cm – 150 cm, 180-260cm\n• Stały rdzeń\n• Końcówki: prosta i zakrzywiona\n• Dostępne prowadniki sztywne i standardowe\n• Pokrycie hydrofilne \n• Doskonała pamięć kształtu końcówki\n• Przeniesienie obrotu 1:1\n\n",null,null,"szt.",50]
[4," Cewnik over the wire\n• kompatybilny z prowadnikiem 0,035”\n• wysokie ciśnienie RBP 11 – 18 bar\n• ciśnienie nominalne 8 bar dla 3,00 do 9,00 mm; 6 bar dla 10,00 do 12,00 mm\n• dostępne średnice od 3,00 do 12 mm\n• długości od 20 do 300 mm\n• długość haftu 80, 130cm\n• pokrycie hydrofilne BIKINI – tylko na stożkowatych zakończeniach balonu i na szafcie zapobiega ślizganiu się balonu w trakcie inflacji\n• średnica systemu dostawczego  5F – 7F\n• 2 doskonale widoczne w skopii markery\n",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[10,0,10,8],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 38/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - stentgraft aortalny II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft do aorty brzusznej uniwersalny (wieloczęściowy) z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce :-  posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego lub nitinolowego  Z-stentu   dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .   \n- składa się z trzech części : body – główna część graftu, nogawek contralateralnej – przedłużającej krótszą nogawkę body i ipsilateralnej – przedłużającej dłuższą nogawkę body. Posiada aktywną fiksację nadnerkową za pomocą wolnego segmentu   wyposażonego w kolce zapewniające trwałe umiejscowienie stentgraftu w szyi tętniaka \n- dostarczany jest w formie załadowanej do systemu wprowadzającego o średnicy 16-21 F (body) i 14-16 lub 18 F (nogawki) . Introducer wyposażony w cięgna pozwalające na bezpieczne i precyzyjne lądowanie w zaplanowanych miejscach, w dilatator i koszulkę naczyniową będącą integralna częścią zestawu. - System może być dostarczany w wersji dwuczęściowej , trzyczęściowej i jednoczęściowej   .",null,null,"szt.",6]
["cd 1","z okluderem (wersja uni-iliac) , branchowej z odnogami na tętnice biodrową wewnętrzną .\n- Każdorazowo stentgraft dostarczany wraz z kompletnym zestawem do implantacji : balonem poliuretanowym typu „CODA” o rozmiarach dopasowanych do rozmiaru stentgraftu 32 mm lub 40 mm , prowadnikami typu  LUNDERQUIST ekstra stif „LES”   i AMPLATZ ultra stif Stentgraft do aorty piersiowej jedno lub wieloczęściowy z kompletnym zestawem do implantacji o następującej charakterystyce: \n"]
["cd 1","\n- posiada pokrycie poliestrowe z tkaniny stosowanej do produkcji protez naczyniowych. Stent zbudowany jest na bazie stalowego Z-stentu dającego poszczególnym segmentom optymalną siłę rozprężania przy dużej wytrzymałości radialnej .\n- posiada kolce fiksujące na proksymalnej części uszczelniającej . \n- część dystalna posiada wolny , nie pokryty koniec z kolcami fiksującymi \n- dostępne wymiary 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy \n- długości jednego elementu 75 do 225 mm , maksymalna długość uzyskana z dwóch części to 380 mm\n- stent może być dostarczony w wersji segmentowej i jednoczęściowej lub produkowanej na zamówienie   dla danego pacjenta . \n"]
[2,"Zestaw wprowadzający do mikropunkcji naczyń i precezyjnego umiejscowiania prowadnika o średnicy 0.035\" lub 0.038\". Zestaw zawiera koszulkę z atraumatycznym poszerzadłem połączonym z coaxialnym cewnikiem o długości 10cm, stalowy lub nitinolowy prowadnik z platynową końcówką o średnicy 0.018\" i długości 40cm oraz igłę  o średnicy 21g i długości 4 lub 7 cm. Dostępny również zestaw do dostępu od tętnicy promieniowej z kaniulą usztywaniającą.",null,null,"szt.",10]
[3," Koszulki interwncyjne średnica 5F do 22 F , zbrojone , pokryte powłoką hydrofilną,\n- długość 45 do 90 cm, \n- końcówki typu : Balkin , HNL, Rabbe , KSAW \n- znacznik RTG na końcówce ,\n\n",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 38/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 - sprzęt do zabiegów wewnątrznaczyniowych I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Igły do arteriografii\n- jednoczęściowa ze skrzydełkami\n- o średnicy wewnętrznej 0,038”.\n",null,null,"szt.",50]
[2,"Zamykacz do miejsca po wkłuciu\n- pozwalający na zamknięcie tętnic po użyciu koszulki 5-7F\n- pozwalający na zamknięcie tętnicy bez konieczności wymiany koszulki dla koszulek o długości do 12cm\n- działający na zasadzie uwolnienia bioabsorbowalnego po 90 dniach ekstrawaskularnego korka",null,null,"szt.",50]
[3,"Koszulki  krótkie\n- poliuretanowa kaniula  \n- pokryta wewnątrz śliską substancją ułatwiającą wprowadzanie sprzętu\n- długości koszulki: 5.5, 11,23 cm\n- zakres średnic koszulki: 4-11F\n- na końcu koszulki marker widoczny w skopii\n- mini-prowadnik w zestawie dla koszulek o długości 11cm\n- duża średnica wewnętrzna przy zminimalizowanej grubości ścian koszulki,\n- zatrzask pomiędzy dilatatorem i koszulką, \n- silikonowa zastawka uszczelniająca, \n- duża odporność na zagięcie,\n- dilatator stopniowo zwężający się w odcinku dystalnym",null,null,"szt.",100]
[4,"Stent samorozprężalny do tętnic obwodowych \n- stent samorozprężalny z termiczną pamięcią kształtu, wykonany z nitinolu\n- długość systemu wprowadzającego 80 cm, 120 cm\n- średnica systemu wprowadzającego nie większa  niż 6F dla średnic 6-10mm\n- średnica kanału wewnętrznego 0,035”\n- średnice stentu 6-10mm, długość stentu 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150mm\n- precyzyjny system dostarczania umożliwiający powolne rozwijanie stentu na początku rozprężania przy użyciu pokrętła i szybsze w dalszej części przy użyciu suwaka (dla długości 20-100mm)\n- 6 markerów tantalowych na końcach stentu zapewniających doskonałą widoczność w skopii\n- segmentowa budowa stentu umożliwiająca dobre dostosowanie się samego stentu do krzywizn naczynia\n- możliwe najmniejsze skracanie stentu podczas implantacji, duża odporność na zgniatanie\n- duża siła radialna stentu ",null,null,"szt.",10]
[5,"Cewnik angiograficzny znakowany typu „Pig-Tail” \n- długość cewnika 65cm, 70 cm, 110cm\n- średnica cewnika 5 F\n- od 6 do 8 otworów bocznych na końcu dalszym\n- znakowany złotymi markerami w dystalnym odcinku cewnika na odcinku 10 lub 20cm\n- markery dobrze widoczne w obrazie rtg, lokalizowane co 1cm na znakowanym odcinku\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,10],[7,0,7,8],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 38/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie 4 - sprzęt do interwencji poniżej kolana I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Cewnik balonowy do interwencji poniżej kolana\n- balon w systemie OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,014”\n- system kompatybilny z introducerem 4F dla wszystkich rozmiarów\n- dł. systemu 90 i 150cm\n- NP = 8atm; RBP = 14atm\n- dostępne srednice od 1,5 do 4mm (dla srednicy 1,5mm dostępne min. 4długości)\n- wymagane długosci: 20, 40, 60, 80, 120 i 200mm\n- pokrycie  ułatwiające manewrowanie w wąskich   i krętych naczyniach\n- materiał balonu  odporny na zadrapania i uszkodzenia podczas przechodzenia przez zwapniałe ciasne zmiany\n",null,null,"szt.",50]
[2,"Prowadnik specjalistyczny do użycia w przypadku CTO w obszarze poniżej kolana. Średnica 0,014”  dostepne dkugości 190 i 300 cm, przynajmniej 3 rodzaje sztywności końcówki. Hydrofilne pokrycie końcowki roboczej (ok 30cm)",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,8],[10,0,10,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 38/2011"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5 -  sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Prowadnik Specjalistyczny 0,018” \n• Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa,\n• Średnica 0,018”, długości 110/150/200/300cm,\n• Kształtowalny koniec o długości 2cm,\n• Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm,\n• Rdzeń ze stali z domieszką tytanu.\n ",null,null,"szt.",50]
[2,"Cewnik o średnicy 4/5F i świetle 0,035” oraz 0,038”\n• Cewnik zbrojony drutem stalowym w części proksymalnej oraz wolframem w części dystalnej celem lepszej wizualizacji końcówki.\n• Długości cewnikow 65 - 100cm\n• Przeplyw od 6ml/sec do 32ml/sec \n• Wiele rodzajów krzywizn końcówki.\n\n\n",null,null,"szt.",200]
[3," Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem,\n• System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”,\n• Długość cewnika dostawczego 75 oraz 135cm\n• Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach,\n• Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia,\n• Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny,\n• Średnice: 2-23mm, długości: 20-139mm.\n• Dobra widoczność stentu we fluoroskopie.\n\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 38/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6 -  Stentgrafty obwodowe "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgraft do naczyn obwodowych o parametrach:wykonany z drutu nitinolowego pokryty od wewnątrz materiałem PTFE, powierzchnia wewn.z powłoka heparynową, sposób łączenia szkieletu z materiałem pokrywającym-spoiny laminowane, długość zestawu wprowadzającego 75 i 120 cm,średnica endoprotezy od 5 do 13mm długosc endoprotezy 2,5, 5,10,15,25, gietki stentgraft i sysyem wprowadzający umozliwia implantację  w krętych naczyniach",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 38/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 7.sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych III"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nr katalogowy","Nazwa handlowa","Jed.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      ","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[]
["1.","Stent samorozprężalny \nParametry :  \n• 0,018”\n• System OTW\n• Stent nitinolowy\n• Pokrycie stentu substancją zmniejszającą aktywację płytek, tworzenie skrzeplin, stymulującą endotelializację, zapobiegającą uwalnianiu jonów metali ciężkich\n• Długości stentu : 100; 120; 150; 170; 200 mm\n• Średnice stentu : 4; 5; 6; 7 mm\n• Dwie długości systemu wprowadzającego : 90 i  135 cm\n• 6 złotych markerów na kazdym końcu stentu\n• Kompatybilny z introducerem 4F\n\n",null,null,"szt.",10]
[]
[2,"Cewnik balonowy  \nParametry :  \n• 0,035”\n• System OTW\n• Dwie długości systemu prowadzącego: 80 i 130 cm\n• Długość balonu : 20; 40; 60; 80; 100 mm\n• Średnice balonu : 3; 4; 5; ;6; 7; 8; 9; 10 mm\n• Ciśnienie nominalne 7 atm.\n• RBP w przedziale od 12 do 20 atm. \n• Balon z półkrystalicznego polimeru\n• Końcówka cewnika krótka i zwężająca się \n• Hydrofobiczne pokrycie balonu\n• 2 markery pod balonem\n• Kompatybilny z introducerem 5F / 6F\n\n",null,null,"szt.",50]
[3,"Prowadnik \nParametry :  \n• 0,018”\n• Zakres długości 195 i 300 cm \n• Kształt końcówki prosty \n• Dwa zakresy sztywności końcówki \n• Opcja „pushability” -  drut rdzenia wykonany ze stali nierdzewnej, pokryty PTFE, wysoka elastyczność końcówki ułatwiająca przechodzenie przez kręte naczynia oraz restenozy. \n• Opcja „ trackability” – zwój końcówki nieprzejrzysty dla rtg, hydrofilne pokrycie końcówki zmniejsza tarcie i poprawia możliwość przechodzenia prze zmiany. \n\n",null,null,"szt.",50]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]