{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":72,"n_cols":11,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[70,8,70,10],[69,8,69,10],[71,8,71,10],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[45,1,45,3],[51,1,51,3],[46,1,46,3],[47,1,47,3],[33,0,33,1],[34,0,34,1],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[14,0,14,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[2,3,2,6],[39,8,39,10],[40,1,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,8,42,10],[48,8,48,10],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[42,4,42,7],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[47,4,47,7],[50,4,50,7],[48,1,48,3],[50,1,50,3],[48,4,48,7],[49,1,49,3],[52,1,52,3],[53,1,53,3],[54,1,54,3],[55,1,55,3],[47,8,47,10],[50,8,50,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[53,8,53,10],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[58,4,58,7],[57,8,57,10],[58,8,58,10],[57,4,57,7],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[59,8,59,10],[57,1,57,3],[58,1,58,3],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[53,4,53,7],[60,1,60,3],[61,1,61,3],[62,1,62,3],[63,1,63,3],[62,4,62,7],[60,4,60,7],[61,4,61,7],[63,4,63,7],[63,8,63,10],[62,8,62,10],[61,8,61,10],[60,8,60,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/35/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z osprzętem zużywalnym;",null,null,"szt.",3]
["1.1","Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych na górną część ciała",null,null,"szt.",150]
["1.2","Kocyki do ogrzewaczy konwekcyjnych na całe ciało",null,null,"szt.",60]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego urządzenia z osprzętem z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/35/2011"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
[null,"Urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta z osprzętem zużywalnym - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Certyfikat ISO",null,null,"Tak, kopię dołączyć do oferty"]
[2,"Ochrona obudowy przed zachlapaniem, Min. IPX1"]
[3,"Zasilanie: 220V 50Hz ±10%"]
[4,"Zakres temperatur pracy: 16 - 26ºC"]
[5,"Metoda ogrzewania: czyste ciepłe powietrze wdmuchiwane do kocyka przykrywającego pacjenta"]
[6,"Możliwość wydmuchiwania powietrza w temperaturze otoczenia"]
[7,"Prędkość wydmuchiwanego powietrza: 8 - 9 m/s"]
[8,"Dokładność ogrzewania, Min. 1ºC"]
[9,"Zakres zmian temperatury wydmuchiwanego powietrza: 36 - 44ºC;                      Przynajmniej 4 przedziały temperatur"]
[10,"Względny poziom głośności, Max. 45dBA"]
[11,"Podwójny system zabezpieczeń przed oparzeniem pacjenta"]
[12,"Wyświetlacz temperatury wydmuchiwanego powietrza z czujnika umieszczonego na końcu rury (od strony pacjenta)"]
[13,"Alarm dźwiękowy i wizualny przekroczenia i spadku ustalonej temperatury wydmuchiwanego powietrza"]
[14,"Alarm dźwiękowy i wizualny odłączenia rury od dmuchawy"]
[15,"Uchwyt do mocowania na typowym stojaku"]
[16,"Uchwyt do przenoszenia urządzenia"]
[17,"Uchwyt do zawieszenia rury"]
[18,"Pewny i wygodny sposób mocowania rury do portu koca, umożliwiający wzajemne obracanie rury w porcie koca"]
[19,"Długa rura doprowadzająca powietrze do kocyka, długość minimum 2m przy swobodnie rozłożonej (nie rozciągniętej) rurze"]
[20,"Wbudowany filtr powietrza 0,2 µm"]
[21,"Prosta obsługa i konserwacja urządzenia",null,null,"Tak, opisać"]
[22,"Szeroki asortyment kocyków jednorazowych, Min. koce na różne partie ciała        (dla dorosłych, kocyki hemodynamiczne) "]
[23,"Potwierdzenie producenta o niepalności kocyków"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,8,57,10],[58,8,58,10],[59,8,59,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[52,0,52,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[38,8,38,10],[39,1,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[13,0,13,7],[30,0,30,1],[31,0,31,1],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/35/2011"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Podgrzewacze krwi i płynów infuzyjnych pracujące ze sterylnymi jednorazowymi wymiennymi wkładami",null,null,"szt.",8]
["1.1","Kasety wymienne z drenem przedłużającym",null,null,"szt.",800]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych podgrzewaczy oraz kaset z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/35/2011"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"Parametry oferowane"]
[null,"Podgrzewacze krwi i płynów infuzyjnych - muszą spełniać następujace wymagania "]
[1,"Temperatura podgrzewania nie mniej niż 40ºC"]
[2,"Czas do włączenia podgrzewacza do uzyskania temp. 40ºC nie więcej niż 10 sek."]
[3,"Szybkość przepływu KVO 200 ml/min"]
[4,"2 czujniki zabezpieczające przed przegrzaniem"]
[5,"Sterylne wkłady jednorazowe"]
[6,"Temperatura otoczenia pracy -5ºC do 50ºC"]
[7,"Wodoodporność podgrzewacza nie mniej niż 30 min zanurzenia na głębokości 90 cm"]
[8,"Dopuszczalna wilgotność względna podczas pracy od 10% do 90%"]
[9,"Wymiary: element grzejny 13cm x 6cm x 3cm, jednostka kontrolująca 23cm x 15cm x 9cm "]
[10,"Mozliwość umieszczenia elementu grzejnego na ramieniu pacjenta"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]