{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":30,"sheets":["zad1-Ssak zdalnie sterowa.","zad2-Mieszadło magnetyczne z gr","zad3- Kołyska laboratoryjna","zad4-Vortex","zad5-blok grzejny","zad6- pH-metr","Zad7 - sterylizator parowy pio ","Zad8-Inkubator do hodowli komó","Zad9 - Komora laminarna","Zad10-Łaźnia wodna","Zad11 - Łażnia wodna z wytrząsa","Zad12 - Wentylowan mikrowirówka","Zad13 - Wirówka z chłodzeniem","zad 14-Zestaw do elektroforezy ","zad 15 - mikroskop odwrócony la","zad 16-Urządzenie do oczyszczan","zad17-System do dokum żeli","zad18-Mikrowirówka","zad19-Chłodziarka laboratoryjna"," zad20-Chłodziarko-zamraż.dwuk","zad21-zamrażar.szufladowa","Zadanie 22- Zamr lab 320l","Zad23-zamr labor poj 125l","Zad24- Zamraż -86C poj.365-370 ","zad25-Zamraż -86 poj 650l","zad26-zamraz laborator 700l","zad27-wiró lab z chł z rotor","zad28-wiró lab z chło","zad29-mikroskop transmisyj","zad30-Czytnik spektrofotometryc"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1-Ssak zdalnie sterowa.","index":0,"n_rows":62,"n_cols":8,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,5,50,7],[51,5,51,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[48,1,48,2],[47,1,47,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[35,0,35,7],[15,0,15,4],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,42,0],[41,1,42,2],[41,3,42,4],[41,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,7],[61,4,61,7],[56,0,56,7],[59,4,59,7],[60,4,60,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Ssak zdalnie sterowany",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1 - Ssak zdalnie sterowany"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* …...………",null,"..Nr katalogowy *......................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………………..…...……..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Ssak zdalnie sterowany - 2 szt."]
[1,"Ssakiem ze zdalnym sterowaniem można sterować z dwóch punktów: z pulpitu i wyłącznika nożnego na przewodzie"]
[2,"Szybkość zasysania powietrza minimum 19 l/min"]
[3,"Zakres regulacji podciśnienia do-0,8bar"]
[4,"Pojemność słoi ssących 2 x 0,8l "]
[5,"Masa do 6kg"]
[6,"Wymiary 260 x 360 x 350 mm"]
[7,"Zasilanie 230V/50Hz"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2-Mieszadło magnetyczne z gr","index":1,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,5,63,7],[62,5,62,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[53,5,53,7],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[54,1,54,2],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[75,4,75,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[71,0,71,7],[73,4,73,7],[74,4,74,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,7],[43,0,43,7],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,5,45,7],[39,5,39,7],[41,0,41,2],[41,3,41,7],[42,0,42,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[37,0,37,7],[15,0,15,4],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mieszadło magnetyczne z grzaniem",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2- Mieszadło magnetyczne z grzaniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……….…",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Mieszadło magnetyczne z grzaniem - 1 szt."]
[1,"Mieszadło magnetyczne 1 - stanowiskowe "]
[2,"Płynna regulacja obrotów w zakresie od 50 do 1200 obr/min co 1obr/min"]
[3,"Platforma ceramiczna"]
[4,"Pojemność cieczy – minimum 4 litry"]
[5,"Wymiary maksymalne (szer x głęb x wys) w mm: 210 x 330 x 100 mm"]
[6,"Sterowanie mikroprocesorowe"]
[7,"Zakres temperatur: do 370ºC z regulacją co 1ºC"]
[8,"Maksymalne obciążenie płyty grzewczej: minimum 11kg"]
[9,"Masa urządzenia: maksymalnie 5kg"]
[10,"Port RS 232"]
[11,"Możliwość podłączenia zewnętrznej sondy temperaturowej"]
[12,"Przycisk natychmiastowego zatrzymania elementu mieszającego"]
[13,"4 przyciski pamięci umożliwiają szybki wybór najczęściej stosowanych temperatur lub obrotów mieszadła"]
[14,"Obudowa pokryta farbą proszkową"]
[15,"Wskaźnik informujący o przekroczeniu przez blat temperatury 50°C"]
[16,"Timer (1, 2, 4, 8 i 12 godzin) wyłącza grzanie i mieszanie po ustalonym czasie"]
[17,"Wyposażenie:                                                                                                                                                                                           Mieszadełka magnetyczne pokryte warstwą teflonu o długości: 15, 30 i 50mm (po 2 sztuki każdej)"]
[18,"Oryginalny folder techniczny dołączony do oferty"]
[19,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....………………...……………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3- Kołyska laboratoryjna","index":2,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,1,61,2],[62,1,62,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[63,1,63,2],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,1,60,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[71,4,71,7],[72,4,72,7],[68,0,68,7],[70,4,70,7],[56,5,56,7],[58,5,58,7],[55,5,55,7],[57,5,57,7],[59,5,59,7],[63,5,63,7],[63,3,63,4],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[50,1,50,7],[47,0,48,0],[47,1,48,2],[47,3,48,4],[47,5,48,7],[44,0,44,2],[44,3,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[41,0,41,7],[42,0,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[40,0,40,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Kołyska laboratoryjna",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 3-Kołyska laboratoryjna"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *...................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Kołyska laboratoryjna - 1 szt."]
[1,"Udźwig co najmniej 8 kg"]
[2,"Kąt wychylenia 9º"]
[3,"Częstotliwość płynnie nastawiana od 0 do 50 obr./min"]
[4,"Cyfrowy wyświetlacz prędkości"]
[5,"Czas nastawiany od 0 do 180 min., praca ciągła"]
[6,"Platforma o wymiarach co najmniej  30 x 30 cm"]
[7,"Platforma wyposażona w podkładkę silikonową i matę z wypustkami do przytrzymywania probówek"]
[8,"W komplecie druga platforma (instalowana nad platformą standardową) o takich samych wymiarach"]
[9,"Możliwość zastosowania platformy co najmniej  50 x 50 cm"]
[10,"Konstrukcja odporna na dziania promieniowa UV, oraz kwasów"]
[11,"Możliwość pracy w temperaturach do 65ºC"]
[12,"Oryginalny folder producenta, dopuszcza się w języku angielskim"]
[13,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4-Vortex","index":3,"n_rows":69,"n_cols":8,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[48,1,48,2],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[49,1,49,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[39,0,39,7],[15,0,15,4],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[67,4,67,7],[68,4,68,7],[64,0,64,7],[66,4,66,7],[59,1,59,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[59,3,59,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wytrząsarka typu Vortex",4]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  4- Wytrząsarka typu Vortex"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *...................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………………….………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Wytrząsarka typu Vortex - 4 szt."]
[1,"Płynnie regulowana częstotliwość wytrząsania, ruch kołowy"]
[2,"Wytrząsanie ciągłe i włączane pod wpływem nacisku na głowicę"]
[3,"Regulowana prędkość wytrząsania 0 -  3000 rpm"]
[4,"Zakres ruchu kołowego głowicy 4 mm"]
[5,"Vortex na gumowych nóżkach pochłaniających drgania i uniemożliwiających przemieszczanie się urządzenia podczas wytrząsania"]
[6,"Wymiary maksymalne (szer. x głębokość x wys.): 145 x 175 x 140 mm"]
[7,"Masa do 2 kg, +/- 5%"]
[8,"Sygnalizacja świetna włączenia urządzenia"]
[9,"W wyposażeniu: \n- uniwersalna głowica gumowa do wytrząsania jednej lub kilku probówek o dowolnej pojemności jednocześnie lub kolby\ngłowica z gumkami trzymającymi do wytrząsania ciągłego co najmniej 4 probówek 2 ml lub jednej 10/15 ml w pozycji poziomej, bez konieczności przytrzymywania probówek przez użytkownika"]
[10,"Oryginalny folder producenta dołączony do oferty (dopuszcza się w języku angielskim)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5-blok grzejny","index":4,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[51,5,51,7],[50,5,50,7],[50,3,50,4],[54,5,54,7],[53,5,53,7],[52,5,52,7],[60,1,60,2],[58,5,58,7],[56,1,56,2],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[55,5,55,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[52,3,52,4],[51,3,51,4],[53,3,53,4],[70,0,70,7],[73,4,73,7],[74,4,74,7],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[61,1,61,2],[75,4,75,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[39,0,39,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Blok grzejny z wyposażeniem",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 5-Blok grzejny z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 5"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Blok grzejny z wyposażeniem- 1 szt."]
[1,"Sterowanie mikroprocesorowe (PID)"]
[2,"Zakres temperatur: od +5°C powyżej temperatury otoczenia do + 150°C"]
[3,"Stabilność temperatury minimum: ± 0,5°C"]
[4,"Cyfrowy wyświetlacz temperatury rzeczywistej i zadanej"]
[5,"Alarm przekroczenia zadanej temperatury"]
[6,"Zabezpieczenie przed przegrzaniem – termostat bezpieczeństwa z wyłącznikiem"]
[7,"Wyposażenie:\na) wymienny, aluminiowy blok o pojemności minimum 24 sztuk probówek 1,5 ml                                                                                                                                                                           b) wymienny, aluminiowy blok o pojemności minimum 16 sztuk probówek 15 ml                                                                                                                                                                                                             c) wymienny, aluminiowy blok o pojemności minimum 7 sztuk probówek 50 ml"]
[8,"Wymiary maksymalne urządzenia (SxGxW): 200x270x130 mm"]
[9,"Masa urządzenia bez wyposażenia maksymalnie: 3 kg ± 10%"]
[10,"Maksymalny pobór prądu: 300 W ± 10%"]
[11,"Zasilanie: 230 V"]
[12,"Obudowa termobloku stalowa i malowana farbami epoksydowymi"]
[13,"Timer: 99h 59 min"]
[14,"Migająca lampa bezpieczeństwa, informująca o przegrzaniu"]
[15,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
[16,"Oryginaly folder producenta, dopuszcza się w języku angielskim"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6- pH-metr","index":5,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[56,5,56,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[57,5,57,7],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[56,3,56,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[57,3,57,4],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[56,1,56,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[57,1,57,2],[73,4,73,7],[74,4,74,7],[70,0,70,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[48,1,48,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[38,0,38,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"pH-metr laboratoryjny",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 6-pH-metr laboratoryjny"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  6"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","pH-metr laboratoryjny- 1 szt."]
[1,"Przyrząd laboratoryjny w obudowie stacjonarnej, zasilany zasilaczem"]
[2,"Podświetlany wyświetlacz z regulacją jaskrawości"]
[3,"Pomiar: pH, potencjał redox oraz temperatura"]
[4,"Kalibracja: 1÷5 punktowa"]
[5,"Automatyczna zmiana pamiętanej wartości pH wzorca przy zmianie temperatury dla wzorców pH zgodnych z PN"]
[6,"Pamięć wyników kalibracji 3 elektrod umożliwiająca ich szybką wymianę"]
[7,"Automatyczna lub ręczna kompensacja temperatury"]
[8,"Automatyczna ocena stanu membrany elektrody"]
[9,"Przyrząd posiada funkcję zegara z kalendarzem"]
[10,"Pamięć 950 wyników, zbieranych pojedynczo lub seryjnie z temperaturą, czasem i datą"]
[11,"Pamiętanie wyników i charakterystyk elektrod niezależne od zasilania"]
[12,"Wyjście USB"]
[13,"Zakres pH: -2.000 ¸ 16.000"]
[14,"Dokładność: ±0.002pH"]
[15,"Wymiary (mm): Dł=200, Sz=180, Wys=20/50"]
[16,"Urządzenie wyposażone w statyw "]
[17,"Wzorce pH-metryczne o pH: 4, 7 i 9."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad7 - sterylizator parowy pio ","index":6,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[52,5,52,7],[58,5,58,7],[57,5,57,7],[64,5,64,7],[63,5,63,7],[62,5,62,7],[61,5,61,7],[51,5,51,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[56,5,56,7],[55,5,55,7],[54,5,54,7],[53,5,53,7],[60,5,60,7],[59,5,59,7],[68,5,68,7],[67,5,67,7],[66,5,66,7],[65,5,65,7],[72,5,72,7],[71,5,71,7],[70,5,70,7],[69,5,69,7],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[56,3,56,4],[56,1,56,2],[57,3,57,4],[57,1,57,2],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[83,4,83,7],[84,4,84,7],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[80,0,80,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[32,0,32,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Sterylizator parowy pionowy",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 7- Sterylizator parowy pionowy"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *.................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  7"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Sterylizator parowy pionowy- 1 szt."]
[1,"Sterowanie mikroprocesorowe"]
[2,"Wszechstronny system monitorujący, informujący o nieprawidłowościach"]
[3,"System wizualny informujący o fazie procesu sterylizacji"]
[4,"Użytkownik powinien być informowany zakończeniu procesu sterylizacji sygnałem świetlnym   i dźwiękowym"]
[5,"Pokrywa autoklawy wyposażona w blokadę uniemożliwiającą otwarcie urządzenia podczas procesu sterylizacji"]
[6,"Brak możliwości uruchomienia sterylizacji przy niedomkniętej pokrywie"]
[7,"Możliwość sterylizacji płynów oraz ciał stałych"]
[8,"Pionowa komora robocza, ładowana z góry"]
[9,"Użytkowa pojemność komory 40 litrów"]
[10,"Zakres temperatury od 105 do 135°C"]
[11,"Dokładność ustawienia temperatury ±1°C"]
[12,"Cyfrowy wyświetlacz typu LCD o rozdzielczości nie gorszej niż 128 x 64 pikseli"]
[13,"Programowalne wstępne podgrzewanie komory roboczej 40/60°C"]
[14,"Dedykowany program do topienia agaru 60/100°C"]
[15,"2 edytowalne programy do sterylizacji płynów i elementów stałych"]
[16,"5 dedykowanych programów: 2 do płynów, 3 do ciał stałych"]
[17,"Funkcja opóźnionego startu"]
[18,"Zapisywanie w pamięci wewnętrznej ostatnich 25 cykli"]
[19,"Łącze komputerowe RS232 z możliwością podłączenia drukarki"]
[20,"Wbudowany czytnik kart SD"]
[21,"Ruchoma sonda temperaturowa do bezpośredniego pomiaru temperatury np. w płynach"]
[22,"Szybki system schładzania powietrzem"]
[23,"Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej"]
[24,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer x głęb x wys): 590 x 540 x 990 mm"]
[25,"Wymiary komory roboczej nie mniejsze niż (śred x wys): Ø 320 x 500 mm"]
[26,"Zawory bezpieczeństwa"]
[27,"Wbudowany pojemnik na wodę "]
[28,"Wskaźnik poziomu wody"]
[29,"Wbudowany generator pary"]
[30,"Brak konieczności podłączania urządzenia do instalacji wodnej i kanalizacyjnej"]
[31,"Zasilanie 230V / 50 Hz"]
[32,"Autoklaw należy dostarczyć z koszem na materiały do sterylizacji"]
[33,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad8-Inkubator do hodowli komó","index":7,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,4,89,7],[84,0,84,7],[77,1,77,2],[77,3,77,4],[77,5,77,7],[79,1,79,2],[79,3,79,4],[79,5,79,7],[78,1,78,2],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[88,4,88,7],[78,3,78,4],[78,5,78,7],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,1,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[43,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[37,0,37,7],[15,0,15,4],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[43,1,44,2],[43,3,44,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Inkubator do hodowli komórkowych",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 8- Inkubator do hodowli komórkowych"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  8"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Inkubator do hodowli komórkowych- 1 szt."]
[1,"Inkubator z płaszczem wodnym z nieograniczonym czasem gwarancji na spójność płaszcza wodnego w zakresie szczelności i nierdzewności"]
[2,"Pojemność płaszcza wodnego: 45 litrów, +/- 2 litry"]
[3,"Pojemność komory roboczej: 185 litrów, +/- 2 litry"]
[4,"Ścianki zewnętrzne: trójwarstwowe"]
[5,"Wnętrze komory: stal nierdzewna z zaokrąglonymi rogami i krawędziami, bez jakichkolwiek zaczepów lub otworów do mocowania półek"]
[6,"Półki ze stali nierdzewnej, wyjmowane wraz ze stelażem do ich zawieszania"]
[7,"Obieg powietrza  wewnętrzny, z izolowanym od środowiska komory napędem dmuchawy;\nObieg powietrza realizowany z dołu komory do góry"]
[8,"Ciągła filtracja powietrza za pomocą filtru HEPA umieszczonego wewnątrz komory, \nUzyskanie klasy czystości powietrza 100 w ciągu maksymalnie 5 minut, potwierdzone słownym komunikatem wyświetlanym na panelu sterowania; \nŁatwo wymienialny filtr HEPA, nie wymagający przykręcania\nMożliwość instalacji filtra HEPA z filtrem do pochłaniania toksyn"]
[9,"Automatyczna, wyświetlana informacja słowna dotycząca konieczności wymiany filtra HEPA oraz uzyskania klasy czystości 100"]
[10,"Ciśnienie zasilające z butli nie większe niż 1.3 bar\nFiltry HEPA na przewodach dopływu CO2"]
[11,"Drzwi wewnętrzne szklane dwuwarstwowe, wyposażone w wewnętrzny system grzania (elementy grzewcze w formie żelu) nie wpływający na przejrzystość drzwi\nDrzwi zaopatrzone w zdejmowaną,  (autoklawowalną) uszczelkę oraz wyłącznik CO2"]
[12,"Drzwi zewnętrzne wyposażone w czujnik otwarcia, \numożliwiające łatwą zmianę zawieszenia z lewej strony na prawą i odwrotnie"]
[13,"Port dostępu do komory roboczej o średnicy powyżej 3 cm,\numieszczony na tylnej ścianie komory roboczej "]
[14,"Sterowanie mikroprocesorowe"]
[15,"Panel sterowania zawsze widoczny, umieszczony nad drzwiami zewnętrznymi"]
[16,"Wyświetlacz LED wyświetlający komunikaty słowne o stanie urządzenia oraz alarmach w postaci komunikatów słownych"]
[17,"Oddzielne wyświetlacze temperatury , stężenia CO2 oraz komunikatów słownych"]
[18,"Układy pomiarowe skalibrowane fabrycznie"]
[19,"Alarmy temperatury, stężenia CO2 i O2 z programowanymi progami czułości oraz alarm otwartych drzwi, zbyt małej ilości wody w płaszczu"]
[20,"Mikroprocesorowe ustawianie temperatury w zakresie od 5oC powyżej temperatury otoczenia do 55oC co 0,1oC"]
[21,"Dwie sondy temperatury w komorze roboczej"]
[22,"Utrzymanie ustawionej temperatury : +/-0.1 °C"]
[23,"Jednorodność temperatury we wnętrzu +/- 0,2 °C"]
[24,"Zakres programowania stężenia CO2: 0% - 20%"]
[25,"Zakres programowania stężenia O2: 0% - 20%"]
[26,"Pomiar stężenia CO2: czujnik termoprzewodnościowy"]
[27,"Jednorodność stężenia CO2: Utrzymanie ustawionego stężenia CO2 w granicach +/- 0,1%"]
[28,"Wymiary zewnętrzne całkowite (gabarytowe):szerokość poniżej 67 cm, głębokość poniżej 64 cm, wysokość poniżej 105 cm"]
[29,"Wymiary komory roboczej: szerokość powyżej 50 cm, głębokość powyżej 50 cm, wysokość powyżej 68 cm"]
[30,"Masa inkubatora gotowego do pracy (z półkami i wodą w płaszczu wodnym) poniżej 170 kg"]
[31,"Możliwość piętrowego zestawienia aparatów"]
[32,"Oryginalny folder producenta potwierdzający oferowane parametry – dopuszcza się w języku angielskim"]
[33,"Autoryzowany serwis na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….………………..............……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad9 - Komora laminarna","index":8,"n_rows":88,"n_cols":8,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[41,0,41,2],[41,3,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[77,1,77,2],[77,3,77,4],[77,5,77,7],[84,0,84,7],[86,4,86,7],[87,4,87,7],[78,1,78,2],[78,3,78,4],[78,5,78,7],[79,1,79,2],[79,3,79,4],[79,5,79,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Komora laminarna z wyposażeniem",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 9- Komora laminarna z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  9"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Komora laminarna z wyposażeniem- 1 szt."]
[1,"Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy  bezpieczeństwa mikrobiologicznego przeznaczona  do ochrony produktu, operatora, środowiska"]
[2,"Dwa filtry HEPA ( główny i wylotowy ) o skuteczności 99,999% dla cząsteczek  ≥ 0,3um"]
[3,"Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem prostym do szyby frontowej)"]
[4,"Wymiary: \n- Szerokość zewnętrzna maksymalnie do 1300mm \n- Głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 630 mm\n- Szerokość robocza nie mniejsza jak 1200mm\n- Głębokość zewnętrzna nie większa niż 800mm\n- Wysokość wewnętrzna komory nie mniejsza niż 780mm"]
[5,"Boki komory bezpieczne, pełne ( nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi"]
[6,"Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości"]
[7,"Blat roboczy ze stali nierdzewnej, niedzielony. Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy – malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi"]
[8,"Szyba frontowa:\n- ustawiona pod kątem/skośnie (80°) w stosunku do blatu roboczego\n- nie przepuszczalna dla promieniowania UV, umożliwiająca zamknięcie komory od frontu\n- przesuwana ręczenie w kierunku góra-dół, "]
[9,"Funkcja niskiego opuszczenia szyby frontowej (poniżej poziomu blatu) umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej, bez konieczności odchylania jej od poziomu, poprzez dostęp do komory nad górną krawędzią szyby."]
[10,"Szyba frontowa uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia"]
[11,"Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami"]
[12,"Oświetlenie obszaru pracy-  intensywność:  co najmniej 1100 lux"]
[13,"Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy"]
[14,"2 x Gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory"]
[15,"Zawór próżni na ścianie bocznej"]
[16,"Zawór gazu na ścianie bocznej"]
[17,"Fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania kolejnych mediów umieszczone po obu stronach komory (co najmniej po dwa otwory)"]
[18,"Informacja o włączonym zaworze gazu i lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody ) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów"]
[19,"Zasilanie(V) ( Hz) 230V/50Hz"]
[20,"Zużycie energii nie większe niż 200 W"]
[21,"Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy"]
[22,"Komora wyposażona w funkcję stand-by czyli tryb oczekiwania na pracę utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z  przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej"]
[23,"Wyświetlacz LED"]
[24,"Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory"]
[25,"Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów"]
[26,"Poziom głośności nie większy niż 55dB"]
[27,"Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości  przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w  m/s  oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości"]
[28,"Komora z własną  podstawą o regulowanej wysokości w zakresie 750 – 900mm"]
[29,"Masa komory do 170kg"]
[30,"Upoważnienie producenta dla Wykonawcy do dystrybucji i serwisowania (autoryzacja) oferowanego sprzętu na terenie Polski – dołączyć do oferty"]
[31,"Ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typ EN12469- potwierdzony kopią certyfikatu wydanego przez jednostkę certyfikującą. (kopia dołączona do oferty)"]
[32,"Oryginalny folder  – dopuszcza się w języku angielskim                       "]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad10-Łaźnia wodna","index":9,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,4,73,7],[74,4,74,7],[70,0,70,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[36,0,36,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Łaźnia wodna",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 10- Łaźnia wodna"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  10"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Łaźnia wodna - 1 szt."]
[1,"Pojemność komory minimum 9 litrów"]
[2,"Pojemność użytkowa 7 litrów"]
[3,"Zakres temperatur +5°C powyżej temperatury otoczenia do +99,9°C "]
[4,"Sterowanie mikroprocesorowe"]
[5,"Ustawianie i wyświetlanie temperatury co 1°C"]
[6,"Jednorodność temperatury minimum ±0,2°C"]
[7,"Stabilność temperatury ±0,1°C"]
[8,"Regulacja czasu: minimum 1 – 999min + hold"]
[9,"Zawór spustowy"]
[10,"Pokrywa ze stali nierdzewnej"]
[11,"Komora wykonana ze stali nierdzewnej. Obudowa malowana popielatymi farbami epoksydowymi"]
[12,"Alarm w przypadku zbyt niskiego poziomu wody"]
[13,"Zabezpieczenie w przypadku przekroczenia temperatury zadanej o co najmniej 10°C"]
[14,"Pobór prądu: 800W ±5%"]
[15,"Wymiary komory: minimum (W x S x G): 150 x 240 x 300 mm"]
[16,"Wymiary zewnętrzne: maksymalnie: (W x S x G): 280 x 325 x 400 mm"]
[17,"Zasilanie 230V"]
[18,"Oryginalny folder dołączony do oferty, dopuszcza się w języku angielskim"]
[19,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad11 - Łażnia wodna z wytrząsa","index":10,"n_rows":72,"n_cols":8,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[11,0,11,7],[36,0,36,7],[15,0,15,4],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[68,0,68,7],[70,4,70,7],[71,4,71,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Łaźnia wodna z wytrząsaniem, z wyposażeniem",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 11- Łaźnia wodna z wytrząsaniem, z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  11"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Łaźnia wodna z wytrząsaniem, z wyposażeniem- 1 szt."]
[1,"Wytrząsanie orbitalne w zakresie 50-250  obrotów / minutę"]
[2,"Pojemność całkowita komory: około 30L"]
[3,"Pojemność użytkowa: około 13L"]
[4,"Sterowanie mikroprocesorowe"]
[5,"Komora wykonana ze stali nierdzewnej "]
[6,"Zakres temperatury: +5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C"]
[7,"Programowalny czas pracy od 0 do 100h plus praca ciągła"]
[8,"Wydajność pompy minimum 5L/min."]
[9,"Potrójna izolacja"]
[10,"Zabezpieczenie przed przegrzaniem w postaci termostatu  "]
[11,"Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): maksymalnie: 710x330x330mm"]
[12,"Wymiary wewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): minimalnie 500x300x200mm "]
[13,"Waga urządzenia: maksymalnie 17kg"]
[14,"Zasilanie:  230V, 50Hz"]
[15,"Wymagane wyposażenie:                                                                                                                                                                                       - stelaż do wytrząsania 4 kolb o pojemności 500ml                                                                                                                                                      - stelaż do wytrząsania 6 kolb o pojemności 250ml                                                                                                                                                   - stelaż do wytrząsania 6 kolb o pojemności 100ml                           "]
[16,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
[17,"Oryginaly folder urządzenia dołączony do oferty, dopuszcza się w jezyku angielskim"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad12 - Wentylowan mikrowirówka","index":11,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[76,4,76,7],[72,0,72,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[75,4,75,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,7],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[42,3,43,4],[42,5,43,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[36,0,36,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 12"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wentylowana mikrowirówka laboratoryjna",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 12- Wentylowana mikrowirówka laboratoryjna"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  12"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Wentylowana mikrowirówka laboratoryjna - 1 szt."]
[1,"Szeroka gama rotorów kątowych – od 24 x 2 ml do 18 x 2ml/18 x 0.5 ml, w tym rotor na 8 stripów PCR oraz rotor hematokrytowy"]
[2,"System mocowania pokrywki rotora 24 x 2 ml bez użycia narzędzi i konieczności przykręcania, mocowane za pomocą zamka zatrzaskowego"]
[3,"Pokrywka rotora wykonana z przezroczystego tworzywa sztucznego"]
[4,"Rotory kompozytowe odporne na korozję wykonane z tworzywa sztucznego"]
[5,"Rotory autoklawowalne"]
[6,"Maksymalna prędkość obrotowa: nie mniejsza niż 14700 obr/min"]
[7,"Maksymalne przyspieszenie: nie mniejsze niż 21000 x g "]
[8,"Silnik indukcyjny, bezobsługowy"]
[9,"Wyświetlacze typu LED, z podświetlanymi cyframi, informujące o parametrach pracy wirówki – poszczególne parametry prezentowane na oddzielnych wyświetlaczach"]
[10,"Funkcja krótkich zawirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania"]
[11,"Możliwość programowania prędkości obrotowej (RPM), przyspieszenia (RCF) oraz czasu"]
[12,"Zakres regulacji czasu do 1 do 99 minut + praca ciągła"]
[13,"Programowanie wirówki z pomocą przycisków membranowych, odpornych na zalanie płynami – nie dopuszcza się pokręteł utrudniających utrzymanie panelu w czystości"]
[14,"Pokrywa wirówki otwierana dedykowanym przyciskiem umieszczonym na panelu sterowania"]
[15,"Czas przyspieszenia do prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 12 sekund"]
[16,"Czas hamowania z prędkości maksymalnej nie dłuższy niż 11 sekund"]
[17,"Niski  poziom hałasu nie wyższy niż 56 dBA"]
[18,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer.  x głęb. x wys.): 250 x 360 x 235 mm"]
[19,"Waga nie większa niż 11 kg"]
[20,"Wymagane wyposażenie:\n- rotor kątowy o pojemności 24 x 1,5/2ml"]
[21,"Parametry potwierdzone w folderze producenta (dopuszcza się w języku angielskim)"]
[22,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad13 - Wirówka z chłodzeniem","index":12,"n_rows":77,"n_cols":8,"rows_kept":77,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[36,0,36,7],[38,5,38,7],[15,0,15,4],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,1,66,2],[66,3,67,4],[66,5,67,7],[67,1,67,2],[75,4,75,7],[76,4,76,7],[72,0,72,7],[66,0,67,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 13"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wirówka z chłodzeniem z wyposażeniem",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 13- Wirówka z chłodzeniem z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  13"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Wirówka z chłodzeniem z wyposażeniem - 1 szt."]
[1,"Wirówka uniwersalna z chłodzeniem"]
[2,"Niezwykle szeroka gama rotorów kątowych oraz horyzontalnych – od 30 x 2 ml do 4 x 750 ml"]
[3,"zakres regulacji temperatury od -10°C do + 40°C"]
[4,"Funkcja szybkiego schładzania – dedykowany przycisk PRECOOLING"]
[5,"System mocowania rotorów bez użycia narzędzi w postaci zamka zatrzaskowego na niegwintowanym wrzecionie"]
[6,"Łatwy demontaż rotorów poprzez naciśnięcie na rotorze dedykowanego do tego przycisku"]
[7,"Maksymalna prędkość obrotowa:\n- rotor kątowy - 15200 obr/min \nrotor horyzontalny – 5000 obr/min"]
[8,"Maksymalne przyspieszenie:\n- rotor kątowy – 25314 x g \nrotor horyzontalny – 4696 x g"]
[9,"Silnik indukcyjny, bezobsługowy"]
[10,"Liczba programów – 6 z bezpośrednim dostępem"]
[11,"Podświetlany ekran typu LCD informujący o ustawionych i rzeczywistych parametrach pracy wirówki"]
[12,"Funkcja krótkich zawirowań – dedykowany przycisk na panelu sterowania"]
[13,"Co najmniej 9 krzywych przyspieszania i 10 krzywych hamowania"]
[14,"Zakres regulacji czasu do 9 godz 99 minut + praca ciągła"]
[15,"Niski  poziom hałasu nie wyższy niż 57 dBA"]
[16,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer.  x głęb. x wys.):  750 x 670 x 370 mm"]
[17,"Waga  do 120 kg"]
[18,"W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego  wymaga się dołączenia do oferty kopi dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację serwisu dla Wykonawcy"]
[19,"Do oferty należy dołączyć folder producenta (dopuszcza się dokument w języku angielskim) "]
[20,"Wymagane wyposażenie:\na) Rotor horyzontalny o pojemności 4 x 750 ml\n- maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 4700 obr/min\n- maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 4800 x g\nb) komplet 4 koszyków do rotora horyzontalnego\nc) komplet 4 wkładów redukcyjnych do rotora horyzontalnego na butelki 250ml typu Oak Ridge\nd) komplet 4 wkładów redukcyjnych do rotora horyzontalnego na probówki typu Falcon o pojemności 15ml (56 sztuk probówek w jednym wirowaniu)                                                                                                                                                                                                                 e) komplet 4 wkładów redukcyjnych do rotora horyzontalnego na probówki 10/15ml (84 sztuk probówek w jednym wirowaniu)                                                f) Rotor kątowy wykonany z włókien węglowych o pojemności 6 x 100 ml\n- maksymalna prędkość obrotowa nie mniejsza niż 13000 obr/min\n- maksymalne przyspieszenie nie mniejsze niż 18500 x g                                                                                                                                            "]
[null,"g) komplet 6 wkładów redukcyjnych do rotora kątowego 6x100ml na probówkitypu Falcon o pojemności 15ml                                                               h) komplet 6 wkładów redukcyjnych do rotora kątowego 6x100ml na probówki typu Falcon o pojemności 50ml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   i) komplet 6 wkładów redukcyjnych do rotora kątowego na probówki okrągłodenne poj.16ml"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 14-Zestaw do elektroforezy ","index":13,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[11,0,11,7],[39,0,39,7],[15,0,15,4],[40,0,40,7],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[41,0,41,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,1],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[66,4,66,7],[67,4,67,7],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[62,0,62,7],[65,4,65,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 14 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość       (szt)","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zestaw do elektroforezy horyzontalnej wraz z wyposażeniem",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  14 - Zestaw do elektroforezy horyzontalnej wraz z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* …………..…",null,"Nr katalogowy *..................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………..……………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 14 "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zestaw do elektroforezy horyzontalnej wraz z wyposażeniem - 1 szt."]
[1,"Pole rozdziału 8 x 10 cm lub 8 x 7 cm"]
[2,"Komora z platynowymi elektrodami"]
[3,"Pokrywa z kablami zasilania"]
[4,"Saneczki na żel przepuszczające promienie UV (do wyboru 8 x 10 cm lub 8 x 7 cm)"]
[5,"Stolik do wylewania żeli (z uszczelkami i pokrętłami dociskowymi) i saneczkami 8 x 10 cm"]
[6,"Grzebienie na 9 studzienek kompatybilne z pipetą 8 kanałową:                                                                             - gr. 1,0mm/9 studzienek x 1 szt.,                                                   - gr. 1,5mm/9 studzienek x 1 szt.,                                                   - gr. 2,0mm/9 studzienek x 1 szt.;                                                    - gr. 1,0mm/5 studzienek x 1 szt."]
[7,"Uchwyt do mocowania grzebienia"]
[8,"Pojemność buforu 350 ml"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 15 - mikroskop odwrócony la","index":14,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[9,0,9,7],[33,0,33,7],[13,0,13,4],[34,0,34,7],[35,0,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,41,0],[40,1,41,2],[40,3,41,4],[40,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[82,4,82,7],[83,4,83,7],[84,4,84,7],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[79,0,79,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikroskop odwrócony laboratoryjny z kontrastem fazowym, w którego skład wchodzą::                                                               - statyw,                                                                                          - stolik mechaniczny,                                                                                                                               - kondensor,                                                                                                                                                                               - oświetlenie,                                                                                                                                                       - obiektywy",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 15 - Mikroskop odwrócony laboratoryjny z kontrastem fazowym"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* …...………",null,"..Nr katalogowy *......................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………………..…...……..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 15"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Mikroskop odwrócony laboratoryjny z kontrastem fazowym"]
[1,"STATYW"]
[2,"Statyw mikroskopu odwróconego z rewolwerem na min. 4 obiektywy "]
[3,"Zasilanie sieciowe umieszczone ze względów bezpieczeństwa poza statywem mikroskopu."]
[4,"Antystatyczna osłona od kurzu"]
[5,"Tubus o kącie nachylenia 45˚ i o polu widzenia min. FN 20 z wyjściem do dokumentacji - podział światła 50%:50%"]
[6,"Optyka korygowana do nieskończoności"]
[7,"Okulary 10x – 2 szt., oba z korekcją dioptrii i o polu widzenia min. FN 20"]
[8,"Regulacja odstępu między okularami w zakresie min. 48-75mm"]
[9,"Możliwość podniesienia położenia okularów o ok. 40mm"]
[10,"Precyzyjny układ nastawiania ostrości ze współosiowymi pokrętłami mikro oraz makro-metrycznymi z obu stron statywu"]
[11,"Uchwyt umożliwiający przestawianie lub przenoszenie mikroskopu umieszczony bezpośrednio w statywie mikroskopu"]
[12,"STOLIK MECHANICZNY"]
[13,"Stolik krzyżowy o wymiarach min. 200 x 235 mm, z ceramicznym pokryciem ochronnym."]
[14,"Możliwość powiększenia powierzchni stolika poprzez dodatkowe elementy boczne"]
[15,"Możliwość rozbudowy mikroskopu o prowadnice przesuwu preparatu w osiach X,Y z uniwersalnym uchwytem do szalek i szkiełek"]
[16,"KONDENSOR"]
[17,"Kondensor Abbego o aperturze min. 0,30 oraz dużej odległości roboczej min. 72mm"]
[18,"Wyposażenie do obserwacji w jasnym polu i kontraście fazowym na jednej uniwersalnej przesłonie Ph1 dla obiektywów 10x, 20x, 40x."]
[19,"OŚWIETLENIE"]
[20,"Oświetlenie halogenowe o mocy min. 30W"]
[21,"Płynna regulacja natężenia świecenia z ergonomicznym pokrętłem"]
[22,"Niezależny włącznik mikroskopu"]
[23,"Możliwość uaktywnienia funkcji energooszczędnej, samoistnie wyłączającej zasilenie po 15 minutach."]
[24,"Możliwość zamiennego wykorzystania oświetlenia typu LED oraz halogenowego"]
[25,"OBIEKTYWY"]
[26,"Obiektywy planarne, korygowane na nieskończoność o powiększeniu/apreturze/odległości roboczej"]
[27,"4x/0,10/ WD=12.0mm"]
[28,"10x/0,25 Ph1/ WD=4.6mm"]
[29,"LD 20x/0,30 Ph1/ WD=4.6mm przy grubości szkiełka D=1mm"]
[30,"LD 40x/0,50 Ph1/ WD=2.81mm przy grubości szkiełka D=1mm"]
[31,"Pełne wyposażenie do kontrastu fazowego z jedną przesłoną fazową, umożliwiające prace z obiektywami 10x, 20x oraz 40x."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 16-Urządzenie do oczyszczan","index":15,"n_rows":84,"n_cols":8,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[8,0,8,7],[38,0,38,7],[24,0,24,4],[11,0,11,7],[28,4,28,7],[29,4,29,7],[30,4,30,7],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[48,1,48,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[83,4,83,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[78,0,78,7],[81,4,81,7],[82,4,82,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 16"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
["Urządzenie do oczyszczania wody produkujące wodę o dwóch klasach czystości wraz ze zbiornikiem "]
[1,"System oczyszczania wody",1]
[2,"Prefiltr ",1]
[3,"Wkład z węglem aktywnym i polifosforanami",1]
[4,"Wkład doczyszczajacy",1]
[5,"Statyw dozownika",1]
[6,"Filtr końcowy z membraną ultrafiltracyjną ",1]
[7,"Filtr końcowy 0,22 um",1]
[8,"Zbiornik 30 l",1]
[9,"Filtr oddechowy do zbiornika",1]
[10,"Tabletki sanityzacyjne (1 op.=45 szt.)",1]
[11,"Uchwyt ścienny do systemu oczyszczania wody",1]
[12,"Uchwyt ścienny zbiornika",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....………………...……………………"]
[{"$nulls":4},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/.../20011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 16-urządzenie do czyszczenia wody produkujące wodę o dwóch klasach  czystości, wraz ze zbiornikiem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……….…",null,"Nr katalogowy *..................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 16"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Urządzenie do czyszczenia wody produkujące wodę odwóch klasach czystości, wraz ze zbiornikiem - 1 szt."]
[1,"Zestaw dostarcza wodę ogólnolaboratoryjną – Typ III (pierwszy etap oczyszczania) oraz wodę ultraczystą – Typ I (drugi etap oczyszczania)- oba stopnie oczyszczania w jednym urządzeniu [system]"]
[2,"Woda zasilająca urządzenie wodociągowa; woda ultraczysta jest produkowana w oparciu o wodę ogólnolaboratoryjną pochodzącą z pierwszego etapu oczyszczania"]
[3,"Stopnie oczyszczania wody, co najmniej:\n• Pierwszy etap: prefiltracja 0,5um; węgiel aktywowany, polifosforany, odwrócona osmoza, [prefiltr, wkład z węglem aktywnym i polifosforanami]\n• Drugi etap: lampa UV [zakres 185 i 254 nm], wkład doczyszczający usuwający zanieczyszczenia jonowe i organiczne, [wkład doczyszczjący]"]
[4,"Jakość wody po drugim etapie oczyszczania (ultraczystej), nie gorsza niż:\n• Oporność 18,2 MΩ*cm w 25oC \n• Przewodnictwo 0,055 uS/cm w 25oC \n• Poziom TOC < 5 ppb\n• Liczba bakterii < 1cfu/ml\n• Cząstki stałe >0,22um   <1/ml\n       Poziom pyrogenów( endotoksyn )  < 0,001 EU/ml\n        RNases    < 0,01 ng/ml\n        DNases    < 4 pg/ml"]
[5,"Wydajność produkcji wody laboratoryjnej nie mniejsza niż 8 l/h"]
[6,"Urządzenie składa się z trzech autonomicznych elementów- jednostki oczyszczającej wodę, zbiornika oraz dozownika wolnostojącego, połączonego przewodem doprowadzającymi wodę o max. dł. 3m (dozownik służy do poboru wody ultraczystej)"]
[7,"Ruchome ramie dozujące z ruchomym punktem poboru o dł. przewodu 75 cm [statyw dozownika]"]
[8,"W miejscu poboru wody z dozownika - filtr końcowy 0,22 um oraz filtr końcowy z membraną ultrafiltracyjną 13kDa z możliwością samodzielnej instalacji przez uzytkownika [filtr końcowy 0,22 um i filtr końcowy z membraną ultrafiltracyjną]"]
[9,"Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy okresami poboru wody obejmująca także dozownik"]
[10,"Możliwość regulacji szybkości poboru wody z dozownika (przepływ nie gorszy niż od 0,05 l/min do 2 l/min)"]
[11,"Możliwość poboru zaprogramowanych objętości wody z dozownika (pobór wolumetryczny od 100 ml do 60 l)"]
[12,"Regulacja wysokości ramienia dozownika wolnostojącego (możliwość napełniania różnej wysokości naczyń bez konieczności ich podtrzymywania)"]
[13,"Kolorowy wyświetlacz umieszczony w podstawie dozownika wolnostojącego; na wyświetlaczu możliwość odczytu parametrów jakości wody (przewodnicto/oporność; temperatura) dla wszystkich etapów oczyszczania wody- woda wejściowa, woda po wstępnym oczyszczaniu, woda finalna-ultraczysta; dla wody finalnej także możliwość odczytu wartości TOC"]
[14,"Możliwość odczytu parametrów przewodnictwa/oporności jako wartości skompensowanych i nie skompensowanych temperaturowo"]
[15,"Możliwość odczytu poziomu wypełnienia zbiornika na monitorze dozownika"]
[16,"Automatyczna sygnalizacja konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych, alarmów i awarii"]
[17,"Wbudowany indykator poziomu całkowitego poziomu węgla organicznego (TOC) zakres pomiaru od  1 do 999 ppb"]
[18,"Uchwyt do powieszenia systemu na ścianie [uchwyt ścienny do systemu] "]
[19,"Wbudowana pompa dystrybucyjna jako wyposażenie standardowe, wyposażenie w port RS 232 do transmisji danych"]
[20,"Wkłady eksploatacyjne wyposażone w nadajniki RFID z zapisaną informacją o serii, numerze katalogowym, nazwie producenta"]
[21,"Głośność pracy systemu nie większa niż 50 decybeli z odległości 1m"]
[22,"Kubatura urządzenia nie większa niż 500mm x 340mm x 490mm dla jednostki produkcyjnej, oraz 240mm x 590 mm dla dozownika wolnostojącego"]
[23,"Zbiornik do przechowywania wody laboratoryjnej o objętości min. 30 l: [zbiornik]\n• Materiał wykonania zbiornika- polietylen\n• Poziom napełnienia zbiornika monitorowany na wyświetlaczach ramion dozujących wodę \n• Automatyczne napełnianie zbiornika (czujnik poziomu wody w zbiorniku)\n• Wyposażony w filtr oddechowy chroniący przechowywaną wodę przed wtórną kontaminacją oraz w przelew zabezpieczający przed ewentualną awarią czujnika poziomu wody [filtr oddechowy]\n• Zbiornik wyposażony w manualny zawór do dozowania wody, oraz w zawory umożliwiające bezpośrednie podłączenie zbiornika do zmywarki\n• Możliwość całkowitego opróżnienia zbiornika (stożkowate dno)\n• Możliwość wyposażenia w lampę UV i detektor wycieku\n• Gładkie wewnętrzne powierzchnie zapobiegające rozwojowi biofilmu na ściankach zbiornika\n• Zestaw tabletek do sanityzacji [tabletki sanityzacyjne]"]
[24,"Uchwyt do powieszenia zbiornika na ścianie [uchwyt ścienny do zbiornika]"]
[25,"Wszystkie wkłady oczyszczania oraz filtry niezbędne do pracy obu urządzeń muszą być dostarczone wraz ze świadectwami jakości i specyfikacją materiałów wchodzących w kontakt z wodą. Ponadto urządzenia muszą posiadać znak jakości CE "]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....………………...……………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad17-System do dokum żeli","index":16,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[11,0,11,7],[39,0,39,7],[15,0,15,4],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[48,1,48,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,0,53,0],[52,1,52,2],[52,3,53,4],[52,5,53,7],[53,1,53,2],[54,0,55,0],[54,1,54,2],[54,3,55,4],[54,5,55,7],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[62,0,62,7],[67,4,67,7],[68,4,68,7],[69,4,69,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 17"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"System do dokumentacji żeli znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 17-system do dokumentacji żeli znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* .……",null,"Nr katalogowy *............................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………………………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 17"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","System do dokumentacji żeli znakowanych fluorescencyjnie i chemiluminescencyjnie - 1 szt."]
[1,"Komora ciemniowa z wewnętrznym oświetleniem, automatyczne wyłączanie lamp UV po otwarciu komory. Dodatkowo system powinien posiadać automatyczne, elektroniczne zabezpieczenie przed otwarciem komory przy dłuższych czasach ekspozycji. Możliwość pracy przy otwartej komorze i włączonym świetle UV"]
[2,"Transiluminator wysuwany z urządzenia do załadowania żelu z płynna regulacją intensywności trybu pracy 50-100% o wymiarze 20x20 cm, długość światła emitowanego 302 nm.\nSystem powinien być wyposażony:\n - w ekran do transiluminatora zamieniający światło UV na światło białe\n- w oświetlenie światłem białym od góry (White Epi), lampy LED \n- w ekran do korekcji nierówności światła iluminowanego i efektu zniekształcenia soczewek, funkcja  w pełni kompatybilna z GLP\n- w filtr UV (do Bromku Etydyny)\n- co najmniej 7 pozycyjny automatyczny   zmieniacz filtrów\n- pusty moduł elektroluminescencyjnego systemu wzbudzenia opartych na oświetleniu LED-owym"]
[3,"Detekcja przy użyciu kamery z przetwornikiem CCD o rozdzielczości min.4,2 mln rzeczywistych pikseli (5048x2048), min. 16 bitowa (65 536 odcieni szarości)\nWielkość piksela co najmniej 7,4 µm x 7,4 µm\nZakres dynamiczny kamery  co najmniej 4.8\nObiektyw o zmiennej ogniskowej  f 0,95 , możliwość wykonywania zdjęć próbek o maksymalnej wielkości 19 x 19 cm , wraz  ze zmotoryzowanym systemem podnoszenia transilumiantora \nKamera chłodzona do temperatury co najmniej -28ºC niezależnej od temperatury powietrza"]
[4,"Oprogramowanie do wykonywania zdjęć umożliwiające:\n• Kontrolę komory ciemniowej \n• Możliwość konfigurowania profili użytkowników pozwalających zachować wybrane ustawienia każdego z nich\n• Możliwość automatycznego doboru czasu ekspozycji obrazu dla próbek znakowanych chemiluminescencyjnie – przycisk auto ekspozycji \n• Podgląd na żywo fotografowanej próbki\n•  Możliwość nałożenia i analizowania trzech obrazów jednocześnie\n• Wykonywanie serii zdjęć w zadanym przedziale czasu\n• Kontrola saturacji dla aplikacji jakościowych\n• Możliwość wykonywania adnotacji na zapisywanym obrazie\n• Korekcja zniekształceń i modyfikacja obrazu (regulacja jasności i kontrastu, negatyw, zmiana stopnia wysycenia koloru, wyostrzanie i wygładzanie)\n• Zapisywanie danych w zabezpieczonych, prywatnych plikach spełniające wymogi Dobrej praktyki Laboratoryjnej \n• Formaty zapisywania zdjęć: JPEG, TIF, BMP, GIF, WPG, PCX\n• Bezpośrednie połączenie z programem do analizy obrazu\n• Możliwość automatycznego ustawienia czasu ekspozycji dla próbek barwionych chemiluminescencyjnie "]
[null,"• Możliwość podglądu obrazu przed wykonaniem właściwego zdjęcia\n• Możliwość binningu (łączenia pikseli)\n• Możliwość dowolnej rotacji obrazu po wykonaniu zdjęcia \n• Inteligentna baza danych pozwalająca na całkowicie automatyczny dobór właściwych parametrów takich jak: czas ekspozycji, filtr, oświetlenie do badanego barwnika \n"]
[5,"Oprogramowanie do analizy zdjęć umożliwiające:\n• Analizę jakościową  i ilościową żeli jednokierunkowych\n• Jednoczesne wyświetlanie w jednym oknie wszystkich danych, obrazów, histogramów dla analizowanego zdjęci\n• Automatyczną analizę wielowarstwowych żeli\n• Przedstawienie na jednym obrazie w tym samym czasie masy cząsteczkowej i densytometrii dając rezultat w postaci tabeli\n• Automatyczne rozpoznawanie ścieżek i prążków rozdziału elektroforetycznego \n• Automatyczną detekcję zniekształconych prążków i ścieżek z możliwością manualnej korekcji\n• Automatyczna korekcję tła (metody multipleksowe)\n• Automatyczne wyznaczanie masy molekularnej prążków białek, DNA, RNA oraz Rf prążków\n• Automatyczne wyznaczanie masy prążka (ilościowe oznaczanie densytometryczne)\n• Automatyczne i ręczne przypisywanie parametrów standardu"]
[null,"• Automatyczne liczenie kolonii bakteryjnych  (również kolorowych)\n• Automatyczna analiza spot blotów \n• Kreowanie rezultatów w postaci wykresów i tabel, wykreślanie profili ścieżek\n• Automatyczne sporządzanie raportów z dokonywanych analiz\n• Pełne wypełnienie wymogów raportowania zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną\n• Bezpośrednie połączenie z programem Excel, Word\n• Kreślenie dendrogramów, wyniki w postaci drzewek"]
[6,"Dwie kopie oprogramowania do analizy żeli"]
[7,"Czas gwarancji- minimum 3 lata"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad18-Mikrowirówka","index":17,"n_rows":72,"n_cols":8,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[11,0,11,7],[39,0,39,7],[15,0,15,4],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[49,1,49,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[65,0,65,7],[69,4,69,7],[70,4,70,7],[71,4,71,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 18"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikrowirówka",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  18 - mikrowirówka"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla Zadania nr 18"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Mikrowirówka - 1 szt."]
[1,"Rotor stałokątowy o pojemności 6 x 1,5 ml / 2 ml"]
[2,"Rotor do probówek PCR 0,2 ml"]
[3,"Adapter do probówek 0,5 ml"]
[4,"Adapter do probówek 0,2 + 0,4 ml"]
[5,"Maksymalna szybkość wirowania 6000 rpm (obr/min)"]
[6,"Maksymalne RCF 2000 x g"]
[7,"Maksymalna pojemność 6 x 2 ml"]
[8,"Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.): 15,3 x 10,2 x 15,3"]
[9,"Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego ABS odpornego chemicznie i na wstrząsy, a także łatwego do czyszczenia"]
[10,"Łatwa wymiana rotorów"]
[11,"Wykonana zgodnie z międzynarodowymi regulacjami bezpieczeństwa oraz spełnia wymogi certyfikatu CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad19-Chłodziarka laboratoryjna","index":18,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[62,1,62,2],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[69,0,69,7],[72,4,72,7],[73,4,73,7],[74,4,74,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[59,1,59,2],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[58,5,58,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[38,0,38,7],[15,0,15,4],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[64,3,64,4],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[64,1,64,2],[63,1,63,2],[63,3,63,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  19"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka laboratoryjna",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 19- Chłodziarka laboratoryjna"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  19"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Chłodziarka laboratoryjna - 1 szt."]
[1,"Drzwi pełne"]
[2,"Samoczynnie domykane drzwi"]
[3,"Dynamiczny system chłodzenia"]
[4,"Dodatkowe zabezpieczenie termostatem przed spadkiem temperatury poniżej +2°C"]
[5,"Elektroniczny system kontroli temperatury i otwarcia drzwi "]
[6,"Wewnętrzna pamięć alarmu- data i czas trwania 3 ostatnich alarmów"]
[7,"Interfejs dla alarmu zewnętrznego i zewnętrznego monitoringu temperatury"]
[8,"Pojemność: 360 l "]
[9,"Maksymalne wymiary zewnętrzne (szer/głęb/wys ): 60 x 62 x 185 cm"]
[10,"Zużycie energii w ciągu 24 h: 0.8 kWh "]
[11,"Automatyczne odszranianie"]
[12,"Zakres temperatur: +3° C do +8° C "]
[13,"Sterowanie elektroniczne"]
[14,"Wyświetlacz temperatury"]
[15,"Alarm optyczny i dźwiękowy wzrostu/spadku temperatury i otwartych drzwi"]
[16,"Zamek"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":" zad20-Chłodziarko-zamraż.dwuk","index":19,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[41,3,41,4],[41,5,41,7],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[79,4,79,7],[74,0,74,7],[77,4,77,7],[78,4,78,7],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[48,1,48,7],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[42,0,42,1],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[39,0,39,7],[40,0,40,1],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[38,0,38,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 20 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość       (szt)","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarko-zamrażarka dwukomorowa",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P//2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  20 - Chłodziarko-zamrażarka dwukomorowa"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* …………..……",null,"Nr katalogowy *........................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………..……………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 20 "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Chłodziarko-zamrażarka dwukomorowa - 1 szt."]
[1,"Szafa dwutemperaturowa"]
[2,"Pojemność: 2 x 330 litrów"]
[3,"Ciężar: maksymalnie: 175kg"]
[4,"Ilość półek: 4"]
[5,"Zakres temperatur:                                                               - górna komora: +1... +10 [ºC]                                                                             - dolna komora: -18... -20 [ºC]"]
[6,"Zasilanie: 230 V / 50 Hz"]
[7,"Czynnik chłodniczy: R-134a lub R-404a"]
[8,"Ilość drzwi: 2"]
[9,"Ilość agregatów: 2"]
[10,"Korpus  biały (lakierowany proszkowo)"]
[11,"Izolacja wykonana z ekologicznej pianki poliuretanowej - 60 mm"]
[12,"Wnętrze wykonane z blachy aluminiowej"]
[13,"Elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem temp"]
[14,"Automatyczne odszranianie i odparowanie kondensatu"]
[15,"Nogi regulowane w zakresie do 50 mm"]
[16,"Zamek do drzwi na klucz"]
[17,"Obieg powietrza wymuszony wentylatorem"]
[18,"Wyłącznik wentylatora po otwarciu drzwi"]
[19,"Grzałka w parowniku i ościeżnicy drzwi"]
[20,"Wyposażenie:\n- 4 półki metalowe plastyfikowane \n- 8 prowadnic półek"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad21-zamrażar.szufladowa","index":20,"n_rows":71,"n_cols":8,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,4,69,7],[70,4,70,7],[66,0,66,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,0,15,4],[39,0,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 21"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka szufladowa",3]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/'72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 21-Zamrażarka szufladowa"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *...................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………….………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  21"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zamrażarka szufladowa - 3 szt."]
[1,"Pojemność zamrażarki – 270 litrów ±5 litrów"]
[2,"Drzwi pełne"]
[3,"Sterowanie elektroniczne"]
[4,"Ilość szuflad: 7"]
[5,"Zużycie prądu: poniżej 0,8kWh/24h"]
[6,"Klasa energetyczna: A+"]
[7,"Wymiary nie większe niż (szer.xgł.xwys.): 60 x 63 x 165cm"]
[8,"Sygnał dźwiękowy sygnalizujący otwarcie drzwi"]
[9,"Sygnał dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury"]
[10,"Lampka sygnalizująca wzrost temperatury"]
[11,"Wskaźnik temperatury LED"]
[12,"Oświetlenie wnętrza"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 22- Zamr lab 320l","index":21,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,4,71,7],[72,4,72,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[68,0,68,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[39,0,39,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 22"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka laboratoryjna (poj. 320l ±5% )",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 22- Zamrażarka laboratoryjna (poj. 320l ±5%)"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  22"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zamrażarka laboratoryjna (poj. 320l ±5%)- 2 szt."]
[1,"Kolor obudowy: biały"]
[2,"Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym"]
[3,"Wymiary maksymalne (wys/szer/gł):185x60x62 cm"]
[4,"Pojemność: 320 litrów ±5%"]
[5,"Zakres temperatury minimalnie: -9 do -30°C"]
[6,"Chłodzenie statyczne"]
[7,"Elektroniczny, zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury"]
[8,"Alarm dźwiękowy i optyczny"]
[9,"Liczba drzwi: 1"]
[10,"Drzwi pełne z samodomykaczem"]
[11,"Ilość półek: 8"]
[12,"Zamek"]
[13,"Moc: 120 W"]
[14,"Maksymalne zużycie energii: 1,0 kWh/24h"]
[15,"Interfejs RS 485"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad23-zamr labor poj 125l","index":22,"n_rows":71,"n_cols":8,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,0,66,7],[69,4,69,7],[70,4,70,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,7],[47,0,48,0],[47,1,48,2],[47,3,48,4],[47,5,48,7],[44,0,44,2],[44,3,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[41,0,41,7],[42,0,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,0,15,4],[40,0,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 23"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka laboratoryjna (poj. 125l ±10%)",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 23-Zamrażarka laboratoryjna (poj. 125l ±10%)"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  23"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zamrażarka laboratoryjna (poj. 125l ±10%) - 1 szt."]
[1,"Pojemność zamrażarki – 125 litrów ± 10%"]
[2,"Drzwi pełne"]
[3,"Zakres temperatury od -40ºC do -20ºC"]
[4,"Co najmniej 3 półki"]
[5,"Wymiary zewnętrzne: wys. 1200m ( nie może być wyższa), szer. do 600mm, gł. ok. 1000mm"]
[6,"Kółka jezdne"]
[7,"Naturalny obieg powietrza"]
[8,"Regulacja temperatury co 1ºC"]
[9,"Wnętrze z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej"]
[10,"Obudowa z blachy malowanej proszkowo"]
[11,"Możliwość podłączenia do centralnego monitoringu bez utraty gwarancji"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad24- Zamraż -86C poj.365-370 ","index":23,"n_rows":89,"n_cols":8,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[78,5,78,7],[79,5,79,7],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[77,5,77,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[76,5,76,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[62,3,62,4],[61,3,61,4],[60,3,60,4],[59,3,59,4],[66,3,66,4],[65,3,65,4],[64,3,64,4],[63,3,63,4],[70,3,70,4],[69,3,69,4],[68,3,68,4],[67,3,67,4],[74,3,74,4],[73,3,73,4],[72,3,72,4],[71,3,71,4],[79,3,79,4],[78,3,78,4],[76,3,76,4],[75,3,75,4],[77,3,77,4],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[77,1,77,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[87,4,87,7],[88,4,88,7],[84,0,84,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[39,0,39,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 24"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka niskotemperaturowa -86ºC (poj. 365 - 370l)",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 24-Zamrażarka niskotemperaturowa - 86ºC (poj. 365 - 370l)"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  24"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zamrażarka niskotemperaturowa - 86ºC (poj.365 - 370l.) - 1 szt."]
[1,"Szafowa zamrażarka  "]
[2,"Pojemność zamrażarki – pomiędzy 365 - 370 litrów"]
[3,"Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów, czynnik chłodzący bezfreonowy"]
[4,"Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C"]
[5,"Możliwość programowania temperatury co 1°C"]
[6,"Izolacja w ścianach bocznych wykonana z poliuretanu o grubości: minimum 125 mm, maksimum 135 mm"]
[7,"Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła – powietrze chłodzące usuwane z tyłu urządzenia"]
[8,"Dwa wentylatory kompresorów"]
[9,"Kompresory zlokalizowane pod komorą roboczą"]
[10,"Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej"]
[11,"Komora robocza metalowa (stal galwanizowana), pokryta łatwo zmywalnymi i zapobiegającymi przymarzaniu  farbami epoksydowymi"]
[12,"Urządzenie wyposażone w 3 półki"]
[13,"4 wewnętrzne stalowe drzwi"]
[14,"Potrójna uszczelka drzwi zewnętrznych"]
[15,"Czytelny wyświetlacz temperatury LED na panelu sterowania"]
[16,"Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz"]
[17,"Obudowa malowana farbami epoksydowymi"]
[18,"System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:\n - alarm braku zasilania \n - alarm zbyt wysokiej temperatury\n - alarm zbyt niskiej temperatury\n - alarm awarii czujnika temperatury\n - alarm otwartych drzwi\n - alarm przegrzania kondensatora\n - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki\n- wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia uszczelki znajdującej się pomiędzy komorą roboczą a drzwiami zamrażarki\n- wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra\n- wskaźniki i sygnalizacja alarmów muszą być umieszczone na panelu sterowania zamrażarki w postaci diody - oddzielna dioda dedykowana dla każdego alarmu"]
[19,"Zamrażarka wyposażona w awaryjny system CO2 – podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. System awaryjnego podtrzymywania temperatury musi być montowany wewnątrz obudowy zamrażarki i posiadać panel sterowania, zintegrowany z zamrażarką i jej panelem sterującym"]
[20,"Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury)"]
[21,"Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania – dedykowany przycisk na panelu"]
[22,"Wszystkie przyciski na panelu sterownia membranowe, odporne na zalanie"]
[23,"Panel sterowania umieszczony w dolnej części zamrażarki - pod drzwiami"]
[24,"Drzwi zamrażarki wyposażone w system zapobiegania efektowi próżni -  zawór wyrównujący musi być podgrzewany"]
[25,"Zamrażarka wyposażona w system kółek umożliwiających łatwy transport"]
[26,"Zasilanie: 230V 50 Hz"]
[27,"Wymiary (szer x głęb x wys):\n- zewnętrzne maksymalne: 85 x 79 x 198cm\n- wewnętrzne  minimalne: 58 x 49 x 130cm"]
[28,"Możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury bez utraty gwarancji."]
[29,"Do oferty należy dołączyć oryginalny folder urządzenia (dopuszczalny w języku innym niż polski), potwierdzający wymagane funkcje i parametry "]
[30,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad25-Zamraż -86 poj 650l","index":24,"n_rows":89,"n_cols":8,"rows_kept":89,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,4,87,7],[88,4,88,7],[79,1,79,2],[79,3,79,4],[79,5,79,7],[84,0,84,7],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[78,1,78,2],[78,3,78,4],[78,5,78,7],[77,1,77,2],[77,3,77,4],[77,5,77,7],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,0,15,4],[39,0,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 25"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka niskotemperaturowa -86ºC (poj. 650 - 660l.)",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 25-Zamrażarka niskotemperaturowa - 86ºC (poj. 650 - 660l.)"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  25"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zamrażarka niskotemperaturowa - 86ºC (poj. 650 - 660l.) - 2 szt."]
[1,"Pojemność zamrażarki – pomiędzy 650 - 660 litrów"]
[2,"Gwarantowane utrzymanie temperatury -86ºCprzy temperaturze otoczenia 32ºC"]
[3,"Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów, czynnik chłodzący bezfreonowy"]
[4,"Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C"]
[5,"Możliwość programowania temperatury co 1°C"]
[6,"Izolacja w ścianach bocznych wykonana z poliuretanu o grubości: minimum 125 mm, maksimum 135 mm"]
[7,"Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła – powietrze chłodzące usuwane z tyłu urządzenia"]
[8,"Dwa wentylatory kompresorów"]
[9,"Kompresory zlokalizowane pod komorą roboczą"]
[10,"Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej"]
[11,"Komora robocza metalowa (stal galwanizowana), pokryta łatwo zmywalnymi i zapobiegającymi przymarzaniu  farbami epoksydowymi"]
[12,"Urządzenie wyposażone w 3 półki"]
[13,"4 wewnętrzne stalowe drzwi"]
[14,"Potrójna uszczelka drzwi zewnętrznych"]
[15,"Czytelny wyświetlacz temperatury LED na panelu sterowania"]
[16,"Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz"]
[17,"Obudowa malowana farbami epoksydowymi"]
[18,"System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:\n - alarm braku zasilania \n - alarm zbyt wysokiej temperatury\n - alarm zbyt niskiej temperatury\n - alarm awarii czujnika temperatury\n - alarm otwartych drzwi\n - alarm przegrzania kondensatora\n - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki\n- wskaźnik informujący o konieczności wyczyszczenia uszczelki znajdującej się pomiędzy komorą roboczą a drzwiami zamrażarki\n- wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra\n- wskaźniki i sygnalizacja alarmów muszą być umieszczone na panelu sterowania zamrażarki w postaci diody - oddzielna dioda dedykowana dla każdego alarmu"]
[19,"Zamrażarka wyposażona w awaryjny system CO2 – podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania. System awaryjnego podtrzymywania temperatury musi być montowany wewnątrz obudowy zamrażarki i posiadać panel sterowania, zintegrowany z zamrażarką i jej panelem sterującym"]
[20,"Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury)"]
[21,"Możliwość kalibracji czujnika temperatury z poziomu panelu sterowania – dedykowany przycisk na panelu"]
[22,"Wszystkie przyciski na panelu sterownia membranowe, odporne na zalanie"]
[23,"Panel sterowania umieszczony w dolnej części zamrażarki - pod drzwiami"]
[24,"Drzwi zamrażarki wyposażone w system zapobiegania efektowi próżni -  zawór wyrównujący musi być podgrzewany"]
[25,"Zamrażarka wyposażona w system kółek umożliwiających łatwy transport"]
[26,"Zasilanie: 230V 50 Hz"]
[27,"Wymiary (szer x głęb x wys):\n- zewnętrzne maksymalne: 104 x 94 x 198cm\n- wewnętrzne  minimalne: 77,5 x 64 x 130,5cm"]
[28,"Możliwość podłączenia do centralnego monitoringu temperatury bez utraty gwarancji"]
[29,"Do oferty należy dołączyć oryginalny folder urządzenia (dopuszczalny w języku innym niż polski), potwierdzający wymagane funkcje i parametry "]
[30,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad26-zamraz laborator 700l","index":25,"n_rows":71,"n_cols":8,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,0,66,7],[69,4,69,7],[70,4,70,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[52,3,53,4],[52,5,53,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,7],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[52,0,53,0],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,0,15,4],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[42,0,42,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 26"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka laboratoryjna (poj. min.700l)",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 26-Zamrażarka laboratoryjna (poj. min.700l. )"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *....................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* …………………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  26"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zamrażarka laboratoryjna (poj. min. 700 l.) - 1 szt."]
[1,"Profesjonalna zamrażarka typu szafowego do przechowywania materiałów i odczynników laboratoryjnych"]
[2,"Pojemność komory roboczej minimum 700l."]
[3,"Zakres temperatury przechowywania nie gorzej niż -10 do -25ºC"]
[4,"Zaawansowany, mikroprocesorowy regulator temperatury, wyposażony w:                                                                                                                             - alfanumeryczny wyświetlacz LCD                                                                                                                                                                               - zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym                                                                                                                                             - alarm nadmiernego wzrostu / spadku temperatury                                                                                                                                                         - alarm otwarcia drzwi                                                                                                                                                                                                             - blokada nieautoryzowanego dostępu za pomocą hasła                                                                                                                                                                                                                                          "]
[null,"- funkcję monitorowania stanu głównych elementów układu chłodzenia z rejestracją stanów nieprawidłowych                                                                        - funkcję automatycznego rozmrażania                                                                                                                                                                                                                            - funkcję podtrzymania pracy urządzenia w przypadku awarii czujnika temperatury do czasu interwencji serwisu                                                                                                               - interface RS 485                                                                                                                                                                                                -z możliwością wyposażenia w elektroniczny rejestrator temperatury pozwalający na rejestrację minimum 3 letniego okresu pracy"]
[5,"Obudowa i komora robocza wykonane ze stali powlekanej nietoksycznym lakierem"]
[6,"Skuteczny system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza"]
[7,"Możliwość zabudowy komory roboczej poprzez instalację:                                                                                                                              - półek,                                                                                                                                                                                                                      - szuflad,                                                                                                                                                                                                                      - koszy                                                                                              "]
[8,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż (szer. x gł. x wys.) 720 x 800 x 2050mm"]
[9,"Czynnik chłodniczy wolny od freonu"]
[10,"Zasilanie 230V / 50 Hz"]
[11,"Minimum 7 aluminiowych szuflad o regulowanym położeniu"]
[12,"Autoryzowany przez producenta certyfikowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad27-wiró lab z chł z rotor","index":26,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,5,71,7],[69,3,70,4],[69,5,70,7],[70,1,70,2],[65,0,66,0],[65,3,66,4],[65,5,66,7],[67,0,67,2],[66,1,66,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,0,15,4],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[76,0,76,7],[78,4,78,7],[79,4,79,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,0,70,0],[69,1,69,2],[71,1,71,2],[71,3,71,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 27"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem w komplecie z rotorem wychylnym z 4 pojemnikami prostokątnymi 500ml wraz z adapterami do probówek 15ml/50ml typu Falcon",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["Zadanie 27- Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem w komplecie z rotorem wychylnym z 4 pojemnikami prostokątnymi 500ml wraz z adapterami do probówek 15ml/50ml typu Falcon"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *......................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………        ………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  27"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem w komplecie z rotorem wychylnym z 4 pojemnikami prostokątnymi 500ml wraz z adapterami do probówek 15ml/50ml typu Falcon- 1 szt."]
[1,"Maksymalna prędkość obrotowa z wirnikiem wychylnym pojemność 4 x 500ml                                                                                                                                   - nie wolniej niż 4000 rpm"]
[2,"Maksymalne przyśpieszenie z wirnikiem wychylnym o pojemności 4 x 500 ml                                                                                                                                                                                                                 -nie mniej niż 3220 xg"]
[3,"Maksymalna pojemność 4 x 500 ml"]
[4,"Zakres temperatur min. (-9ºC ÷ +40ºC)"]
[5,"Opcje wirników                                                                                                                                                                                                                                        -14 wirników - można umieszczać probówki i butelki o poj. od 0,2 do 500 ml"]
[6,"Rodzaje pracy ciągła, regulowana"]
[7,"Regulacja prędkości wirowania, prędkości przyśpieszenia, czasu hamowania, temperatury"]
[8,"Programy                                                                                                                                                                                                                                             - 35 programów definiowanych przez użytkownika"]
[9,"Panel sterowania cyfrowy, wyświetlacz LCD"]
[10,"Pomiar i prezentacja wyników temperatury próbek w trakcie wirowania"]
[11,"Głośność poniżej 56 dB(A)"]
[12,"Pobór mocy max. 1650W"]
[13,"Wymiary przy zamknietej pokrywie (szer x gł. x wys.)                                                                   - nie więcej niż 70cm x 61cm x 35cm"]
[14,"Wysokość przy otwartej pokrywie 80 cm"]
[15,"Waga bez wirnika 99kg "]
[16,"Funkcjonalności:                                                                                                                                                                                                      - przycisk short-spin można ustawić na żądaną prędkość obrotową                                                                                                                                   - tryb At set RPM - uruchamia zegar, gdy zostanie osiągnięta ustawiona prędkość obrotowa                                                                                                                                                                                                                           - 10 różnych prędkości rozpędu i hamowania w celu ochrony wrażliwych próbek                                                                                                                                                                                                                                                             - automatyczne rozpoznanie rotora z ograniczeniem prędkości obrotowej                                                                                                                   - możliwość zmiany parametrów wirowania w trakcie pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                "]
[null,"- możliwość zmiany parametrów wirowania w trakcie pracy                                                                                                                                                                            - powiadomienie o nie zbalansowaniu rotora                                                                                                                                                                                            - funkcja FastTemp - do szybkiego schładzania                                                                                                                                                                        - funkcja ECO wyłączająca wirówkę po 8 godzinach bezczynności                                                                                                                                                      - wbudowany Separator skroplonej pary wodnej"]
["Wyposażenie:"]
[17,"Dodatkowo rotor stałokątowy z pokrywą aerozoszczelną, aluminiową, 30 miejscowy na probówki 1,5/2 ml, wirnik nadaje się do sterylizacji                                                                                                                                                         - pojemność min. 30 x 1,5/2ml                                                                                                                                                                                      - przyśpieszenie min. 20 800 xg                                                                                                                                                                                   - max prędkość 14 000 rpm"]
[18,"Adaptery do rotora wychylnego 4 x 500 ml umożliwiające wirowanie                                                                                                                                     - 4 wieszaki do rotora wychylnego do płytek 96-dołkowych                                                                                                                                                                - 4 Adaptery na 20 x 50ml probówek typu Falcon (komplet z wirówką)                                                                                                                                                                                                                                                                                              - 4 Adaptery na 48 x 15ml probówek typu Falcon (komplet z wirówką)                                                                                                                                                    - 4 Adaptery do wirnika wychylnego do probówek okrągłodennych 2-6,5mL (100x2/6,5 ml)                                                                                                                                                                                                                                                                           "]
[null,"-4 Adaptery do wirnika wychylnego do probówek okrągłodennych 7-17 mL (64x7/17ml)                                                                                                                                   - 4 Adaptery do wirnika wychylnego do butelek 180-250mL (4x 180/250ml)"]
[19,"Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad28-wiró lab z chło","index":27,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,1,67,2],[67,5,67,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[65,0,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,3,67,4],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[39,0,39,7],[15,0,15,4],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[48,1,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[73,0,73,7],[77,4,77,7],[78,4,78,7],[79,4,79,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 28"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem ",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  28 - Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ………",null,"Nr katalogowy *....................................................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla Zadania nr 28"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem - 1 szt."]
[1,"Możliwość zastosowania 4 wymiennych rotorów (rotor 24 miejscowy 1,5/2ml z pokrywą aerozoszczelną, rotor 24 miejscowy z pokrywą powlekaną PTFE, zestaw kit rotor o podwyższonej krawędzi, rotor 4 x mikroprobówki w pasku do PCR"]
[2,"Maksymalna prędkość obrotowa                                                                                                                                                                                             - nie wolniej niż 100 - 15000 rpm (w krokach 50 rpm) "]
[3,"Maksymalne przyśpieszenie                                                                                                                                                                                      - nie mniej niż 21130 xg"]
[4,"Maksymalna pojemność 24 x mikroprobówka 1,5/2ml"]
[5,"Zakres temperatur min. (-10ºC ÷ +40ºC)"]
[6,"Czas rozpędu do maksymalnej prędkości obr. 15 sekund"]
[7,"Czas hamowania z max prędk. obrotową 16 sekund"]
[8,"Funkcja hamowania"]
[9,"Wysokość przy otwartej pokrywie 51 cm"]
[10,"Panel sterowania z wyświetlaczem LCD, z przyciskiem Fast Temp - szybkie schładzanie nie gorsze niż 8 minut od temp. 21 stopni C do 4 stopni C"]
[11,"Zegar 30 sek. do 99 min. z funkcją pracy ciągłej "]
[12,"Średnia głośność z pokrywą 48 dB (A)"]
[13,"Waga bez wirnika 21 kg"]
[14,"Wymiary przy zamknietej pokrywie (szer. x gł. x wys.)                                                                                                                                                                  - nie więcej niż 29cm x 48cm x 26cm"]
[15,"Generowany poziom hałasu z wirnikiem maks. 54 dB (A)"]
[16,"Pobór mocy max 350W"]
["Wyposażenie"]
[17,"Wirówka w komplecie z rotorem z pokrywą aerozoszczelną na 24 probówki 1,5/2ml                                                                                                                                 - promień wirnika 8,4cm                                                                                                                                                                                                                 - możliwość stosowania adapterów na probówki 0,2ml, 0,4ml, 0,5ml, 0,6ml"]
[18,"Instrukcja obsługi w j. polskim lub angielskim w wersji drukowanej i elektronicznej razem z dostawą"]
[19,"Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad29-mikroskop transmisyj","index":28,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[10,0,10,7],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[44,0,44,2],[44,3,44,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[47,0,48,0],[47,1,48,2],[47,3,48,4],[47,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[64,5,64,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[72,4,72,7],[73,4,73,7],[74,4,74,7],[14,0,14,4],[69,0,69,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 29"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikroskop transmisyjny",1,null,"VAT [%]"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":10}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[]
["Zadanie 29 - Mikroskop transmisyjny"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* …...………",null,"..Nr katalogowy *......................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………………..…...……..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 29"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Mikroskop transmisyjny - 1szt."]
[1,"Powiększenie: 40x - 1000x (40x, 100x, 400x, 1000x)"]
[2,"Okulary: WF 10x/23mm - 2 szt."]
[3,"Obiektywy: DIN 4x /10x/40x/100x (olej) - achromatyczne, w tym 40x i 100x amortyzowane"]
[4,"Oświetlenie: halogenowe"]
[5,"Zasilanie: 230V"]
[null,"Wyposażenie w zestawie:"]
[6,"Głowica dwuoczna stereoskopowa + tor optyczny fotograficzny (23mm do kamer mikroskopowych + adapter z gwintem do kamer CCD/ przemysłowych 25mm)"]
[7,"Zintegrowany układ kondensora"]
[8,"Stolik przedmiotowy 125x130mm ze stolikiem krzyżowym ruchomym w zakresie: przód - tył 30mm, lewo - prawo: 60mm"]
[9,"Ostrość ustawiana stolikiem, śruba makro i mikro (1:10, 20mm)"]
[10,"Iluminator oświetlenia dolnego"]
[11,"Płynna regulacja natężenia oświetlenia"]
[12,"Zintegrowany zasilacz oświetlenia"]
[13,"Kondensor Abbego z przysłoną N.A. 1,25, diafragma Ø 2mm - 30mm"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad30-Czytnik spektrofotometryc","index":29,"n_rows":92,"n_cols":8,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,4,89,7],[90,4,90,7],[91,4,91,7],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[86,0,86,7],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[10,0,10,7],[14,0,14,4],[39,0,39,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[67,1,67,2],[67,5,67,7],[68,1,68,2],[81,1,81,2],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[81,3,81,4],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[68,5,68,7],[81,5,81,7],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[78,5,78,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 30"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Czytnik spektrofotometryczny",1,null,"VAT [%]"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":10}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2011"]
[]
[]
[]
[]
["............................"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 30 - Czytnik spektrofotometryczny"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* …...………",null,"..Nr katalogowy *......................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………………..…...……..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 30"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Czytnik spektrofotometryczny - 1 szt."]
[1,"Czytnik spektrofotometryczny wyposażony w monochromator"]
[2,"Możliwość odczytu płytek 96 i 384 – dołkowych oraz kuwet 10 mm, również kwarcowych"]
[3,"Odczyt kuwet w pozycji pionowej w dedykowanym gnieździe"]
[4,"Nie dopuszcza się urządzeń, wymagających poziomej orientacji kuwety w pozycji „do odczytu”"]
[5,"Możliwość pomiarów w objętościach  1 – 3 µl"]
[6,"Zakres spektralny: co najmniej 200 - 1000 nm"]
[7,"Zakres pomiarowy    co najmniej 0 - 4 Abs"]
[8,"Liniowość dla płytek 96 dołkowych  co najmniej 0 – 2.5 Abs"]
[9,"Liniowość dla kuwet    co najmniej 0 – 2.5 Abs"]
[10,"Szerokość spektralna    nie więcej niż 2 nm"]
[11,"Regulacja długości fali    co 1 nm"]
[12,"Czułość nie gorsza 0,001 Abs"]
[13,"Czas pomiaru: dla płytki 96 dołkowej - nie dłuższy niż 6s, dla płytki  384 dołkowej nie dłuższy niż 10s"]
[14,"Skanowanie w zakresie od 200 – 1000 nm nie dłużej niż 10 sekund"]
[15,"Dokładność: nie gorsza niż ±1% lub 0,003 Abs"]
[16,"Precyzja: nie gorsza niż: CV<1% "]
[17,"Możliwość szybkiego zwiększenia rozmiaru pamięci poprzez podłączenie do gniazda USB karty pamięci typu memory stick lub innego nośnika kompatybilnego z gniazdem USB"]
[18,"Źródło światła: ksenonowa lampa błyskowa"]
[19,"Wytrząsanie: Liniowe – 3 tryby"]
[20,"Inkubator płytek: wbudowany"]
[21,"Gniazdo kuwet: termostatowane"]
[22,"Zakres pracy inkubatora kuwet i gniazda kuwet +4ºC powyżej temperatury otoczenia do 45 ºC"]
[23,"Typ wyświetlacza                                                                                                                                                                                             Kolorowy, podświetlany ekran LCD (480 x 272 punkty)"]
[24,"Typ klawiatury membranowa odporna na zalanie"]
[25,"Wymiary(wys x szer x głęb)   nie większe niż 260 x 285 x 430 mm"]
[26,"Masa: nie większa niż 11.0 kg"]
[27,"Oprogramowanie komputerowe  dostarczyć razem z czytnikiem na nośniku"]
[28,"Program komputerowy kompatybilny z Windows 7"]
[29,"3 osobne gniazda USB:                                                                                                                                                                                                                        USB – do połączenia dodatkowej pamięci\nUSB – do połączenia drukarki                                                                                                                                                                                USB – do podłączenia komputera"]
[30,"Kuweta do pracy z objętościami 0,7 - 5µl"]
[31,"Do oferty należy dołączyć oryginalny folder urządzenia (dopuszczalny w języku innym niż polski), potwierdzający wymagane funkcje i parametry "]
[32,"Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]