{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["mikroskop"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"mikroskop","index":0,"n_rows":121,"n_cols":8,"rows_kept":121,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[109,0,110,0],[109,3,110,4],[109,5,110,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[33,0,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,7],[35,0,35,2],[35,3,35,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[32,0,32,7],[38,0,39,0],[38,1,39,2],[38,3,39,4],[38,5,39,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[58,1,58,2],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[63,1,63,2],[120,4,120,7],[117,0,117,7],[118,4,118,7],[119,4,119,7],[68,1,68,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[55,3,55,4],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[54,3,54,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[61,5,61,7],[77,3,77,4],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[68,3,68,4],[70,3,70,4],[65,3,65,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[86,5,86,7],[87,5,87,7],[83,5,83,7],[84,5,84,7],[85,5,85,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[82,5,82,7],[81,5,81,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[73,1,73,2],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[71,3,71,4],[72,3,72,4],[67,1,67,2],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[72,1,72,2],[92,1,92,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[82,1,82,2],[81,1,81,2],[77,1,77,2],[78,1,78,2],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[90,1,90,2],[91,1,91,2],[83,1,83,2],[84,1,84,2],[85,1,85,2],[86,1,86,2],[87,1,87,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[111,1,111,2],[112,1,112,2],[110,1,110,2],[93,1,93,2],[98,1,98,2],[94,1,94,2],[95,1,95,2],[96,1,96,2],[97,1,97,2],[101,1,101,2],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[76,3,76,4],[86,3,86,4],[87,3,87,4],[80,3,80,4],[81,3,81,4],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[96,3,96,4],[97,3,97,4],[98,3,98,4],[92,3,92,4],[93,3,93,4],[94,3,94,4],[95,3,95,4],[88,3,88,4],[89,3,89,4],[77,5,77,7],[78,5,78,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[88,5,88,7],[89,5,89,7],[84,3,84,4],[85,3,85,4],[90,5,90,7],[91,5,91,7],[92,5,92,7],[93,5,93,7],[94,5,94,7],[95,5,95,7],[106,1,106,2],[96,5,96,7],[97,5,97,7],[98,5,98,7],[99,5,99,7],[99,3,99,4],[99,1,99,2],[100,5,100,7],[102,1,102,2],[103,1,103,2],[107,1,107,2],[108,1,108,2],[109,1,109,2],[111,3,111,4],[112,3,112,4],[101,3,101,4],[102,3,102,4],[103,3,103,4],[104,3,104,4],[105,3,105,4],[106,3,106,4],[108,3,108,4],[107,3,107,4],[101,5,101,7],[102,5,102,7],[103,5,103,7],[104,5,104,7],[111,5,111,7],[112,5,112,7],[105,5,105,7],[106,5,106,7],[108,5,108,7],[107,5,107,7],[0,0,0,1],[28,0,28,1],[100,1,100,2],[100,3,100,4],[104,1,104,2],[105,1,105,2],[90,3,90,4],[91,3,91,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony: nr IHiT/ P/76/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zautomatyzowany mikroskop polaryzacyjny",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony:IHiT/P/76/2011"]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zautomatyzowany mikroskop polaryzacyjny"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Baza mikroskopu:"]
[null,"a) Zmotoryzowany, ergonomiczny statyw z wbudowanym zmotoryzowanym modułem ogniskowania z dokładnością min. 0,01um, zakresem przesuwu min. 20mm, szybkością min. 5mm/sek. do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym"]
[null,"b) Mechanizm ogniskowania zgrubnego i dokładnego realizowany przez przesuw obiektywów zapewniający największą precyzję przesuwu i stabilność próbki,"]
[null,"c) Dotykowy, kolorowy zewnętrzny panel kontrolny do pełnej obsługi mikroskopu: przesuw XYZ itd, możliwość zapamiętania min. 10 konfiguracji użytkowników,"]
[null,"d) Wbudowany w bazę panel kontrolny wyświetlający aktualne ustawienia mikroskopu,"]
[null,"e) Funkcja automatycznie wyłaczająca źródło światła w przypadku bezczynności w czasie definiowanym przez użytkownika (1-30min),"]
[null,"f) Odłączane od bazy mikroskopu współosiowe śruby mikro- i makroskopowe z możliwością sterowania mikroskopem  z dowolnego miejsca w przestrzeni roboczej, "]
[null,"g) Wbudowane w bazę mikroskopu porty do bezpośredniego podłączenia urządzeń peryferyjnych,"]
[null,"h) Połączenie kontrolera z komputerem za pomocą złącza RS232,"]
[2,"Oświetlenie:"]
[null,"a) wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy min. 100W, "]
[null,"b) oświetlenie wg systemu Koehlera."]
[null,"c) wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania  w mikrofotografii"]
[null,"d) sterowanie oświetleniem z poziomu mikroskopu, dotykowego panela kontrolnego jak i oprogramowania,"]
[null,"e) możliwość zastosowania oświetlenia LED do światła przechodzącego z kontrolą z poziomu dotykowego panela kontrolnego jak i oprogramowania,"]
[3,"Kondensor:"]
[null,"a) Zmotoryzowany, co najmniej 8-pozycyjny, achromatyczno/aplanatyczny o aperturze numerycznej min. NA=0,9 (suchy),"]
[null,"b) Zmotoryzowane ramię soczewki uchylnej (in/out),"]
[null,"c) Zmotoryzowane ramię polaryzatora (in/out),"]
[null,"d) Zmotoryzowana przesłona aperturowa,"]
[null,"e) Elementy optyczne do obserwacji techniką kontrastu interferencyjnego (DIC) dla obiektywów 10x 20x 40x 60x 100x,"]
[null,"f) Układ polaryzacji światła przechodzącego z regulowanym polaryzatorem i analizatorem,"]
[4,"Uchwyt rewolwerowy"]
[null,"a) Wymienny, zmotoryzowany z miejscem na co najmniej 7 obiektywów z wbudowaną wsuwką z pryzmatem do kontrastu Nomarskiego i analizatora."]
[null,"b) sterowanie zmianą obiektywów z poziomu mikroskopu, dotykowego panela kontrolnego jak i oprogramowania,"]
[5,"Stolik mechaniczny:"]
[null,"a) zautomatyzowany stolik typu „ultrasonic” o zakresie przesuwu co najmniej 76x52,"]
[null,"b) duża szybkość przesuwu co najmniej 30mm/sek, rozdzielczość min. 0,2um, powtarzalność min. 0,5um,"]
[null,"c) możliwość zamontowania do 2 preparatów jednocześnie,"]
[null,"d) możliwość ręcznego przesuwania stolika z automatycznym zapamiętywaniem pozycji bez konieczności wyłaczania systemu"]
[null,"e) kontroler stolika, joystick sterujący i kable połączeniowe,"]
[6,"Nasadka okularowa:"]
[null,"a) trinokularowa, superszerokopolowa o numerze pola min.26 mm"]
[null,"b) wbudowany min. 3-pozycyjny podzielnik światła miedzy okularami/fotografią w proporcjach: 100/0, 50/50, 0/100, "]
[null,"c) regulacja rozstawu okularów w zakresie co najmniej 50-76mm,"]
[null,"d) regulowany kąt nachylenia okularów w zakresie co najmniej 0-35stopni,"]
[null,"e) adaptacja o faktorze 0,5x do podłączenia kamery z gwintem typu C zapewniająca pełne wykorzystanie pola widzenia min. FN=22 dla matrycy 2/3”,"]
[7,"Okulary:"]
[null,"a) powiększenie 10x, numer pola min.26 mm"]
[null,"b) wbudowane pierścienie korekcji dioptryjnej w zakresie min. -5/+5 dioptrii."]
[8,"Wysokorozdzielcze obiektywy o powiększeniach/ minimalnej wartości NA/ minimalnej odległości roboczej WD:"]
[null,"a) min. Plan Apochromat 4x/ min. NA=0,16/ min. WD=13mm,"]
[null,"b) min. Plan Apochromat 10x/ min. NA=0,3/ min. WD=17mm,"]
[null,"c) min. Plan Apochromat 20x/ min. NA=0,75/ min. WD=0,6mm,"]
[null,"d) min. Plan Apochromat 40x/ min. NA=0,95/ min. WD=0,18mm,"]
[null,"e) min. Plan Apochromat 60x (immersyjny)/ min. NA=1,35/ min. WD=0,15mm,"]
[null,"f) min. Plan Apochromat 100x (immersyjny)/ min. NA=1,40/ min. WD=0,13mm,"]
[9,"Przystawka konsultacyjna:"]
[null,"a) Przystawka dla trzech kolejnych obserwatorów"]
[null,"b) Uchylne nasadki dwuokularowe,"]
[null,"c) Regulowany kąt nachylenia w zakresie 5-35stopni,"]
[null,"d) Okulary szerokopolowe 10x o polu widzenia min. 22mm,"]
[null,"e) Wskaźnik strzałkowy typu LED z możliwością przełączania koloru czerwony/zielony,"]
[null,"f) Przystawka przystosowana do rozbudowy do 10-ciu stanowisk bez konieczności wymiany jakiegokolwiek elementu przystawki."]
[10,"Wyposażenie do fluorescencji:"]
[null,"a) Zmotoryzowany oświetlacz światła odbitego do fluorescencji z co najmniej 8-pozycyjnym zmieniaczem kostek filtrami montowany bezpośrednio na bazie mikroskopu,"]
[null,"b) Funkcja odcięcia światła i łatwej wymiany kostek z filtrami bez użycia narzędzi,"]
[null,"c) Centrowana przesłona polowa i aperturowa,"]
[null,"d) Wbudowane w oświetlacz soczewki typu fly-eye,"]
[null,"e) Min. szybkość zmiany kostki z filtrami 0,5s,"]
[null,"f) Zmieniacz z filtrami ND0, ND1.5, ND6, ND25,"]
[null,"g) Osłona zabezpieczająca przed promieniowaniem UV."]
[null,"h) Kostki z filtrami:\n• Wzbudzenie wąskopasmowym światłem UV, filtr wzbudzający 360-370nm, DM 410, filtr barierowy 420nm,\n• Wzbudzenie wąskopasmowym światłem niebieskim, filtr wzbudzający 470-495nm, DM 505, filtr barierowy 510nm,\n• Wzbudzenie wąskopasmowym światłem zielonym, filtr wzbudzający 540-550nm, DM 570, filtr barierowy 575-625nm,\n"]
["11.","Wyposażenie uzupełniające :kabel zasilający, pokrowiec ochronny, "]
[12,"Kolorowa kamera cyfrowa do akwizycji i archiwizacji obrazów:\na) Rozdzielczość min.4140x3096 pikseli w technologii pixel-shift,\nb) Bining min: 2x, 4x plus 2x2 i 4x4,\nc) Wielkość chipa: 2/3”,\nd) Zakres dynamiki: 3x12bit,\ne) Czas ekspozycji min: 23µs do 60s,\nf) Czas odświeżania do  57fps,\ng) Czułość co najmniej : ekwiwalent ISO 200  - 1600,\nh) Chłodzenie: element Peltier,\ni) Możliwość pracy w trybie monochromatycznym,\nj) Mocowanie typu C-mount,\nk) Bezpośrednie podłączenie do komputera przez łącze PCI Express card,\nl) Możliwość podłączenia do komputerów typu notebook,\nm)   Kamera od tego samego producenta co mikroskop.\n"]
[13,"Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu. \na) Oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu i sterowanie zautomatyzowanymi elementami mikroskopu,\nb) Interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji,\nc) Rejestracja zdjęć w różnych formatach (.jpg, .bmp., .tiff …)\nd) Nagrywanie filmów w formacie .avi\ne) Wyświetlanie historii i właściwości obrazów,\nf) Dostępne narzędzia do przesuwania i zmiany powiększenia obrazu,\ng) Synchronizacja obrazów - możliwość wyświetlania wielu obrazów z jednoczesną zmianą powiększenia wszystkich obrazów,\nh) Wyświetlanie, wyodrębniania i usuwania poszczególnych warstw obrazu, \ni) Automatyczne dostosowywanie parametrów wyświetlania obrazu\nj) Łączenie wielu obrazów RGB w jeden obraz wielowymiarowy,\nk) Regulacja składowych RGB, intensywności, optymalizacji kontrastu, wykonania balansu bieli i odwrócenia kolorów obrazu,\nl) Nanoszenie na obraz opisów, strzałek, prostokątów i elips,\nm) Obsługa kamer i urządzeń TWAIN,\n\n"]
["cd13","\nn) Wykonywanie zdjęć w odstępach czasowych (Time Lapse) z możliwością ich analizy,\no) Wykonywanie operacji na zdjęciach: lustrzane odbicie, obrót, zmiana wielkości, wycinanie fragmentów, ,\np) Zmiana kontrastu, ostrości, rozmycia, wygładzanie i korekcja cieni,\nq) Zmiana głębi bitowej grafiki obrazu,\nr) Łączenie i wydzielanie zdjęć, kanałów i składowych RGB, zdjęć wielowymiarowych i regulacja intensywności każdego z osobna,\ns) Pomiary morfometryczne: długość, pomiar kąta, pole powierzchni i obwód prostokąta, koła, elipsy, wieloboku na wykonanym zdjęciu jak i obrazie „na żywo” ze statystyką pomiarów,\nt) Eksport wyników pomiarów do arkusza kalkulacyjnego MS Excel\nu) Automatyczne tworzenie obrazów o zwiększonej głębi ostrości w trakcie ogniskowania (ręcznego bądź automatycznego)\nv) Automatyczne tworzenie obrazów panoramicznych (ręczne bądź automatyczne) nie mieszczących się w polu widzenia,\nw) Automatyczne składanie obrazów w osi Z,\nx) Przeglądanie i porównywania obrazów w czasie akwizycji,\ny) Przesyłanie i udostępnianie obrazów przez TCP/IP,\nz) Wykonywanie operacji arytmetycznych i logicznych ze zdjęciami,\n"]
["cd13","aa) Tworzenie wizualizacji obrazów w 3D,\nbb) Kontrola parametrów halogenkowych oświetlaczy fluorescencyjnych,\ncc) Tworzenie raportów eksperymentów i ich eksport do MS Word,\ndd) Analiza fazowa za pomocą progowania z możliwością segmentacji na całym obrazie i dowolnie wybranych obszarach (zliczanie pola powierzchni, stopnia pokrycia i zliczania punktów),\nee) Tworzenie profili intensywności na obrazie „na żywo”,\nff) Tworzenie przycisków funkcyjnych najczęściej używanych funkcji,\ngg) Zarządzanie procesem składania kanałów barwnych w odstępach czasowych i położenia w osi Z z analizą kolokalizacji,\nhh) Moduł z algorytmem usuwajacym nieostre fragmenty obrazu w stosie Z,\nii) Zapis obrazów w rozbudowanej bazie SQL,\njj) Możliwość zwiększenia funkcjonalności poprzez instalację dodatkowych modułów funkcyjnych,\nkk) Rozbudowa oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania,\nll) Aplikacja do współpracy z systemami MS Windows XP, Vista, Win7,\nmm) Oprogramowanie od tego samego producenta co mikroskop i kamera.\n"]
[14,"Zestaw komputerowy:\nKomputer klasy PC o parametrach nie gorszych niż:\na) Procesor 2.80GHz, 8M,\nb) System Windows 7,\nc) Pamięć; 4GB (2x2048MB) 1333Mhz DDR3 Dual Channel,\nd) Karta graficzna min. 256MB ATI RADEON HD 3450, Full Height, Dual DVI and TV\ne) Out, \nf) Dysk twardy 500GB (7200 RPM) SATA 3.0Gb/s Hard Drive,\nMonitor graficzny o parametrach nie gorszych niż:\na) Rodzaj ekranu: LCD \nb) Przekatna ekranu min: 23”, \nc) Rozdzielczość ekranu: 1920 × 1080, \nd) Kontrast: 10000:1 \ne) Jasność: 300 cd/m2 cd/m2 \nf) Czas reakcji matrycy: 8 ms,\nZestaw multimedialny do wyświetlania i konsultacji obrazów:\na) Wyświetlacz LCD min. 40”,\nb) Rozdzielczość ekranu: 1920 × 1080, \nc) Proporcja obrazu 16:9,\nd) Projektor LCD,\ne) Rozdzielczość 1280x720,\nf) Proporcja obrazu 16:9,\ng) Liczba wyświetlanych kolorów min. 16,7mln,\nh) Ogniskowa dołączonego obiektywu: 18,4-22,1mm\n"]
[null,"Stacja robacza do analizy i wyświetlania obrazu:\na) Możliwość instalacji oprogramowania z pkt.13,\nb) Wyświetlacz LCD min. 12 cali,\nc) Dysk twardy min. 120GB,\nd) System Windows 7. \n"]
[15,"Gwarancja min. 24-miesiące"]
[16,"Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis producenta na terenie Polski."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]