{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":16,"sheets":["zad1-Zgrzewarka ","zad2- Wirówka z chłodzeniem","zad3-Mikrowirówka stoło. z chło","zad4-Chłodziarka labor poj 330l","zad5- Termocykler","Zad6-Wytrząs z ruch kołyskowy  ","Zad7-mikr do obs jasne pole","Zad8-Autom apar do posiewu krw ","Zad9-System PCR","Zad10 -Analizator genetyczny ","Zad11-Apar elektrochir do endos","Zad12-Karuzel procesor węglowy ","Zad13-Autm analiza hematologic ","zad 14-Apar do elektrof z zasil","zad15-mieszadło hematol","zad 16 - Lodówka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1-Zgrzewarka ","index":0,"n_rows":64,"n_cols":8,"rows_kept":64,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,1,53,2],[52,5,52,7],[54,5,54,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[54,1,54,2],[52,3,52,4],[54,3,54,4],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[50,1,50,2],[49,1,49,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[37,0,37,7],[15,0,15,4],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,7],[63,4,63,7],[59,0,59,7],[61,4,61,7],[62,4,62,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73./2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zgrzewarka                                                                                                                                                                                          ",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1 - Zgrzewarka"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* …...………",null,"..Nr katalogowy *......................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………………..…...……..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Zgrzewarka - 2 szt."]
[1,"Zgrzewarka przenośna, podzespół ręczny łatwy do przenoszenia umożliwiający wykonanie zgrzewu w dowolnym jego odcinku"]
[2,"Bateryjnie ładowana, zarówno z podzespołem stacjonarnym jak i ręcznym"]
[3,"Wykonanie około 500 zgrzewów w jednym załadowaniu"]
[4,"Czas nagrzewania od 0,5 do 1 sekundy (automatycznie dostosowany)"]
[5,"Średnica drenu - około 6 mm"]
[6,"Zgrzew perforowany, szeroki i bezpieczny, łatwo rozrywalny"]
[7,"Waga - około 1,3 kg "]
[8,"Możliwość zgrzewania drenów od +2ºC do +40ºC"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2- Wirówka z chłodzeniem","index":1,"n_rows":78,"n_cols":8,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,5,66,7],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[66,3,66,4],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[62,3,62,4],[63,3,63,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[52,3,52,4],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[53,0,54,0],[53,1,54,2],[53,3,54,4],[58,1,58,2],[52,1,52,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[59,1,59,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[53,5,54,7],[57,1,57,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[76,4,76,7],[77,4,77,7],[73,0,73,7],[75,4,75,7],[52,5,52,7],[66,1,66,2],[55,5,55,7],[57,5,57,7],[56,5,56,7],[58,5,58,7],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[48,1,48,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[38,0,38,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wirówka z chłodzeniem, z wyposażeniem",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2- Wirówka z chłodzeniem, z wyposażeniem "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Wirówka z chłodzeniem, z wyposażeniem  - 1 szt."]
[1,"Sterowana mikroprocesorowo z wyświetlaczem ciekłokrystlicznym i wymiennymi rotorami"]
[2,"Objętości wirowane max. do 4 x 500 ml:"]
[3,"Prędkość programowana od 200 do 14 000 obrotów/min. (do   20.800 x g),"]
[4,"Temperatura programowana w zakresie -9 do +40 stopni C,"]
[5,"Możliwość stosowania następujących rotorów:\n• wychylnokątowy 4 x 500 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4 000 rpm (3 220 x g)\n• wychylnokątowy 4 x 250 ml (z możliwością wymiany na kosze do wirowania płytek), max prędkość 4 000 rpm (3 200 x g)\n• wychylnokątowy 4 x 100 ml, max prędkość 5 000 rpm (4 500 x g)\n• rotor 4–skrzydłowy do płytek, max prędkość 4 000 rpm (2 900 x g), pojemność: 16 płytek MTP\n• rotor 2-skrzydłowy do płytek, max prędkość 3 700 rpm (2 250 x g), pojemność: 10 płytek MTP\n• rotor stałokątowy 6 x 85 ml, max prędkość: 12 000 rpm (18 500 x g) z możliwością stosowania reduktorów na mniejsze probówki\n• rotor stałokątowy na probówki typu eppendorf 30 x 1,5/2,0 ml, max prędkość: 14 000 rpm (20 800 x g)\n• rotor bębnowy na probówki typu eppendorf 60 x 1,5/2,0 ml, max prędkość: 14 000 rpm (16 400 x g)\n• rotor na paski probówek PCR 0,2 ml 6 x 8 probówek 0,2 ml, max prędkość 12 000 rpm (15 350 x g)\n"]
[]
[6,"pamięć 34 programów różnych użytkowników,"]
[7,"funkcja lekkiego zamieszania, delikatnego startu i  zatrzymania (zmieniane w skali 10 stopniowej), otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania, automatyczne przeliczanie obrotów na wartość \"g\" i ich odczyt podczas wirowania, automatyczny odczyt maksymalnych obrotów dla danego rotora, chłodzenie wstępne ( bez obrotów ), chłodzenie Fast Cool (z optymalnymi obrotami),"]
[8,"Możliwość wyboru odliczania czasu (a) od osiągnięcia maksymalnych obrotów, (b) od początku wirowania,"]
[9,"Przycisk czuwania (Standby) na przednim panelu wirówki,"]
[10,"Niski profil wirówki (35 cm z otwartą pokrywą, 28 cm z pokrywą zamkniętą) ułatwia dostęp do niej i załadowanie probówek w wirówce,"]
[11,"Programowany w zakresie od 1 do 99 minut wyłącznik  czasowy, sygnalizacja akustyczna odstępstw od programu wirowania,"]
[12,"Silnik indukcyjny (bezszczotkowy - nie wymagający  konserwacji), pracujący bardzo cicho, głośność < 57 dB,"]
[13,"Łatwa i szybka wymiana rotorów"]
[14,"Waga: do 100 kg"]
[15,"Wymiary (szer. x gł. x wys.): max 70 x 61 x 35 cm"]
[16,"Maksymalny pobór mocy: 1 650 W"]
[17,"WYPOSAŻENIE WIRÓWKI:                                                                                                                                                                                                      Rotor horyzontalny 4 x 250ml                       \n• maksymalna prędkość 4 000/min (przeciążenie 3 220 x g),\n• możliwość stosowania adapterów na różne probówki,\n• możliwość autoklawowania\n\nDODATKOWO: \n• adaptery na min. 16 probówek Falcon 50 ml,\n• adaptery na min. 36 probówek Falcon 15 ml,\n• adaptery na min.  60 probówek 2,6-7 ml\n• adaptery na min. 48 probówek 3-15 ml\n• kosze do w.w rotora umożliwiające wirowanie płytek- 4 szt. \n• adaptery do koszy, do płytek 96 dołkowych PCR- 4 szt. \n"]
[18,"Do oferty należy dołączyć folder producenta (dopuszcza się dokument w języku angielskim) "]
[19,"Gwarancja 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski,"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3-Mikrowirówka stoło. z chło","index":2,"n_rows":79,"n_cols":8,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[65,3,65,4],[64,3,64,4],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[59,3,59,4],[58,3,58,4],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[63,3,63,4],[62,3,62,4],[61,3,61,4],[60,3,60,4],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,1,56,2],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[46,1,46,2],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[47,1,47,7],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[37,0,37,7],[15,0,15,4],[41,3,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,5,45,7],[41,0,41,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[77,4,77,7],[78,4,78,7],[74,0,74,7],[76,4,76,7],[69,1,69,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[69,5,69,7],[69,3,69,4],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikrowirówka stołowa z chłodzeniem ",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  3- Mikrowirówka stołowa z chłodzeniem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Mikrowirówka stołowa z chłodzeniem - 1 szt."]
[1,"Obroty ustawiane od 800 rpm (=100xg) do 13 200 rpm (=16100 x g) co 200 rpm (=100xg), "]
[2,"Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów/min,"]
[3,"Termostatowanie w zakresie od 0 do 40º C, "]
[4,"Utrzymywanie 4°C przy max prędkości,"]
[5,"Funkcja „fast temperature” do szybkiego schładzania komory wirówki przy optymalnych obrotach oraz funkcja chłodzenia w spoczynku,"]
[6,"Oddzielny przycisk chłodzenia wirówki na panelu głównym,"]
[7,"Wyłącznik czasowy od 30 sek. do 99 min lub do wyłączenia wirowania,"]
[8,"Możliwość wyboru odliczania czasu wirowania od (a) włączenia przycisku start lub od (b) osiągnięcia nastawionej prędkości obrotowej,  "]
[9,"Szybkie przyśpieszenie i hamowanie: czas osiągania prędkości maksymalnej mniejszy lub równy 13 sek, czas hamowania z prędkości maksymalnej mniejszy lub równy 12 sek."]
[10,"Silnik indukcyjny - bezszczotkowy, cichy, nie wymagający  konserwacji,"]
[11,"Odczyt automatyczny maksymalnych obrotów dla danego rotora,"]
[12,"Sterowany silnikiem zatrzask pokrywy,"]
[13,"Otwieranie awaryjne pokrywy bez zasilania,"]
[14,"Możliwość stosowania wymiennego rotora na 36 probówek 0,5 ml i/lub adapterów na probówki 0,2 ml i 0,5 ml, "]
[15,"Cicha praca z wirnikiem  < 49 dB"]
[16,"Ciężar bez wirnika  21,2 kg"]
[17,"Wymiary nie większe niż  (szerokość/głębokość/wysokość) 30 x 45 x 25 cm"]
[18,"Waga bez wirnika nie wieksza niż 22 kg "]
[19,"Wymagane wyposażenie:                                                                                                                                                                                                 Rotor 24 x 1,5/2,0 ml,      \n• pojemność 24 probówki 1,5/2,0ml \n• max rcf. 16,100 x g\n• autoklawowalny (121º C, 20 min)\n• możliwość stosowania adapterów na mniejsze objętości ( m.in. 0,6; 0,5; 0,4.)"]
[20,"ISO 9001, CE"]
[21,"Do oferty należy dołączyć folder producenta (dopuszcza się dokument w języku angielskim) "]
[22,"Gwarancja 24 miesiące, autoryzowany serwis na terenie Polski"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4-Chłodziarka labor poj 330l","index":3,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[50,5,50,7],[49,5,49,7],[49,3,49,4],[53,5,53,7],[52,5,52,7],[51,5,51,7],[59,1,59,2],[57,5,57,7],[55,1,55,2],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[54,5,54,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[52,1,52,2],[51,3,51,4],[50,3,50,4],[52,3,52,4],[69,4,69,7],[64,0,64,7],[67,4,67,7],[68,4,68,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,7],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[38,0,38,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka laboratoryjna ",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 4-Chłodziarka laboratoryjna "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Chłodziarka laboratoryjna - 1 szt."]
[1,"Chłodziarka laboratoryjna z przeszklonymi drzwiami. Drzwi z magnetycznym uszczelnieniem."]
[2,"Zakres temperatury regulacji: od +2ºC do +20ºC"]
[3,"Wymiary zewnętrzne całkowite (szer.xgł.xwys.)  nie większe niż 67 x 64 x 171,5cm"]
[4,"Pojemność 330l.± 5%"]
[5,"Zamrażarka wyposażona w 5 półek, każda o wymiarach 53 x 39 cm z możliwością ich regulacji oraz 1 szufladę o powierzchni 0,16m2"]
[6,"Automatyczny proces rozmrażania"]
[7,"Izolacja cieplna chłodziarki min. 55mm grubości"]
[8,"Temperatura otoczenia przy jakiej producent gwarantuje utrzymanie temperatury zaprogramowanej przez użytkownika nie więcej niż +3ºC od zadanej temperatury"]
[9,"Kontrola temperatury za pomocą sensora platynowego PT100"]
[10,"Obiegowe chłodzenie powietrzem dla utrzymania stałej temperatury wewnątrz chłodziarki"]
[11,"Optyczny i akustyczny system alarmowy zmiany temperatury, otwartych drzwi oraz kontrola świetlna procesu odszraniania"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5- Termocykler","index":4,"n_rows":71,"n_cols":8,"rows_kept":71,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,0,60,0],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[55,5,55,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[56,5,56,7],[55,3,55,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[56,3,56,4],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[56,1,56,2],[69,4,69,7],[70,4,70,7],[67,0,67,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[47,1,47,7],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,5,45,7],[41,0,41,2],[41,3,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[37,0,37,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Termocykler z funkcją gradientu",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 5-Termocykler z funkcją gradientu"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  5"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Termocykler z funkcją gradientu- 1 szt."]
[1,"Blok grzejny 96-dołkowy wyposażony w 6 niezależnych bloków grzejnych działających w technologii Peltier"]
[2,"Pojemność stosowanych probówek, płytek: 0,2ml"]
[3,"Szybkość bloku co najmniej: 3,9º C/sek"]
[4,"Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej"]
[5,"Temperatura pokrywy grzejnej regulowana"]
[6,"Możliwość ustawienia różnicy temperatur między strefami w bloku co najmniej 4ºC, jak i ustawienia jednorodnego profilu termicznego na całym bloku"]
[7,"Autonomiczny system grzania i chłodzenia, bez wymogów zewnętrznego chłodzenia"]
[8,"Zakres temperatury od 4,0ºC do 99,9ºC, ustawialna z dokładnością do 0,1ºC"]
[9,"Czas ustawialny z dokładnością do 1 sekundy"]
[10,"Aparat nie wyświetla temperatury bloku tylko temperaturę dla próbki, a rozpoczyna etap hold, dopiero wtedy, gdy próbka, a nie blok osiągnie temperaturę zadaną"]
[11,"Aparat wyposażony w wewnętrzny system bezpieczeństwa, chroniący przed dostępem nieuprawnionych osób do folderów czy metod. Każdy użytkownik posiada swą nazwę oraz hasło. Zabezpieczenia te mogą być wyłączone lub modyfikowane przez użytkownika"]
[12,"Możliwość oprogramowania, minimu:                                                                                                                                                                               a) możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury                                                                                                  b) możliwość programowania przerw w procesie, wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania                                                                                                                                         c) możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu                                                                                                                                                                    d) możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika, który może być wyświetlany na ekranie i drukowany na zakończenie przebiegu każdego procesu PCR                                                                                                                                             "]
[null,"e) dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu                                                                                                                                              f) możliwość przenoszenia danych z jednego przyrządu na drugi przy użyciu pamięci ze złączem USB"]
[13,"Okres gwarancji: minimum 24 miesiące"]
[14,"Autoryzacja producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do prowadzenia serwisu lub oświadczenie wykonawcy, że przejmuje na siebie wszelkie obowiązki związane z obsługą serwisową oferowanego sprzętu"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad6-Wytrząs z ruch kołyskowy  ","index":5,"n_rows":63,"n_cols":8,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,4,61,7],[62,4,62,7],[58,0,58,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,7],[41,3,41,7],[42,0,42,7],[43,0,43,7],[44,0,45,0],[44,1,45,2],[44,3,45,4],[44,5,45,7],[41,0,41,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[37,0,37,7],[15,0,15,4],[38,0,38,7],[39,0,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wytrząsarka z ruchem kołyskowym",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 6- Wytrząsarka z ruchem kołyskowym"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  6"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Wytrząsarka z ruchem kołyskowym- 1 szt."]
[1,"Praca w zakresie temperatur od +5 do +40º C"]
[2,"Timer cyfrowy z automatycznym wyłącznikiem"]
[3,"Ruch kołyskowy, min kąt nachylenia 7 st."]
[4,"Stolik roboczy min 20 x 20 cm"]
[5,"Pokrycie antypoślizgowe"]
[6,"Okres gwarancji: minimum 24 miesiące"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad7-mikr do obs jasne pole","index":6,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[47,0,48,0],[55,4,55,7],[56,4,56,7],[53,0,53,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[40,1,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[37,5,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[32,0,32,7],[15,0,15,4],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,38,0],[33,0,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,7],[37,1,38,2],[37,3,38,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mikroskop badawczy do obserwacji preparatów w jasnym polu",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 7- Mikroskop badawczy do obserwacji preparatów w jasnym polu"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  7"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Mikroskop badawczy do obserwacji preparatów w jasnym polu- 1 szt."]
[1,"Baza mikroskopu:                                                                                                                                                                                                                         a) stabilna, zwarta                                                                                                                                                                                                           b) wbudowana przysłona polowa                                                                                                                                                                               c) wbudowany filtr ND8 i płytka rozpraszająca (difuser)                                                                                                                                               d) ergonomiczny układ ustawienia ostrości pokrętła śrub mikro/makro położone ultra nisko w jednej osi z pokrętłem ruchu x, y oraz potencjometrem regulującym oświetlenie                                                                                                                                                                                      e) hamulec oraz regulacja oporu ruchu mikro/makro"]
[2,"Oświetlacz halogenowy do jasnego pola:                                                                                                                                                                             a) o mocy 30 W, fabrycznie wycentrowany                                                                                                                                                                   b) z płynną regulacją napięcia                                                                                                                                                                                     c) z blokadą napięcia \"foto\"                                                                                                                                                                                        d) wbudowany filtr neutralny                                                                                                                                                                                           e) oświetlenie w systemie Koehlera, równomiernie i stabilne"]
[3,"Nasadka obserwacyjna, dwuoczna                                                                                                                                                                                    Okulary CFI                                                                                                                                                                                                             a) CFI 10 x, pole widzenia 22mm                                                                                                                                                                              b) muszle oczne do okularów 10 x                                                                                                                                                                                c) z regulacją dioptryjną z możliwością zamontowania mikrometrów okularowych                                                                                                          Możliwość zastosowania okularów o średnicy pola widzenia 25mm"]
[4,"Obiektywy:                                                                                                                                                                                                                      CFI o długości parafokalnej min. 60 mm korygowane do nieskończoności:                                                                                                                           a) plan achromat 10 x; apertura 0,25; odl. robocza min. 10,5 mm + dodatkowo drugi taki sam obiektyw 10x!                                                                                                    b) plan achromat 40 x; apertura 0,65; odl robocza min 0,56mm, amortyzator                                                                                                            c) plan achromat 100 x oil, apertura 1,25; odl robocza 0,20 mm, amortyzator"]
[5,"Kondensor Abbego o aperturze 0,9 do jasnego pola z ruchem pionowym 27mm"]
[6,"Miska rewolwerowa 6-cio obiektywowa"]
[7,"Stolik z nasadką krzyżową:                                                                                                                                                                                        a) mechaniczny                                                                                                                                                                                                   b) z uchwytem na dwa preparaty                                                                                                                                                                        c) pokryty warstwą odporną na ścieranie typu Alumite                                                                                                                                                  d) pokrętła osi x, y z lewej strony, wyposażone w regulację siły nacisku i wysokości położenia                                   "]
[null,"e) mechanizm szybkiej wymiany preparatu z samoczynnym powrotem do płaszczyzny ostrości                                                                                        f) wymiary stolika min 159 x 243mm                                                                                                                                                                          g) zakres przesuwu Y-54mm, X-78mm                                                                                                                                                                        Możliwość doposażenia mikroskopu w zmotoryzowany moduł umożliwiający automatyczną zmianę obiektywu 10x, 40x za pomocą jednego przycisku.                                                                                                                                                                                                                Mikroskop musi być kompatybilny (wymienne obiektywy, okulary, nasadka obserwacyjna) z posiadanymi już mikroskopami laboratoryjnymi.                                                                              "]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad8-Autom apar do posiewu krw ","index":7,"n_rows":66,"n_cols":8,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,5,56,7],[57,5,57,7],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[16,0,16,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[33,0,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,2],[35,3,35,4],[35,5,35,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,41,0],[40,1,41,2],[40,3,41,4],[40,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[62,0,62,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Automatyczny system do posiewu krwi",1]
[2,"Moduł komputerowy",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 8- Automatyczny system do posiewu krwi"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  8"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Automatyczny system do posiewu krwi - 1 szt."]
[1,"Hodowla i wykrywanie wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu"]
[2,"Aparat o najnowszej technologii oraz fabrycznie nowy"]
[3,"Ilość miejsc w aparacie nie mniej niż 120 i nie więcej niż 150"]
[4,"System z możliwością powiększenia o kolejne moduły inkubacyjne"]
[5,"Sygnalizacja o dodatniej próbie, dźwiękowa i wizualna"]
[6,"Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych"]
[7,"Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych"]
[8,"Komputer wbudowany z oprogramowaniem umożliwiającym: rejestracje i wprowadzanie prób, podgląd prób - tworzenie zestawień i ich wydruk, podgląd wykresu próby w trakcie wzrostu"]
[9,"Możliwość zmiany czasu inkubacji dla pojedynczej próby badanej"]
[10,"Możliwość dwukierunkowego podłączenia do systemu informatycznego do obsługi laboratorium mikrobiologicznego"]
[11,"Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów"]
[12,"Podłoża kompletne - bez konieczności dodawania substancji wzbogacających, umożliwiających wzrost drobnoustrojów przy wykonywaniu posiewów krwi"]
[13,"System bez konieczności stosowania dodatkowych podłoży transportowych. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe."]
[14,"Hodowla bakterii i grzybów w tym samym podłożu."]
[15,"Specjalne podłoże do badania jałowości preparatów"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad9-System PCR","index":8,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,5,59,7],[59,3,59,4],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,1,59,2],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[68,4,68,7],[69,4,69,7],[65,0,65,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[50,1,50,2],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[32,0,32,7],[15,0,15,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"System PCR",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 9 - System PCR"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  9"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","System PCR - 2 szt."]
[1,"System umożliwiający pracę dla maksymalnie 192 próbek"]
[2,"Grzanie i chłodzenie w technologii Peltier"]
[3,"Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej"]
[4,"Zakres temperatury 4,0-99 st. C"]
[5,"Wbudowany program autodiagnostyki"]
[6,"System auto-restartu w przypadku przerwy w zasilaniu"]
[7,"Graficzny wyświetlacz LCD do zaprogramowania i podglądu reakcji"]
[8,"Odpowiednie łącza (RS-485; interfejs dla kart PCMCIA) do podłączenia drukarki i załadowania nowszej wersji oprogramownia"]
[9,"Aparat walidowany do pracy w genetyce sądowej - należy dołączyć certyfikat walidacji"]
[10,"Aparat zwalidowany do genotypowania ludzi i zwierząt w oparciu o metodę analizy STR"]
[11,"Blok grzejny srebrny pozłacany z możliwością wymiany na bloki: 2x96 miejsc 0,2ml lub 60 miejsc 0,5ml lub 2x384 miejsc 0,02ml"]
[12,"Dokładność w utrzymaniu zadanej temperatury ±0,25 st. C"]
[13,"Jednorodność rozkładu temperatur w bloku ±0,5 st. C, 30 sekund po starcie programu w 95 st. C "]
[14,"Szybkość grzania i chłodzenia 5 st. C/sec"]
[15,"Kalkulator temperatury topnienia starterów"]
[16,"Algorytm ustawienia temp. w zależności od objętości probówki "]
[17,"Możliwość wprowadzania metod dla wielu użytkowników zabezpieczonych PIN"]
[18,"Wbudowane gotowe protokoły do reakcji sekwencjonowania BigDye Terminator"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad10 -Analizator genetyczny ","index":9,"n_rows":66,"n_cols":8,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,1,56,2],[57,5,57,7],[57,3,57,4],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[54,1,54,2],[57,1,57,2],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[55,1,55,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[30,0,30,7],[15,0,15,4],[31,0,31,7],[32,0,32,2],[32,3,32,4],[32,5,32,7],[34,0,34,2],[34,3,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,7],[37,0,38,0],[37,1,38,2],[37,3,38,4],[37,5,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[40,1,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[62,0,62,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Analizator genetyczny",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 10- Analizator genetyczny"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  10"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Analizator genetyczny - 1 szt."]
[1,"Aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą elektroforezy kapilarnej umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA"]
[2,"Dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu min ≥98,5%"]
[3,"Odchylenie standardowe przy dokładności określenia długości fragmentu DNA co do jednej zasady: 99,99%"]
[4,"Co najmniej 4 kapilary"]
[5,"Możliwość rozbudowy aparatu do większej liczby kapilar, w celu zagwarantownia większej przepustowości aparatu"]
[6,"System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera oraz filtrów wirtualnych"]
[7,"Możliwość wymiennego (w zależności od aplikacji) stosowania kapilar o różnej długości ( od przynajmniej 30 cm do co najmniej 60 cm)"]
[8,"Zapewnienie równoczesnej detekcji, co najmniej 5 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze przechodzącej przez grzane okno detekcji"]
[9,"Automatyczny podajnik próbek na 96 z możliwością zainstalowania podajnika 384 próbek z odpowiednim wyposażeniem"]
[10,"Możliwość wykonania na jednej płytce analizy sekwencji i długości fragmentów DNA w jednym cyklu roboczym analizatora"]
[11,"Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki"]
[12,"Automatyczne podawanie polimeru do kapilar z pojemnika wielokrotnego użytku"]
[13,"Oprogramowanie konieczne do sterowania urządzeniem, zbierania danych oraz analizy sekwencji DNA, wykrywania mutacji, oznaczania heterozygotycznościi długości fragmentów DNA"]
[14,"Oferowane przez producenta urządzenie, ma możliwość stosowania standardów wielkości do analizy długości fragmentów DNA"]
[15,"Możliwość detekcji co najmniej 5 barwników fluorescencyjnych w kapilarze w czasie jednego cyklu roboczego"]
[16,"Instrukcja w języku polskim lub angielskim"]
[17,"System instalowany zgodnie z wymogami instalacyjnymi dostawcy przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad11-Apar elektrochir do endos","index":10,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,3,58,4],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,0,15,4],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[64,0,64,7],[66,4,66,7],[67,4,67,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[51,1,51,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat elektrochirurgiczny do zastosowań endoskopowych",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 11- Aparat elektrochirurgiczny do zastosowań endoskopowych "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  11"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Aparat elektrochirurgiczny do zastosowań endoskopowych- 1 szt."]
[1,"Budowa modułowa z możliwością ustawienia na wózku endoskopowym, przy wymiarach nie przekraczających: szerokość 295 mm, głębokość 375 mm, wysokość 115 mm"]
[2,"Aparat mono i bipolarny z funkcją koagulacji tkanki prądem o częstotliwości radiowej"]
[3,"Moc prądu cięcia monopolarnego nie większa niż 120W"]
[4,"Moc prądu koagulacji monopolarnej nie mniejsza niż 120W"]
[5,"Moc prądu koagulacji bipolarnej nie mniejsza niż 120W"]
[6,"Moc prądu koagulacji bipolarnej prądem o częstotliwości radiowej powyżej 450 kHz nie większa niż 40W"]
[7,"Możliwość regulacji trybu koagulacji monopolarnej min 2 stopnie"]
[8,"Możliwość regulacji stopni koagulacji tkanki podczas procesu cięcia monopolarnego min 2 stopnie"]
[9,"Funkcja koagulacji radiofrekwencyjnej w tym koagulacja z akustycznym sygnałem zwrotnym oporu"]
[10,"System monitorujący poprawność aplikacji i stan połączenia elektrody biernej z pacjentem"]
[11,"System mierzący upływowy prąd wielkiej częstotliwości - niekontrolowanej ucieczki prądu"]
[12,"Program serwisowy umożliwiający szybką diagnostykę ewentualnych uszkodzeń"]
[13,"Elektroda bierna"]
[14,"System współpracujący z płytkami jednorazowymi co najmniej dwóch producentów"]
[15,"Możlowość współpracy z dedykowaną pompą typu Water - Jet"]
[16,"Włącznik nożny do uruchomienia wszystkich funkcji aparatu"]
[17,"Kabel aktywny do narzędzi endoskopowych"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad12-Karuzel procesor węglowy ","index":11,"n_rows":69,"n_cols":8,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,5,59,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[59,1,59,2],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[68,4,68,7],[65,0,65,7],[67,4,67,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[37,0,37,2],[37,3,37,7],[38,0,38,7],[35,0,35,7],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[34,0,34,7],[17,0,17,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 12"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Karuzelowy procesor tkankowy",1]
[2,"Filtr węglowy ksylenowy",4]
[3,"Filtr węglowy formaldehydowy",4]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 12- Karuzelowy procesor tkankowy z filtrami węglowymi"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  12"]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Karuzelowy procesor tkankowy z filtrami węglowymi - 1 szt."]
[1,"Procesor tkankowy o budowie karuzelowej"]
[2,"Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, zaopatrzone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę dotykową"]
[3,"min 12 stacji łącznie z parafiniarkami"]
[4,"3 stacje parafinowe (parafiniarki)"]
[5,"9 stacji z odczynnikami"]
[6,"Min. 2  koszyki na preparaty"]
[7,"Pojemność pojedynczego koszyka min 100 kasetek"]
[8,"Możliwość zapamiętania 9 niezależnych programów"]
[9,"Możliwość regulacji czasu infiltracji w pojedynczej stacji min do 99 godzin"]
[10,"Możliwość programowanego opóźnienia rozpoczęcia programu min 9 dni"]
[11,"Możliwość blokowania przycisków sterujących w celu zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów programu"]
[12,"W przypadku całkowitego zaniku zasilania lub awarii urządzenie powinno umożliwać użytkownikowi wyjęcie kasetek z preparatami"]
[13,"W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii urządzenie powinno sygnalizować usterkę za pomocą np.. Kodu liczbowo - cyfrowego"]
[14,"Instrukcja obsługi urządzenia powinna zawierać opis kodów sygnalizujących usterkę"]
[15,"Parametry pracy urządzenia takie jak numer aktualnej stacji oraz czas infiltracji powinny być na bieżąco monitorowane na wyświetlaczu"]
[16,"System odciągu oparów wyposażony w wymienny filtr węglowy oraz przewód odprowadzający przefiltrowane powietrze do zewnętrznej wentylacji"]
[17,"Osłona pozwalająca na zamknięcie powierzchni roboczej urządzenia zabezpieczająca przed wydostawaniem się oparów do pomieszczenia"]
[18,"Urządzenie musi posiadać zintegrowany system próżniowy, umożliwiający zmianę ciśnienia o min 500hPa"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad13-Autm analiza hematologic ","index":12,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[54,3,54,4],[53,3,53,4],[52,3,52,4],[51,3,51,4],[58,3,58,4],[57,3,57,4],[56,3,56,4],[55,3,55,4],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[32,0,32,7],[34,5,34,7],[15,0,15,4],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[66,4,66,7],[67,4,67,7],[64,0,64,7],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 13"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Automatyczny analizator hematologiczny z różnicowaniem krwinek białych na trzy populacje",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 13- Automatyczny analizator hematologiczny z różnicowaniem krwinek białych na trzy populacje"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  13"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Automatyczny analizator hematologiczny z różnicowaniem krwinek białych na trzy populacje - 1 szt."]
[1,"Analizator fabrycznie nowy"]
[2,"Minimalna wydajność 30 analiz w ciągu goziny"]
[3,"Automatyczna analiza min 19 parametrów morfologii krwi z rozdziałem leukocytów na 3 populacje oraz wydruk 3 histogramów WBC, RBC, PLT"]
[4,"Możliwość bezpośredniego podłączenia czytnika kodów"]
[5,"Objętość aspirowanej próbki krwi pełnej nie więcej niż 13 µl w trybie otwartym próbki"]
[6,"Objętość wymaganej próbki nie większa niż 20 µl w trybie wstępnego rozcieńczenia"]
[7,"Wbudowana drukarka termiczna"]
[8,"Automatyczne czyszczenie zewnętrzne i wewnętrzne igły pobierającej"]
[9,"Automatyczne czyszczenie aparatury pomiarowej"]
[10,"Praca z aparatem przy pomocy ekranu dotykowego (min 5 cali)"]
[11,"Odczynniki bezcyjankowe"]
[12,"Startowy pakiet materiałów eksploatacyjnych kompatybilnych z analizatorem"]
[13,"Okres stabilności odczynnika po otwarciu nie krótszy niż 3 miesiące"]
[14,"Flagowanie patologicznych wyników"]
[15,"System zabezpieczania przed mikroskrzepami"]
[16,"Instrukcja w języku polskim"]
[17,"Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 14-Apar do elektrof z zasil","index":13,"n_rows":74,"n_cols":8,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[62,3,62,4],[62,5,62,7],[61,3,61,4],[53,5,53,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[53,3,53,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[54,0,54,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[33,0,33,7],[16,0,16,4],[34,0,34,7],[35,0,35,1],[35,3,35,4],[35,5,35,7],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[37,0,37,1],[37,3,37,7],[38,0,38,7],[39,0,39,7],[40,0,41,0],[40,1,41,1],[40,3,41,4],[40,5,41,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[44,0,44,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[72,4,72,7],[73,4,73,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[69,0,69,7],[71,4,71,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 14 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość       (szt)","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat do elektroforezy",2]
[2,"Zasilacz do elektroforezy",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  14 - Aparat do elektroforezy z zasilaczem"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* …………..……",null,"Nr katalogowy *........................................................"]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ………………………..……………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 14 "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Aparat do elektroforezy z zasilaczem - 2 szt."]
["Parametry aparatu do elektroforezy"]
[1,"Aparat do elektroforezy poziomej"]
[2,"Aparat wykorzystywany do elektroforezy kwasów nukleinowych (DNA) w żelu agarozowym"]
[3,"Format 108 dołkowy. Przystosowany do płytek 96 dołkowych. 12 rzędów po 9 dołków. Odstępy między grzebieniami ok.. 1cm"]
[4,"Ilość agarozy pozwalająca wypełnić powierzchnię aparatu nie większa niż 50 ml"]
[5,"Wbudowana poziomica"]
[6,"Aparat składa się z podstawy, w którą wbudowana jest poziomica, formy do której jest wlewany żel agarozowy, ramki z grzebieniami oraz pokrywy. Pracuje przy 150V i 35-50mA"]
[7,"Grzebienie wymienne z możliwością niezależnego, opcjonalnego montażu"]
[8,"Objętość buforu elektroforetycznego nie większa niż 50 ml"]
[9,"Wymiary komory żelu nie większe niż 2cm x 13cm x 9cm"]
["Parametry zasilacza"]
[1,"Zakres napięć wyjściowych: 0-250V co 1V"]
[2,"Zakres prądów wyjściowych: 0-99 mA co 1 mA"]
[3,"Zakres czasów elektroforezy: 1 min - 9 godzin 59 min co 1 min"]
[4,"Zabezpieczenie przed zwarciem"]
[5,"Zabezpieczenie przed rozwarciem"]
[6,"Sygnalizacja pracy z ograniczeniem prądowym"]
[7,"Sygnalizacja rozwarcia obwodu wyjściowego"]
[8,"Automatyczne wyłączanie po nastawionym czasie elektroforezy"]
[9,"Napięcie zasilania 230V/50Hz"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad15-mieszadło hematol","index":14,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,0,52,7],[55,4,55,7],[56,4,56,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[41,1,41,7],[38,0,39,0],[38,1,39,2],[38,3,39,4],[38,5,39,7],[35,0,35,2],[35,3,35,7],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[32,0,32,7],[33,0,33,2],[33,3,33,4],[33,5,33,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,0,15,4],[31,0,31,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 73/2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 15"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Mieszadło hematologiczne",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/75./2011"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 15- Mieszadło hematologiczne"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  15"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["I.","Mieszadło hematologiczne- 1 szt."]
[1,"Praca w zakresie temperatur od +4 do +60º C"]
[2,"Sposób działania: kołysanie z obracaniem ( na rolkach )"]
[3,"Minimalna ilość rolek: 6 szt."]
[4,"Minimalna długość rolki: 34 cm"]
[5,"Prędkość stała, min 33 obr / min"]
[6,"Okres gwarancji: minimum 24 miesiące"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na aparat niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad 16 - Lodówka","index":15,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[75,4,75,7],[76,4,76,7],[6,0,6,7],[9,0,9,7],[13,0,13,4],[74,4,74,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/73/2011"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Lodówka typu Ravanson LKK50 lub równoważna",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]