{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["zadanie 1-aparat do wewnątrznac","zadanie 2 -aparat usg"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1-aparat do wewnątrznac","index":0,"n_rows":100,"n_cols":8,"rows_kept":100,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,5,87,7],[85,5,85,7],[86,5,86,7],[82,5,82,7],[83,5,83,7],[84,5,84,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[81,5,81,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[65,5,65,7],[64,5,64,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[85,3,85,4],[86,3,86,4],[87,3,87,4],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[82,3,82,4],[83,3,83,4],[84,3,84,4],[81,3,81,4],[80,3,80,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[66,3,66,4],[60,3,60,4],[79,1,79,2],[77,1,77,2],[70,1,70,2],[71,3,71,4],[83,1,83,2],[82,1,82,2],[81,1,81,2],[80,1,80,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[72,3,72,4],[73,3,73,4],[65,3,65,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[62,3,62,4],[64,3,64,4],[60,5,60,7],[56,1,56,2],[59,1,59,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[61,1,61,2],[60,1,60,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[65,1,65,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[50,1,50,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[55,1,55,2],[7,0,7,7],[76,1,76,2],[75,1,75,2],[69,1,69,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[40,0,40,7],[41,0,41,7],[45,0,45,7],[46,0,46,7],[47,0,48,0],[47,1,48,2],[47,3,48,4],[47,5,48,7],[42,0,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[44,0,44,2],[44,3,44,7],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[84,1,84,2],[87,1,87,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[71,1,71,2],[99,4,99,7],[61,3,61,4],[67,3,67,4],[69,3,69,4],[70,3,70,4],[76,3,76,4],[77,3,77,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[79,3,79,4],[95,0,95,7],[98,4,98,7],[72,1,72,2],[90,1,90,2],[88,1,88,2],[89,1,89,2],[86,1,86,2],[85,1,85,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 85 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat do wewnątrznaczyniowego badania naczyń",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/85./2011"]
[]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1-aparat do wewnątrznaczyniowego badania naczyń"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wymiary aparatu  (+/-  5 % )   : \n• wysokość: 155 cm\n• szerokość: 87,6 cm\n• głębokość: 91,4 cm\n"]
[2,"Pobór mocy przez zasilacz: 400 W"]
[3," Kolorowy monitor LCD 19”"]
[5,"Rodzielczość monitora 1280x1024"]
[6," Skalowanie w wielu głębokościach"]
[8," Możliwość wyświetalania obrazów w trybie rzeczywistym / odtwarzania zapisania klatek"]
[9," Częstotliwość odświeżania w zakresie od 60 do 75 Hz"]
[10,"Wyjście sygnału video: analogowe VGA"]
[11,"Możliwość wyświetlania 16,7 mln kolorów"]
[12," Możliwość ustawienia domyślnych ustawień temperatury barw, współczynnika gamma, jasności i kontrastu właściwych dla DICOM 3.14"]
[13," Domyślne ustawienia monitora: gamma 2,2; temperatura barw 6500; jasność 50; podświetlenie 190; kontrast 56"]
[14," Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD-R w formacie DICOM"]
[15," Wbudowana w kolumnę systemu nagrywarka DVD"]
[16," Obsługa standardowych płyt DVD-R o pojemności 4,7 GB"]
[17," Minimalna prędkość zapisu płyt - 8X"]
[18," Możliwość zapisu obrazów IVUS i IVUS VH"]
[19,"Aparat  wyposażony w kolorową drukarkę"]
[20," Możliwość precyzyjnego druku obrazów z badań IVUS i IVUS VH oraz ChromaFlo"]
[null,"Parametry sond:"]
[21,"Sondy do IVUS z opcją VH pracujące z częstotliwością 20 MHz"]
[22," Typ przetwornika: piezoelektryczny"]
[23," Średnica szaftu: 2,9 F"]
[24," Kompatybilne z prowadnikiem od 0,014” "]
[25," Przetwornik działający 360 stopni, zapewniający precyzyjny obraz wnętrza naczynia"]
[26," Wyposażona w filtr ring down digital"]
[27," Cyfrowa eliminacja zakłóceń"]
[28," Cyfrowy algorytm eliminujący zakłócenia"]
[29," Sondy IVUS kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5 F"]
[null,"Pozostałe parametry urzadzenia:"]
[30,"Urzadzenie automatyzuje ocenę gęstości zmiany"]
[31," Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz obwodowych"]
[32,"Urządzenie wskazane do badania  tętnic wieńcowych, a także obwodowych, m. in.: tętnicy szyjnej, biodrowej, udowej, podkolanowej, piszczelowej, aorty, podobojczykowej "]
[33," Analiza składu i budowy blaszki miażdżycowej (opcja VH)"]
[34,"Zaawansowany algorytm obliczania składu blaszki miażdżycowej"]
[35," Wizualizacja składu blaszki miażdżycowej w postaci kolorowego obrazu "]
[36,"System wyposażony w złącza: \n• Ethernet – komunikacja z serwerem\n• VGA – wyjście video\n• Aortic In - Wejście/wyjście do pomiaru ciśnienia z systemu hemodynamicznego.\n• ECG Trigger: Wejście EKG z systemu hemodynamicznego. \n• FFR Patient Interface: Moduł interfejsu pacjenta FFR\n• PIM: Moduł interfejsu pacjenta w systemie IVUS\n• Power Input (Gniazdo wejściowe zasilania): Wejście przeznaczone do zasilania\n• 2xUSB: Urządzenia zewnętrzne\n"]
[37,"System wyposażony w panel sterowania\n• Posiada wysuwaną klawiaturę alfanumeryczną do wprowadzania danych\n• TrackBall do sterowania kursorem\n• Klawisze funkcyjne do włączania / wyłączania poszczególnych funkcji systemu i jego szybkiej obsługi \n\n"]
[38," Menu obsługi urządzenia całkowicie w języku polskim"]
[39," Konsola na mobilnej/przewoźnej podstawie\n\n"]
[40,"Gwarancja: min 24 miesiące "]
[41," Bezpłatnym dostęp do najnowszego  wersji oprogramowania przez 3 lata"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]

{"sheet":"zadanie 2 -aparat usg","index":1,"n_rows":189,"n_cols":8,"rows_kept":189,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[178,5,178,7],[174,5,174,7],[175,5,175,7],[176,5,176,7],[177,5,177,7],[170,5,170,7],[171,5,171,7],[172,5,172,7],[173,5,173,7],[166,5,166,7],[167,5,167,7],[168,5,168,7],[169,5,169,7],[162,5,162,7],[163,5,163,7],[164,5,164,7],[165,5,165,7],[158,5,158,7],[159,5,159,7],[160,5,160,7],[161,5,161,7],[154,5,154,7],[155,5,155,7],[156,5,156,7],[157,5,157,7],[150,5,150,7],[151,5,151,7],[152,5,152,7],[153,5,153,7],[146,5,146,7],[147,5,147,7],[148,5,148,7],[149,5,149,7],[142,5,142,7],[143,5,143,7],[144,5,144,7],[145,5,145,7],[138,5,138,7],[139,5,139,7],[140,5,140,7],[141,5,141,7],[134,5,134,7],[135,5,135,7],[136,5,136,7],[137,5,137,7],[127,5,127,7],[128,5,128,7],[129,5,129,7],[130,5,130,7],[119,5,119,7],[120,5,120,7],[125,5,125,7],[126,5,126,7],[122,5,122,7],[123,5,123,7],[124,5,124,7],[115,5,115,7],[116,5,116,7],[117,5,117,7],[118,5,118,7],[111,5,111,7],[112,5,112,7],[113,5,113,7],[114,5,114,7],[107,5,107,7],[108,5,108,7],[109,5,109,7],[110,5,110,7],[103,5,103,7],[104,5,104,7],[105,5,105,7],[106,5,106,7],[99,5,99,7],[100,5,100,7],[101,5,101,7],[102,5,102,7],[95,5,95,7],[96,5,96,7],[97,5,97,7],[98,5,98,7],[91,5,91,7],[92,5,92,7],[93,5,93,7],[94,5,94,7],[87,5,87,7],[88,5,88,7],[89,5,89,7],[90,5,90,7],[83,5,83,7],[84,5,84,7],[85,5,85,7],[86,5,86,7],[79,5,79,7],[80,5,80,7],[81,5,81,7],[82,5,82,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,5,77,7],[78,5,78,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[66,5,66,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[41,0,42,0],[41,1,42,2],[41,3,42,4],[41,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[45,1,45,2],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,5,46,7],[121,5,121,7],[162,1,162,2],[161,1,161,2],[160,1,160,2],[159,1,159,2],[158,1,158,2],[157,1,157,2],[156,1,156,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[121,1,121,2],[120,1,120,2],[119,1,119,2],[117,1,117,2],[116,1,116,2],[115,1,115,2],[114,1,114,2],[113,1,113,2],[112,1,112,2],[131,5,131,7],[132,5,132,7],[169,1,169,2],[168,1,168,2],[167,1,167,2],[166,1,166,2],[165,1,165,2],[164,1,164,2],[163,1,163,2],[133,5,133,7],[179,5,179,7],[184,0,184,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[172,1,172,2],[171,1,171,2],[170,1,170,2],[155,1,155,2],[187,4,187,7],[188,4,188,7],[45,3,45,4],[179,1,179,2],[178,1,178,2],[177,1,177,2],[176,1,176,2],[175,1,175,2],[174,1,174,2],[173,1,173,2],[154,1,154,2],[153,1,153,2],[152,1,152,2],[151,1,151,2],[150,1,150,2],[149,1,149,2],[148,1,148,2],[147,1,147,2],[146,1,146,2],[145,1,145,2],[143,1,143,2],[142,1,142,2],[141,1,141,2],[140,1,140,2],[139,1,139,2],[137,1,137,2],[136,1,136,2],[135,1,135,2],[134,1,134,2],[133,1,133,2],[132,1,132,2],[131,1,131,2],[130,1,130,2],[129,1,129,2],[128,1,128,2],[127,1,127,2],[126,1,126,2],[125,1,125,2],[124,1,124,2],[123,1,123,2],[122,1,122,2],[118,1,118,2],[111,1,111,2],[110,1,110,2],[109,1,109,2],[108,1,108,2],[107,1,107,2],[106,1,106,2],[105,1,105,2],[104,1,104,2],[103,1,103,2],[102,1,102,2],[101,1,101,2],[100,1,100,2],[99,1,99,2],[98,1,98,2],[97,1,97,2],[96,1,96,2],[95,1,95,2],[94,1,94,2],[93,1,93,2],[92,1,92,2],[91,1,91,2],[90,1,90,2],[89,1,89,2],[88,1,88,2],[87,1,87,2],[86,1,86,2],[85,1,85,2],[84,1,84,2],[83,1,83,2],[82,1,82,2],[81,1,81,2],[80,1,80,2],[79,1,79,2],[78,1,78,2],[77,1,77,2],[76,1,76,2],[75,1,75,2],[74,1,74,2],[73,1,73,2],[72,1,72,2],[71,1,71,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[70,1,70,2],[69,1,69,2],[68,1,68,2],[67,1,67,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[138,1,138,2],[66,1,66,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 85 /2011"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Aparat ultrasonograficzny",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/85 /2011"]
[]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  2-aparat ultrasonograficzny"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania 2."]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW ",null,"Wymagana wartość graniczna",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["i","Jednostka główna"]
[1,"Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy.\nAparat nowy nie używany, wyklucza się aparaty demo.\nRok produkcji 2011\n",null,"Tak"]
[2,"Wybierane częstotliwości pracy [MHz] ",null,"min 2 - 17 MHz"]
[3,"Dynamika systemu w dB ",null,"> 200dB"]
[4,"Technologia cyfrowa – min. poczwórny system przetwarzania z cyfrową obróbką i cyfrowym kształtowaniem wiązki",null,"TAK, opisać"]
[5,"Ilość niezależnych kanałów ",null,">70 000"]
[6,"Fizyczna ilość kanałów nadawczych   TX ",null,"Min. 192"]
[7,"Ilość niezależnych równoważnych gniazd dla różnego typu głowic obrazowych",null,"Min. 4"]
[8,"Monitor LCD, wielkość ekranu (przekątna) [cal]. ",null,"min 19''"]
[9,"Rozdzielczość monitora LCD",null,"min. 1280 x 1024"]
[10,"Możliwość regulacji położenia monitora LCD: prawo/lewo, przód/tył, góra/dół, pochylenie.",null,"TAK"]
[11,"Urządzenie wyposażone  w ruchome ramię  monitora zapewniające obrót i dowolne ustawienie monitora.",null,"TAK"]
[12,"Urządzenie wyposażone w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu",null,"TAK"]
[13,"Klawiatura alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi  ",null,"TAK"]
[14,"Ekran dotykowy z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji  ",null,"TAK"]
[15,"Regulacji wysokości panelu sterowania ",null,"TAK"]
[16,"Obracanie panelu starowania",null,"TAK"]
[17,"Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine loop) –  min. 2000",null,"TAK"]
[18,"Maksymalna długość zapamiętanej prezentacji M lub D – podać w sekundach min. 30 sek",null,"TAK"]
[19,"Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów ",null,"TAK"]
[20,"System archiwizacji z możliwością zapisu w formatach co najmniej BMP, JPEG, AVI, MPEG, DICOM",null,"TAK"]
[21,"Możliwość eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD ",null,"TAK"]
[22,"Możliwość eksportowania na nośniki przenośne Pen-Drive ",null,"TAK"]
[23,"Napęd CD/DVD wbudowany w aparat",null,"TAK"]
[24,"Wewnętrzny dysk twardy HDD –  minimalną pojemność w  250 GB ",null,"TAK"]
[25,"Ustawienia wstępne użytkownika (presety) dla aplikacji i głowic",null,"TAK, opisać"]
[26,"Drukarka termiczna (video) czarno – biała",null,"TAK"]
[27,"Możliwość wydrukowania bezpośrednio z aparatu raportu z badań ",null,"TAK"]
[28,"Porty USB 2.0 wbudowane w aparat (do archiwizacji na pamięci typu Pen-Drive) – dostępny z przodu aparatu",null,"TAK"]
[29,"Wbudowane w aparat wyjście cyfrowe DVI",null,"TAK"]
[30,"Wbudowane w aparat wyjście S-VHS",null,"TAK"]
[31,"Wbudowane w aparat wyjście Ethernet",null,"TAK"]
["II","Tryb 2D (B-mode)",null,"TAK"]
[1,"Maksymalna głębokość penetracji od czoła głowicy [cm] -min 36 cm",null,"TAK"]
[2,"Zakres bezstratnego powiększania obrazu zamrożonego, a  także obrazu z pamięci CINE. – podać wartość powiększenia min. 15",null,"TAK"]
[3,"Porównywanie  min. 9 obrazów zamrożonych i ruchomych w 2D tego samego pacjenta.",null,"TAK"]
[4,"Dynamiczne ogniskowanie nadawania min 4 stref ",null,"TAK"]
[5,"Maksymalna szybkość odświeżania obrazu w trybie B-Mode - min  500 obr/sek",null,"TAK"]
[6,"Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D oraz PWD przy pomocy jednego przycisku (2D wzmocnienie, PWD skala, linia bazowa)",null,"TAK"]
[7,"Oprogramowanie zwiększające dokładność , eliminujące szumy i cienie obrazu -  wymienić",null,"TAK"]
[8,"Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach ",null,"TAK"]
[9,"Wykorzystanie techniki inwersji fazy  - typ \"Pulse Substraction\"",null,"TAK"]
[10,"Nowszej generacji obrazowanie harmoniczne inne niż opisane wyżej np. Obrazowanie Harmoniczne kodowane itp.",null,"TAK"]
[11,"Technologia przetwarzania sygnału oparta na RAW DATA pozwalająca po zamrożeniu obrazu na zmianę min. wzmocnienia, dynamiki.",null,"TAK"]
[12,"Obrazowanie trapezowe",null,"TAK"]
[13,"Obrazowanie rombowe",null,"TAK"]
[14,"Obrazowanie typu Compound Imaging lub rownoważne",null,"TAK"]
[15,"Zastosowanie technologii obrazowania \"nakładanego\" przestrzennego wielokierunkowego w trakcie nadawania i odbioru",null,"TAK"]
[16,"Tryb Duplex (2D + PWD)",null,"TAK"]
[17,"Tryb Triplex (2D + PWD+CD)",null,"TAK"]
[18,"Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i Dopplerem ciągłym pod kontrolą obrazu z głowicy - podać na jakich głowicach ",null,"TAK,podać"]
[19,"Możliwość rozbudowy  aparatu o  moduł EKG wraz z kablami",null,"TAK,podać"]
["III","Tryb obrazowania z użyciem środków kontrastujących",null,"TAK"]
[1,"Oprogramowanie do badań kontrastowych przy użyciu w trybie niskiego indeksu mechanicznego. ",null,"TAK"]
[2,"Jednoczesne obrazowanie kontrastu i tkanek w prezentacji B w czasie rzeczywistym",null,"TAK"]
[3,"Możliwość wyboru map koloru ",null,"TAK"]
[4,"Możliwość pracy z kontrastami na głowicach konweksowych, liniowych i endocavity",null,"TAK"]
[5,"Funkcja flash /impulsu o wysokim indeksie mechanicznym niszczącego mikropęcherzyki środka kontrastującego",null,"TAK"]
[6,"Możliwość pokazywania kierunku przepływu oraz perfuzji naczyniowej podawanego kontrastu",null,"TAK"]
[7,"Możliwość obrazowanie 3D napływu kontrastu w czasie rzeczywistym (4D) ",null,"TAK, podać typy głowic"]
[8,"Pomiar czasu podczas badania z kontrastem",null,"TAK"]
[9,"Zapis danych RAW data z badania kontrastowego do dalszej analizy i wyznaczania krzywych napływu",null,"TAK"]
[10,"Zapis danych z kontrastem min.160 sek",null,"TAK"]
["IV","Tryb M",null,"TAK"]
["V","Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) z HPRF\nMin. 3 częstotliwości dla każdej głowicy\n",null,"TAK"]
[1,"Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] - min. 1-20 mm",null,"TAK, podać"]
[2,"regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej -  min +/-30 stopni",null,"TAK, podać"]
[3,"Możliwość przesunięcia linii bazowej dopplera spektralnego na zamrożonym obrazie",null,"TAK"]
[4,"korekcji kąta bramki Dopplerowskiej -  podać w stopniach",null,"TAK, podać"]
[5,"Technologia optymalizująca zapis spektrum w czasie rzeczywistym  ",null,"TAK"]
[6,"automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym dla trybu Dopplera ",null,"TAK"]
["VI","Tryb Doppler Kolorowy (CD-CFM) \nMin. 3 częstotliwości dla każdej głowicy\n",null,"TAK"]
[1,"Regulacji uchylności pola Dopplera Kolorowego – min. +/-30 stopni ",null,"TAK, podać"]
[2,"Regulacja ilość map kolorów –  – podać ilość",null,"podać"]
["VII","Tryb angiologiczny (Doppler mocy)",null,"TAK,opisać"]
["VIII","Tryb angiologiczny kierunkowy (Doppler mocy) o wysokiej czułość lub rozwiązania równoważne zapewniające wysoką czułość i rozdzielczość w obrazowaniu małych przepływów",null,"TAK,opisać"]
["IX","Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym",null,"TAK,opisać"]
[1,"Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań ogólnych: brzuszne, tarczycy, sutka, małych narządów, mięśniowo- szkieletowych, naczyniowych, ortopedyczne, ginekologiczne, położnicze, urologiczne,  inne -  wymienić obsługę jakich badań umożliwia aparat",null,"TAK,opisać"]
[2,"Liczba par kursorów pomiarowych -  min 10",null,"TAK, podać"]
[3,"Automatyczny obrys spektrum Dopplera w czasie rzeczywistym oraz na obrazie zamrożonym wraz z pakietem oprogramowania obliczeniowego",null,"TAK, opisać możliwe pomiary"]
[4,"Pakiet do automatycznego wyznaczania Intima Media Thicknes ",null,"TAK, opisać"]
["X","Głowica convex wieloczęstotliwościowa do badań ogólno diagnostycznych i do badań kontrastowych.",null,"TAK, podać"]
[1,"Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] - min. 2-6",null,"TAK, podać"]
[2,"Liczba elementów - min. 190",null,"TAK, podać"]
[3,"Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] - podać tryby pracy oraz ich częstotliwości ",null,"TAK, podać"]
[4,"Kąt pola skanowania (widzenia) ",null,"TAK, podać"]
[5,"Maksymalna głębokość penetracji - podać [cm]",null,"TAK, podać"]
[6,"Praca w trybie II harmonicznej - ",null,"TAK"]
[7,"Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii",null,"TAK"]
["XI","Głowica sektorowa",null,"TAK, podać"]
[1,"Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] - min. 1,5-4,5",null,"TAK, podać"]
[2,"Liczba elementów - min. 90",null,"TAK, podać"]
[3,"Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] - podać tryby pracy oraz ich częstotliwości",null,"TAK, podać"]
[4,"Kąt pola skanowania (widzenia) min 90 stopni.",null,"TAK, podać"]
["XII","Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych ",null,"TAK, podać"]
[1,"Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] - min. 5-11",null,"TAK, podać"]
[2,"Liczba elementów - min. 190",null,"TAK, podać"]
[3,"Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] - podać tryby pracy oraz ich częstotliwości",null,"TAK, podać"]
[4,"Szerokość czoła głowicy - podać zakres szerokości 40 mm +/- 4 mm",null,"TAK"]
[5,"Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii",null,"TAK"]
["XIII","Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań powierzchniowych ",null,"TAK, podać"]
[1,"Wybierane częstotliwości pracy przetwornika [MHz] – min. 7-18",null,"TAK, podać"]
[2,"Liczba elementów – min. 190",null,"TAK, podać"]
[3,"Wymienić częstotliwości pracy dla poszczególnych trybów pracy [MHz] – podać tryby pracy oraz ich częstotliwości",null,"TAK, podać"]
[4,"Szerokość czoła głowicy – podać zakres szerokości 40 mm +/- 4 mm",null,"TAK"]
[5,"Możliwość pracy z oprogramowaniem do elastografii",null,"TAK"]
[6,"Praca w trybie II harmonicznej – ",null,"TAK"]
["XIV","Możliwości rozbudowy systemu –  \n(opcje dostępne na dzień składania ofert)\n",null,"TAK"]
[1,"Zastosowanie głowicy śródoperacyjnej convex –  podać w jakim zakresie częstotliwości  oraz podać tryby pracy i ich częstotliwości",null,"TAK"]
[2,"Możliwość rozbudowy o technologię optymalizującą obraz w trybie B-mode  w w zależności od badanej struktury ",null,"TAK"]
[3,"Oprogramowanie do pomiaru wielkości i tempa regionalnego odkształcenia mięśnia serca",null,"TAK, podać"]
[4,"Specjalistyczne oprogramowanie poprawiające wykrywanie mikrozwapnień w tkankach miękkich tj. sutki, nerka, jądra, ścięgna itp.",null,"TAK"]
[5,"Moduł obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym zintegrowany z aparatem - prezentacja elastyczności tkanki w skali kodowanej kolorem",null,"TAK"]
[6,"Moduł obliczający i wyświetlający sztywność względną tkanki w czasie rzeczywistym na obrazie z głowicy liniowej i convex. –  wymienić głowice na których istnieje taka możliwość",null,"TAK"]
[7,"Jednoczesne obrazowanie elastogramu i prezentacji B w czasie rzeczywistym ",null,"TAK"]
[8,"Oprogramowanie zwiększające dokładność , eliminujące szumy i cienie obrazu –  wymienić",null,"TAK"]
[9,"Możliwość wykonywania obliczeń odległości i powierzchni",null,"TAK"]
[10,"Możliwość zapisu danych z elastografii w trybie RAW do dalszej analizy",null,"TAK"]
[11,"Oprogramowanie kardiologiczne z pakietem obliczeniowym i Dopplerem ciągłym pod kontrolą obrazu z głowicy – podać na jakich głowicach ",null,"TAK, podać"]
[12,"Możliwość rozbudowy  aparatu o  moduł EKG wraz z kablami",null,"TAK, podać"]
[13,"Tryb 3D/4D ",null,"Tak, opisać"]
[14,"Obrazowanie 4D",null,"Tak, opisać"]
[15,"Obrazowanie tomograficzne3D/4D  min. 12 płaszczyzn",null,"Tak, opisać"]
[16,"Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na głowicach na długości 300cm ",null,"TAK"]
[17,"możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną endocavity do badań 3D/4D,\nzakres częstotliwości pracy min. 4-8 MHz,\nliczba elementów tej głowicy min. 192,\npodać  kąta pola widzenia w stopniach, tryby pracy\n",null,"TAK"]
[18,"możliwość rozbudowy o głowice wolumetryczną convex do badań 3D/4D,\nzakres częstotliwości pracy min. 3-7 MHz,\nliczba elementów tej głowicy min. 192,\npodać  kąta pola widzenia w stopniach, tryby pracy. \n",null,"TAK"]
[19,"Sondy matrycowe – wymienić",null,"TAK"]
[20,"Gwarancja"]
[21,"Gwarancja minimum 24 miesięce",null,"TAK,podać"]
[22,"Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę uszkodzonych części zamiennych",null,"TAK"]
[23,"Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje koszty dojazdu/przejazdu serwisantów ",null,"TAK"]
[24,"Udzielona przez Wykonawcę gwarancja obejmuje robociznę ",null,"TAK"]
[25,"W przypadku braku możliwości dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie 5 dni roboczych wykonawca zapewni na czas naprawy aparat zastępczy o parametrach takich samych lub lepszych jak naprawiane urządzenie ",null,"TAK"]
[26,"Instalacja aparatu przez autoryzowany serwis producenta (autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny). ",null,"TAK"]
[27,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin (dotyczy dni roboczych) ",null,"TAK,podać"]
[28,"Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji.",null,"TAK"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]