{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":6,"sheets":["Zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":101,"n_cols":11,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,3],[11,1,11,3],[5,0,5,10],[6,0,6,10],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[2,0,2,1],[12,0,12,7],[28,0,28,10],[30,0,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[32,0,32,3],[32,4,32,10],[36,0,36,10],[37,1,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,10],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[48,8,48,10],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[50,8,50,10],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[52,8,52,10],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[54,8,54,10],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,2],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[56,8,56,10],[57,1,57,2],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,2],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[58,8,58,10],[59,1,59,2],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[60,8,60,10],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,2],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[62,8,62,10],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[63,8,63,10],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[64,8,64,10],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[65,8,65,10],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[66,8,66,10],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[67,8,67,10],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[68,8,68,10],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[69,8,69,10],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[70,8,70,10],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[71,8,71,10],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[72,8,72,10],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[73,8,73,10],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[74,8,74,10],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[75,8,75,10],[76,1,76,10],[77,1,77,2],[77,3,77,4],[77,5,77,7],[77,8,77,10],[78,1,78,2],[78,3,78,4],[78,5,78,7],[78,8,78,10],[79,1,79,2],[79,3,79,4],[79,5,79,7],[79,8,79,10],[80,1,80,2],[80,3,80,4],[80,5,80,7],[80,8,80,10],[81,1,81,2],[81,3,81,4],[81,5,81,7],[81,8,81,10],[82,1,82,2],[82,3,82,4],[82,5,82,7],[82,8,82,10],[83,1,83,2],[83,3,83,4],[83,5,83,7],[83,8,83,10],[84,1,84,10],[85,1,85,2],[85,3,85,4],[85,5,85,7],[85,8,85,10],[86,1,86,2],[86,3,86,4],[86,5,86,7],[86,8,86,10],[87,1,87,10],[88,1,88,2],[88,3,88,4],[88,5,88,7],[88,8,88,10],[89,1,89,2],[89,3,89,4],[89,5,89,7],[89,8,89,10],[95,0,95,10],[96,0,96,10],[97,0,97,10],[90,1,90,2],[90,3,90,4],[90,5,90,7],[90,8,90,10],[91,0,91,10],[93,0,93,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/046/2017"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1                                                                                                                                                                                                                            "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary  ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ultrasonograf z wyposażeniem",null,null,"szt.",1]
[2,"Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji."]
[3,"Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji."]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Zadanie 1 - Ultrasonograf z wyposażeniem"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Opis parametru",null,"Parametr wymagany",null,"Spełnienie parametru/warunku                         TAK/NIE *                                                       /Wypełnia Wykonawca/",null,null,"PARAMETR OFEROWANY,                                                              OPIS* /                                                                                              /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Ultrasonograf z wyposażeniem (poz. I) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cyfrowy aparat ultrasonograficzny, wyposażony w funkcję kolorowego Dopplera, z możliwością rozbudowy o obrazowanie 3/4D z głowic wolumetrycznych, aparat nowy, nie wystawowy rok produkcji 2017 ",null,"TAK"]
[2,"Zasilanie aparatu 220-240 V 50 Hz",null,"TAK"]
[3,"Ilość fizycznych kanałów nadawczych Tx min. 256",null,"TAK"]
[4,"Ilość kanałów przetwarzania min. 4 000 000.",null,"TAK"]
[5,"Liczba gniazd do podłączenia głowic obrazowych elektronicznych min. 3 ",null,"TAK"]
[6,"Dynamika systemu min. 270 dB",null,"TAK"]
[7,"Odświeżanie obrazu w trybie B-mode tzw. ”frame rate” > 900 obrazów /sek.",null,"TAK"]
[8,"Zakres częstotliwości pracy systemu 1-18 MHz",null,"TAK"]
[9,"Regulacja wysokości konsoli min. (góra-dół) w zakresie min. 15 cm.",null,"TAK"]
[10,"Regulacja położenia pulpitu obrót pulpitu wokół osi min. +/- 35 stopni, z blokadą położenia.",null,"TAK"]
[11,"Monitor LCD z podświetleniem LED o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920x1080, z zamocowaniem na przegubowym ramieniu, z niezależną regulacją położenia względem pulpitu",null,"TAK"]
[12,"Wbudowany w aparat panel dotykowy do sterowania funkcjami aparatu o przekątnej min. 12 cali, z technologią typu MultiTouch lub równoważną",null,"TAK"]
[13,"Wbudowany w aparat dysk twardy o pojemności min. 500 GB",null,"TAK"]
[14,"Zintegrowana z pulpitem, niewysuwana klawiatura alfanumeryczna lub wysuwana z pulpitu i wyświetlana na dotykowym panelu sterowania",null,"TAK"]
[15,"Min. 8 regulatorów wzmocnienia TGC",null,"TAK"]
[16,"Wbudowany w aparat printer czarno-biały do wydruku na papierze o szerkości 110 mm",null,"TAK"]
[17,"Pamięć 2D CINE do minimum 2200 klatek",null,"TAK"]
[18,"Archiwizacja z pamięci cine-loop sekwencji na HDD, DVD, CD/RW",null,"TAK"]
[19,"Wbudowana w aparat baza danych demograficznych pacjentów:\na) Możliwość zapisu obrazów i pętli w formacie danych surowych, umożliwiającym m.in. późniejsze ponowne przetworzenie danych bez obecności pacjenta, wykonywanie pomiarów w takim samym zakresie jak podczas badania, regulacje obrazu 2D w zakresie min. wzmocnienia obrazu, powiększenia, mapy szarości, koloryzacja, wygładzanie obrazu, kontrast) i Dopplera kolorowego, postprocessing danych wolumetrycznych (przełączanie płaszczyzn X/Y/Z, zmiana bramki referencyjnej dla opcji  3D, zmiana rodzaju renderingu, zmiana kierunku oświetlenia bryły renderowanej);\nb) Eksport obrazów i pętli ruchomych w powszechnie stosowanych formatach np. AVI, JPEG, MPEG, BMP, TIFF, DICOM na płyty CD/DVD oraz nośniki USB;\nc) Generowanie raportów z możliwością wydruku na zewnętrznych drukarkach",null,"TAK"]
[20,"Dostępne aplikacje:\na) Jama brzuszna\nb) Ginekologia\nc) Położnictwo\nd) Małe i powierzchniowe narządy\ne) Tarczyca, sutki, jądra\nf) Naczynia (tętnice, żyły, badania transkranialne)\ng) Pediatria i badania neonatalne\nh) Urologia\ni) Kardiologia (dzieci, dorośli, echo płodu)\n",null,"TAK"]
[21,"Zoom dla obrazów zatrzymanych, pętli obrazowych min. 8x",null,"TAK"]
[22,"Zoom dla obrazów „na żywo” min. 8x.",null,"TAK"]
[23,"Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym ze zwiększeniem rozdzielczości liniowej i czasowej obrazu poprzez ograniczenie pola skanowania do powiększonego wycinka",null,"TAK"]
[24,"Tryby obrazowania co najmniej:\na) B-mode, \nb) M-mode,  \nc) Color M-Mode\nd) Color Doppler CD, \ne) Power Doppler o podwyższonej czułości ze znakowaniem kierunku przepływu,\nf) Obrazowanie przepływów w trybie B-mode metodą niedopplerowską lub tryb detekcji bardzo drobnych przepływów o małej energi np. SMI, MFI lub równoważny\ng) Tkankowy Color Doppler,\nh) Doppler Pulsacyjny PWD i CWD\ni) Obrazowanie trapezowe\nj) Obrazowanie panoramiczne na długości minimum 30cm,\nk) Moduł EKG\n",null,"TAK"]
[25,"Głębokość penetracji w obrazowaniu 2D do min. 30 cm",null,"TAK"]
[26,"Liczba regulowanych ognisk obrazowania min. 4 lub strefowe dynamiczne ogniskowanie wiązki ultradźwiękowej",null,"TAK"]
[27,"Uchylność bramki dopplerowskiej w trybie CD min. +/- 20 stopni",null,"TAK"]
[28,"Możliwość regulacji bramki dopplerowskiej w Dopplerze pulsacyjnym PW min. 0,7 – 15 mm",null,"TAK"]
[29,"Autooptymalizacja obrazu 2D B-mode przy pomocy jednego przycisku (skala szarości + TGC)",null,"TAK"]
[30,"Autooptymalizacja spektrum dopplera pulsacyjnego PW przy pomocy jednego przycisku (optymalizacja funkcji – linii bazowej, skali prędkości)",null,"TAK"]
[31,"Obrazowanie krzyżowe typu compound - wysyłanie ultradźwięków pod różnymi kątami z regulacją parametrów",null,"TAK"]
[32,"Funkcja redukcji szumów ultradźwiękowych z jednoczesnym podkreśleniem granic tkanek, z regulacją stopnia działania",null,"TAK"]
[33,"Obrazowanie z cyfrowo kodowaną falą ultradźwiękową",null,"TAK"]
[34,"Oprogramowanie pomiarowe ",null,"TAK"]
[35,"Opcja automatycznego pomiaru Intima Media z procentowym wskażnikiem skuteczności wykonanego pomiaru",null,"TAK"]
[36,"Możliwość rozbudowy o funkcję automatyzacji podstawowych pomiarów biometrycznych, m.in. BPD, AC, HC, FL z obrazu 2D, z możliwością wykonywania pomiarów na obrazach zapisanych w archiwum.",null,"TAK"]
[37,"Gotowość do transmisji danych obrazowych w standardzie DICOM 3.0, min.\na) Verify\nb) Print\nc) Store\nd) Modality Worklist\ne) Structured Reporting\n",null,"TAK"]
[null,"Głowice ultradźwiękowe - muszą spełniać następujące wymagania"]
[38,"Głowica convex wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens\nPasmo min 2-5MHz\nMin 192 elementów akustycznych\nKąt skanu min 110 stopni\nMożliwość podłączenia prowadnicy biopsyjnej",null,"TAK"]
[39,"Możliwość rozbudowy o głowicę typu convex wolumetryczna 3D/4D do badań przez brzusznych\nPasmo przenoszenia min. 2-6 MHz\nKąt skanu min. 90 stopni\nKąt skanu wolumetrycznego min. 80 stopni\nIlość elementów akustycznych min. 192\nMożliwość podłączenia prowadnicy biopsyjnej",null,"TAK"]
[40,"Głowica liniowa wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej\nPasmo min. 4-12 MHz\nDługość pola obrazowania min. 50 mm\nLiczba elementów akustycznych min. 500",null,"TAK"]
[41,"Głowica liniowa \nPasmo min. 3-8 MHz\nDługość pola obrazowania min. 38 mm\nLiczba elementów akustycznych min. 192.\n",null,"TAK"]
[42,"Głowica sektorowa wykonana w technologii wielorzędowej matrycowej lub innej znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, PureWave, Hanafy Lens\nPasmo min. 1-5 MHz\nLiczba elementów akustycznych min. 64\nKąt skanu min. 90 stopni",null,"TAK"]
[43,"Możliwość rozbudowy o sondę liniową wolumetryczną 3/4D o paśmie min. 8-13 MHz i długości pola obrazowania max 40 mm, liczba elementów akustycznych min. 192.",null,"TAK"]
[44,"Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do automatyzacji pomiarów objętościowych w obrazowaniu trójwymiarowym.",null,"TAK"]
[null,"Stacja robocza PC z oprogramowaniem raportowym - musi spełniać następujące wymagania"]
[45,"Stacja robocza z monitorem, z zainstalowanym w pełni kompatybilnym z aparatem USG oprogramowaniem raportowym, umożliwiającym m.in.:\n- Prowadzenie bazy danych pacjentów,\n- Przyjmowanie w formacie DICOM SR wyników pomiarów dokonanych na aparacie i umieszczanie ich bezpośrednio w bazie danych pacjentów i raportach,\n- Przyjmowanie obrazów uzyskanych na aparacie z wykorzystaniem funkcji DICOM Storage,\n- Zarządzanie funkcjami raportowania i obsługi obrazów uzyskanych na aparacie, \n- Przechowywanie obrazów w formacie kompatybilnym z aparatem w celu umożliwienia późniejszego przetwarzania, pomiarów, zmian i analiz na obrazach,\n- Modyfikacja szablonów raportów oraz automatyzacji komentarzy dla dowolnych typów badań.",null,"TAK"]
[46,"Możliwość rozbudowy o instalację wielostanowiskową z możliwością jednoczesnej pracy min. 2 użytkowników i współpracy z min. 2 aparatami usg.",null,"TAK"]
[null,"Warunki gwarancji / serwisu"]
[47,"Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie serwisu: \n       - 5 dni roboczych dla napraw nie wymagających importu części zamiennych,\n       - 12 dni roboczych dla napraw wymagających importu części zamiennych.\n",null,"TAK"]
[48,"Czas reakcji serwisu gwarancyjnego (w godzinach) na zgłoszenie usterki –  max 48 godz. (dotyczy dni roboczych).\n",null,"TAK"]
[49,"Możliwość diagnostyki oferowanego systemu poprzez łącze zdalne",null,"TAK"]
[]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej ultrasonograf  – jest nowy, nie wystawowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie  gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,0,77,10],[67,1,67,3],[67,4,67,7],[67,8,67,10],[71,1,71,3],[71,4,71,7],[71,8,71,10],[73,0,73,3],[75,0,75,10],[76,0,76,10],[69,1,69,3],[69,4,69,7],[69,8,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,7],[70,8,70,10],[66,1,66,3],[66,4,66,7],[66,8,66,10],[68,1,68,3],[68,4,68,7],[68,8,68,10],[64,1,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,7],[65,8,65,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,7],[63,8,63,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[30,1,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[22,0,22,3],[22,4,22,10],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,7],[26,8,26,10],[10,1,10,3],[12,0,12,7],[18,0,18,10],[20,0,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,10],[11,1,11,3],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/046/2017"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2                                                                                                                                                                                                                           "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary               ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Separator komórkowy",null,null,"szt.",1]
[2,"Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji."]
[3,"Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji."]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 2 - separator komórkowy"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             TAK/NIE  *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Separator komórkowy"]
["1.","Urządzenie umożliwiające przeprowadzenie:\n- procedur terapeutycznych: \n- terapeutyczna wymiana osocza (plazmafereza),\n- terapeutyczna wymiana osocza z możliwością dostępu jednoigłowego (plazmafereza jednoigłowa)\n- terapeutyczna wymiana osocza z możliwością podłączenia drugorzędowych urządzeń do przetwarzania osocza\n- terapeutyczna wymiana czerwonych krwinek (erytroafereza)\n- usuwanie płytek krwi (trombafereza)\n- usuwanie krwinek białych (leukafereza)\n- procedur preparatywnych: \n- poboru komórek jednojądrzastych krwi obwodowej \n- koncentratu granulocytarnego \n- koncentratu krwinek płytkowych (trombafereza jednoigłowa) \n- dodatkowych: oczyszczania komórek progenitorowych szpiku kostnego w procedurze czyszczenia szpiku\n"]
["2.","Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie później niż w 2017 r."]
["3.","Separator wirówkowy pracujący w trybie ciągłego przepływu krwi (równoległy napływ, separacja i zwrot krwi)."]
["4.","Aparat zasilany: 220-240 [V], 50 [Hz]"]
["5.","Aparat jezdny łatwy do transportu o wadze nieprzekraczającej 100kg - separator na podstawie jezdnej (wszystkie koła ruchome w zakresie 360 stopni), umożliwiającej łatwy i dogodny transport w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej, bez konieczności kalibracji systemu po transporcie"]
["6.","Poziom hałasu podczas użytkowania  ≤ 70 dBa"]
["7.","Zestaw drenów zbudowany w oparciu o zintegrowaną kasetę zawierającą wszystkie elementy mocowane na pompach, zaworach i czujnikach minimalizującą możliwość błędnego założenia zestawu na urządzeniu."]
["8.","Pełna automatyzacja wykonywanych procedur: intuicyjna komunikacja pomiędzy operatorem a urządzeniem poprzez kolorowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości, separator zawierający graficzną prezentację poszczególnych etapów wybranej procedury, posiadający menu w języku polskim, pomagający we wprowadzaniu niezbędnych informacji dotyczących pacjenta i procedury, zapewniający prawidłowe informacje we właściwym czasie w celu zwiększenia wydajności procedury, podający jasne komunikaty ostrzegawcze, które są łatwo zauważalne, wskazujący podpowiedzi możliwych przyczyn i rozwiązania ostrzeżeń"]
["9.","Automatyczny optyczny system kontroli separacji wyposażony w system analizy obrazu o wysokiej rozdzielczości, monitorujący , interpretujący i automatycznie regulujący stanem separacji "]
["10.","Opcja automatycznego wypełnienia zestawu innym niż NaCl płynem zastępczym (w zależności od indywidualnych potrzeb pacjenta)"]
["11.","Automatyczne dostosowanie parametrów procedury podczas wypełnienia i zastosowaniu koncentratu krwinek czerwonych (KKCz) o hematokrycie różnym od hematokrytu pacjenta"]
["12.","Automatycznie sterowane dozowaniem antykoagulantu"]
["13.","System zabezpieczający przed nadmierną grawitacyjną podażą antykoagulantu"]
["14.","System dwustopniowej separacji polegający na zastosowaniu dodatkowej komory kolekcyjnej - system zapewniający wysoką efektywność poboru i dużą czystość produktu komórek macierzystych"]
["15.","System wizjera umożliwiający bezpośredni podgląd zestawu- zarówno pierwszego i drugiego stopnia separacji podczas trwania procedury"]
["16.","Maksymalny przepływ wejściowy   ≥ 120 ml/min dla procedury poboru komórek macierzystych"]
["17.","Minimalny przepływ wejściowy  ≤ 10ml/ min dla procedury poboru komórek macierzystych"]
["18.","Maksymalny przepływ wejściowy   ≥140 ml/min dla procedury TPE"]
["19.","Sprawność wykonania procedury wymiany osocza nie mniejsza niż 85%"]
["20.","Możliwość podłączenia filtra/ kolumny lub ogrzewacza krwi do linii płynu zastępczego,"]
["21.","Czujnik ciśnienia umożliwiający podłączenie do urządzenia filtra/ kolumny "]
["22.","Pamięć wewnętrzna separatora umożliwiająca dostęp do, co najmniej 100 ostatnich protokołów przeprowadzonych procedur. "]
["23.","Możliwośc podłączenia komputera w celu transmisji danych z urządzenia do komputera, umożliwiająca przechowywanie raportów z procedur w formie elektronicznej."]
["24.","Możliwość podłączenia drukarki w celu wydrukowania raportów."]
["25.","Worek na próbkę krwi przy linii wejściowej, umożliwiający odseparowanie pierwszej porcji krwi zawierającej potencjalne zanieczyszczenie"]
["26.","Dwa zbiorniki na próbki pobranego produktu, umożliwiające pobranie próbek do analiz w trakcie lub na koniec procedury w systemie zamkniętym"]
["27.","Dodatkowy zacisk zintegrowany z zestawem na linii pojemnika produktu do zabezpieczenia preparatu przed rozjałowieniem podczas zgrzewania."]
["28.","Detektor obecności antykoagulantu"]
["29.","Detektor obecności płynu zastępczego"]
["30.","Wbudowana zgrzewarka do drenów, w pełni zintegrowana z separatorem komórkowym tzn. zasilana bezpośrednio z urządzenia"]
["31.","Maksymalna objętość pozaustrojowa mniejsza niż 200 ml w przypadku procedury pobierania komórek macierzystych \nMaksymalna objętość pozaustrojowa mniejsza niż 190 ml w przypadku procedury terapeutycznej wymiany osocza lub erytroaferezy \nMaksymalna objętość pozaustrojowa mniejsza niż 300 ml w przypadku usuwania leukocytów lub płytek krwi  \n"]
["32.","Typowa objętość pozaustrojowa mniejsza niż 150 ml w przypadku procedury pobierania komórek macierzystych oraz w przypadku procedur terapeutycznej wymiany osocza oraz erytroaferezy; mniejsza niż 255 ml w przypadku procedur usuwania leukocytów i płytek krwi"]
["33.","Możliwość wprowadzenia zmian parametrów procedury przez użytkownika na każdym etapie procedury."]
["34.","Zanieczyszczenie produktu erytrocytami Hct   ≤2% "]
["35.","Możliwość regulacji ostatecznego bilansu płynów ustrojowych pacjenta/ dawcy. Nawet do 25% w przypadku procedury TPE."]
["36.","Średnie straty płytek w procedurze wymiany osocza nie większe niż 2,5%"]
["37.","Możliwość podania bolusa w trakcie procedury TPE, realizowana przez urządzenie, uwzględnianego w końscowym raporcie bilansu płynów pacjenta"]
["38.","Kontrola bilansu płynów w czasie rzeczywistym, opcja kontroli infuzji antykoagulantu do pacjenta"]
["39.","Opcja płukania zestawu przed rozpoczęciem procedury, jeśli pacjent wykazuje wrażliwość na substancję sterylizującą jednorazowy zestaw"]
["40.","Komory  kropelkowe koagulantu i soli na stałe połączone z zestawem uniemożliwiające rozjałowienia zestawu"]
["41.","Możliwość regulacji natężenia dźwięku alarmu"]
["42.","Automatyczny test własny urządzenia i zestawu (przed rozpoczęciem procedury) zwiększający bezpieczeństwo pacjenta"]
["43.","Szkolenie przeprowadzone przez wykwalifikowanego trenera (pracownika producententa urządzenia); z podstaw użykowania i poszczególnych protokołów systemu dedykowane dla 6 osób personelu (maksymalna liczba) - min. 20 godzin szkolenia"]
[]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej separator  –jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletnyi będzie  gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[49,0,49,3],[51,0,51,10],[52,0,52,10],[53,0,53,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[30,1,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,7],[31,8,31,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[22,0,22,3],[22,4,22,10],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,7],[26,8,26,10],[10,1,10,3],[12,0,12,7],[18,0,18,10],[20,0,20,3],[20,4,20,7],[20,8,20,10],[11,1,11,3],[1,0,1,1],[1,4,1,6],[1,9,1,10],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/046/2017"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3                                                                                                                                                                                                                            "]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary                 ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cytometr przepływowy 3 laserowy z oprogramowaniem",null,null,"szt.",1]
[2,"Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji."]
[3,"Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji."]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 3 - Cytometr przepływowy 3 -laserowy z oprogramowaniem"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr /warunek-opis",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        TAK/NIE  *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Cytometr przepływowy 3 laserowy z oprogramowaniem"]
["1.","3 lasery: fioletowy 405 nm, czerwony 638nm niebieski 488nm"]
["2.","Mierzący 7 fluorescencji na 1 komórce, dzielonych pomiędzy lasery w następujący sposób:3 z niebieskiego,  2 z czerwonego i 2 z fioletowego. "]
["3.","Możliwość rozbudowy do 13 fluorescjencji (5+3+5)"]
["4.","Detekcja SSC plus SSC oras VSSC (możliwość detekcji nanocząstek, poniżej 200 nm)"]
["5.","Czułość urządzenia(fluorescencji) wynosi:  dla FITC < 30 cząstek MESF-FITC, dla PE < 10 cząstek MESF-PE."]
["6.","Rozdzielczość sygnału: 224 bitów. W skali logarytmicznej na 7 dekad dodatnich i 2 ujemne"]
["7.","Oprogramowanie do analizy danych na 3 zewnętrzne komputery."]
["8.","Pakiet odczynników startowych do instalacji oraz szkolenia "]
["9.","Wsparcie aplikacyjne w zakresie pomiaru nanocząstek pochodzenia komórkowego "]
["10.","Możliwość rozbudowy o podajnik płytek 96 dołkowych."]
["11.","Komputer stacjonarny wyposażony w oprogramowanie sterujące cytometrem"]
["12.","Monitor o przekątnej co najmniej 23 cali, "]
["13.","Rozdzielczość monitora - co najmniej 1920x1080, "]
["14.","System operacyjny zgodny z infrastrukturą Zamawiającego - MS Windows 10"]
["15.","Pakiet biurowy zgodny z infrastrukturą Zamawiającego - MS Office 2016 (licencja bezterminowa), "]
["16.","Zainstalowany program antywirusowy"]
["17.","Szybkość akwizycji większa lub równa 30 000 zdarzeń na sekundę. "]
["18.","Regulowana szybkość przepływu próbki w zakresie od 10 do 240 mikrolitrów / minutę"]
[19,"Waga poniżej 25 kg"]
[20,"Termin naprawy do 5 dni, czas reakcji serwisu do 24h "]
[]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej cytometr  –jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletnyi będzie  gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":136,"n_cols":11,"rows_kept":136,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[135,7,135,10],[125,1,125,5],[125,6,125,7],[125,8,125,10],[127,0,127,10],[132,0,132,10],[133,7,133,10],[128,0,129,10],[130,0,130,10],[122,6,122,7],[122,8,122,10],[123,1,123,5],[123,6,123,7],[123,8,123,10],[134,7,134,10],[124,1,124,5],[124,6,124,7],[124,8,124,10],[122,1,122,5],[120,1,120,5],[120,6,120,7],[120,8,120,10],[121,1,121,5],[121,6,121,7],[121,8,121,10],[117,1,117,5],[117,6,117,7],[117,8,117,10],[118,1,118,10],[119,1,119,5],[119,6,119,7],[119,8,119,10],[115,1,115,5],[115,6,115,7],[115,8,115,10],[116,1,116,5],[116,6,116,7],[116,8,116,10],[113,1,113,5],[113,6,113,7],[113,8,113,10],[114,1,114,5],[114,6,114,7],[114,8,114,10],[111,1,111,5],[111,6,111,7],[111,8,111,10],[112,1,112,5],[112,6,112,7],[112,8,112,10],[109,1,109,5],[109,6,109,7],[109,8,109,10],[110,1,110,5],[110,6,110,7],[110,8,110,10],[107,1,107,5],[107,6,107,7],[107,8,107,10],[108,1,108,5],[108,6,108,7],[108,8,108,10],[105,1,105,5],[105,6,105,7],[105,8,105,10],[106,1,106,5],[106,6,106,7],[106,8,106,10],[103,1,103,5],[103,6,103,7],[103,8,103,10],[104,1,104,5],[104,6,104,7],[104,8,104,10],[101,1,101,5],[101,6,101,7],[101,8,101,10],[102,1,102,5],[102,6,102,7],[102,8,102,10],[99,1,99,5],[99,6,99,7],[99,8,99,10],[100,1,100,5],[100,6,100,7],[100,8,100,10],[97,1,97,5],[97,6,97,7],[97,8,97,10],[98,1,98,5],[98,6,98,7],[98,8,98,10],[95,1,95,5],[95,6,95,7],[95,8,95,10],[96,1,96,5],[96,6,96,7],[96,8,96,10],[93,1,93,5],[93,6,93,7],[93,8,93,10],[94,1,94,5],[94,6,94,7],[94,8,94,10],[91,1,91,5],[91,6,91,7],[91,8,91,10],[92,1,92,5],[92,6,92,7],[92,8,92,10],[89,1,89,5],[89,6,89,7],[89,8,89,10],[90,1,90,5],[90,6,90,7],[90,8,90,10],[87,1,87,5],[87,6,87,7],[87,8,87,10],[88,1,88,5],[88,6,88,7],[88,8,88,10],[85,1,85,5],[85,6,85,7],[85,8,85,10],[86,1,86,5],[86,6,86,7],[86,8,86,10],[83,1,83,5],[83,6,83,7],[83,8,83,10],[84,1,84,5],[84,6,84,7],[84,8,84,10],[81,1,81,5],[81,6,81,7],[81,8,81,10],[82,1,82,5],[82,6,82,7],[82,8,82,10],[79,1,79,5],[79,6,79,7],[79,8,79,10],[80,1,80,5],[80,6,80,7],[80,8,80,10],[77,1,77,5],[77,6,77,7],[77,8,77,10],[78,1,78,5],[78,6,78,7],[78,8,78,10],[75,1,75,5],[75,6,75,7],[75,8,75,10],[76,1,76,5],[76,6,76,7],[76,8,76,10],[73,1,73,5],[73,6,73,7],[73,8,73,10],[74,1,74,5],[74,6,74,7],[74,8,74,10],[71,1,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,10],[72,1,72,5],[72,6,72,7],[72,8,72,10],[69,1,69,5],[69,6,69,7],[69,8,69,10],[70,1,70,5],[70,6,70,7],[70,8,70,10],[67,1,67,5],[67,6,67,7],[67,8,67,10],[68,1,68,5],[68,6,68,7],[68,8,68,10],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,10],[66,1,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,10],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,10],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,10],[61,1,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,10],[59,1,59,5],[59,6,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,5],[60,6,60,7],[60,8,60,10],[57,1,57,5],[57,6,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,10],[55,1,55,5],[55,6,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,10],[53,1,53,5],[53,6,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,5],[54,6,54,7],[54,8,54,10],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,5],[52,6,52,7],[52,8,52,10],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,10],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,5],[48,6,48,7],[48,8,48,10],[45,1,45,5],[45,6,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,10],[43,1,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,5],[44,6,44,7],[44,8,44,10],[41,1,41,5],[41,6,41,7],[41,8,41,10],[40,1,40,10],[42,1,42,5],[42,6,42,7],[42,8,42,10],[35,0,35,5],[35,6,35,10],[16,1,16,3],[36,0,36,10],[37,0,37,10],[38,0,39,0],[38,1,39,5],[38,6,39,7],[38,8,39,10],[6,0,6,10],[8,0,8,10],[11,0,11,10],[18,1,18,7],[32,0,32,10],[34,0,34,5],[34,6,34,7],[34,8,34,10],[7,0,7,10],[17,1,17,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/046/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena  jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (poz. 6 x poz.7)                    ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (poz. 9 + poz. 10)"]
["Zestawy infuzyjne - 13 szt.: po 8 pomp ( 2 x objętościowa, 6 x strzykawkowa) ze stacją dokującą,stojakiem i systemem nadzoru infuzji."]
[1,"Mobilna stacja dokująca",null,null,"szt.",13]
[2,"Pompy objętościowe",null,null,"szt.",26]
[3,"Pompy strzykawkowe",null,null,"szt.",78]
[4,"Stojak do stacji dokującej",null,null,"szt.",13]
[5,"Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji."]
[6,"Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji."]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Zadanie - nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Zestawy infuzyjne - 13 szt.:  po 8 pomp (2 x objętościowa, 6 x strzykawkowa) ze stacją dokującą, stojakiem i systemem nadzoru infuzji"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",{"$nulls":5},"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",{"$nulls":5},"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["L.P.","Parametr / warunek",{"$nulls":4},"Spełnienie parametru / warunku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  TAK/NIE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /Wypełnia Wykonawca/",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              /Wypełnia Wykonawca/                      "]
[]
["I.","Zestaw infuzyjny"]
[null,"Mobilna stacja dokująca"]
[1,"Możliwość mocowania 8 pomp infuzyjnych"]
[2,"Obudowa stacji wykonana z tworzywa typu ABS"]
[3,"Waga stacji do 5,5 kg"]
[4,"Mocowanie stacji do pionowych rur, kolumn"]
[5,"Zasilanie 230 V AC 50Hz"]
[6,"System szybkiego mocowania pomp w stacji dokującej - bez konieczności demontażu elementów pompy"]
[7,"Możliwość szybkiego wyjęcia ze stacji każdej (dowolnej) pompy"]
[8,"Zasilanie pomp ze stacji dokującej - automatyczne przyłączenie zasilania po włożeniu pompy"]
[9,"Stacja wyposażona w sygnalizację świetlną, alarmową"]
[10,"Syacja posiadająca uchwyt do swobodnego przenoszenia"]
[11,"Stacja wraz z wysięgnikiem do zawieszania pojemników z płynami infuzyjnymi"]
[12,"Stacja zamocowana na przesuwnym stojaku o parametrach:                                                                                                                                                                                                                                                                     - podstawa jezdna z możliwością blokowania kół,                                                                                                                                                                                                                                                                                           - rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej,                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych  o wadze do 35 kg"]
[null,"Pompy objętościowe"]
[13,"Możliwość stosowania drenów do podaży:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - leków standardowych, płynów infuzyjnych i żywienia pozajelitowego,                                                                                                                                                                                                                                             - leków światłoczułych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - krwi i preparatów krwiopochodnych,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - cytostatyków (zestawy nie zawierające DEHP oraz lateksu)"]
[14,"Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji"]
[15,"Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks. 12 cm"]
[16,"Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym przepływem grawitacyjnym składający się z dwóch elementów - jeden w pompie i jeden na drenie"]
[17,"Możliwość odłączenia detektora kropli"]
[18,"Mozliwość wykrywania powietrza w drenie"]
[19,"Zakres szybkości dozowania 0.1 - 1200 ml/h"]
[20,"Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:                                                                                                                                                                                                                                                                                           - ml,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - ng,µg, mg, g,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - µEq, mEq, Eq,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - mlU, IU, klU,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - mlE, IE, kIE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - cal, kcal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - J, kJ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - jednostki molowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           na kg, lb, m2 wagi ciała lub nie, na min, godz., dobę."]
[21,"Wymagane tryby dozowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - infuzja ciągła,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - infuzja bolusowa (z przerwą),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - infuzja profilowa (min 12 faz infuzji),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - infuzja narastania /ciągła/opadanie         "]
[22,"Dokładność infuzji 5%"]
[23,"Programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej:                                                                                                                                                                                                                                                        - objętość/dawka,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - czas lub szybkość podaży"]
[24,"Automatyczne zmnijszanie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji"]
[25,"Biblioteka leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych z:                                                                                                                                                                                                      - nazwy leku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - min. 5 koncentracji leku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - szybkość dozowania (dawkowania),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - całkowitej objętości (dawki) infuzji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej,                                                                                                                                                                                                                                                                                            - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji:                                                                                                                                                                                                                                                            ●miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,                                                                                                                                                                                                                                      ●twardych - blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu,                                                                                                                                                                                                                                         - notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji.                                                                                                                                                                                                                                               Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. wybór oddziału dostępny w pompie.                                                                                           Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii działania leków.                                                                                                                                                                                                                                                          Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków.                                                          "]
[26,"Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków"]
[27,"Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie:                                                                                                                                                                                      - nazwa leku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - koncentracja leku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - nazwa oddziału wybranego w bibliotece,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - prędkość infuzji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - podana dawka,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - stan naładowania akumulatora,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej,              "]
[28,"Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy"]
[29,"Napisy na wyświetlaczu w języku polskim"]
[30,"Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów"]
[31,"Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji"]
[32,"Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego"]
[33,"Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia"]
[34,"Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania,                                                                                                                                                                                                                                 - alarm nieprawidłowego mocowania,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,                                                                                                                                                                                                                                                                                              - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,                                                                                                                                                                                                                                                                                       - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,                                                                                                                                                                                                                                               - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm"]
[35,"Mocowanie pojedynczej pompy do statywów, pionowych kolumn lub stacji dokujących nie wymaga odłączenia lub dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego"]
[36,"Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączenia przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących"]
[37,"Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do:                                                                                                          - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu),                                                                                                                                                                                        - podglądu parametrów infuzji dla każdek pompy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyn,                                                                                                                                                                                                                                                                      - prezentacji przewidywanego czasu do spodziewanej obsługi pompy,                                                                                                                                                                                                                                                         - graficznej prezenatcji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji,                                                                                                                                                                                                                                    - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach,                                                                                                                                                                                                                                                                                    - połączenia ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7,                                                                                                                                                                                                                                                                   - wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków,                                                                                                                                                                                                                         Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami"]
[38,"Historia infuzji - możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia"]
[39,"Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, obudowa klasy IP22"]
[40,"Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej - niedopuszczalny jest zasilacz zewnetrzny"]
[41,"Czas pracy z akumulatora 15 h przy infuzji 25 ml.h"]
[42,"Czas ładownia akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżek 5 h"]
[43,"Waga do 2,5 kg"]
[null,"Pompy strzykawkowe"]
[44,"Stosowanie strzykawek 2,5,10,20,30,50 ml. Podać typ i producenta"]
[45,"Strzykawki montowane od czoła, a nie od góry pompy"]
[46,"Ramię pompy niewychodzące poza gabaryt obudowy"]
[47,"Klawiatura numeryczna umożliwiająca szybkie i bezpieczne programowanie pompy"]
[48,"Wysokość pompy zapewniająca wygodną obsługę do 8 pomp, zamocowanych jedna nad drugą - maks. 12 cm"]
[49,"Szybkość dozowania w zakresie 0,1 - 1800 ml/h"]
[50,"Programowanie parametrów infuzji w jednostkach:                                                                                                                                                                                                                                                                                           - ml,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - ng,µg, mg,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - µEq, mEq, Eq,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - mlU, IU, klU,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 - mlE, IE, kIE,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - cal, kcal,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           - J, kJ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    - jednostki molowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie, z uwzględnieniem powierzchni pacjenta lub nie,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   na min, godz., dobę."]
[51,"Wymagane tryby dozowania:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - infuzja ciągła,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - infuzja bolusowa (z przerwą),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        - infuzja profilowa (min 12 faz infuzji),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     - infuzja narastania /ciągła/opadanie         "]
[52,"Dokładność infuzji 2%"]
[53,"Programowanie parametrów podaży Bolus-a oraz dawki indukcyjnej:                                                                                                                                                                                                                                                        - objętość/dawka,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - czas lub szybkość podaży"]
[54,"Automatyczne zmnijszanie szybkości podaży bolusa, w celu uniknięcia przerwania infuzji na skutek alarmu okluzji"]
[55,"Biblioteka leków - możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków, każda procedura  złożonych z co najmniej:                                                                                                                                                                                                      - nazwy leku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - min. 5 koncentracji leku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            - szybkość dozowania (dawkowanie),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - całkowitej objętości (dawki) infuzji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - parametrów bolusa oraz dawki indukcyjnej,                                                                                                                                                                                                                                                                                            - limitów dla wymienionych parametrów infuzji:                                                                                                                                                                                                                                                            ●miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów,                                                                                                                                                                                                                                      ●twardych - blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu,                                                                                                                                                                                                                                         - notatki doradczej możliwej do odczytania przed rozpoczęciem infuzji.                                                                                                                                                                                                                                               Podział biblioteki na osobne grupy dedykowane poszczególnym oddziałom szpitalnym, do 40 oddziałów. wybór oddziału dostępny w pompie.                                                                                             Podział biblioteki dedykowanej oddziałom na 40 kategorii lekowych.                                                                                                                                                                                                                                                   Pojemność biblioteki 5000 procedur dozowania leków.                                                          "]
[56,"Dostępność polskojęzycznego oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków"]
[57,"Czytelny, kolorowy wyświetlacz z możliwością wyświetlenia następujących informacji jednocześnie:                                                                                                                                                                                      - nazwa leku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       - koncentracja leku,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              - nazwa oddziału wybranego w bibliotece,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - prędkość infuzji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - podana dawka,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - stan naładowania akumulatora,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         - aktualne ciśnienie w drenie, w formie graficznej,              "]
[58,"Ekran dotykowy, przyspieszający wybór funkcji pompy"]
[59,"Napisy na wyświetlaczu w języku polskim"]
[60,"Regulowane progi ciśnienia okluzji, 12 poziomów"]
[61,"Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji"]
[62,"Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego"]
[63,"Priorytetowy system alarmów, zapewniający zróżnicowany sygnał dźwiękowy i świetlny, zależnie od stopnia zagrożenia"]
[64,"Możliwość instalacji pompy w stacji dokującej:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - zatrzaskowe mocowanie z automatyczną blokadą, bez konieczności przykręcania,                                                                                                                                                                                                                                 - alarm nieprawidłowego mocowania pomp w stacji,                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą,                                                                                                                                                                                                                                                                                              - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej,                                                                                                                                                                                                                                                                                       - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej,                                                                                                                                                                                                                                               - świetlna sygnalizacja stanu pomp: infuzja, alarm"]
[65,"Mocowanie pojedynczej pompy do statywów lub pionowych kolumn niewymagające dołączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim wyjęciu pompy ze stacji dokującej"]
[66,"Mocowanie pomp w stacji dokującej niewymagające odłączenia jakichkolwiek części, w szczególności uchwytu mocującego, po bezpośrednim zdjęciu pompy ze statywu"]
[67,"Uchwyt do przenoszenia pompy na stałe związany z pompą, niewymagający odłączenia przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących"]
[68,"Możliwość komunikacji pomp umieszczonych w stacjach dokujących poprzez sieć LAN z oprogramowaniem zewnętrznym, służącym do:                                                                                                          - podglądu przebiegu infuzji dla każdej pompy w formie danych oraz graficznego wykresu (trendu),                                                                                                                                                                                        - podglądu parametrów infuzji dla każdek pompy,                                                                                                                                                                                                                                                                                                      - prezentacji alarmów w pompach oraz wyświetlania ich przyczyn,                                                                                                                                                                                                                                                                      - prezentacji przewidywanego czasu do spodziewanej obsługi pompy,                                                                                                                                                                                                                                                         - graficznej prezenatcji rozmieszczenia łóżek na oddziale oraz statusu infuzji,                                                                                                                                                                                                                                    - archiwizacji informacji o przeprowadzonych infuzjach,                                                                                                                                                                                                                                                                                    - połączenia ze szpitalnymi bazami danych w standardzie HL7,                                                                                                                                                                                                                                                                   - wpisywania do pomp w sposób automatyczny konfiguracji oraz biblioteki leków,                                                                                                                                                                                                                         Dostępność sieciowego, polskojęzycznego oprogramowania do monitorowania infuzji zgodnie z powyższymi wymaganiami. Brak takiego oprogramowania w ofercie wyklucza spełnienie wymagań."]
[69,"Historia infuzji - możliwość zapamiętania 2000 zdarzeń oznaczonych datą i godziną zdarzenia"]
[70,"Klasa ochrony II, typ CF, odporność na defibrylację, obudowa klasy IP22"]
[71,"Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej - niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny"]
[72,"Czaz pracy z akumulatora 30 h przy infuzji 5ml/h"]
[73,"Czas ładownia akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu - poniżek 5 h"]
[74,"Waga do 2,2 kg"]
[null,"Stojak do stacji dokującej"]
[75,"Stabilny stojak umożliwiający łatwe przemieszczanie zestawu urządzeń medycznych"]
[76,"Podstawa jezdna z możliwościąblokowania kół"]
[77,"Rura nośna wykonana ze stali nierdzewnej"]
[78,"Możliwość mocowania stacji z pompami lub innych urządzeń medycznych o wadze do 35 kg"]
[null,"Warunki gwarancji / serwisu"]
[79,"Czas przystapienia do naprawy - maks. 48 godz.od zgłoszenia usterki.                                                                                                                                                       "]
[80,"Czas naprawy - maks. 7 dni od daty zgłoszenia usterki."]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw infuzyjny  – jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletnyi będzie  gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":7},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":164,"n_cols":11,"rows_kept":164,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[162,7,162,10],[163,7,163,10],[155,0,155,10],[160,0,160,10],[161,7,161,10],[152,1,152,5],[152,6,152,7],[152,8,152,10],[153,1,153,5],[153,6,153,7],[153,8,153,10],[150,1,150,5],[150,6,150,7],[150,8,150,10],[151,1,151,5],[151,6,151,7],[151,8,151,10],[148,1,148,5],[148,6,148,7],[148,8,148,10],[149,1,149,5],[149,6,149,7],[149,8,149,10],[146,1,146,5],[146,6,146,7],[146,8,146,10],[147,1,147,5],[147,6,147,7],[147,8,147,10],[144,1,144,5],[144,6,144,7],[144,8,144,10],[145,1,145,5],[145,6,145,7],[145,8,145,10],[142,1,142,5],[142,6,142,7],[142,8,142,10],[143,1,143,5],[143,6,143,7],[143,8,143,10],[140,1,140,5],[140,6,140,7],[140,8,140,10],[141,1,141,5],[141,6,141,7],[141,8,141,10],[138,1,138,5],[138,6,138,7],[138,8,138,10],[139,1,139,5],[139,6,139,7],[139,8,139,10],[136,1,136,5],[136,6,136,7],[136,8,136,10],[137,1,137,5],[137,6,137,7],[137,8,137,10],[134,1,134,5],[134,6,134,7],[134,8,134,10],[135,1,135,5],[135,6,135,7],[135,8,135,10],[133,1,133,5],[133,6,133,7],[133,8,133,10],[131,1,131,5],[131,6,131,7],[131,8,131,10],[132,1,132,5],[132,6,132,7],[132,8,132,10],[130,1,130,5],[130,6,130,7],[130,8,130,10],[129,1,129,5],[129,6,129,7],[129,8,129,10],[128,1,128,5],[128,6,128,7],[128,8,128,10],[126,1,126,5],[126,6,126,7],[126,8,126,10],[127,1,127,5],[127,6,127,7],[127,8,127,10],[124,1,124,5],[124,6,124,7],[124,8,124,10],[125,1,125,5],[125,6,125,7],[125,8,125,10],[122,1,122,5],[122,6,122,7],[122,8,122,10],[123,1,123,5],[123,6,123,7],[123,8,123,10],[120,1,120,5],[120,6,120,7],[120,8,120,10],[121,1,121,5],[121,6,121,7],[121,8,121,10],[118,1,118,5],[118,6,118,7],[118,8,118,10],[119,1,119,5],[119,6,119,7],[119,8,119,10],[116,1,116,5],[116,6,116,7],[116,8,116,10],[117,1,117,5],[117,6,117,7],[117,8,117,10],[114,1,114,5],[114,6,114,7],[114,8,114,10],[115,1,115,5],[115,6,115,7],[115,8,115,10],[112,1,112,5],[112,6,112,7],[112,8,112,10],[113,1,113,5],[113,6,113,7],[113,8,113,10],[110,1,110,5],[110,6,110,7],[110,8,110,10],[111,1,111,5],[111,6,111,7],[111,8,111,10],[108,1,108,5],[108,6,108,7],[108,8,108,10],[109,1,109,5],[109,6,109,7],[109,8,109,10],[107,1,107,5],[107,6,107,7],[107,8,107,10],[105,1,105,5],[105,6,105,7],[105,8,105,10],[106,1,106,5],[106,6,106,7],[106,8,106,10],[104,1,104,5],[104,6,104,7],[104,8,104,10],[102,1,102,5],[102,6,102,7],[102,8,102,10],[103,1,103,5],[103,6,103,7],[103,8,103,10],[100,1,100,5],[100,6,100,7],[100,8,100,10],[101,1,101,5],[101,6,101,7],[101,8,101,10],[98,1,98,5],[98,6,98,7],[98,8,98,10],[99,1,99,5],[99,6,99,7],[99,8,99,10],[96,1,96,5],[96,6,96,7],[96,8,96,10],[97,1,97,5],[97,6,97,7],[97,8,97,10],[94,1,94,5],[94,6,94,7],[94,8,94,10],[95,1,95,5],[95,6,95,7],[95,8,95,10],[92,1,92,5],[92,6,92,7],[92,8,92,10],[93,1,93,5],[93,6,93,7],[93,8,93,10],[90,1,90,5],[90,6,90,7],[90,8,90,10],[91,1,91,5],[91,6,91,7],[91,8,91,10],[88,1,88,5],[88,6,88,7],[88,8,88,10],[89,1,89,5],[89,6,89,7],[89,8,89,10],[86,1,86,5],[86,6,86,7],[86,8,86,10],[87,1,87,5],[87,6,87,7],[87,8,87,10],[84,1,84,5],[84,6,84,7],[84,8,84,10],[85,1,85,5],[85,6,85,7],[85,8,85,10],[82,1,82,5],[82,6,82,7],[82,8,82,10],[83,1,83,5],[83,6,83,7],[83,8,83,10],[80,1,80,5],[80,6,80,7],[80,8,80,10],[81,1,81,5],[81,6,81,7],[81,8,81,10],[77,1,77,5],[77,6,77,7],[77,8,77,10],[79,1,79,5],[79,6,79,7],[79,8,79,10],[76,1,76,5],[76,6,76,7],[76,8,76,10],[74,1,74,5],[74,6,74,7],[74,8,74,10],[75,1,75,5],[75,6,75,7],[75,8,75,10],[72,1,72,5],[72,6,72,7],[72,8,72,10],[73,1,73,5],[73,6,73,7],[73,8,73,10],[71,1,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,10],[70,1,70,5],[70,6,70,7],[70,8,70,10],[68,1,68,5],[68,6,68,7],[68,8,68,10],[69,1,69,5],[69,6,69,7],[69,8,69,10],[66,1,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,10],[67,1,67,5],[67,6,67,7],[67,8,67,10],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,10],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,10],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,10],[61,1,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,10],[59,1,59,5],[59,6,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,5],[60,6,60,7],[60,8,60,10],[57,1,57,5],[57,6,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,10],[56,1,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,10],[55,1,55,5],[55,6,55,7],[55,8,55,10],[53,1,53,5],[53,6,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,5],[54,6,54,7],[54,8,54,10],[48,6,48,7],[48,8,48,10],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,10],[52,1,52,5],[52,6,52,7],[52,8,52,10],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,10],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,10],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,10],[48,1,48,5],[45,1,45,5],[45,6,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,10],[41,6,41,7],[41,8,41,10],[43,1,43,5],[43,6,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,5],[44,6,44,7],[44,8,44,10],[39,1,39,5],[39,6,39,7],[39,8,39,10],[42,1,42,5],[42,6,42,7],[42,8,42,10],[40,1,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,5],[37,1,37,5],[37,6,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,5],[38,6,38,7],[38,8,38,10],[35,6,35,7],[35,8,35,10],[33,1,33,5],[33,6,33,7],[33,8,33,10],[36,1,36,5],[36,6,36,7],[36,8,36,10],[32,1,32,10],[156,0,157,10],[158,0,158,10],[78,1,78,5],[78,6,78,7],[78,8,78,10],[34,1,34,5],[34,6,34,7],[34,8,34,10],[35,1,35,5],[18,8,18,10],[27,0,27,5],[27,6,27,10],[28,0,28,10],[29,0,29,10],[30,0,31,0],[30,1,31,5],[30,6,31,7],[30,8,31,10],[12,1,12,3],[6,0,6,10],[8,0,8,10],[14,1,14,7],[24,0,24,10],[26,0,26,5],[26,6,26,7],[26,8,26,10],[7,0,7,10],[13,1,13,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/046/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena  jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       (poz. 6 x poz.7)                    ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Zestaw laparoskopowy",null,null,"szt.",1]
[2,"Wartość dostawy, zainstalowania, uruchomienia i oddania do eksploatacji."]
[3,"Koszt przeszkolenia personelu Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji."]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………………………."]
[{"$nulls":8}," podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Zadanie - nr 5 Zestaw laparoskopowy "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",{"$nulls":5},"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",{"$nulls":5},"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["L.P.","Parametr / warunek",{"$nulls":4},"Spełnienie parametru / warunku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    TAK/NIE *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  /Wypełnia Wykonawca/",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               /Wypełnia Wykonawca/                      "]
[]
["I.","Zestaw laparoskopowy"]
[null,"Procesor kamery 4K"]
[1,"Obsługiwane rozdzielczości 4096x2160 oraz 3840x2160"]
[2,"Min. 2 wyjścia cyfrowe do podłączenia monitorów 4K w systemie 4 wtykowym"]
[3,"Ekran dotykowy do sterowania menu"]
[4,"Automatyczny dobór ekspozycji"]
[5,"W zestawie przewód sygnałowy do transmisji sygnału  4K dł. min. 3m"]
[6,"Możliwość cyfrowego przybliżania obrazu"]
[7,"Możliwość automatycznego lub ręcznego dostosowania jasności obrazu"]
[8,"Możliwość wyboru trybu wyświetlanych  kolorów w zależności od wykonywanej procedury"]
[9,"Możliwość przypisania ustawień dla min. 5 użytkowników"]
[10,"Wzmocnienie strukturalne obrazu oraz wzmocnienie w rogach obrazu"]
[11,"Możliwość cyfrowego wzmocnienia obrazu"]
[12,"Możliwość regulacji kontrastu"]
[13,"Możliwość aktywacji balansu bieli ze sterownika"]
[14,"Wyświetlanie informacji o podłączonej głowicy kamery (model, SN, okres gwarancji, komentarz)"]
[15,"Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty"]
[null,"Źródło światła XENON o mocy 300 W"]
[16,"Automatyczna regulacja natężenia światła we współpracy ze sterownikiem - optymalne parametry pracy dobierane automatycznie"]
[17,"Możliwość ręcznego dostosowania natężenia światła"]
[18,"Przycisk Stand - by"]
[19,"Przycisk \"High illumination\" dla ręcznej, szybkiej maksymalizacji mocy"]
[20,"Licznik czasu pracy żarówki (min. 500h)"]
[21,"Podświetlany panel przedni (operacyjny) urządzenia"]
[null,"Głowica kamery endoskopowej 4K "]
[22,"Typ ochrony BF"]
[23,"3 programowalne przyciski funkcyjne oraz dedykowany przycisk do automatycznej regulacji ostrości (ostrość dostosowywana automatycznie przez pojedyncze naciśnięcie) oraz pokrętło do manualnej regulacji ostrości"]
[24,"Wyposażona w przetwornik 4K Exmor R CMOS o wysokiej czułości"]
[25,"Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym"]
[26,"Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych"]
[27,"Możliwość sterylizacji w Sterrad i EtO"]
[28,"Waga głowicy: max. 300 g"]
[null,"Monitor LCD 4K o przekątnej 31\"z aktywną matrycą TFT"]
[29,"Rozdzielczość: min. 4000 x 2100; stosunek boków obrazu 17:9"]
[30,"Możliwość montażu na ramieniu sufitowym"]
[31,"Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED"]
[32,"Kontrast 1450:1"]
[33,"Jasność 770cd/m2"]
[null,"Monitor 55\" z aktywną matrycą TFT do montażu na osobnym wózku"]
[34,"Rozdzielczość 3840x2160; stosunek boków obrazu 16:9"]
[35,"Możliwość montażu na osobnym wózku"]
[36,"Panel LCD z IPS oraz podświetleniem LED"]
[37,"Kontrast 1400:1"]
[38,"Jasność 520cd/m2"]
[39,"Na wyposażeniu przewód sygnałowy do minitora 1 szt."]
[null,"Wózek jezdny do monitora 55\", z półką"]
[40,"Wózek jezdny do monitora 55\", z półką"]
[null,"Optyka laparoskopowa z soczewkami ze szkłą ED (2 szt.)"]
[41,"Śr. min. 10 mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5 - 11 mm"]
[42,"Kąt patrzenia 30°, pole widzenia min. 85°"]
[43,"Długość robocza max. 320 mm"]
[44,"Autoklawowalna"]
[45,"Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery"]
[46,"Na wyposażeniu tacka do sterylizacji optyki"]
[null,"Optyka laparoskopowa z soczewkami ze szkła ED (2 szt.)"]
[47,"Optyka laparoskopowa z soczewkami Extra Low Dispertion (szkło ED)"]
[48,"Śr. min. 10 mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5 - 11 mm"]
[49,"Kąt patrzenia 0°, pole widzenia min. 88°"]
[50,"Długośc robocza max. 320 mm"]
[51,"Autoklawowalna"]
[52,"Standardowe przyłącze okularowe do głowicy kamery"]
[53,"Na wyposażeniu tacka do sterylizacji"]
[null,"Światłowód we wzmocnionej, nieprzezroczystej osłonie                                                                                                                                                                                                                                                                            (4 szt.)"]
[54,"Śr. wiązki 2,8 mm; średnica zewnętrzna max 7 mm"]
[55,"Długość min. 3 m; waga max. 240 g"]
[null,"Insuflator wysokoprzepływowy z funkcją automatycznego oddymiania w połączeniu z kompatybilną diatermią elektrochirurgiczną"]
[56,"Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min."]
[57,"Automatyczna funkcja oddymiania pola operacyjnego za pomocą osobnego drenu"]
[58,"Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia."]
[59,"Wskaźnik słupkowy objętości zużytego gazu"]
[60,"Wskaźnik numeryczny dla zadanej wartości ciśnienia w mmHg"]
[61,"Wskaźniki numeryczne i słupkowe dla wartości aktualnego ciśnienia w mmHg oraz przepływu l/min."]
[62,"Wyposażony w moduł komunikacyjny umożliwiający komunikację urządzenia z centralnym systemem sterowania urządzeniami endoskopowymi bloku operacyjnego"]
[63,"3 tryby przepływu"]
[64,"Możliwość jednoczesnego podłączenia 1 lub 2 butli z CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2"]
[65,"Możliwość komunikacji z generatorem elektrochirurgicznym w celu aktywacji procesu oddymiania pola operacyjnego"]
[66,"Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zaslinia CO2 z butli na instalację ścienną"]
[67,"Na wyposażeniu urządzenia: autoklawowalne niskociśnieniowe dreny do insuflacji - 4 szt.; dreny do oddymiania - 4 szt.; przewód do podłączenia CO2 - 1 szt.; podgrzewacz gazu - 1 szt.; dreny do podgrzewacza gazu - 4 szt.; przewód komunikacyjny do diatermii elektrochirurgicznej - 2 szt."]
[null,"Pompa płucząca do laparoskopii rolkowa, min. 1,5 l/min,min. 380 mmHg"]
[68,"Na wyposażeniu: wielorazowy dren do 2 worków - 4 szt."]
[null,"Wózek do zestawu urządzeń endoskopowych"]
[69,"Centralne ramię do mocowania monitora z przyłączem VESA"]
[70,"Cztery koła, w tym dwa z blokadą"]
[71,"Cztery półki na urządzenia"]
[72,"Wyposażona w zamykaną szufladę"]
[73,"Uchwyt głowicy kamery"]
[74,"Uchwyt butli CO2"]
[75,"Wysięgnik na płyny infuzyjne"]
[76,"Zamykany panel tylny"]
[null,"Nagrywarka medyczna HD"]
[77,"Wyposażona w: wyświetlacz LCD 2,5\", wewnętrzny dysk twardy min. 250 GB, w przenośną pamięć USB 4GB"]
[null,"Generator elektrochirurgiczny współpracujący z narzędziami mono- i bipolarnymi laparoskopowymi oraz do chirurgii klasycznej (otwartej)"]
[78,"Generator wyposażony w panel dotykowy LCD, zapewniające dostęp do menu urządzenia oraz ustawienie parametrów pracy"]
[79,"Możliwość zapisu parametrów pracy dla różnych użytkowników i procedur"]
[80,"Graficzne i dźwiękowe komunikaty ostrzegające"]
[81,"Odrębna regulacja nastawień koagulacji mono/bipolarnej i cięcia monopolarnego"]
[82,"Moc cięcia monopolarnego 300W; Moc koagulacji monopolarnej 200W; Moc koagulacji bipolarnej 120W; Koagulacja typu spray 120W"]
[83,"Stan pracy generatora sygnalizowany akustycznie z możliwością płynnej regulacji natężenia dźwięku"]
[84,"Włącznik nożny aktywujący pracę generatora elektrochirurgucznego oraz funkcję oddymiania pola operacyjnego"]
[85,"Gniazdo do podłączenia elektrody biernej. System monitorowania poprawnego przylegania jednorazowej, dwudzielnej płytki pacjenta."]
[86,"Możliwość: aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, ustawienia parametrów pracy dla min. 10 użytkowników, podłączenia 2 instrumentów monopolarnych, 1 instrumentu bipolarnego oraz gniazdo z funkcją rozpoznawania narzędzia"]
[87,"Kompatybilny z systemem automatycznego oddymiania pola operacyjnego w laparoskopii"]
[88,"Możliwość podłączenia zaawansowanych narzędzi bipolarnych z funkcją zamykania naczyń krwionośnych i przecinania"]
[89,"Na wyposażeniu generatora: przewód do elektrody biernej - 2 szt.; włącznik nożny 2 przyciskowy - 1 szt.; włącznik nożny 1 przyciskowy - 1 szt.; przewód komunikacyjny - 1 szt.; przetwornik piezoelektryczno bipolarny - 1 szt.; wózek aparaturowy - 1 szt.; elementy montażowe - 1 kpl."]
[null,"Akcesoria do laparoskopii"]
[90,"Kleszczyki chwytające typu Babcok, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 31mm, rączka z zamkiem, trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szybkozłącza (1 szt.)"]
[91,"Kleszczki preparacyjne typu Maryland, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 18mm, zakrzywione, rączka bez zamka, trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szybkozłącza (1 szt.)"]
[92,"Kleszczki do zsuwania węzłów, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 22mm,  rączka bez zamka, trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szybkozłącza (1 szt.)"]
[93,"Nożyczki typu Matzenbaum, monopolarne, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki tnącej 19mm,  rączka bez zamka, trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szybkozłącza (2 szt.)"]
[94,"Kleszczki preparacyjne typu Maryland, monopolarne, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 19mm, rączka bez zamka, trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szybkozłącza (2 szt.)"]
[95,"Kleszczki chwytające typu Johan, monopolarne, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 24mm, rączka bez zamka, trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szybkozłącza (2 szt.)"]
[96,"Kleszczki chwytające typu Johan, jedna bransza ruchoma, średnica 5mm, długość 330mm, długość ramion końcówki chwytającej 24mm, rączka bez zamka, trzyczęściowe - wkład, rączka, tubus; składane na zasadzie szybkozłącza (2 szt.)"]
[97,"Elektroda hakowa śr. 5mm, długość min. 330mm (1 szt.)"]
[98,"Imadło laparoskopowe proste, średnica 5mm, długość min.330mm, dwuczęściowe: rękojeść + wkład, rękojeść w linii narzędzia (1 szt.)"]
[99,"Uchwyt do tuby ssąco płuczącej, z kanałem ssącym o śr. min. 5mm z wkładem do uchwytu (4 szt.)"]
[100,"Tuba ssąco płucząca o średnicy min. 5mm, długość robocza min. 360mm, z otworami na końcu (4 szt.)"]
[101,"Tuba ssąco płucząca o średnicy min. 5mm i długości min. 360mm, ze złączem do koagulacji monopolarnej (1 szt.)"]
[102,"Tuba trokara max.  5,5x80mm, nierozbieralna (za wyjątkiem uszczelek), zaworem do insuflacji, kaniula gładka, wewnętrzna uszczelka silikonowa (8 szt.)"]
[103,"Ostrze trokara trójgraniaste, długość robocza max.  80mm (4 szt.)"]
[104,"Kontener do sterylizacji w autoklawie narzędzi laparoskopowych (2 szt.)"]
[null,"Warunki gwarancji / serwisu"]
[105,"Czas naprawy liczony od dnia przyjęcia sprzętu w siedzibie serwisu:                                                                                                                                                                                                                                                          - 5 dni roboczych w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce,                                                                                                                                                                                                                          - 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Wykonawca ma obowiązek załączenia do oferty, w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski oryginalnych prospektów/folderów producenta lub wszystkich innych dokumentów potwierdzających spełnienie parametrów granicznych/ odcinających. W przypadku, gdy Wykonawca nie ma możliwości potwierdzenia parametru granicznego/ odcinającego poprzez oryginalny prospekt/folder itp.,  Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia producenta  oferowanego sprzętu  lub jego upoważnionego przedstawiciela potwierdzającego parametry graniczne/odcinające."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw laparoskopowy  –  jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletnyi będzie  gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":7},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[8,0,8,10],[14,1,14,7],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/046/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6. Zestawy do pomp objętościowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena  jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (poz. 6 x poz.7)                    ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw standardowy do podaży leków i płynów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                -  kompatybilne z pompami firmy Medima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15µm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - zawór rolkowy oraz zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy;                                                                                                                                                                                                                                         - zestaw nie zawierający DEHP oraz lateksu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - długość zestawu 270 cm                                                                                                                                                                                                  ",null,null,"szt.",400]
[2,"Zestaw w kolorze bursztynowym do podaży leków światłoczułych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                -  kompatybilne z pompami firmy Medima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 15µm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - zawór rolkowy oraz zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy;                                                                                                                                                                                                                                         - zestaw nie zawierający DEHP oraz lateksu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - długość zestawu 270 cm                                                                                                                                                                                                  ",null,null,"szt.",200]
[3,"Zestaw do podaży krwi i preparatów krwiotwórczych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                -  kompatybilne z pompami firmy Medima:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                - komora kroplowa 20 kropli/ml, filtr 200µm;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          - zawór rolkowy oraz zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy;                                                                                                                                                                                                                                         - zestaw nie zawierający DEHP oraz lateksu;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   - długość zestawu 270 cm                                                                                                                                                                                                  ",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]