{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":60,"n_cols":14,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,13,16,13],[12,1,13,1],[14,1,16,1],[39,0,39,10],[17,0,17,8],[59,11,59,12],[52,0,52,10],[48,0,48,7],[46,11,48,11],[46,12,48,12],[50,0,50,11],[47,1,47,3],[5,0,5,2],[8,0,8,2],[41,0,41,3],[41,4,41,7],[40,0,40,3],[43,0,43,10],[34,0,34,9],[42,0,42,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2018",{"$nulls":10},"Załącznik nr 1A do SIWZ"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[{"$nulls":5},"    Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Część podstawowa"]
[]
["Lp.","Grupy aparatów","Nazwa aparatu","Typ","Producent","Data produkcji","Ilość urządzeń","Ilość  przeglądów w ciągu 36 miesięcy","Cena jednostkowa netto (za 1 przegląd)","Wartość netto (poz. 8 x poz. 9)","Stawka podatku od towarów                 i usług VAT  ","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)  ","Lokalizacja","K2 –Udzielenie rabatu na części od cen katalogowych – 10%                                      powyżej 7% - 10 pkt      \n1% -7%  – 5 pkt\nbrak rabatu - 0 pkt  \n"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16]
[1,"Grupa A","Tomograf komputerowy16 rzędowy","Somatom EMOTION","Siemens",2009,1,5,{"$nulls":4},"Pracownia Tomografii Komputerowej","wysokość rabatu: ……… %"]
[2,null,"Kardioangiograf","Artis ZeeCeiling","Siemens",2011,1,5,{"$nulls":4},"Pracownia Radiologii Zabiegowej"]
[3,"Grupa B","Postprocesingowa stacja opisowa do Tomografu","Syngo MMWP","Siemens",2009,1,2,{"$nulls":4},"Pracownia Tomografii Komputerowej"]
[4,null,"Aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii","Luminos dRF","Siemens",2009,1,2,{"$nulls":4},"Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii"]
[5,null,"Aparat USG","ACUSON Antares","Siemens",2006,1,3,{"$nulls":4},"Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii"]
["RAZEM"]
[]
["Zadania wykonywane w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego musza być zgodne z wymaganiami stawianymi przez producenta – Siemens."]
["·      Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego."]
["·      Kontrola występowania usterek zewnętrznych."]
["·      Inspekcja zużycia części."]
["·      Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła."]
["·      Smarowanie ruchomych części mechanicznych."]
["·      Sprawdzenie bezpieczeństwa elektrycznego."]
["·      Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego"]
["·      Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych."]
["·      Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy."]
["·      Dokumentacja przeglądów."]
["·      Sprawdzenie jakości obrazu."]
["·      Sprawdzenie wartości pomiarowych i aplikacyjnych aparatury z wykorzystaniem, w razie potrzeby, specjalistycznej aparatury pomiarowej i fantomów."]
["·      Przeprowadzenie czynności korygujących - ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych."]
[]
["Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na naprawy na okres 6 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania raportu serwisowego z wykonanego przeglądu/ naprawy. \n\n"]
[]
[]
[]
[]
["Część opcjonalna                                                                                                                                                                                                      "]
["Producent lampy RTG: ………………………."]
["Model lampy RTG:  ……………………………"]
["Rok produkcji lampy RTG: …………….……."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary  ","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)","Lokalizacja"]
[1,"Lampa RTG DURA 422-MV producent: Siemens lub równoważna",null,null,"szt.",1,{"$nulls":5},"Pracownia Tomografii Komputerowej"]
[2,"a)Montaż, uruchomienie, niezbędne kalibracje wiązki i dawki oraz wykonanie testów pomiarów parametrów jakości obrazowania aparatu zgodnie z  aktualnie obowiązującymi normami dotyczącymi serwisowania sprzętu medycznego oraz procedurą wymiany lampy zatwierdzoną przez producenta urządzenia.  Wykonawca zapewni realizację przedmiotu zamówienia z najwyższą starannością, przy pomocy osób posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje.                                          \n\nb)Wykonanie testów specjalistycznych  w siedzibie zamawiającego musi być zgodne z Ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. nr 107, poz. 679, z późn. zm.) oraz Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. dotyczącą wyrobów medycznych (Dz. U. UE L z 1993r. nr 169, poz. 1, z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013r., poz. 1015, z późń. zm.), Wykonawca zapewni realizację przedmiotu umowy z najwyższą starannością, przy pomocy osób posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz akredytację PCA.                                    Czynności opisane w punktach a) i b)  zostaną wykonane w ciągu 7 dni roboczych u Zamawiającego od daty zgłoszenia.\n\n",null,null,"szt. ",1]
["RAZEM"]
[]
["Zamawiający w ramach prawa opcji zastrzega możliwość wymiany lampy RTG w tomografie komputerowym Somatom Emotion. Zamówienie opcjonalne może zostać zrealizowane w okresie obowiązywania umowy. Dostarczona lampa powinna być fabrycznie nowa, nierekondycjonowana, oryginalna w oryginalnym opakowaniu (zamawiający nie dopuszcza zamiennika ani elementu regenerowanego, rekondycjonowanego lub używanego)."]
[]
["Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakości na lampę RTG oraz elementy użyte przy wymianie lampy na okres 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia zakończenia pozytywnie testów specjalistycznych.       \n"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………\npodpis i imienna pieczątka   \nosoby uprawnionej do reprezentowania firmy  \n"]