Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/18/07

Załącznik 1.1.

AUTOMATYCZNY SEKWENATOR KAPILARNY

Z OPROGRAMOWANIEM I WYPOSAŻENIEM

PARAMETRY GRANICZNE/ ODCINAJĄCE

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Wartość oferowana/Opis spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
|  | System do analizy kwasów nukleinowych w oparciu o analizę sekwencji, długości fragmentów DNA oraz analizę w czasie rzeczywistym | TAK/NIE |  |  |
|  | System zintegrowany i zoptymalizowany, od jednego producenta | TAK/NIE |  |  |
|  | Fabrycznie nowy, 16-kapilarny aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiający sekwencjonowanie i analizę długości fragmentów DNA | TAK/NIE |  |  |
|  | Dokładność odczytu przy sekwencjonowaniu min. ≥ 98.5% | TAK/NIE |  |  |
|  | Odchylenie standardowe przy dokładności określenia długości fragmentu DNA co do jednej zasady: 99,99%. | TAK/NIE |  |  |
|  | Automatyczny podajnik na 96-próbek z odpowiednim wyposażeniem | #### TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy aparatu o automatyczny podajnik na 384 próbki z odpowiednim wyposażeniem | #### TAK/NIE |  |  |
|  | System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera argonowego oraz filtrów wirtualnych | #### TAK/NIE |  |  |
|  | Zapewnienie równoczesnej detekcji, co najmniej 5 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze przechodzącej przez grzane okno detekcji | #### TAK/NIE |  |  |
|  | Stacja robocza z oprogramowaniem do analizy fragmentów umożliwiającA wykorzystanie komercyjnych zestawów do identyfikacji osobniczej, stanowiąca integralną część systemu | #### TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość wykonania na jednej płytce analizy sekwencji i długości fragmentów DNA w jednym cyklu roboczym analizatora | #### TAK/NIE |  |  |
|  | Automatyczne podawanie polimeru do kapilar z pojemnika wielokrotnego użytku | #### TAK/NIE |  |  |
|  | Zastosowanie kapilar o różnej długości; bardzo krótkich do analizy polimorfizmu pojedynczego nukleotydu, średniej długości do analizy długości fragmentów oraz sekwencjonowania, długich do analizy sekwencji długich matryc powyżej 950 pz | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość stosowania wielu różnych zestawów do sekwencjonowania (do matryc krótkich, do matryc długich, matryc bogatych w pary GT, matryc bogatych w pary AT), w tym również zestawów innego producenta niż producent oferowanego aparatu | TAK/NIE |  |  |
|  | Minimalne wymagania dla komputera obsługującego analizator genetyczny: procesor Pentium IV, 3 GHz, RAM 1GB, HDD min. 250GB, rejestracja na nośnikach wielokrotnych DVD i CD, system operacyjny Windows XP Professional, monitor LCD 17” | TAK/NIE |  |  |
|  | Oprogramowanie konieczne do sterowania urządzeniem, kolekcji i archiwizacji danych | TAK/NIE |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające: analizę sekwencji DNA, wykrywanie mutacji, oznaczenie heterozygotyczności, długości fragmentów DNA, analizę AFLP, LOH. | TAK/NIE |  |  |
|  | Różne rodzaje medium separacyjnego (polimer) stosowanego w zależności od aplikacji w tym również polimeru uniwersalnego | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość monitorowania przez autoryzowany serwis poprawności pracy aparatu poprzez dostęp on-line | TAK/NIE |  |  |
|  | Zestaw odczynników i akcesoriów do przeprowadzenia instalacji i szkolenia obsługi analizatora genetycznego | TAK/NIE |  |  |
|  | Fabrycznie nowy aparat do amplifikacji kwasów nukleinowych z blokiem grzejnym 96 dołkowym, oparty na elementach Peltier’a na probówki 0,2 ml, umożliwiający wykorzystanie płytek 96-probówkowych, pasków 8-probówkowych i pojedynczych probówek optycznych | TAK/NIE |  |  |
|  | Jednoczesny pomiar sygnału z 96 próbek w bloku | TAK/NIE |  |  |
|  | Kamera CCD do rejestracji obrazu fluorescencyjnego | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość detekcji w minimum 5 kanałach | TAK/NIE |  |  |
|  | System z możliwością detekcji co najmniej 7 wymienionych fluorochromów : FAM,SYBR Green I, VIC, JOE,NED,TAMRA,ROX, Cy3, Cy5, Texas Red | TAK/NIE |  |  |
|  | Lampa halogenowa lub laser jako źródło światła do wzbudzania fluorescencji z monitoringiem czasu pracy | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość stosowania szybkiego cyklingu | TAK/NIE |  |  |
|  | System po instalacji umożliwiający stosowanie innych barwników jako pasywną kontrolę fluorescencji | TAK/NIE |  |  |
|  | Szybkość grzania bloku: - 1 o C/sek - > niż 1o C/sek | TAK/NIE |  |  |
|  | Liniowa detekcja w zakresie co najmniej 9 rzędów wielkości (109) | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość wprowadzenia przez użytkownika do systemu optycznego innych barwników fluorescencyjnych niż te, na który aparat jest zoptymalizowany | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość stosowania uniwersalnego profilu termicznego dla wszystkich oferowanych odczynników umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu | TAK/NIE |  |  |
|  | Możliwość zastosowania gotowych, zoptymalizowanych zestawów, składających się z miksu dwóch primerów oraz dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujących w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie rożnych genów w trakcie jednego eksperymentu | TAK/NIE |  |  |
|  | System instalowany przez autoryzowany serwis producenta, umożliwiający po zainstalowaniu wykorzystanie wszystkich optycznych możliwości aparatu bez konieczności kalibracji przed eksperymentem | TAK/NIE |  |  |
|  | Jednostka sterująca dla systemu do detekcji kwasów nukleinowych w czasie rzeczywistym, w postaci komputera przenośnego w konfiguracji: Procesor minimum 1,4 GHz, RAM 512 MB, HDD 40 GB, karta grafiki 64 MB, Nagrywarka CD, oprogramowanie Windows XP | TAK/NIE |  |  |
|  | Oprogramowanie umożliwiające minimum: -zbieranie i przechowywanie danych; -projektowanie starterów i sond DNA pracujących w uniwersalnych warunkach reakcji umożliwiających jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu; - analizę, wyszukiwanie i unikanie cross-homologacji starterów i sond, analizę dimeryzacji primerów, projektowanie doświadczenia pod kątem stężenia składników reakcji; -wykreślenie krzywej dysocjacyjnej; -automatyczne wykreślenie krzywej standardowej; -oznaczenie ilościowe kwasów nukleinowych; -możliwość kontroli czystości fluorescencyjnej aparatu; -algorytm automatycznie kalkulujący w trakcie każdego cyklu PCR udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej | TAK/NIE |  |  |
|  | Oprogramowanie do automatycznego obliczania relatywnej ekspresji genów do wielu próbek z przeprowadzonych eksperymentów dla minimum 500 próbek w tym samym czasie | TAK/NIE |  |  |
|  | Aparat do amplifikacji kwasów nukleinowych wyposażony w blok aluminiowy pokrywany złotem na 96 probówek 0.2 ml - pokrywa grzejna do pracy bezolejowej - dokładność w utrzymywaniu zadanej temperatury +/- 0.25 ºC - kontrola dokładności +/-0.1 ºC - jednorodność rozkładu temperatur w bloku-+/-0.5 ºC, 30 sekund po starcie programu, w 95 ºC - zakres temperatury 4.0-99.9 º C - maksymalna szybkość grzania i chłodzenia 5 ºC/sek - wbudowany program autodiagnostyki - kalkulator temperatury topnienia starterów - system auto-restartu w przypadku przerwy w zasilaniu, opcja umożliwiająca pracę w zakresie analizowanej objętości - możliwość nastawienia aparatu na reakcje między 5 a 50 μl - możliwość zapamiętania metod - przynajmniej100 - wyświetlacz LCD - wyposażony w porty PCMCIA spełniający RS485 - system spełniający standardy kalibracyjne NIST (National Institute of Standards and Technology) | TAK/NIE |  |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 dla producenta lub równoważny | TAK/NIE |  |  |
|  | Deklaracje zgodności i/lub CE na dostarczane urządzenia | TAK/NIE |  |  |
|  | Dostarczenie licencji do używania techniki PCR | TAK/NIE |  |  |
|  | System instalowany przez autoryzowany serwis, który ma siedzibę w Polsce | TAK/NIE |  |  |
|  | Szkolenie użytkownika wliczone w cenę | TAK/NIE |  |  |
|  | Co najmniej 24 miesięczny termin gwarancji na oferowany system | TAK/NIE |  |  |

*  Niepotrzebne skreślić.

Powyższe parametry / warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z ww. wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA: Brak opisu w kolumnie 4 " Wartość oferowana/ opis  spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

……………………………………………………

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do

reprezentowania firmy