# Załącznik nr 1

# ...............................

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

## Przedmiot zamówienia: Inkubator (CO2) do hodowli komórkowej z 			      	      płaszczem powietrznym i kontrolą parametrów

Zadanie nr 1					Zał. nr …… do umowy nr …...............……….

| Lp | Nazwa artykułu, producent, kraj pochodzenia | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

[pieczęć firmy]

## Przedmiot zamówienia: Inkubator (CO2) do hodowli komórkowej z 			      	      płaszczem powietrznym i kontrolą parametrów

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) dla ZADANIA NR 1

Typ .......................................				Producent .......................................................

| Lp. | ## Parametr | Wymagany parametr (warunek graniczny) | Odpowiedź Wykonawcy - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| # Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1. | System grzania | Płaszcz powietrzny |  |
| 2. | Pojemność komory | ok. 260 l +/- 10% |  |
| 3. | Zakres temperatury pracy | min od Tot+3oC do+55oC |  |
| 4. | Dokładność odczytu i regulacji temperatury / CO2 | 0,1oC / 0,1% |  |
| 5. | Sterowanie mikroprocesorowe, cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy / zadanych | Tak |  |
| 6. | Stabilność czasowa temperatury | min 0,1oC |  |
| 7. | Jednorodność przestrzenna temperatury | min 0,5oC |  |
| 8. | Poziom wilgotności względnej przy T = 37oC: - w trybie standardowym, - w trybie obniżonej wilgotności | - min - 95% RH - ok. 90% RH |  |
| 9. | Zakres regulacji CO2 | min 0 do 20% |  |
| 10. | Wysokostabilny czujnik pomiaru CO2 | Tak |  |
| 11. | Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania | Tak |  |
| 12. | Funkcja AUTO-START | Tak |  |
| 13. | Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami | Tak |  |
| # Wyposażenie |  |  |  |
| 14. | Minimum 3 półki | Tak |  |
| 15. | Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania | Tak |  |
| 16. | Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane ze śluzą 6-drzwiczkową redukującą zakłócenia warunków hodowli | Tak |  |
| 17. | Tryb sprzętowej dezynfekcji wnętrza komory roboczej bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej | Tak |  |
| 18. | Filtr HEPA w linii zasilania CO2 | Tak |  |
| 19. | Przepust rurowy w ścianie komory roboczej | Tak |  |
| 20. | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów | Tak |  |
| 21. | Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania | Tak |  |
| 22. | Niezbędne reduktory gazów w wyposażeniu | Tak |  |
| 23. | Tacki do załadunku materiału hodowlanego (4 szt.) | Tak |  |
| # Wymagania pozostałe |  |  |  |
| 25. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące, przed upływem okresu gwarancji walidacja inkubatora |  |
| 26. | Serwis | Autoryzowany przez Producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 27 | Instrukcja obsługi | W języku polskim – dostarczona wraz z towarem |  |
| 28. | Certyfikaty | - bezpieczeństwa (znak CE) - producenta (ISO 9001) - skuteczności dezynfekcji (niezależnego laboratorium atestacyjnego) Zamawiający dopuszcza załączenie świadectwa w języku angielskim. |  |
| 29. | Test instalacyjny z kontrolą koncentracji CO2 | Tak |  |

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. Oferta na urządzenie nie spełniające któregoś z powyższych parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# Załącznik nr 1

# ...............................

[pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

## Przedmiot zamówienia: Inkubator do hodowli komórkowych z filtrami 			      HEPA

Zadanie nr 2					Zał. nr …… do umowy nr …...............……….

| Lp | Nazwa artykułu, producent, kraj pochodzenia | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# ...............................

[pieczęć firmy]

## Przedmiot zamówienia: Inkubator do hodowli komórkowych z filtrami			      HEPA

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) dla ZADANIA NR 2

Typ .......................................				Producent .......................................................

| Lp. | ## Parametr | Wymagany parametr (warunek graniczny) | Odpowiedź Wykonawcy - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| # Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1. | System grzania | Płaszcz powietrzny |  |
| 2. | Pojemność komory | ok. 260 l +/- 10% |  |
| 3. | Zakres temperatury pracy | min od Tot+3oC do+55oC |  |
| 4. | Dokładność odczytu i regulacji temperatury / CO2 | 0,1oC / 0,1% |  |
| 5. | Sterowanie mikroprocesorowe, cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy / zadanych | Tak |  |
| 6. | Stabilność czasowa temperatury | min 0,1oC |  |
| 7. | Jednorodność przestrzenna temperatury | min 0,5oC |  |
| 8. | Poziom wilgotności względnej przy T = 37oC: - w trybie standardowym, - w trybie obniżonej wilgotności | - min - 95% RH - ok. 90% RH |  |
| 9. | Zakres regulacji CO2 | min 0 do 20% |  |
| 10. | Wysokostabilny czujnik pomiaru CO2 | Tak |  |
| 11. | Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania | Tak |  |
| 12. | Funkcja AUTO-START | Tak |  |
| 13. | Wnętrze i półki ze stali nierdzewnej z zaokrąglonymi narożnikami | Tak |  |
| # Wyposażenie |  |  |  |
| 14. | Minimum 3 półki | Tak |  |
| 15. | Bezstykowy czujnik poziomu wody układu nawilżania | Tak |  |
| 16. | Podwójne drzwi: zewnętrzne metalowe podgrzewane, wewnętrzne szklane ze śluzą 6-drzwiczkową redukującą zakłócenia warunków hodowli | Tak |  |
| 17. | Tryb sprzętowej dezynfekcji wnętrza komory roboczej bez konieczności demontażu głowicy pomiarowej | Tak |  |
| 18. | Filtr HEPA w linii zasilania CO2 | Tak |  |
| 19. | Przepust rurowy w ścianie komory roboczej | Tak |  |
| 20. | Optyczny i akustyczny alarm przekroczenia zadanych parametrów | Tak |  |
| 21. | Przyłącze komputerowe RS 232 oraz przyłącze do zewnętrznego systemu monitorowania | Tak |  |
| 22. | Niezbędne reduktory gazów w wyposażeniu | Tak |  |
| 23. | Tacki do załadunku materiału hodowlanego (4 szt.) | Tak |  |
| # Wymagania pozostałe |  |  |  |
| 25. | Gwarancja | Minimum 24 miesiące, przed upływem okresu gwarancji walidacja inkubatora |  |
| 26. | Serwis | Autoryzowany przez Producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 27 | Instrukcja obsługi | W języku polskim – dostarczona wraz z towarem |  |
| 28. | Certyfikaty | - bezpieczeństwa (znak CE) - producenta (ISO 9001) - skuteczności dezynfekcji (niezależnego laboratorium atestacyjnego) Zamawiający dopuszcza załączenie świadectwa w języku angielskim. |  |
| 29. | Test instalacyjny z kontrolą koncentracji CO2 | Tak |  |

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. Oferta na urządzenie nie spełniające któregoś z powyższych parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# Załącznik nr 1

# ...............................

# [pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

## Przedmiot zamówienia: Wirówka stołowa z chłodzeniem z rotorem 				       horyzontalnym

Zadanie nr 3					Zał. nr …… do umowy nr …...............……….

| Lp | Nazwa artykułu, producent, kraj pochodzenia | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka stołowa z chłodzeniem |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rotor horyzontalny |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# .................................

[pieczęć firmy]

## Przedmiot zamówienia: Wirówka stołowa z chłodzeniem z rotorem 				       horyzontalnym

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) dla ZADANIA NR 3

Typ .......................................				Producent .......................................................

| Lp. | ## Parametr | Wymagany parametr (warunek graniczny) | Odpowiedź Wykonawcy - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| # Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1. | Wirnik horyzontalny | 4000 obr./min |  |
| 2. | Możliwość użycia rotoru na mikropłytki | Tak |  |
| 3. | Możliwość programowania i odczytu prędkości (rpm) i przyspieszenia | Tak |  |
| 4. | Czas wirowania nastawny 30s – 99 min., wirowanie ciągłe oraz przycisk PULSE do bardzo krótkich odwirowań | Tak |  |
| 5. | Zakres Temperatury | Od -4 do 40 oC (przy +4 max. Prędkości) |  |
| 6. | Duże czytelne wyświetlacze cyfrowe parametrów wirowania | Tak |  |
| 7. | 5 programów wirowania | Tak |  |
| 8. | Informacja o wyświetlaczu o skończonym wirowaniu | Tak |  |
| 9. | 5 stopni rozpędzania i hamowania silnika | Tak |  |
| 10. | Blokada klapy podczas pracy, z możliwością awaryjnego otworzenia | Tak |  |
| 11. | Niski poziom hałasu | Tak |  |
| 12. | Rotor horyzontalny o pojemności 6 mikropłytek lub 2 blokady deep - well | Tak |  |

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. Oferta na urządzenie nie spełniające któregoś z powyższych parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# Załącznik nr 1

# ...............................

# [pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

## Przedmiot zamówienia: Łaźnia wodna z wytrząsarką

Zadanie nr 4					Zał. nr …… do umowy nr …...............……….

| Lp | Nazwa artykułu, producent, kraj pochodzenia | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Łaźnia wodna z wytrząsarką |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrywa |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# .................................

[pieczęć firmy]

## Przedmiot zamówienia: Łaźnia wodna z wytrząsarką

PARAMETRY GRANICZNE (ODCINAJĄCE) dla ZADANIA NR 4

Typ .......................................				Producent .......................................................

| Lp. | ## Parametr | Wymagany parametr (warunek graniczny) | Odpowiedź Wykonawcy - opis |
| --- | --- | --- | --- |
| # Wymagania techniczne |  |  |  |
| 1. | Zadawane temperatury | 30 – 70 0C |  |
| 2. | Wstrząsanie | 0 – 100 rpm |  |
| 3. | Powierzchnia tacki roboczej | 25 x 21 cm |  |
| 4. | Możliwość inkubacji płytki do badań typu ELISA w zanurzeniu do połowy wysokości | Tak |  |
| 5. | Wbudowany cyfrowy miernik temperatury | Tak |  |
| 6. | Pokrywa komory inkubacyjnej | Tak |  |

Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do ofert oryginalnym prospektem producenta. Zamawiający dopuszcza załączenie prospektów w języku angielskim, francuskim lub niemieckim. Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta. Oferta na urządzenie nie spełniające któregoś z powyższych parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

# Załącznik nr 1

# ...............................

# [pieczęć firmy]

## Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

## Przedmiot zamówienia: Pokrywa komory inkubacyjnej do łaźni wodnej z 			      wytrząsarką producenta MEMMERT model 				      WNB 14

Zadanie nr 5					Zał. nr …… do umowy nr …...............……….

| Lp | Nazwa artykułu, producent, kraj pochodzenia | Nr kat. | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT-u | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Pokrywa komory inkubacyjnej do łaźni wodnej z wytrząsarką - producenta MEMMERT model WNB 14 |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |