| ZADANIE NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment/rozmiar | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| 1. | rękaw 75mm | 600 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 2. | rękaw 100mm | 5600 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 3. | rękaw 150mm | 2600 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 4. | rękaw 200mm | 1200 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 5. | rękaw 250mm | 400 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 6. | rękaw 300mm | 1600 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 7. | rękaw 350mm | 1600 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 8. | rękaw 400mm | 1800 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 9. | rękaw 100mmx50mm | 2000 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 10. | rękaw 150mmx50mm | 1700 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 11. | rękaw 200mmx55mm | 1200 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 12. | rękaw 250mmx65mm | 800 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 13. | rękaw 400mmx80mm | 900 | mb |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Torebka 250mmx400mm | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Torebka 300mmx500mm | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Torebka 420mmx700mm | 500 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 3  poz. od  1 do 13

Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem S i Eo o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5  - oraz oprócz tego papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro, niezwilżalność wodą powyżej 40 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5]  i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:  przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość niewiększa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 150 – 190 OC, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%], wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5],  jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m, ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta

Dotyczy zadania nr 3 poz. od 14  do 16

Zgrzewalne torebki osłonowe, zabezpieczające wysterylizowane pakiety przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz kurzem, wilgocią i innymi zanieczyszczeniami. Wykonane z mocnej przeźroczystej folii.

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)