Załącznik 1.1.

ZADANIE  NR 1

ANALIZATOR KOAGULOLOGICZNY CEVERON ALPHA – Z WYPOSAŻENIEM

# PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE

| Lp. | ## Parametry wymagane | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | ## Parametry oferowane/ Opis spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabrycznie nowy, w pełni automatyczny, 4 kanałowy analizator koagulologiczny z wyposażeniem | TAK/NIE |  |
| 2. | Wyposażenie w filtry o długościach fal: 405, 540, 630, 740 nm oraz emiter fal UV (365 nm) | TAK/NIE |  |
| 3. | Możliwość równoczesnego wykonywania oznaczeń metodami: koagulacyjną, chromogenną, turbidymetryczną i fluorometryczną | TAK/NIE |  |
| 4. | System umożliwiający przeprowadzenie testu generacji trombiny (TGA) | ### TAK/NIE |  |
| 5. | W teście generacji trombiny możliwość obserwacji i kontroli pomiarów na ekranie monitora w czasie rzeczywistym | ### TAK/NIE |  |
| 6. | Automatyczne wyliczanie i przedstawianie następujących parametrów testu generacji trombiny: Lag Time (czas opóźnienia), Time to Peak (czas do osiągnięcia maksymalnego stężenia trombiny), Peak Thrombin (maksymalne stężenie trombiny), Velocity Index (tempo generacji trombiny), Area Under the Curve (obszar pod krzywą) | ### TAK/NIE |  |
| 7 | Notebook posiadający parametry: Procesor Intel Pentium IV lub równoważny, Procesor Cloc 1.8 Ghz; RAM: 1 GByte (lub więcej); HDD 20GB; Interfaces USB 1.1 lub 2.0; Monitor XGA (1024x768) Pixel | ### TAK/NIE |  |
| 8. | Software umożliwiający porównywanie krzywych kalibracyjnych | ### TAK/NIE |  |
| 9. | Software umożliwiający prowadzenie i monitorowanie kontroli jakości oraz statystyczną i graficzną analizę wyników | ### TAK/NIE |  |
| 10. | Nieograniczone możliwości archiwizacji wyników | TAK/NIE |  |
| 11. | System operacyjny – Windows® XP , | TAK/NIE |  |
| 12. | Automatyczna samokontrola aparatu | TAK/NIE |  |
| 13. | Ilość chłodzonych pozycji odczynnikowych: co najmniej 14, w tym 4 umożliwiające mieszanie odczynników | TAK/NIE |  |
| 14. | Możliwość wyboru ustawień pomiarowych i zakresów norm przez użytkownika | TAK/NIE |  |
| 15. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK/NIE |  |
| 16. | Deklaracja zgodności i/lub CE | TAK/NIE |  |
| 17. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski. | TAK/NIE |  |
| 18. | Szkolenia użytkownika wliczone w cenę | TAK/NIE |  |
| 19. | Zestaw startowy odczynników i akcesoriów | TAK/NIE |  |

* Niepotrzebne skreślić

Do oferty należy dołączyć folder ze zdjęciami.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w/ wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:  Brak opisu w kolumnie 4 ”  Parametry oferowane/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie

...............................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej     do reprezentowania firmy

Załącznik 1.1.

ZADANIE NR 2

APARAT DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW I GRZYBÓW – Z WYPOSAŻENIEM

PARAMETRY GRANICZNE/ ODCINAJĄCE

| Lp. | Parametr/warunek | Wymagana odpowiedź TAK/NIE* | Parametry oferowane/Opis spełnienia warunku (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Fabrycznie nowy, pełna automatyzacja wykonywanych badań: - napełnianie testów, - inkubacja, - odczyt wyników - usuwanie testów po zakończonym odczycie | TAK/NIE |  |
| 2 | Turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości. | TAK/NIE |  |
| 3 | Czytnik kodów kreskowych. | TAK/NIE |  |
| 4 | Specjalne urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakterii | TAK/NIE |  |
| 5 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii (S,I,R) | TAK/NIE |  |
| 6 | Graficzna wersja oprogramowania | TAK/NIE |  |
| 7 | Oddzielny program do kontroli jakości będący częścią systemu | TAK/NIE |  |
| 8 | Oprogramowanie w systemie WINDOWS | TAK/NIE |  |
| 9 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji | TAK/NIE |  |
| 10 | Średni czas identyfikacji dla większości drobnoustrojów (ok.80%) 6 godzin | TAK/NIE |  |
| 11 | Średni czas oznaczania lekowrażliwości dla większości drobnoustrojów 6 godzin. | TAK/NIE |  |
| 12 | System złożony z modułu inkubacyjno-pomiarowego, komputera z monitorem i drukarką oraz UPS. | TAK/NIE |  |
| 13 | Interpretacja wyników przez Zaawansowany System Expertowy przygotowany w oparciu o bazę wiedzy zawierającą dane ze światowych publikacji naukowych, inny niż system oparty o proste reguły oporności bakterii przedstawioną graficznie. | TAK/NIE |  |
| 14 | Alarmowanie o nietypowych wzorach oporności drobnoustrojów | TAK/NIE |  |
| 15 | Możliwość interpretacji wyników przez system ekspertowy z podaniem wskazówek terapeutycznych. | TAK/NIE |  |
| 16 | Możliwość manualnego wprowadzania danych demograficznych. | TAK/NIE |  |
| 17 | Zapewnienie bezpieczeństwa danych przez logowanie do systemu | TAK/NIE |  |
| 18 | Możliwość przechowywania wyników w systemie | TAK/NIE |  |
| 19 | Możliwość przechowywania danych na CD | TAK/NIE |  |
| 20 | Możliwość oznaczenia na oddzielnych testach testów identyfikacyjnych i lekowrażliwości. | TAK/NIE |  |
| 21 | W trakcie wykonywania oznaczeń aparat nie wymaga manualnego dodawania odczynników w celu pełnej identyfikacji i otrzymania wyniku końcowego. | TAK/NIE |  |
| 22 | Automatyczne napełnianie testów w systemie | TAK/NIE |  |
| 23 | Możliwość identyfikacji następujących drobnoustrojów: bakterii Gram-ujemnych, bakterii Gram-dodatnich, grzybów drożdżoidalnych | TAK/NIE |  |
| 24 | Możliwość oznaczenia lekowrażliwości: bakterii Gram-ujemnych, bakterii Gram-dodatnich w tym Streprococcus pneumoniae. | TAK/NIE |  |
| 25 | Możliwość identyfikacji mechanizmów oporności bakterii jak: MRSA, MRSE,HLAR,ESBL,VRE,GISA. | TAK/NIE |  |
| 26 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe oddzielnie pakowane. | TAK/NIE |  |
| 27 | Testy identyfikacyjne i antybiogramowe zaopatrzone w kody kreskowe | TAK/NIE |  |
| 28 | Testy całkowicie szczelne po napełnieniu | TAK/NIE |  |
| 29 | Brak udziału użytkownika przy napełnianiu testów | TAK/NIE |  |
| 30 | Testy automatycznie zamykane w systemie bez udziału użytkownika | TAK/NIE |  |
| 31 | Liczba miejsc pomiarowych w systemie - do 40. | TAK/NIE |  |
| 32 | Średni termin ważności testów: - minimum 6 miesięcy. | TAK/NIE |  |
| 33 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację. | TAK/NIE |  |
| 34 | Deklarację zgodności i/lub CE | TAK/NIE |  |
| 35 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (dotyczy sprzętu) | TAK/NIE |  |
| 36 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK/NIE |  |
| 37 | Szkolenie w siedzibie użytkownika wraz z pakietem startowym niezbędnym do wykonania identyfikacji i lekowrażliwości bakterii. | TAK/NIE |  |

*  Niepotrzebne skreślić

Do oferty należy dołączyć ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymaganymi wyżej parametrami technicznymi wyrobów.

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w/ wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

UWAGA:  Brak opisu w kolumnie  4  -”  Parametry oferowane/opis spełnienia warunku”

będzie traktowany jako brak danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

...............................................................................

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej     do reprezentowania firmy