Załącznik nr 1.1

[pieczęć firmy]

Parametry graniczne / odcinające

Mikroskop z komputerowym systemem do analizy cytogenetycznej wraz z wyposażeniem

| L.p. | Opis / Parametry | wymagania graniczne tak/nie* | parametr oferowany, o pis /wypełnia wykonawca/ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie epifluorescencyjne z palnikiem rtęciowym o mocy 100W z możliwością zamontowania sześciu bloków filtrowych, wbudowaną przysłoną pola i aperturową, filtry szare do redukcji natężenia fluorescencji, układ redukcji szumów. |  |  |
| 2 | Blok filtrów UV, wzbudzanie : 330-380nm, emisja powyżej 420 nm, Blok filtrów B, wzbudzanie : 450-490 nm, emisja powyżej 520 nm, Blok filtrów G, wzbudzanie : 510-560 nm, emisja powyżej 590 nm, |  |  |
| 3 | Rewolwerowy system zmiany filtrów do fluorescencji. Beznarzędziowa wymiana filtrów fluorescencyjnych. |  |  |
| 4 | Nasadka trinokularowa (dwuoczna+fototubus) – podział światła : 0/100 i 100/0. |  |  |
| 5 | Obiektyw Plan Fluor korygowany do nieskończoności o powiększeniu 20x apertura 0.5, odległość robocza 2,1 mm. |  |  |
| 6 | Obiektyw Plan Fluor korygowany do nieskończoności o powiększeniu 100x olejowy, apertura 1.30, odległość robocza 0.2 mm, olejek immersyjny bez fluorescencji własnej 50 ml. |  |  |
| 7 | Ergonomiczny statyw mikroskopu o budowie modułowej z wbudowanym soczewkowym oświetleniem halogenowym o mocy 100W zapewniającym równomierne oświetlenie w systemie matrycy mikrosoczewkowej. |  |  |
| 8 | Miska rewolwerowa 6-cio gniazdowa pochylana do wewnątrz statywu. |  |  |
| 9 | Stolik z uchwytami na dwa preparaty i z możliwością obrotu oraz pokrętłami ruchu w osiach XY z regulacją wysokości ich położenia i ciężkości ruchu. |  |  |
| 10 | Optyka w systemie korekcji do nieskończoności, okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia 22mm z możliwością zastosowania mikrometrów okularowych i z muszlami ocznymi i regulacją dioptryjną. |  |  |
| 11 | Pokrętła mikro/makro z regulacją ciężkości ruchu i blokadą górnego położenia, pokrętła stołu, ruchu mikro. |  |  |
| 12 | Przysłony pola i natężenia oświetlenia w zasięgu jednej dłoni bez konieczności jej przemieszczania. |  |  |
| 13 | Automatyczne wyszukiwanie metafaz – do 8-miu preparatów w jednym cyklu skanowania, szybkość skanowania : mniej niż 6,5 min na slajd (obszar 20 x 36 mm). |  |  |
| 14 | Analiza w czasie rzeczywistym obrazów o 256 poziomach szarości (gray-scale) |  |  |
| 15 | Szybki i dopasowywalny algorytm wyszukiwania metafaz. |  |  |
| 16 | Wiarygodne rozpoznawanie metafaz dzięki trzypoziomowej klasyfikacji statystycznej. |  |  |
| 17 | Trenowalne klasyfikatory |  |  |
| 18 | Algorytmy automatycznego ustawiania poziomu oświetlenia oraz ostrości obrazu |  |  |
| 19 | Monitorowanie i ocena znalezionych metafaz w galerii obrazów z możliwością interaktywnego oszacowania wyników |  |  |
| 20 | Graficzna prezentacja postępu skanowania |  |  |
| 21 | Zautomatyzowane protokołowanie wyników skanowania wraz z listami koordynat przystosowanymi do łatwej relokacji na innych mikroskopach |  |  |
| 22 | Ustawienia danych przypadku i dokumentacja wyników dopasowywalna do potrzeb klienta |  |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły |  |  |
| 24 | Licencja na oprogramowanie do wykonywania backupu (Nero Essentials 7, Suite1) |  |  |
| 25 | System mikrokomputerowy DELL Precision Workstation 390 lub równoważny o nie gorszych parametrach: - Procesor Intel Core2 Duo E6400 (2.13GHz, 2MB Cache,1066MHz FSB) - Pamięć 1 GB 533 MHz NonECC DDR2 SDRAM Dual-Channel - Chipset Intel® 975X Express - Karta graficzna 750W- 2xDVI - 128MB nVidia Quadro NVS 285 - Dysk twardy 160 GB SATA2 7200 RPM - Nagrywarka DVR-RAM OptiArc AD-7170S (SATA) - Stacja dysków 3,5" 1,44 MB - Obudowa Minitower - 8 złącz USB 2.0, (2 z przodu, 6 z tyłu) - Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa Gigabyte Ethernet - Klawiatura DELL USB Entry - System operacyjny Microsoft Windows® XP Professional SP2 - 3-przyciskowa mysz optyczna USB - Zestaw copy protection WIBU |  |  |
| 26 | Wysokiej jakości 19" monitor TFT |  |  |
| 27 | Karta ‘Gray level digitizer’ SyncroCL2 (M4+) lub równoważna o nie gorszych parametrach: - Rozdzielczość, (co najmniej) 1380 x 1030 pixeli - Dyskretyzacja sygnału video w czasie rzeczywistym - Synchroniczny odczyt pixeli - Magistrala PCI |  |  |
| 28 | Wysokiej rozdzielczości monochromatyczna kamera CCD JAI M4+ CL lub równoważna o nie gorszych parametrach: - Rozdzielczość, (co najmniej) 1380 x 1030 pixeli - 2/3" CCD, rozmiar pixela 6,45 µm x 6,45 µm - Stosunek sygnału do szumu >57dB - Interface danych CameraLink, 24 ramki/s przy pełnej rozdzielczości - Wyjście 10-bitowe - Prędkość migawki do 1/10000 s - Zestaw kabli oraz interface (PCI) dołączone do kamery |  |  |
| 29 | Stół skaningowy dla mikroskopu Pojemność 8 slajdów 3’’x 1’’ - Karta kontrolera stołu do sterowania silników krokowych w osiach X/Y stołu skaningowego, lub modułu zmieniacza slajdów Slide Feeder, lub dwóch kół filtrowych - Trackball do manualnego sterowania stołem - Slajd kalibracyjny - Zestaw kabli przyłączeniowych stołu skaningowego do karty |  |  |
| 30 | Laserowa drukarka kolorowa kompatybilna z systemem komputerowym |  |  |
| 31 | Płyty DVD-RAM Medium Maxwell 5x, 2 sztuki |  |  |
| 32 | DVD-RAM Pen – pisak do opisywania płyt DVD |  |  |
| 33 | Zestaw filtrów do korekty kontrastu światła przechodzącego: - Filtr przepustowy-pasmowy BG40 (<600 nm) - Filtr przepustowy-pasmowy VG9 (>400 nm) |  |  |
| 34 | Licencja na oprogramowanie do pobierania obrazu metafazy i analizy kariotypu zawierający funkcje: - Interaktywna i automatyczna korekta tła obrazu - Interaktywna i automatyczna separacja przylegających i pokrywających się chromosomów - Manualne i półautomatyczne zliczanie chromosomów - Powiększenie obrazu w widoku metafazy i kariotypu - Interaktywna i automatyczna klasyfikacja oparta na wbudowanych klasyfikatorach dla prążków G, Q i R - Dodatkowe pobieranie obrazu umożliwiające objęcie wszystkich chromosomów z rozległej metafazy w jednym kariotypie - Różnorodne funkcje do obróbki chromosomów: optymalizacja kontrastu, obrót, prostowanie, powiększanie, czyszczenie, redukcja, opcja ‘tnij i łącz’ (‘cut and join’) - Porównanie chromosomów z ideogramami o wielkości 400, 550 i 850 prążków (według ISCN) - Porównywanie wielu kariotypów - Logowanie i opcja undo dla każdego etapu obróbki metafazy i kariotypu - Opisy kariotypu i metafazy - Łatwe i elastyczne projektowanie formularzy wydruków - Zarządzanie i wyszukiwanie obrazów poprzez galerię obrazów - Eksport metafaz i kariogramów w formacie TIF, JPEG, BMP - Zintegrowana baza danych pacjentów z funkcją wyszukiwania - Interface w języku polskim Dokumentacja w języku angielskim i przewodnik użytkownika w języku polskim |  |  |
| 35 | Licencja na oprogramowanie do pobierania i przetwarzania obrazów fluorescencyjnych zawierająca funkcje: - Pobieranie obrazu w do 9-ciu kanałach barwnych ze zintegrowaną kontrolą mikroskopu dla mikroskopów motorycznych - Interaktywna i automatyczna kontrola czasu integracji dla każdego kanału barwnego - Wyświetlanie obrazu ‘live’ na ekranie komputera - Interaktywna i automatyczna korekta tła obrazu oraz ustawienia progu tła dla każdego kanału barwnego - Interaktywne i automatyczne dopasowywanie nałożenia kolorów (color registration) - Optymalizacja kontrastu dla interesującego obszaru (ROI) i dla całego obrazu - Funkcja maskowania (wewnątrz ROI / poza ROI) - Przejściowe i stałe powiększenie obrazu - Prezentacja pojedynczych kolorów, fałszywych kolorów, i poziomów szarości - Opcja pobierania obrazu w wielu płaszczyznach ostrości (focus stack) - Możliwość nanoszenia opisów - Funkcje pomiaru intensywności i cech morfometrycznych - Zarządzanie i wyszukiwanie obrazów poprzez galerię obrazów - Łatwe i elastyczne projektowanie formularzy wydruków - Eksport metafaz i kariogramów w formacie TIF, JPEG, BMP - Zintegrowana baza danych pacjentów z funkcją wyszukiwania - Modularne uaktualnienia - Interface w języku polskim Dokumentacja w języku angielskim i przewodnik użytkownika w języku polskim |  |  |
| 36 | Licencja na oprogramowanie do pobierania obrazu metafazy i analizy kariotypu zawierająca funkcje: Podstawowe - Układ ekranu zaprojektowany do maksymalnie efektywnej pracy - Nieograniczone opcja undo i pełna dokumentacja dla każdego kroku obróbki - Dopasowywalne zestawy parametrów dla różnorodnych typów eksperymentów - Pakiet łatwy do nauki i do zaadoptowania w stosowanym standardzie pracy - Interface w języku polskim Pobieranie obrazu - Pobieranie obrazu w świetle przechodzącym i we fluorescencji - Obraz ‘live’ na monitorze komputera - Automatyczne ustawianie kontrastu - Automatyczne ustawianie czasu integracji w trybie fluorescencyjnym - Pomiar jakości ostrości i pomoc przy ustawianiu ostrości Przetwarzanie i korekta obrazu - Interaktywna lub automatyczne korekta tła obrazu - Interaktywne lub automatyczne ustawianie progu obiektu - Filtr do polepszania prążków w chromosomach z ustawialnymi parametrami algorytmu przetwarzania obrazu - Ustawianie progu obiektu w obrębie regionów obrazu Separacja chromosomów - Interaktywna lub automatyczna separacja przylegających i pokrywających się chromosomów - Szybkie przełączanie pomiędzy trybami separacji (standardowy / nałożenia / separacja klastrów) - Kolorowe linie konturowe do zaznaczania obiektów - Funkcja „Sprawdź obiekty” do identyfikacji klastrów - Nieograniczona opcja undo dla każdego etapu separacji i usunięcia obiektu Kariotypowanie - Automatyczne przypisywanie chromosomów do klas kariotypu - Szybkie manualne klasyfikowanie chromosomów pozostałych po automatycznej klasyfikacji - Przesuwanie, zamiana, prostowanie, powiększanie / redukcja i obracanie chromosomów przy użyciu myszki - Funkcja gumki do czyszczenia chromosomów - Łatwe umieszczanie ideogramów ISCN (prążki 400, 550 i 850), oznaczeń prążków oraz kolorowych ideogramów - Funkcja ‘tnij i łącz’ (‘cut and join’) dla chromosomów i ideogramów Raportowanie / Dane pacjenta - Czytelne i ustawialne formularze danych przypadku i pacjenta - Możliwość wyszukiwania w bazie danych pacjentów po dowolnym polu - Łatwe i elastyczne projektowanie formularzy wydruków - Łącze do Microsoft Word Pozostałe - Manualne i półautomatyczne zliczanie chromosomów - Powiększenie obrazu w widoku metafazy i kariotypu - Dodatkowe pobieranie obrazu umożliwiające objęcie wszystkich chromosomów z rozległej metafazy w jednym kariotypie - Porównywanie wielu kariotypów - Zarządzanie i wyszukiwanie obrazów poprzez galerię obrazów - Eksport metafaz i kariogramów w formacie TIF, JPEG, BMP Dokumentacja w języku angielskim i przewodnik użytkownika w języku polskim |  |  |
| 37 | System mikrokomputerowy DELL OptiPlex GX740 MT lub równoważny o nie gorszych parametrach: - Procesor AMD AthlonTM 64 X2 Dual-Core 2.40 GHz, z 512KB x2 L2 Cache - Pamięć 512 MB 667 MHz NonECC DDR2 SDRAM - Chipset nVidia GeForce 6150 E - Karta graficzna nVidia GeForce 6150 LE (DVI & VGA) - Dysk twardy 80 GB SATA 3.0 GB/s, 7.200 RPM - Napęd DVD-RAM OptiArc AD-7071S - Stacja dysków 3,5" 1,44 MB - Obudowa Minitower - 8 złącz USB 2.0, (2 z przodu, 6 z tyłu) - Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa GB Ethernet - Klawiatura DELL USB Entry - System operacyjny Microsoft Windows® XP Professional - 3-przyciskowa mysz optyczna USB - zestaw copy protection WIBU |  |  |
| 38 | Wysokiej rozdzielczości monochromatyczna kamera cyfrowa CCD Jenoptik ProgResMF lub równoważna o nie gorszych parametrach: - Rozdzielczość, (co najmniej) 1360 x 1024 pixeli - rozmiar pixela 6,45 µm x 6,45 µm - 12 bitowa głębia próbkowania - Zakres dynamiczny > 1:2000 - Interface FireWire 400 |  |  |
| 39 | Mikroskop - Korpus ze zintegrowanym wyświetlaczem TFT, motorycznym napędem Z, 6-pozycyjnym motorycznym rewolwerowym reflektorem filtrów, motorycznie sterowanym oświetleniem ze złączem RS-232, uchwytem stołu i kondensora oraz płytą łącznika pod fototubus, zewnętrznie stabilizowanym zasilaniem 12V DC 100 W 100...240V AC/50...60Hz/230VA, kablem sieciowym - Sterowanie napędem Z po prawej stronie korpusu - Uniwersalny kondensor achromatyczny-aplanatic 0,9 H z frontalną soczewką przełączalną z prawej i lewej strony. Dla powiększeń x1.0 – x100, a = 1,4 mm - Uchwyt filtrów dla 3 filtrów d=32mm - Obudowa lampy 100 HAL z kolektorem - Lampa halogenowa 12V 100W - 7-pozycyjny rewolwerowy blok obiektywów HD 27 mot. - Video nasadka 60N-C 1" 1,0x - Binokular phototube 15°/25 Mat (100:0/0:100) pionowy obraz - Okular W-PL 10x/23 Br. foc - Osłona przeciwkurzowa L - Kabel USB |  |  |
| 40 | Zestaw obiektywów: - Obiektyw Plan-Apochromat 10x/0,45 M27 (a = 2,1 mm) - Obiektyw EC Plan-Neofluar 63x/1,25 Oil M27 (a = 0,1 mm) |  |  |
| 41 | Moduł fluorescencyjny: - Kostki filtrowe FL P&C (6 sztuk - puste) - Moduł zasilania dla HBO 100, 90...250V, 50...60Hz/265VA - Moduł oświetlenia fluorescencyjnego HBO 100 z mocowaniem lampy i kolektorem - Palnik rtęciowy HBO 103 W/2 - Tor światła fluorescencyjnego FL i HD - Zestaw nastawczy dla lamp HBO/XBO |  |  |
| 42 | Kompletny zestaw filtrów selektywnych dla DAPI z warstwą powierzchniową wysokiej jakości zawierający: wąskopasmowy filtr wzbudzeniowy X (D350/50), beamsplitter BS (400 DCLP) i wąskopasmowy filtr emisyjny M (D470/40) |  |  |
| 43 | Kompletny zestaw filtrów selektywnych dla FITC/SpectrumGreenTM z warstwą powierzchniową wysokiej jakości zawierający : wąskopasmowy filtr wzbudzeniowy X (HQ493/16), beamsplitter BS (Q507 LP) i wąskopasmowy filtr emisyjny M (HQ527/30) |  |  |
| 44 | Kompletny zestaw filtrów selektywnych dla Cy3TM/SpectrumOrangeTM z warstwą powierzchniową wysokiej jakości zawierający: wąskopasmowy filtr wzbudzeniowy X (D546/10), beamsplitter BS (560 DCLP) i wąskopasmowy filtr emisyjny M (D580/30) |  |  |
| 45 | Kompletny zestaw filtrów selektywnych dla Aqua |  |  |
| 46 | Łącznik pomiędzy kamerą a mikroskopem C-mount 0.63x do obiektywu mikroskopu 100 x |  |  |

*odpowiednie wpisać

Do oferty należy dołączyć katalog z numerami oraz zdjęcia

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy