Załącznik nr 1.1

[pieczęć firmy]

Parametry graniczne / odcinające

Mikroskop z komputerowym systemem do analizy cytogenetycznej wraz z wyposażeniem

| L.p. | Opis / Parametry | wymagania graniczne tak/nie* | parametr oferowany, opis /wypełnia wykonawca/ |
| --- | --- | --- | --- |
| I | MIKROSKOP |  |  |
| 1. | Ergonomiczny statyw mikroskopu z : - motoryczną osią Z (motoryczny fokus) - 6-cio pozycyjnym motorycznym rewolwerowym reflektorem filtrów (beznarzędziowa wymiana filtrów) - oświetleniem halogenowym o mocy 100W zapewniającym równomierne oświetlenie w systemie matrycy mikrosoczewkowej - zintegrowanym wyświetlaczem TFT |  |  |
| 2. | Binokular ergonomiczny z fototubusem, podział światła 100:0/0:100 |  |  |
| 3. | Okulary szerokopolowe o powiększeniu 10x i polu widzenia 22 mm z możliwością zastosowania mikrometrów okularowych i z muszlami ocznymi i regulacją dioptryjną |  |  |
| 4. | Rewolwerowa 7-mio gniazdowa miska obiektywów pochylana do wewnątrz statywu |  |  |
| 5. | Obiektywy: - Plan Apochromat 10x/0,45 a=2,1 mm - Plan NeoFluar 63x/1,25 oil a= 0.1 mm - Plan NeoFluar 100x/0,25 oil a= 0,19mm |  |  |
| 6. | Pokrętła mikro/makro z regulacją ciężkości ruchu i blokadą górnego położenia |  |  |
| 7. | Przesłony pola i natężenia oświetlenia w zasięgu jednej dłoni bez konieczności jej przemieszczania |  |  |
| II | MODUŁ FLOROSCENCYJNY |  |  |
| 9. | Urządzenie epifluorescencyjne z palnikiem rtęciowym o mocy 100W z możliwością zamontowania sześciu bloków filtrowych, wbudowaną przysłoną pola i aperturową, filtry szare do redukcji natężenia fluorescencji, układ redukcji szumów, automatyczny zestaw nastawczy dla lamp HBO/XBO (samocentrowanie), tor światła fluorescencyjnego FL i HD |  |  |
| 10. | Kompletny zestaw selektywnych filtrów wąskopasmowych dla: - DAPI - FITC /Spectrum Green - Cy3/ Spectrum Orange - Aqua - FITC + Orange + DAPI – filtr potrójny |  |  |
| III | STÓŁ SKANINGOWY DO AUTOMATYCZNEGO WYSZUKIWANIA METAFAZ - do 8 preparatów w jednym cyklu z preparatem kalibracyjnym - trackball do manualnego sterowania stołem |  |  |
| IV | PIERWSZY ZESTAW KOMPUTEROWY Z KAMERĄ |  |  |
| 11. | System mikrokomputerowy DELL Precision Workstation 390 lub równoważny o nie gorszych parametrach: - Procesor Intel Core2 Duo E6400 (2.13GHz, 2MB Cache,1066MHz FSB) - Pamięć 1 GB 533 MHz NonECC DDR2 SDRAM Dual-Channel - Chipset Intel® 975X Express - Karta graficzna 750W- 2xDVI - 128MB nVidia Quadro NVS 285 - Dysk twardy 160 GB SATA2 7200 RPM - Nagrywarka DVD-RAM OptiArc AD-7170S (SATA) - Stacja dysków 3,5" 1,44 MB - Obudowa Minitower - 8 złącz USB 2.0, (2 z przodu, 6 z tyłu) - Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa Gigabyte Ethernet - Klawiatura DELL USB Entry - System operacyjny Microsoft Windows® XP Professional SP2 - 3-przyciskowa mysz optyczna USB - Klucz sprzętowy - zestaw „copy protection” |  |  |
| 12. | Wysokiej jakości 19" MONITOR TFT |  |  |
| 13. | Karta ‘Gray level digitizer’ SyncroCL2 (M4+) lub równoważna o nie gorszych parametrach: - Rozdzielczość, (co najmniej) 1380 x 1030 pixeli - Dyskretyzacja sygnału video w czasie rzeczywistym - Synchroniczny odczyt pixeli - Magistrala PCI |  |  |
| 14. | Wysokiej rozdzielczości monochromatyczna kamera CCD lub równoważna o nie gorszych parametrach niż: - Rozdzielczość, (co najmniej) 1380 x 1030 pixeli - 2/3" CCD, rozmiar pixela 6,45 µm x 6,45 µm - Stosunek sygnału do szumu >57dB - Interface danych CameraLink, 24 ramki/s przy pełnej rozdzielczości - Wyjście 10-bitowe - Prędkość migawki do 1/10000 s - Zestaw kabli oraz interface (PCI) dołączone do kamery |  |  |
| 15. | Laserowa drukarka kolorowa kompatybilna z systemem komputerowym. |  |  |
| V | LICENCJE |  |  |
|  | LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE DO AUTOMATYCZNEGO WYSZUKIWANIA METAFAZ |  |  |
| 16. | - 8 preparatów jednorazowo, - zbieranie galerii obrazów - automatyczne zapamiętywanie pozycji każdej metafazy, z możliwością relokowania z galerii obrazów - funkcja „mark and find” do manualnego zapamiętywania pozycji metafaz i relokowania - oznaczanie indeksu mitotycznego - analiza w czasie rzeczywistym obrazów o 256 poziomach szarości (gray-scale) - szybki i dopasowywalny algorytm wyszukiwania metafaz - wiarygodne rozpoznawanie metafaz dzięki trzypoziomowej klasyfikacji statystycznej - trenowalne klasyfikatory - algorytmy automatycznego ustawiania poziomu oświetlenia oraz ostrości obrazu - monitorowanie i ocena znalezionych metafaz w galerii obrazów z możliwością interaktywnego oszacowania wyników - graficzna prezentacja postępu skanowania - zautomatyzowane protokołowanie wyników skanowania wraz z listami koordynat przystosowanymi do łatwej relokacji na innych mikroskopach - ustawienia danych przypadku i dokumentacja wyników dopasowywalna do potrzeb - moduł do automatycznego pobierania obrazu metafazy w wysokiej rozdzielczości (np. 63x) na podstawie uprzednio zapamiętanej pozycji metafazy - możliwość dołączenia modułu automatycznego zmieniacza preparatów o pojemności co najmniej 80 preparatów |  |  |
| 17. | LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE DO POBIERANIA OBRAZU METAFAZY I ANALIZY KARIOTYPU ZAWIERAJĄCA FUNKCJE: Podstawowe - Układ ekranu zaprojektowany do maksymalnie efektywnej pracy - Nieograniczone opcja undo i pełna dokumentacja dla każdego kroku obróbki - Dopasowywalne zestawy parametrów dla różnorodnych typów eksperymentów - Interface w języku polskim Pobieranie obrazu - Pobieranie obrazu w świetle przechodzącym, i we fluorescencji - Obraz ‘live’ na monitorze komputera - Automatyczne ustawianie kontrastu - Automatyczne ustawianie czasu integracji w trybie fluorescencyjnym - Pomiar jakości ostrości i pomoc przy ustawianiu ostrości Przetwarzanie i korekta obrazu - Interaktywna lub automatyczne korekta tła obrazu - Interaktywne lub automatyczne ustawianie progu obiektu - Filtr do polepszania prążków w chromosomach z ustawialnymi parametrami algorytmu przetwarzania obrazu - Ustawianie progu obiektu w obrębie regionów obrazu Separacja chromosomów - Interaktywna lub automatyczna separacja przylegających i pokrywających się chromosomów - Szybkie przełączanie pomiędzy trybami separacji (standardowy / nałożenia / separacja klastrów) - Kolorowe linie konturowe do zaznaczania obiektów - Funkcja „Sprawdź obiekty” do identyfikacji klastrów - Nieograniczona opcja undo dla każdego etapu separacji i usunięcia obiektu Kariotypowanie - Automatyczne przypisywanie chromosomów do klas kariotypu - Szybkie manualne klasyfikowanie chromosomów pozostałych po automatycznej klasyfikacji - Przesuwanie, zamiana, prostowanie, powiększanie / redukcja i obracanie chromosomów przy użyciu myszki - Funkcja gumki do czyszczenia chromosomów - Łatwe umieszczanie ideogramów ISCN (prążki 400, 550 i 850), oznaczeń prążków oraz kolorowych ideogramów - Funkcja ‘tnij i łącz’ (‘cut and join’) dla chromosomów i ideogramów Raportowanie / Dane pacjenta - Czytelne i ustawialne formularze danych przypadku i pacjenta - Możliwość wyszukiwania w bazie danych pacjentów po dowolnym polu - Łatwe i elastyczne projektowanie formularzy wydruków - Łącze do Microsoft Word Pozostałe - Manualne i półautomatyczne zliczanie chromosomów - Powiększenie obrazu w widoku metafazy i kariotypu - Dodatkowe pobieranie obrazu umożliwiające objęcie wszystkich chromosomów z rozległej metafazy w jednym kariotypie - Porównywanie wielu kariotypów - Zarządzanie i wyszukiwanie obrazów poprzez galerię obrazów - Eksport metafaz i kariogramów w formacie TIF, JPEG, BMP |  |  |
| 18. | LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE DO POBIERANIA I PRZETWARZANIA OBRAZÓW FLUORESCENCYJNYCH ZAWIERAJĄCA FUNKCJE: - Pobieranie obrazu w do 9-ciu kanałach barwnych ze zintegrowaną kontrolą mikroskopu dla mikroskopów motorycznych - Interaktywna i automatyczna kontrola czasu integracji dla każdego kanału barwnego - Wyświetlanie obrazu ‘live’ na ekranie komputera - Interaktywna i automatyczna korekta tła obrazu oraz ustawienia progu tła dla każdego kanału barwnego - Interaktywne i automatyczne dopasowywanie nałożenia kolorów (color registration) - Optymalizacja kontrastu dla interesującego obszaru (ROI) i dla całego obrazu - Funkcja maskowania (wewnątrz ROI / poza ROI) - Przejściowe i stałe powiększenie obrazu - Prezentacja pojedynczych kolorów, fałszywych kolorów, i poziomów szarości - Opcja pobierania obrazu w wielu płaszczyznach ostrości (focus stack) - Możliwość nanoszenia opisów - Funkcje pomiaru intensywności i cech morfometrycznych - Zarządzanie i wyszukiwanie obrazów poprzez galerię obrazów - Łatwe i elastyczne projektowanie formularzy wydruków - Eksport metafaz i kariogramów w formacie TIF, JPEG, BMP - Zintegrowana baza danych pacjentów z funkcją wyszukiwania - Modularne uaktualnienia - Interface w języku polskim |  |  |
| VI | DRUGI ZESTAW KOMPUTEROWY Z KAMERĄ |  |  |
| 19. | SYSTEM MIKROKOMPUTEROWY DELL OPTIPLEX GX740 MT lub równoważny o nie gorszych parametrach: - Procesor AMD AthlonTM 64 X2 Dual-Core 2.40 GHz, z 512KB x2 L2 Cache - Pamięć 512 MB 667 MHz NonECC DDR2 SDRAM - Chipset nVidia GeForce 6150 E - Karta graficzna nVidia GeForce 6150 LE (DVI & VGA) - Dysk twardy 80 GB SATA 3.0 GB/s, 7.200 RPM - Napęd DVD-RAM OptiArc AD-7071S - Stacja dysków 3,5" 1,44 MB - Obudowa Minitower - 8 złącz USB 2.0, (2 z przodu, 6 z tyłu) - Zintegrowana z płytą główną karta sieciowa GB Ethernet - Klawiatura DELL USB Entry - System operacyjny Microsoft Windows® XP Professional - 3-przyciskowa mysz optyczna USB - Klucz sprzętowy - zestaw „copy protection” |  |  |
| 20. | WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI MONOCHROMATYCZNA KAMERA CYFROWA CCD lub równoważna o nie gorszych parametrach niż : - Rozdzielczość, (co najmniej) 1360 x 1024 pixeli - rozmiar pixela 6,45 µm x 6,45 µm - 12 bitowa głębia próbkowania - Zakres dynamiczny > 1:2000 - Interface FireWire 400 |  |  |
| 21. | Wysokiej jakości 19” MONITOR TFT |  |  |
| 22. | LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE DO POBIERANIA OBRAZU METAFAZY I ANALIZY KARIOTYPU ZAWIERAJĄCA FUNKCJE : - Interaktywna i automatyczna korekta tła obrazu - Interaktywna i automatyczna separacja przylegających i pokrywających się chromosomów - Manualne i półautomatyczne zliczanie chromosomów - Powiększenie obrazu w widoku metafazy i kariotypu - Interaktywna i automatyczna klasyfikacja oparta na wbudowanych klasyfikatorach dla prążków G, Q i R - Dodatkowe pobieranie obrazu umożliwiające objęcie wszystkich chromosomów z rozległej metafazy w jednym kariotypie - Różnorodne funkcje do obróbki chromosomów: optymalizacja kontrastu, obrót, prostowanie, powiększanie, czyszczenie, redukcja, opcja ‘tnij i łącz’ (‘cut and join’) - Porównanie chromosomów z ideogramami o wielkości 400, 550 i 850 prążków (według ISCN) - Porównywanie wielu kariotypów - Logowanie i opcja undo dla każdego etapu obróbki metafazy i kariotypu - Opisy kariotypu i metafazy - Łatwe i elastyczne projektowanie formularzy wydruków - Zarządzanie i wyszukiwanie obrazów poprzez galerię obrazów - Eksport metafaz i kariogramów w formacie TIF, JPEG, BMP - Zintegrowana baza danych pacjentów z funkcją wyszukiwania - Interface w języku polskim |  |  |
| 23. | Łącznik pomiędzy kamerą a mikroskopem C-mount 0.63x do obiektywu mikroskopu 100 x |  |  |

*odpowiednie wpisać

Do oferty należy również dołączyć wymagane certyfikaty i autoryzację producenta.

Oferta na urządzenie niespełniające któregoś z powyższych parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona.

….……………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy