.

Warszawa, dnia. 09.06.2008 r

DZ/2215/27/76/08

WYKONAWCY

dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawców do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak

IHiT/P/27/08 na dostawę specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego

(Zadania 1 – 63)

W odpowiedzi na zapytania Wykonawców otrzymane do przetargu nieograniczonego znak IHiT/P/27/08 na dostawę specjalistycznrgo drobnego sprzętu medycznego (Zadania 1 – 63), Instytut Hematologii i Transfuzjologii uprzejmie wyjaśnia:

- Pytanie nr 1

Dotyczy  – zadania nr 2

1.1)   Czy Zamawiający dopuści, aby oferowane zestawy z precyzyjnym regulatorem pozwalały na

zmiany prędkości przepływu w zakresie do 350ml/godz i były przeznaczone również do

wlewów lipidów? W znacznym stopniu zwiększy obszar możliwych zastosowań zestawu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza, aby oferowane zestawy z precyzyjnym regulatorem pozwalały na

zmiany prędkości przepływu w zakresie do 350ml/godz i były przeznaczone również do

wlewów lipidów.

1.2)   Czy Zamawiający dopuści do przetargu regulatory obsługiwane oburącz, co zgodnie z

ogólnie przyjętymi standardami jest rozwiązaniem bezpieczniejszym, ponieważ nie pozwala na

przypadkową zmianę nastaw przyrządu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza do przetargu regulatorów obsługiwanych oburącz.

Jednocześnie Zamawiający utrzymuje opis zgodny z SIWZ – obsługiwane jedną ręką.

1.3)   Czy Zamawiający dopuści do przetargu zestawy wyposażone w port do dodatkowych

wstrzyknięć nie zawierający elementów lateksowych, co minimalizuje ryzyko powstania

niepożądanych reakcji organizmu pacjenta?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza do przetargu zestawy wyposażone w port do dodatkowych

wstrzyknięć nie zawierający elementów lateksowych.

- Pytanie nr 2

Dotyczy  – zadania nr 13 poz. 2

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurek intubacyjnych zbrojonych wykonanych z

termoplastycznego PCV, gdyż takie właśnie są oferowane z mankietem SoftSeal?

W związku z tym, że nie istnieją rurki intubacyjne wykonane ze 100 % silikonu, posiadające

mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu

i balonik kontrolny zawierający nazwę producenta, średnicę rurki i mankietu czy nie zaszła

pomyłka i parametry poz. 1, 2, 3 nie odnoszą się tylko do pozycji 1 i 2.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rurek intubacyjnych zbrojonych wykonanych z

termoplastycznego PCV z mankietem SoftSeal.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że parametry  poz. 1, 2, 3 odnoszą się tylko do pozycji

1 i  2.

- Pytanie nr 3

Dotyczy  – zadania nr 16

3.1)    Czy filtr ma posiadać oznaczenie kierunku przepływu gazu na obudowie?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

3.2)    Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie filtra o przestrzeni martwej 43 ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 4

Dotyczy  – zadania nr 15 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści odpowiednio w poz. 1-9 dreny w rozmiarach 18Ch, 21Ch, 24Ch,

28Ch, 30Ch, 33Ch, 36Ch zamiast wymaganych spełniające wszystkie pozostałe wymogi

specyfikacji?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 5

Dotyczy zadania nr 32 poz. 1.1 i 1.2

Czy Zamawiający wymaga zestawu do znieczuleń podpajęczynówkowych „Midi”, w którego

skład wchodzi: igła podpajęczynówkowa Pencil Point, prowadnica, igła śródskórna 25G, igła

podskórna 22G, strzykawka Luer 3 ml, strzykawka Luer 5 ml i filtr słomkowy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 6

Dotyczy zadania nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat do infuzji grawitacyjnych o długości 226 cm i skali w

kształcie walca, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na aparat do infuzji grawitacyjnych o długości

226 cm. Pozostałe parametry pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.

- Pytanie nr 7

Dotyczy zadania nr 43

7.1)   Czy cały aparat włącznie z rezerwuarem tlenu, ma nadawać się do sterylizacji w autoklawie w

temperaturze 134ºC, co świadczy o wysokiej jakości zastosowanych materiałów?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

7.2)   Czy aparat ma być wyposażony w pasek zabezpieczający przed wypadaniem aparatu z ręki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

7.3)   Czy maski mają posiadać dmuchane mankiety uszczelniające zapewniające szczelne

przyleganie masek do twarzy?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 8

Dotyczy zadania nr 40

8,1)	Czy maski mają być jedno, czy wielorazowego użytku?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty na maski wielorazowego użytku.

8,2)	Czy maski mają posiadać pompowane mankiety uszczelniające?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 9

Dotyczy zadania nr 8

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe o następujących wymiarach:

Nr 2-8 cm, Nr 3-9 cm, Nr 4-10 cm.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr10

Dotyczy zadania nr 9

Czy Zamawiający dopuści maskę anestetyczną mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 11

Dotyczy zadania nr 40

Czy Zamawiający oczekuje masek anestetycznych jednorazowych z dmuchanym kołnierzem?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty na maski wielorazowego użytku.

- Pytanie nr 12

Dotyczy zadania nr 52

Czy Zamawiający wymaga worka oddechowego jedno czy wielorazowego użytku?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty na worek oddechowy jednorazowego użytku.

- Pytanie nr 13

Dotyczy zadania nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby port do pobierania próbek był bezigłowy, co minimalizuje

ryzyko przypadkowego zakłucia personelu?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga aby port do pobierania próbek był bezigłowy.

- Pytanie nr 14

14.1) Dotyczy zadania nr 13 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga znacznika głębokości nad mankietem wokół rurki w postaci

grubego ringu o szerokości 1 cm? Odstąpić od wymogu badań klinicznych nt. obniżonej

przenikalności  dla podtlenku azotu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na rurki intubacyjne ze znacznikiem głębokości nad

mankietem wokół rurki w postaci grubego ringu o szerokości 1 cm.

Pozostałe parametry pozostają bez zmian, zgodnie z SIWZ.

14.2) Dotyczy zadania nr 13 poz. 3, 4, 5 i 6

Wyłączyć do oddzielnego pakietu.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 15

Dotyczy zadania nr 16

Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości zalegania 36 ml?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 16

Dotyczy zadania nr 25

Czy Zamawiający wymaga płynnej (nieskokowej) regulacji położenia ramki?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie, przy zachowaniu pozostałych parametrów

zgodnych z SIWZ.

- Pytanie nr 17

Dotyczy zadania nr 46

17.1)  Czy Zamawiający wymaga, aby maska dawała możliwość wentylacji na poziomie do 30 cm

H2O?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

  - Czy Zamawiający dla masek w rozmiarach 4, 5 wymaga, aby maska posiadała dren

gastryczny w rozmiarze 14Ch z możliwością wprowadzenia sondy, dając możliwość

odsysania powietrza i treści płynnych z żołądka?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 18

Dotyczy zadania nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazową prowadnicę do trudnych intubacji ze zbrojeniem?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 19

Dotyczy zadania nr 52

Czy Zamawiający ma na myśli worki oddechowe wielorazowe?

Odpowiedź

Zamawiający wymaga złożenia oferty na worki oddechowe jednorazowego użytku.

- Pytanie nr 20

20.1)  Dotyczy zadania nr 53 poz. 1

Prosimy Zamawiającego co rozumie pod pojęciem „zestawu do koncentracji tlenu”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia: Zestaw do koncentracji tlenu 40% zawiera zwężkę tlenową 6 mm,

łącznik w kształcie T 15F z przewodem dystansowym oraz przewodem tlenowym o długości

2,1 m.

20.2)  Dotyczy zadania nr 53 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności nawilżania powyżej 31.6 mg H2O, wyższej niż

określona przez ISO skuteczności na poziomie 30 mg H2O dla nawilżania aktywnego?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 21

Dotyczy zadania nr 59

21.1)  Czy Zamawiający dopuści zestaw pakowany na 1 tacy za wyjątkiem rurki tracheostomijnej i

mandrynu?

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

21.2) Czy Zamawiający wymaga, aby prowadnica była w koszulce, umożliwiającej wysuwanie jej

jedną ręką?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 22

Dotyczy zadania nr 8 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie następujących rurek:

Poz. 1  Nr  2 – 8 cm lub 3 – 9 cm,

Poz. 2 Nr 3 – 9 cm lub 4 – 10 cm,

Poz. 3 Nr 4 – 10 cm lub 4 – 11 cm

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 23

Dotyczy zadania nr 11 poz. 2-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników utrzymujących się do 7

dni.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 24

Dotyczy zadania nr 11 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie cewników z balonem o poj. 15-30

ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 25

Dotyczy zadania nr 33 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie koreczków w opakowaniu bez

znacznika otwarcia.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 26

Dotyczy zadania nr 50 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kieliszków o poj. 30 ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w rozwiązania.

- Pytanie nr 27

Dotyczy zadania nr 50 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie kieliszków pakowanych po 80 szt.

z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

- Pytanie nr 28

Dotyczy zadania nr 55 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pincetę mikrobiologicznie czystą?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w rozwiązanie.

Oryginał  pisma wysłano pocztą

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na nr faksu /022/ 349 62 23

Otrzymano dn..........................................podpis........................................