{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":76,"n_cols":8,"rows_kept":76,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,7],[75,4,75,7],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[14,3,14,4],[59,5,59,7],[62,5,62,7],[73,4,73,7],[74,4,74,7],[35,0,35,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[6,0,6,7],[39,3,39,4],[42,0,43,0],[42,1,43,2],[44,1,44,2],[46,1,46,2],[42,3,43,4],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[62,1,62,2],[44,3,44,4],[42,5,43,7],[46,5,46,7],[47,5,47,7],[44,5,44,7],[46,3,46,4],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[62,3,62,4],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[36,0,36,7],[45,0,45,7],[37,0,37,2],[39,0,39,2],[37,3,37,7],[39,5,39,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,1,61,2],[61,3,61,4],[61,5,61,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 - Centrum do zatapiania wraz z zimną płytą (model nie gorszy niż EG1150HC lub równoważny)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["(model nie gorszy niż EG1150HC lub równoważny)"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Centrum do zatapiania wraz z zimną płytą (model nie gorszy niż EG1150HC lub równoważny)"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymaganie techniczne:"]
[1,"Pojemność zbiornika na parafinę około 3l"]
[2,"Wymienne, podgrzewane pojemniki na foremki i/lub inne akcesoria - minimum 2 sztuki - o pojemności minimum 1.8l"]
[3,"Regulacja temperatury pojemników na akcesoria w zakresie od +55oC do +70oC"]
[4,"Podgrzewana powierzchnia robocza ze zintegrowaną zimną płytką"]
[5,"Regulacja temperatury powierzchni roboczej w zakresie od +55oC do +70oC"]
[6,"Podgrzewany uchwyt na 6 szczypiec - umieszczony centralnie"]
[7,"Możliwość programowania tygodniowego cyklu pracy urządzenia (automatyczne włączanie / wyłączanie urządzenia"]
[8,"Zintegrowane oświetlenie powierzchni roboczej wraz z lupą powiększającą minimum 2x oraz przyciskiem nożnym sterującym pracą elektrozaworu dozowania parafiny"]
[9,"Grawitacyjny system dozowania parafiny z zaworem elektromagnetycznym"]
[10,"Możliwość precyzyjnej regulacji strumienia przepływającej parafiny"]
[11,"Moduł zimnej płyty ze stałą temperaturą na poziomie około -5oC posiadający własne zasilanie"]
[12,"Powierzchnia zimnej płyty nie mniejsza niż 330 x 370 mm"]
[13,"Możliwość wykorzystania zimnej płyty jako urządzenia niezależnego od centrum do zatapiania"]
[14,"Wymagany brak połączeń elektrycznych i mechanicznych pomiędzy centrum do zatapiania i zimną płytą"]
[15,"Wymiary sprzętu (całkowite): szerokość maksymalna - 900 mm, wysokość maksymalna - 380 mm, głębokość maksymalna - 650 mm"]
[16,"Ciężar sprzętu (całkowity) nie większy niż 60 kg"]
[17,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":68,"n_cols":8,"rows_kept":68,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,7],[10,0,10,7],[14,3,14,4],[36,0,36,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,0,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[66,4,66,7],[67,4,67,7],[65,4,65,7],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[55,5,55,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2008",null,"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["........................."]
[" [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 - Zestaw do HPLC "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Nazwa urządzenia, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji   ","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[null,null,1]
[null,null,null,"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/45/2008",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["……………….."]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Zestaw do HPLC z Detektorem Fluorescencyjnym"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",null,"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["Minimalne wymagania techniczne:"]
[1,"Pompa z system odgazowania eluentów:\n• Gradient wysokociśnieniowy co najmniej dwuskładnikowy\n• Zakres przepływu fazy ruchomej co najmniej 0,01-10,00 ml/min\n• Maksymalne ciśnienie robocze nie mniejsze niż 6,000 psi\n• Dokładność przepływu nie gorsza niż +/- 1%\n• Objętość martwa systemu pomp nie większa niż 200μl\n• Degazer membranowy dwukanałowy (pożądane, aby był zintegrowany z systemem pomp)"]
[2,"Detektor:\n• Źródło światła: lampa ksenonowa \n• Zakres wzbudzenia i emisji 210-900 nm\n• Stosunek sygnału do szumu większy lub równy 1000 dla piku ramanowskiego wody \n• Objętość celki nie większa niż 8μl\n• Programowanie jako funkcji czasu: długości fal dla wzbudzenia i emisji, wzmocnienia i tłumienia \n• Korekcja starzenia się lampy\n• Możliwość łatwej wymiany lampy bez wzywania serwisu"]
[3,"Piec do kolumn:\n• Zakres temperatury co najmniej 5 – 850 C\n• Dokładność ustawienia temp. +/- 0.20 C\n• Stabilność temp. +/- 0.10 C\n• Możliwość umieszczenia co najmniej 4 kolumn o długości co najmniej 30 cm z prekolumnami\n• Detekcja wycieku z kolumny"]
[4,"Zastrzykiwacz ręczny typu Rheodyne lub równoważny z zestawem pętli na 5, 20, 50 i 200 µl"]
[5,"Oprogramowanie sterujące modułami oraz umożliwiające zbieranie danych pracujące w środowisku Windows XP PL lub równoważne i spełniające wymagania GLP "]
[6,"Zestaw komputerowy umożliwiający sterowanie aparatem o parametrach równoważnych lub nie gorszych niż:\n• Obudowa minitower, procesor Intel Core 2 Duo E6420 2.13 GHz 1066 MHz FSB, 2MB L2 cache \n• Pamięć DDR2 667 MHz, 1 GB, \n• Dysk 160 GB 7200 rpm SATA-300, \n• Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana, \n• Grafika zintegrowana Intel GMA 256 MB, floppy 1.44 MB, \n• Nagrywarka DVD\n• WINDOWS XP Professional PL \n• Monitor 19” LCD, \n• Mysz i klawiatura optyczna USB\n• MS Office PL "]
[7,"Zestaw musi być wyposażony w:\n• Zestawy instalacyjne i eksploatacyjne (kable, interfejsy, uszczelki, o-ringi, narzędzia itp.) pozwalające na połączenie całego zestawu\n• Kolumna do rozdziału i ilościowego oznaczania izomerów porfiryn w różnym materiale biologicznym z prekolumną i holderem do prekolumny (jeśli jest wymagany)"]
[8,"Licencja na oprogramowania"]
[9,"Przedmiot zamówienia musi posiadać Certyfikat CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]