………………………..

[pieczęć firmy]

MATERIAŁY DO STERYLIZACJI I WYPOSAŻENIE

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| ZADANIE NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment/rozmiar | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | papier 750x750mm /generacja II/ |  | 250 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | papier 1000x1000mm /generacja II/ |  | 250 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 1 poz. 1  i 2

Papier krepowany niebieski - celuloza syntetycznie wiązana powierzchniowo i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem. Zawartość

chlorków nie więcej niż 0,02%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,02 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej

niż 2,5 kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 1,7 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania niemniej niż 1,2

kN/m; w kierunku poprzecznym niemniej niż 0,8 kN/m,  wytrzymałość na przepuklenie niemniej niż 180 kPa na sucho i 105 kPa na mokro, gramatura

nominalna 60 g/m2   (tolerancja wg. PN EN 868-2), wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu

potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

………………………..

[pieczęć firmy]                                                              Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| ZADANIE NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment/rozmiar | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | włóknina 1000x1000mm /generacja III/ |  | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | włóknina 750x750mm /generacja III/ |  | 1600 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dotyczy zadania nr 2  poz. 1

Włóknina niebieska -celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione

włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %,

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na

rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej

niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach,

gramatura nominalna 60 g/m2  ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz  nie mniej niż 1900 mN w kierunku

poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów

wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

Dotyczy zadania nr 2  poz. 2

Włoknina zielona -celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione

włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %,

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na

rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej

niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach,

gramatura nominalna 66 g/m2  ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz  nie mniej niż 2300 mN w kierunku

poprzecznym,  wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów

wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2

UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

………………………..

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

| ZADANIE NR 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment/rozmiar | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN |  | Podatek VAT |  | Wartość Podatku VAT |  | Wartość brutto PLN |  |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | rękaw 75mm |  | 1400 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | rękaw 100mm |  | 5000 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | rękaw 150mm |  | 3400 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | rękaw 200mm |  | 2400 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | rękaw 250mm |  | 400 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | rękaw 300mm |  | 1600 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | rękaw 350mm |  | 1000 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | rękaw 400mm |  | 1400 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | rękaw 100mmx50mm |  | 2000 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | rękaw 150mmx50mm |  | 2300 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | rękaw 200mmx55mm |  | 1200 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | rękaw 250mmx65mm |  | 500 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | rękaw 400mmx80mm |  | 600 | mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zgrzewarka rolkowa do zgrzewania opakowań papierowo-foliowych |  | 1 | szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

Dotyczy zadania nr 3  poz. od  1 do 13

Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem S i Eo o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5  - oraz oprócz tego

papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów

wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %,

wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s, wytrzymałość na

przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 150 kPa na mokro, niezwilżalność wodą powyżej 40 s,

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m,

wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 2,4 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,3 kN/m, folia

co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o

zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5]  i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności:

przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość niewiększa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 150 – 190 OC,

wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%], wymagane potwierdzenie zgodności

konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią

pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5],  jednoznacznie

oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m, ze względu na wymagania procedury

zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta.

Dotyczy zadania nr 3  poz. 14

Zgrzewarka rolkowa do zgrzewania opakowań papierowo-foliowych z papieru laminowanego do sterylizacji;

Urządzenie powinno posiadać znak bezpieczeństwa B lub równoważny, akceptowany w UE; temp. zgrzewania: 120-220ºC; szybkość zgrzewania ok.

10m/min; szerokość zgrzeiny: 12 mm; wyświetlacz temperatury ciekłokrystaliczny; moc: 500 W; waga: nie większa niż 15 kg; wymiary: nie większe niż

500x260x170; hałas nie więcej niż 48 dB(A).

UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów oraz zgrzewarki z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

………………………..

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| ZADANIE NR 4 - Wskaźniki do kontroli procesów sterylizacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment/rozmiar |  | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka miary |  | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sterylizacja parowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134OC 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej- wymagane potwierdzenie zgodności z EN 867-4 przez niezależną organizację notyfikowaną. |  |  | 270 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną |  |  | 28000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wskaźnik procesu S- taśma wzmocniona 25mm |  |  | 2400 |  | mb |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Wskaźnik biologiczny ampułkowy, o czasie inkubacji 48 godzin. wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121OC i 134OC. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika |  |  | 200 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Sporal A |  |  | 10 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Samoprzylepny nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną |  |  | 5000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych- kolor czarny |  |  | 20 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy |  |  | 25000 |  | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Taśma bez wskaźnika, neutralna 19mm |  |  | 5000 |  | mb |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚC ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

…………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

………………………..

[pieczęć firmy]  		                                        Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

| ZADANIE NR 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment/rozmiar | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93C/10min |  | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach |  | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Chemiczny środek odwapniający do okresowego czyszczenia pistoletu 250ml. |  | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Szczoteczki do usuwania zaschniętej tkanki i zgorzelin z ząbków narzędzi. Możliwość mycia ich w myjni dezynfektorze, odporne na czynniki sterylizacji. |  | 10 | szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw czyścików do elementów rurowych o wąskim przekroju(3-6mm), cztery twardości +stojak-dozownik z nożyczkami. |  | 1 | komplet |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Środek do konserwacji i czyszczenia powierzchni ze stali szlachetnej typu Chromol. Butelka z rozpylaczem pistoletowym |  | 30 | Litr |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)