{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Arkusz1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Arkusz1","index":0,"n_rows":65,"n_cols":13,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,1,61,8],[61,9,61,10],[51,1,51,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[52,1,52,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[42,1,42,2],[41,1,41,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[31,1,31,2],[32,1,32,2],[39,1,39,2],[40,1,40,2],[37,1,37,2],[38,1,38,2],[2,6,2,7],[3,6,3,7],[2,1,2,2],[3,1,3,2],[2,4,2,5],[3,4,3,5],[59,1,59,8],[59,9,59,10],[60,1,60,8],[60,9,60,10],[17,9,17,10],[18,9,18,10],[57,0,58,0],[57,1,58,8],[57,9,57,10],[58,9,58,10],[33,1,33,2],[34,1,34,2],[35,1,35,2],[36,1,36,2],[15,9,15,10],[16,9,16,10],[15,1,15,8],[16,1,16,8],[26,9,26,10],[22,1,22,8],[22,9,22,10],[23,1,23,8],[23,9,23,10],[14,9,14,10],[19,9,19,10],[20,9,20,10],[27,1,27,8],[27,9,27,10],[24,1,24,8],[24,9,24,10],[25,1,25,8],[25,9,25,10],[26,1,26,8],[11,9,11,10],[12,1,12,8],[12,9,12,10],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[8,9,8,10],[9,9,9,10],[10,1,10,8],[10,9,10,10],[21,9,21,10],[8,0,9,0],[8,1,9,8],[11,1,11,8],[14,1,14,8],[19,1,19,8],[20,1,20,8],[17,1,17,8],[18,1,18,8],[21,1,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[{"$nulls":12},"Załącznik nr 1"]
["Oferta cenowa na dzierżawę Automatycznego Analizatora Immunohematologicznego"]
["L.p.","Opis",null,"nr kat.","Nazwa Analizatora / Producent",null,"Okres dzierżawy",null,"koszt dzierżawy/  m-c","% VAT","Wartość netto","Wartość VAT","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny analizator immunohematologiczny",{"$nulls":4},"12 miesięcy"]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny Analizator Immunohematologiczny"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Analizator w pełni zautomatyzowany, wykonujący samodzielnie całą procedurę badania od momentu wstawienia próbki do badania do przesłania wyniku do komputera"]
[2,"Zapewnienie bezpłatnego serwisu przez okres dzierżawy"]
[3,"Wymagana ilość miejsc na próbki badane min. 24"]
[4,"Możliwość zastosowania probówek o różnej średnicy od 9 do 15 mm, uwzględniając w tym również używanie probówek tłoczkowych"]
[5,"Automatyczny system informujący o ilości odczynników i ich terminie ważności"]
[6,"System informujący o obecności skrzepu w badanej próbce"]
[7,"Identyfikacja próbek badanych i odczynników poprzez kody kreskowe"]
[8,"Drukarka kodów kreskowych (2 szt.)"]
[9,"Skaner"]
[10,"Oprogramowanie w języku polskim"]
[11,"Wydruk protokołu badań w języku polskim"]
[12,"Wydruk protokołu badań zgodnych ze wzorem książek serologicznych"]
[13,"Archiwizacja wyników badań"]
[14,"Wydruk wyników badań zgodnych z obowiązującymi wzorami"]
[15,"Możliwość prowadzenia statystyki"]
[16,"Drukarka"]
[17,"Inkubator, wirówka i pipeta dedykowana do metody jako alternatywa postępowania w razie awarii analizatora i konieczności wykonania badania metodą manualną"]
[18,"Dostawa, montaż i szkolenie w ciągu 14 dni od podpisania umowy"]
[]
[]
["Oferta cenowa na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","nazwa badania",null,"Przewidywana ilość badań/ testów /nie mniej niż:…./","nr kat.","nazwa katalogowa ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Oznaczanie grupy krwi ABO (odczynniki monoklonalne) i antygenu D-2 klony (anty-DVI+ i anty-DVI- ) ",null,"2000 badań"]
[2,"Krwinki wzorcowe A1, B - zestaw  2x10ml",null,"40 ml w każdej dostawie "]
[3,"Screening przeciwciał w teście PTA  z min. 3 rodz. krwinek",null,"8320 badań"]
[4,"Próba zgodności w teście PTA",null,"12 000 testów"]
[5,"Identyfikacja przeciwciał – test PTA",null,"\n6 000 testów"]
[6,"Badania konsultacyjne w teście PTA",null,"6 920 testów"]
[7,"Screening przeciwciał w teście ENZ z min.3 rodz. krwinek",null,"3 820 badań"]
[8,"Badania konsultacyjne w teście ENZ",null,"120 testów"]
[9,"Krwinki do wykrywania przeciwciał w teście PTA - zestaw min. 3 rodzaje krwinek ",null,"165 ml w każdej dostawie "]
[10,"Krwinki do wykrywania przeciwciał w teście ENZ- zestaw min. 3 rodzaje krwinek",null,"60 ml w każdej dostawie "]
[11,"Potwierdzenie antygenów przy próbie zgodności u dawcy z uwzględnieniem wykrywania antygenu DVI",null,"12 000 badań"]
[12,"Potwierdzenie antygenów przy próbie zgodności u biorcy",null,"5 600 badań"]
[13,"Krwinki do identyfikacji przeciwciał- panel min. 11-krwinkowy",null,"1 zestaw w każdej dostawie "]
[14,"BTA z odczynnikami monowalentnymi (-IgG-IgA-IgM-C3d-C3c)",null,"288 badań"]
[15,"BTA (-IgG-C3d)",null,"120 badań"]
[16,"Oznaczanie fenotypu w ukł. Rh i antygenie K (odczynniki monoklonalne)",null,"212 badań"]
[17,"Zestaw kontroli jakości badań ",null,"2 zestawy"]
[18,"Kontrola jakości badań-badanie wysokospecjalistyczne",null,"2 zestawy"]
[19,"Enzym proteolityczny do testu ENZ (badania konsultacyjne)",null,"500 ml"]
[20,"Płyn do sporządzania zawiesiny krwinek w ilości wystarczającej do wykonania powyższej ilości badań"]
[21,"Płyn płuczący do analizatora w ilości wystarczającej do wykonania powyższej ilości badań"]
[22,"Płyn myjący do analizatora w ilości wystarczającej do wykonania powyższej ilości badań"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Odczynniki do Automatycznego Analizatora Immunohematologicznego"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":7},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":9},"TAK / NIE"]
[1,"Regularne dostawy krwinek wzorcowych w ciągu roku od dnia podpisania umowy (monitoring temp. transportu)"]
[2,"Okres przydatności odczynników min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do zamawiającego /nie dotyczy krwinek wzorcowych/"]
[3,"Wszystkie odczynniki stosowane do metody automatycznej jak i alternatywnie do metody manualnej wyłącznie jednego producenta"]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY :     netto: ………………………………., brutto ……………………………….,"]
[null,null,"              w tym VAT: ……………………………………………."]