{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":128,"n_cols":11,"rows_kept":128,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[104,0,104,10],[120,6,120,7],[78,0,78,10],[82,7,82,10],[83,7,83,10],[84,7,84,10],[71,1,71,5],[71,6,71,7],[71,8,71,10],[100,0,100,10],[68,1,68,5],[68,6,68,7],[68,8,68,10],[69,1,69,5],[69,6,69,7],[69,8,69,10],[66,1,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,10],[67,1,67,5],[67,6,67,7],[67,8,67,10],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,10],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,10],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,10],[61,1,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,10],[59,1,59,5],[59,6,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,5],[60,6,60,7],[60,8,60,10],[57,1,57,5],[57,6,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,10],[55,1,55,5],[55,6,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,10],[53,1,53,5],[53,6,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,5],[54,6,54,7],[54,8,54,10],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,5],[52,6,52,7],[52,8,52,10],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,10],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,5],[48,6,48,7],[48,8,48,10],[45,1,45,5],[45,6,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,10],[43,0,44,0],[43,1,44,5],[43,6,44,7],[43,8,44,10],[37,0,37,10],[38,0,38,5],[38,6,38,10],[40,0,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,10],[70,1,70,5],[70,6,70,7],[70,8,70,10],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,6,14,7],[36,0,36,10],[12,1,12,4],[11,1,11,4],[13,1,13,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2009",{"$nulls":4},"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1 - Automatyczny system do elektroforezy/immunofiksacji do żeli agarozowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,null,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","                                                                                                                                                                                    Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n",null,null,null,"Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":6},"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2009",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["Automatyczny system do elektroforezy"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",{"$nulls":5},"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",{"$nulls":5},"Rok produkcji:* …..…..",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Automatyczny system do elektroforezy/immunofiksacji do żeli agarozowych"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",{"$nulls":4},"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,{"$nulls":4},3,null,4]
[1,"System do elektroforezy działający automatycznie:                                                                                         - aplikacja próbki na żel,                                                                                                                  - rozdział,                                                                                                                                                     - utrwalenie,                                                                                                                                      - barwienie,                                                                                                                                                     - odbarwienie,                                                                                                                                    - suszenie płytki"]
[2,"Aparat wykonuje nastepujące oznaczenia:                                                                                                     - proteinogram,                                                                                                                                                            - immunofiksacja: surowicy, krioglobulin, moczu, białko Bence Jones,                                                                                                         - klasyfikacja białek w moczu (klasyfikacja uszkodzenia kłebuszka / kanalika) (rozdział białek pod względem m.cz.),                                                                                                                          - prążki oligoklonalne,                                                                                                                                 - izoenzymy LDH, CH, ALP                                                                                                                                                  - Hb (C/D, S/E)"]
[3,"Oznaczenie białka monoklonalnego w klasach; IgG, IgA, IgM, kappa, lambda, IgD, IgE, kappa wolne, lambda wolne"]
[4,"Odczynniki przeznaczone do systemu powinny być dedykowane do jednego typu oznaczenia"]
[5,"Pasma oligoklonalne w PMR wykonywane metodą bez immunoblotingu"]
[6,"Wszystkie odczynniki podstawowe (zestawy odczynnikowe i kontrolne) i niezbędne, ale nie dostarczone w zestawie (odczynniki dodatkowe) nie są i nie zawierają takich substancji jak kwas octowy i metanol"]
[7,"Całkowita objętość próbki potrzebna do rozpoczęcia analizy nie wieksz niż 10 uL"]
[8,"Aparat wykonuje rozdziały na niezagęszczonym materiale (białko Bence Jones - limit detekcji 1 - 5mg/dl)"]
[9,"Czas całkowity wykonania 25 elektroforez - maksimum 50 minut"]
[10,"Oferowany aparat prowadzi utrwalenie metodą termiczną"]
[11,"Odczynniki do proteinogramu i hemoglobiny od 3 do 8 próbek / 1 żelu"]
[12,"Odczynniki do immunofiksacji 1 próbka / 1 żelu"]
[13,"Jednostka sterująca urządzeniem skanującym - komputer zewnętrzny PC"]
[14,"Automatyczne skanowanie całej płytki (proteinogram i immunofiksacja) i tworzenie bazy danych pacjentów (wykresy i rozdziały)"]
[15,"Czas skanowania 1 żelu poniżej 2 minut"]
[16,"Prezentacja wynikow za pomocą wykresu, obrazu zeskanowanego, stężenia TP, frakcji (wartości procentowe,stosunek albumin/globulin, zeskanowany rozdział elektroforetyczny). Informacje zawarte w liscie roboczej obejmują dane demograficzne pacjenta"]
[17,"Aparat oblicza w sposób półilościowy ilość białka z zaznaczonego fragmentu krzywej (białko monoklonalne)"]
[18,"Aparat posiada funkcję porównania rozdziałów tego samego pacjenta"]
[19,"Program do interpretacji i archiwizacji rozdziałów"]
[20,"Kontrola jakości w oparciu o surowice N i P (kontrola na 2 poziomach"]
[21,"System operacyjny komputera - Windows XP/Pakiet Office + licencja"]
[22,"Zewnętrzna drukarka - wydruk czrno-biały A5"]
[23,"Możliwość pracy w systemie - dostawca nieodpłatnie dostarczy protokoły transmisji i wszelkie dane niezbedne do podłączenia zestawu do LSI na żądanie administratora sieci"]
[24,"Aparat posiada możliwość przesyłania do sieci laboratoryjnej krzywej - proteinogram"]
[25,"UPS"]
[26,"CE na aparat i odczynniki"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy(rok produkcji 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"        do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2009",{"$nulls":4},"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Oferta cenowa na dostawę odczynników oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania testów"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat./nazwa katalogowa","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń      (w tym kontrole i kalibracje)","Poj.op.","Ilość op.","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,null,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","10 testów"]
[2,null,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 2 ozn/1 płytkę","40 testów"]
[3,null,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","80 testow"]
[4,null,"Zestaw antysurowic (anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-Kappa, anty-Lambda) do identyfikacji białka monoklanalnego w surowicy ludzkiej do immunofliksacji","130 testów"]
[5,null,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","20 testów"]
[6,null,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 2 ozn/1 płytkę","20 testow"]
[7,null,"Zestaw antysurowic (IgGAM, K, L) o identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","40 testów"]
[8,null,"Zestaw antysurowic kappa wolne łańcuch i lambda wolne łańcuchy do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","40 testów"]
[9,null,"Antysurowica-IgD do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgD w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","40 testów"]
[10,null,"Antysurowica-IgE do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgE w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","40 testów"]
[11,null,"Płyny konieczne do płukania do immunofiksacji","Do ilości wymienionych testów"]
[12,null,"Płyny konieczne do odbarwiania immunofiksacji","Do ilości wymienionych testów"]
[13,null,"Inne konieczne odczynniki i akcesoria do wykonania wymienionych testów (odczynnik do rozcieńczania próbek lipemicznych lub zawierających krioglobuliny)","Do ilości wymienionych testów"]
[{"$nulls":6},"SUMA"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":112,"n_cols":11,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,7,74,10],[87,0,87,10],[101,6,101,7],[75,7,75,10],[76,7,76,10],[84,0,84,10],[86,0,86,10],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,10],[72,0,72,10],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,10],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,10],[61,1,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,10],[59,1,59,5],[59,6,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,5],[60,6,60,7],[60,8,60,10],[57,1,57,5],[57,6,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,10],[55,1,55,5],[55,6,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,10],[53,1,53,5],[53,6,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,5],[54,6,54,7],[54,8,54,10],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,5],[52,6,52,7],[52,8,52,10],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,10],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,5],[48,6,48,7],[48,8,48,10],[45,1,45,5],[45,6,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,10],[43,0,44,0],[43,1,44,5],[43,6,44,7],[43,8,44,10],[38,0,38,5],[38,6,38,10],[40,0,40,5],[40,6,40,7],[40,8,40,10],[13,1,13,4],[14,6,14,7],[36,0,36,10],[37,0,37,10],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[11,1,11,4],[12,1,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2009",{"$nulls":4},"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 - Analizator do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii (NEFELOMETR)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,null,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","                                                                                                                                                                                    Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n",null,null,null,"Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":6},"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2009",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["(NEFELOMETR)"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",{"$nulls":5},"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",{"$nulls":5},"Rok produkcji:* …..…..",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Analizator do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",{"$nulls":4},"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,{"$nulls":4},3,null,4]
[1,"Automatyczny analizator do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometrii z oprogramowaniem  ( do interpretacji i archiwizacji wyników badań) i drukarką zewnętrzną."]
[2,"Kuwety wielokrotnego użytku"]
[3,"Szeroki zakres mierzalny dla poszczególnych parametrów i liniowość (podać dla poszczególnych parametrów)"]
[4,"Możliwość pracy z 3 różnymi seriami tego samego odczynnika w 1 biegu aparatu"]
[5,"Wielopunktowa kalibracja dla poszczególnych parametrów wykonana poprzez automatyczne rozcieńczenie wzorca  (co najmniej 4 punktowa)"]
[6,"Praca w systemie 24h/ dobę. Tryb random access, batch, stat."]
[7,"Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na stat) w trakcie pracy aparatu"]
[8,"Szerokie menu, możliwość oznaczania: \nultraczułego CRP,  IgA, IgD, IgE, IgG, IgM, związanych i wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa, związanych i wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda, wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych  typu kappa, wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych  typu lambda, podklas immunoglobulin, β2-mikroglobuliny, ferrytyny, cystatyny C, homocysteiny, CDT."]
[9,"Możliwość oznaczania w różnych płynach ustrojowych: surowicy, osoczu, PMR, moczu"]
[10,"Identyfikacja próbek, odczynników, standardów, kontroli przy pomocy kodu kreskowego"]
[11,"Dwukierunkowa komunikacja (złącze RS 232C)"]
[12,"Trzy zakresy mierzalne kontroli (wysoki, średni, niski)"]
[13,"Standaryzacja białek według IFCC"]
[14,"Program dekontaminacji"]
[15,"Automatyczne powtarzanie  w przypadku wyniku błędnego lub wykraczającego poza zakres liniowości"]
[16,"Program kontroli jakości"]
[17,"Zarządzanie odczynnikami: informacja o ilości odczynnika pozostającego do dyspozycji użytkownika"]
[18,"Wydajność min 170 analiz/ godz.\nPodać ilość próbek, które analizator może oznaczać jednocześnie"]
[19,"UPS"]
[20,"CE na aparat i odczynniki"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy(rok produkcji 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":7},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"        do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2009",{"$nulls":4},"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Oferta cenowa na dostawę odczynników do  analizatora do oznaczania białek specyficznych metodą immunonefelometri oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania testów"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Nr kat./nazwa katalogowa","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń                   (w tym kontrole i kalibracje)","Poj.op.","Ilość op.","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,null,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin klasy IgG w surowicy ludzkiej  i moczu.\nOpakowanie - nie więcej niż 50 testów.","150 testów"]
[2,null,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin  klasy IgA w surowicy ludzkiej.\nOpakowanie  - nie więcej niż 50 testów.","100 testów"]
[3,null,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin  klasy IgM w surowicy ludzkiej.\nOpakowanie  - nie więcej niż 50 testów.","100 testów"]
[4,null,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowych  oznaczeń związanych i wolnych ludzkich  lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy  i moczu.\nOpakowanie  - nie więcej niż 50 testów.","100 testów"]
[5,null,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowych  oznaczeń związanych i wolnych ludzkich lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy  i moczu.\nOpakowanie  - nie więcej niż 50 testów.","100 testów"]
[6,null,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia beta2-mikroglobuliny w surowicy ludzkiej.","100 testów"]
[7,null,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin  klasy IgD w surowicy ludzkiej.","100 testów"]
[8,null,"Odczynniki do diagnostyki in vitro do ilościowego oznaczenia immunoglobulin  klasy IgE w surowicy ludzkiej.","100 testów "]
[9,null,"Zestaw odczynników przeznaczony do ilościowego oznaczenia wolnych lekkich łańcuchów  typu kappa w surowicy ludzkiej  i moczu. \n(1 zestaw = 2x 50 testów)","300 testów"]
[10,null,"Zestaw odczynników przeznaczony do ilościowego oznaczenia wolnych lekkich łańcuchów  typu lambda w surowicy ludzkiej  i moczu. \n(1 zestaw = 2x 50 testów)","300 testów"]
[11,null,"Kontrole i kalibratory , materiały zużywalne, bufory, rozcieńczalniki,  i wszystkie akcesoria  konieczne do wykonania wszystkich  testów ","Ilość wystarczająca na wszystkie testy"]
[{"$nulls":6},"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":80,"n_cols":11,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[52,1,52,5],[52,6,52,7],[52,8,52,10],[73,0,73,10],[63,1,63,5],[63,6,63,7],[63,8,63,10],[64,1,64,5],[64,6,64,7],[64,8,64,10],[77,7,77,10],[78,7,78,10],[79,7,79,10],[65,1,65,5],[65,6,65,7],[65,8,65,10],[66,1,66,5],[66,6,66,7],[66,8,66,10],[61,1,61,5],[61,6,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,5],[62,6,62,7],[62,8,62,10],[59,1,59,5],[59,6,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,5],[60,6,60,7],[60,8,60,10],[57,1,57,5],[57,6,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,5],[58,6,58,7],[58,8,58,10],[55,1,55,5],[55,6,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,5],[56,6,56,7],[56,8,56,10],[53,1,53,5],[53,6,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,5],[54,6,54,7],[54,8,54,10],[50,1,50,5],[50,6,50,7],[50,8,50,10],[51,1,51,5],[51,6,51,7],[51,8,51,10],[48,1,48,5],[48,6,48,7],[48,8,48,10],[49,1,49,5],[49,6,49,7],[49,8,49,10],[46,1,46,5],[46,6,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,5],[47,6,47,7],[47,8,47,10],[44,0,45,0],[44,1,45,5],[44,6,45,7],[44,8,45,10],[39,0,39,5],[39,6,39,10],[41,0,41,5],[41,6,41,7],[41,8,41,10],[13,1,13,4],[14,6,14,7],[37,0,37,10],[38,0,38,10],[6,0,6,10],[10,0,10,10],[11,1,11,4],[12,1,12,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2009",{"$nulls":4},"Załącznik nr ….. do umowy …….………...…..……… z dnia ……..……...……...…………"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 - Aparat do podgrzewania materaca z materacem i częściami łączącymi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,null,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","                                                                                                                                                                                    Nazwa asortymentu /numer katalogowy/\n",null,null,null,"Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,{"$nulls":4},1]
[{"$nulls":6},"SUMA"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2009",{"$nulls":9},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające"]
["Aparat do podgrzewania materaca z materacem i częściami łączącymi"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",{"$nulls":5},"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",{"$nulls":5},"Rok produkcji:* …..…..",null,"Numer fabryczny:* ………….…………………….."]
[]
["Aparat do podgrzewania materaca z materacem i częściami łączącymi"]
["L.P.","OPIS / PARAMETRY",{"$nulls":4},"WYMAGANIA GRANICZNE  TAK/NIE*",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,{"$nulls":4},3,null,4]
[1,"Aparat nie większy niż: szerokość - 23 cm, głębokość - 39 cm, wysokość - 50 cm"]
[2,"Waga aparatu nie większa niż 25 kg"]
[3,"Obudowa: stal nierdzewna, podwójny zbiornik, wbudowane uchwyty do przenoszenia aparatu"]
[4,"System kontrolowany mikrokomputerem, wyświetlacze typu LED, wskaźnik do czterech alarmów"]
[5,"Zakres kontroli temperatury wody od 20°C do 41°C"]
[6,"Maksymalne nastawienie tempetratury 41°C"]
[7,"Dokładność nastawień nie większa niż 1°C"]
[8,"Wyswietlacz cyfrowy z zakresem od 0°C do 50°C, zielony LED"]
[9,"Moc grzałki nie większa niż 800W"]
[10,"Podwójny zbiornik o pojemności nie większej niż 7 litrów, z wyjściami typu \"szybkozłączki\" (Hansen)"]
[11,"Wszystkie komponenty odporne na korozję"]
[12,"System bezpieczeństwa: termostatyczne 42°C"]
[13,"Alar wysokiej temperatury - dźwiękowy i wizualny"]
[14,"Alarm niskiego poziomu wody - dźwiękowy i wizualny"]
[15,"Alarm uszkodzonego czujnika  - dźwiękowy i wizualny"]
[16,"Kontrola przepływu wody - wizualna"]
[17,"Alarm zasilania  - dźwiękowy i wizualny"]
[18,"Niski profilowany wózek na kółkach"]
[19,"Materac do podgrzewania pacjęta (z szybkozłączkami Hansena) kompatybilny z aparatem"]
[20,"CE "]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Oferta na urządzenie niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego urządzenia muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
[]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest nowy(rok produkcji 2009), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"        do reprezentowania firmy"]