{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Fartuchy","Serwety,akcesoria","Zestawy "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Fartuchy","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,3,3,5],[1,2,1,9],[0,0,0,9],[15,6,16,10],[12,1,12,7],[13,1,13,4],[2,2,2,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["przetarg nieograniczony znak: IHIT/P/45/09"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,null,"Parametry graniczne /odcinające"]
[null,null,null,"ZADANIE NR 1"]
["L.P.","Numer katalogowy","PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA","J.M.","ilość","cena jednostkowa netto","wartość netto","VAT %","wartość VAT ","wartość brutto"]
[1,null,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar  L, XL,XXL\n","szt.",3000]
[2,null,"  Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej włókninie PP/PE o gramaturze min 44 g/m2. Przód fartucha wzmocniony przez trójwarstwowy laminat o budowie PP/PE/PP o gramaturze min. 63g/m2 o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar L, XL, XXL","szt.",3000]
[3,null,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3; gramatura włókniny 35 g/m2, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i w rękawach (całość rękawa - wszycie rękawa typu reglan). Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Fartuch wiązany z tyłu na troki. Antyelektrostatyczny i nieprzesiąkalny dla alkoholi. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Z przodu fartucha poniżej karczku dwie zakładki poszerzajce fartuch dla zapewnienia komfortu w pozycji siedzącej. Materiał w tej części fartucha to w 100% nieprzesiąkalna folia PE.   Rozmiar L, XL","szt.",100]
[4,null,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 40g/m2 \nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na rzep. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiar M,L,XL,XXL\n","szt.",600]
[5,null,"Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie). Nogawki bez sciągaczy, w spodniach zamiast gumki wciągnięty trok z tej samej włókniny co cały komplet, bluza z kieszenią, przy szyi wykonczenie typu \"V\", materiał na całej powierzchni włóknina SMMS 100% polipropylen o min. gramaturze 45 g/m2, Materiał ubrania bezwzględnie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, Rozmiary S, M, L, XL, XXL",null,15000]
[]
[]
[null,"UWAGA: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia"]
[null,"Wymagane próbki -po 1 szt. z każdej pozycji"]
[{"$nulls":6},"………………………………………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do                 reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Serwety,akcesoria","index":1,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,255],[1,2,1,7],[29,5,29,9],[25,1,25,8],[2,2,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["przetarg nieograniczony IHIT/P/45/09"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,null,"   Parametry graniczne/odcinające"]
[null,null,null,"ZADANIE NR 2"]
["L.P.","Numer katalogowy","PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA","j.m.","ilość","cena jednostkowa  netto","wartość netto","VAT %","wartość VAT ","wartość brutto"]
["1.",null,"Jałowa serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ","szt.",500]
["2.",null,"Jałowa serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, wykonana z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ","szt.",1000]
["3.",null,"Jałowa serweta samoprzylepna 90 x 100 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ","szt.",300]
["4.",null,"Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ","szt.",200]
["5.",null,"Jałowa serweta samoprzylepna 150  x 175 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ","szt.",200]
["6.",null,"Jałowa serweta nieprzylepna 75  x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ","szt.",500]
["7.",null,"Jałowa serweta samoprzylepna 60 x 90 cm   do znieczulenia przewodowego z nieprzylepnym otworem o średnicy 10 x 12  cm,  wykonana z trójwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  ","szt.",300]
["8.",null,"Osłona na kończynę  wykonana z dwuwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa zewnętrzna zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 100 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3 w zakresie podwyższonego poziomu funkcjonalności (poziom krytyczny) gdzie BI =6 (odporność na przenikanie mikroorganizmów w stanie mokrym najwyższy poziom). Wymiar 35 x 80cm.  ","szt.",200]
["9.",null,"Osłona na kończynę wykonana z trójwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 75 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3. Wymiar 75 x 120cm, pakowane a'2 szt  ","szt.",100]
["10.",null,"Jałowa włókninowa taśma samoprzylepna 10 x 50 cm op.1 szt.","szt.",2000]
["11.",null,"Uchwyt jałowy typu rzep 2 x 23 cm","szt.",2000]
["12.",null,"Jałowa osłona na sprzęt medyczny 50 x 100cm","szt.",150]
["13.",null,"  Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.250-300cm, szer. min. 13 -15 cm, z  taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, pakowana a 1 szt. Grubość folii min. 50µm ","szt.",300]
["14.",null,"Obłożenie jałowe stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. \n\n","szt.",150]
["15.",null,"  Pokrowce na podłokietniki 25 x 80cm, a' 2 szt","szt.",2500]
["16.",null,"Ręczniki celulozowe 33 x 33cm, a'2 szt.","szt.",4400]
["17.",null," Lekkie i wygodne okulary ochronne wykonane z przeźroczystego poliwęglanu mające za zadanie ochronę oczu personelu medycznego przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny. Produkt jest zakwalifikowany jako sprzęt ochrony indywidualnej klasy II (PPE - personal protective equipment klasa II zgodnie z Dyrektywą 89/688/EEC). Okulary wyposażone w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości. Szybki posiadające specjalną powłokę chroniącą szybkę przed odpryskami ciał stałych, zaparowaniem oraz promieniowaniem UV. \n","szt.",100]
[]
[]
[]
[null,"UWAGA: Należy wpisać numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………………………………."]
[{"$nulls":5},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zestawy ","index":2,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[15,1,15,7],[16,1,16,4],[2,1,2,4],[3,3,3,5],[1,2,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["przetarg nieograniczony  znak:IHIT/P/45/09"]
[null,null,"       Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[null,"Parametry graniczne /odcinajace"]
[null,null,null,"ZADANIE NR   3"]
["L.P.","Numer katalogowy","PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA","J.M.","ilość","cena jednostkowa netto","wartość netto","VAT %","wartość VAT  ","wartość brutto"]
["1.",null,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 70g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm\n1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm\n2 samoprzylepne serwety operacyjne 90 x 100 cm\n1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 175 cm\n1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm\n1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm\n4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm","szt.",200]
["2.",null,"Zestaw serwet do cięcia cesarskiego wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej (zgodnej z normą EN 13795 1,2,3) włókniny o składzie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm\n1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm\n1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny, samoprzylepnym oknem oraz uchwytem typu rzep do mocowania kabli i drenów 260 x 315 cm\n1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm\n4 ręczniki celulozowe   33 x 33 cm. Z uwagi na specyfikę zabiegu dodatkowo wymagana jest wysoka chłonność warstwy włókniny na poziomie minimum 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.","szt.",100]
["3.",null,"Jałowy zestaw serwet do chirurgii biodra. Serweta samoprzylepna z wycięciem U o min. wym. 260x200cm - wycięcie ok. 6,5 x 95 cm. Serweta samoprzylepna o wym.170x300cm .Osłona na kończynę w kształcie worka o wym. min. 35x120cm. Serweta operacyjna o wym.min. 150x200cm. Serweta operacyjna o wym.ok. 75x90cm. Serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki o wym. ok. 140x190cm.Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym.ok.80x145 cm. 2 przylepce taśmowe o rozm. min. 10x50cm. 4 ręczniki celulozowe o roz.ok. 33x33cm. Materiał obłożenia bezwzglednie musi spełniać wymogi normy EN 13795-1-3, a każdy zestaw musi posiadac informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta. Materiał musi składac sie z min. 3 warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa i włóknina wiskozowa) o min. gramaturze materiału na całej powierzchni 74 g/m2, min. i odporności na penetrację płynów min. 200 Cm H2O. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w papier krepowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony","szt.",250]
["4.",null,"Jałowy  zestaw serwet do laparoskopii z przezroczystą torbą na narzędzia chirurgiczne, wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i minimalne wymiary serwet w  zestawie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm,1 serweta do zabiegów laparoskopii 260 x 320 cm z przezroczystą torbą na narzędzia i samoprzylepnym oknem 28 x 32 cm, 4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm.\n","szt.",200]
["5.",null,"Sterylny  zestaw brzuszno-kroczowy, wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 73g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i minimalne wymiary serwet w  zestawie: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm, 1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm,1 serweta ginekologiczna z trzema uchwytami typu rzep do mocowania kabli i drenów oraz dwoma oknami (samoprzylepne okno-jama brzuszna i nieprzylepne-krocze) 230 x 260 cm,  4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm.\n","szt.",50]
["6.",null,"Sterylny   zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z trójwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 70g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 780%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i wymiary   zestawu: 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190 cm\n1 serweta do nakrycia stolika Mayo 80 x 145 cm\n1 serweta samoprzylepna (ekran anestezjologiczny) 200 x 200 cm\n1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U” 125 x 150 cm\n1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm\n2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm\n4 ręczniki celulozowe 33 x 33 cm","szt.",50]
["7.",null,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m2. Wymagane jest aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie >290kPa (zgodnie z EN 13938-1). Minimalny skład zestawu:1 serweta na stolik narzędziowy min.100x150 cm, \n2 serwety samoprzylepna  min.170x175 cm\n2 serwety samoprzylepne min.75x90 cm  ","szt.",200]
[]
[]
[]
[null,"UWAGA:  Należy wpisac numer katalogowy oferowanego przedmiotu zamówienia"]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":6},"…………………………………………………………"]
[{"$nulls":5},"podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej do reprzentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":11}," "]