## Załącznik Nr 1

.................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE 2.  RAMIĘ „C” PRZEWOŹNE, DLA POTRZEB CHIRURGII NACZYNIOWEJ

| L.p. | Nazwa | Model, Producent-Firma, Rok produkcji /numer katalogowy | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto (poz. 4 x poz. 5) | Wartość VAT | Wartość brutto (poz. 7 + poz.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ramię „C” przewoźne |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | SUMA |  |  |  |  |

..................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE /ODCINAJĄCE

Kryterium – Ocena techniczna

| LP | Przedmiot zamówienia | Parametry wymagane |  | Parametr oferowany - opis spełnienia warunku (Wypełnia Wykonawca) |  | Ocena parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| I RAMIĘ C PRZEWOŻNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Głębokość ramienia C (odległość między osią wiązki z wewnętrzną powierzchnią ramienia C) | ≥ 60 cm |  |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) | ≥ 360 ° |  |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Zakres ruchu orbitalnego ramienia C | ≥ 125° |  |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej | ≥ 20° |  |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Zakres ruchu wzdłużnego ramienia C | ≥ 20 cm |  |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Zakres ruchu pionowego ramienia C | ≥ 40 cm |  |  |  | Najwyższa wartość - 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 7 | Zmotoryzowany ruch ramienia C w pionie | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Prześwit ramienia C (wolna odległość między wzmacniaczem obrazu a lampą RTG) | ≥ 75 |  |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Szerokość wózka z ramieniem C | ≤ 90 cm |  |  |  | Bez punktacji |
| II GENERATOR |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Generator w technice HF | Tak, ≥ 15kHz |  |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Tryby pracy: - Fluoroskopia ciągła - Fluoroskopia pulsacyjna - Radiografia cyfrowa | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Maksymalne napięcie w trybie fluoroskopii/radiografii | ≥ 110kV/110kV |  |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii ciągłej | ≥ 8mA |  |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Maksymalny prąd dla fluoroskopii pulsacyjnej | ≥ 12mA |  |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Maksymalny prąd dla radiografii cyfrowej | ≥ 20mA |  |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Możliwość redukcji poziomu dawki promieniowania w trybie fluoroskopii i fluoroskopii wysokokontrastowej | ≥50% |  |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Zasilanie 1-fazowe | 220V +/-10%, 50Hz |  |  |  | Bez punktacji |
| III LAMPA RTG |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Lampa z wirującą anodą | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Wielkość ogniska małego | ≤ 0.6mm |  |  |  | Najmniejsza wartość – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 3 | Wielkość ogniska dużego (o ile występuje) | ≤ 0,8mm |  |  |  | Najmniejsza wartość – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 4 | Pojemność cieplna anody | ≥300kHU |  |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Pojemność cieplna kołpaka | ≥1800kHU |  |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Szybkość chłodzenia anody | ≥70kHU/min |  |  |  | Bez punktacji |
| IV CECHY KOLIMATORA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Przesłona typu Irys | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Symetryczna nieprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 3 | Asymetryczna nieprzepuszczalna przesłona szczelinowa | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |
| 4 | Obracanie przesłony szczelinowej | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| 5 | Ustawienie kolimatora z podglądem bez promieniowania (na obrazie zamrożonym z wyświetlaniem aktualnego położenia krawędzi przesłon) | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 2 pkt Nie – 0 pkt |
| V TOR WIZYJNY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Średnica wzmacniacza obrazu | 12” |  |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Liczba pól obrazowych | ≥2 |  |  |  | Najwyższa wartość – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 3 | Przetwornik obrazu CCD | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Rozdzielczość przetwornika CCD | ≥1024 x 1024 |  |  |  | Najwyższa wartość – 5 pkt, inne proporcjonalnie mniej |
| 5 | Obrót obrazu realizowany poprzez obrót kamery i/lub elektroniczny obrót obrazu na monitorze | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 6 | 2 monitory LCD-TFT o przekątnej min 18” i rozdzielczości min. 1.3 MP do jednoczesnego wyświetlania obrazu żywego i referencyjnego | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Kolorowe monitory | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5pkt, Nie – 0 pkt |
| 8 | Luminacja monitorów | ≥250cd/m2 |  |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Głębia obrazu | ≥15bit |  |  |  | Bez punktacji |
| 10 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze | ≥15 |  |  |  | Bez punktacji |
| 11 | Regulacja wysokości monitorów | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 5 pkt, Nie – 0 pkt |
| VI SYSTEM CYFROWY |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pamięć na dysku twardym | ≥200 obrazów |  |  |  | Tak |
| 2 | Częstotliwość cyfrowego zapisu na dysku twardym obrazów fluoroskopii pulsacyjnej | ≥5 obr/sek |  |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Klawiatura alfanumeryczna | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Matryca przetwarzania obrazów | > 1024 x 1024 |  |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Głębokość przetwarzania obrazów | ≥ 12 bitów |  |  |  | Bez punktacji |
| 6 | Pamięć ostatniego obrazu | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 7 | Wzmocnienie krawędzi i redukcja szumów w czasie rzeczywistym | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 8 | Napęd dysków CD-R i/lub DVD do zapisu obrazów | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 9 | Port USB | Tak/Nie |  |  |  | Tak – 2 pkt, Nie – 0 pkt |
| VII POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pedał do wyzwalania fluoroskopii/akwizycji | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Zintegrowany system monitorowania i wyświetlania dawki RTG | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Sterylizowalne pokrycia płócienne na ramię C, wzmacniacz obrazu i kołpak lampy RTG - 10szt. wraz z klamrami mocującymi | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Interfejs sieciowy DICOM obsługujący funkcje: DICOM store DICOM print | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 5 | Komputer PC o parametrach co najmniej takich jak: - 1 LCD-TFT o przekątnej min 24” - Core 2 Duo 2,66GHz/4GB/640GB/GeForce9400M/SD | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| VIII INNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Autoryzowany serwis, adres | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 2 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 3 | Certyfikaty CE dołączyć | Tak |  |  |  | Bez punktacji |
| 4 | Szkolenie 4-8 osób Zamawiającego w zakresie obsługi dostarczonego aparatu przez min. 8 godzin | Tak |  |  |  | Bez punktacji |

| Kryterium -WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr oceniany | Parametr oferowany /Wypełnia Wykonawca/ | Liczba przyznanych punktów |
| 1 | Okres pełnej gwarancji (bezpłatne części, robocizna i inne koszty usługi gwarancyjnej) – min. 12 miesięcy |  | 12 miesięcy – 0 pkt za każde 6 miesięcy powyżej 12 mies. – 2 pkt. |
| Kryterium - WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (rozumiane jako przyjazd serwisanta do siedziby użytkownika) |  | > 24 h - 0 pkt Do 24 h - 1 pkt Do 12 h - 2 pkt Do 6 h - 3 pkt Poniżej 6 h - 5 pkt |
| 2 | Gwarantowany czas oczekiwania na usunięcie awarii w dniach |  | Powyżej 14 dni – 0 pkt Od 8 do 14 dni - 1 pkt Do 7 dni - 2 pkt |
| 3 | Czas gwarancji na zainstalowane części zamienne. |  | 12 miesięcy - 0 pkt Za każde 6 miesięcy powyżej 12 miesięcy - 2 pkt |
| 4 | Dostępność serwisu pogwarancyjnego i części zamiennych |  | Poniżej 10 lat – 0 pkt 10 lat i więcej - 1 pkt |

UWAGA:  Brak  opisu  w kolumnie 4 „ Parametr oferowany/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak  danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

- Wykonawca  oświadcza, że oferowane powyżej  urządzenia są fabrycznie nowe i po

uruchomieniu będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana

funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których

niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie

odrzucona

Data..............................			..................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy