## Załącznik Nr 1

.................................................

[pieczęć firmy]

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa

ZADANIE 1.  STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM BLATEM WYKONANY W CAŁOŚCI

Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO  Z WYPOSAŻENIEM

| L.p. | Nazwa | Model Producent-Firma, Rok produkcji, [nr katalog.] | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto (poz. 3 x poz. 4) | Wartość VAT | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| 1 | Stół z pływającym blatem wykonany w całości z włókna węglowego z wyposażeniem |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | System podtrzymywania temperatury pacjenta : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | - materace żelowe (mata przewodząca ciepło) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | - kontroler do sterowania min. 2 materacy podgrzewających jednocześnie |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Automatyczny wstrzykiwacz kontrastu |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | System ochrony radiologicznej : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - fartuch ochronny do stołu typu wertikal |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - mobilny parawan ochronny jednoskrzydłowy |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | -fartuch ochronny o ekwiwalencie ołowiu 0,5 mm Pb |  | 6 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | - fartuch ochronny z materiałów standartowych o ekwiwalencie 0.35 mm Pb |  | 4 kpl. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | -okulary ochronne o ekwiwalencie 0,75 mm Pb |  | 2 pary |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | -okulary ochronne o ekwiwalencie 0,75 mm Pb, które umożliwiają założenie ich na okulary korekcyjne |  | 3 pary |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Aparat USG z dopplerem |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R A Z E M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

..................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy

PARAMETRY GRANICZNE /OCENIANE

Kryterium – Ocena techniczna

| Lp. | Wymagana funkcja lub parametr graniczny |  |  | Wymagana odpowiedź |  | Parametr oferowany-Opis spełnienia warunku Wypełnia Wykonawca |  | Ocena parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |
| STÓŁ Z PŁYWAJĄCYM BLATEM WYKONANY W CAŁOŚCI Z WŁÓKNA WĘGLOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyta blatu z włókna węglowego, jednolity bez podziały na segmenty |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 2 | Szerokość blatu stołu min 53 cm |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez oceny |
| 3 | Całkowita długość blatu stołu ≥ 190cm |  |  | TAK, podać |  |  |  | 190-200 cm – 0 pkt, > 200-210 cm – 1pkt, >210 cm - 5pkt |
| 4 | Minimalne dopuszczalne obciążenie stołu ≥ 200 kg |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez oceny |
| 5 | Pływający blat - ruch realizowany płynnie (nie skokowo) w każdym kierunku w osi x, y, x', y' (elipsa, ósemka, łuk, itd.). Nie dopuszcza się stołów bez pływającego blatu z ruchem tylko w wektorach x i y. |  |  | TAK, opisać |  |  |  | Bez oceny |
| 6 | Ruch wzdłużny i poprzeczny oraz realizacja pływającego blatu stołu sterowane joystickiem z elektromagnetyczną blokadą |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 7 | Ruch góra - dół, przechyły wzdłużne i boczne oraz poziomowanie blatu realizowane za pomocą pilota |  |  | TAK/NIE |  |  |  | Tak- 5 pkt Nie- 0 pkt |
| 8 | Długość oraz szerokość przeziernego pola blatu |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez oceny |
| 9 | Zakres ruchu wzdłużnego blatu stołu ≥64 cm |  |  | TAK, podać |  |  |  | 64-68 cm - 0pkt, > 68-70 cm - 1pkt > 70 cm - 1pkt |
| 10 | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu ≥24 cm |  |  | TAK, podać |  |  |  | 24 cm - 0 pkt, >24-30 cm - 1pkt, >30 cm – 5 pkt |
| 11 | Ruch Trendelenburga i przeciwny do Trendelenburga min. ± 25° |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez oceny |
| 12 | Przechyły boczne min. ± 15° |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez oceny |
| 13 | Zmotoryzowany ruch pionowy stołu |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 14 | Minimalna wysokość blatu stołu ≤72 cm |  |  | TAK, podać |  |  |  | 72 cm - 0 pkt, <72-52 cm – 1pkt, <52 cm - 5pkt |
| 15 | Maksymalna wysokość blatu stołu ≥ 108 cm |  |  | TAK, podać |  |  |  | 108 cm- 0pkt, >108-130 cm – 1pkt, >130 cm - 5pkt |
| 16 | Zasilanie bateryjne i sieciowe |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 17 | Stół jezdny - mobilny z systemem blokowania |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 18 | Pilot wyposażony w sygnalizację stanu akumulatorów |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 19 | Powierzchnia materaca wykonana z materiałów antystatycznych |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| WYPOSAŻENIE STOŁU : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Podpórka pod rękę przezierna dla promieni RTG |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 2 | Pałąk anestezjologiczny |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 3 | Szyny boczne wzdłuż całej długości stołu |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 4 | Zagłówek przedłużający stół |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 5 | Taca montowana do szyn stołu na niezbędne narzędzia |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 6 | 2 materace żelowy ( mata przewodząca ciepło) o wymiarach min. 180x50x1,5cm, oraz 2 podgłówek z wycięciem pod szyję |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 7 | Kontroler do sterowania min. 2 mat podgrzewających równocześnie w zakresie temperatur min. 33- 38 stopni Celcjusza, materac grzewczy o wymiarach min. 100 x 50 x 5 cm, koc grzewczy o wymiarach 150x50cm. Koc i mata muszą być w pełni przezierne dla promieni RTG, posiadać poszewkę wielokrotnego użytku z możliwością prania i dezynfekcji |  |  | TAK, opisać |  |  |  | Bez oceny |
| AUTOMATYCZNY WSTRZYKIWACZ KONTRASTU |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Komplet złożony z: - konsola sterownicza - statyw wstrzykiwacza - głowica wstrzykiwacza na ruchomym ramieniu, z podwójnym uchwytem na osłony ciśnieniowe, w możliwych konfiguracjach o pojemnościach min 3pojemnościach - ogrzewacz kontrastu |  |  | TAK |  |  |  | 3 konfiguracje – 0 pkt, 4 konfiguracje - 1 pkt >4- konfiguracje - 5pkt |
| 2. | Minimum jedno opakowanie (50 zestawów) jednorazowych wkładów do kontrastu o wybranej pojemności |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 3 | Możliwość przechowywania protokołów iniekcji w pamięci urządzenia – minimum 44 |  |  | TAK |  |  |  | 44 protokoły - 0 pkt, 45-50 protokołów – 1pkt, >50protokołów – 5 pkt |
| 4. | Ciśnienie maksymalne do 1200 PSI |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 5. | Napełnianie wkładów: ręczne lub automatyczne |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 6. | Możliwość napełniana wkładu kontrastem z prędkością 10 ml/s |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 7. | Iniekcje programowane: pojedyncze i wielofazowe |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 8. | Zabezpieczenie mechaniczne w głowicy uniemożliwiające podanie większej ilości kontrastu niż wartość zaprogramowana |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 9. | Ochrona przed zmianami protokołu badania po uzbrojeniu systemu |  |  | TAK/NIE |  |  |  | Tak- 5 pkt, Nie- 0 pkt |
| 10. | Graficzny system obrazujący obecność powietrza w napełnionym wkładzie |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 11. | Możliwość przeprowadzenia iniekcji przy ilości kontrastu mniejszej niż zaprogramowana |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 12. | System „otwarty” – zapewnienie możliwości eksploatacji wstrzykiwacza z zastosowaniem sprzętu jednorazowego użytku co najmniej dwóch rożnych producentów |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 13 | Możliwość sprzężenia i integracji działania wstrzykiwacza z rentgenowskim systemem angiograficznym |  |  | TAK, podać z jakimi systemami RTG |  |  |  | Bez oceny |
| SYSTEM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Fartuch ochronny typu wertikal wieszany do szyny stołu chroniący przed promieniowaniem rozproszonym z pod blatu stołu, dostosowany do zaoferowanego stołu |  |  | TAK |  |  |  | Bez oceny |
| 2 | - 6 komplety fartuchów ochronnych wykonanych z materiału o co najmniej 35% lżejsze od fartuchów wykonanych z gumy ołowiowej o ekwiwalencie ołowiu 0,5mmPb (fartuch typu garsonka, ochrona tarczycy, pas odciążający biodrowy) - 4 komplety komplety fartuchów ochronnych wykonanych z standardowych materiałów o ekwiwalencie 0,35mmPb (fartuch typu garsonka, ochrona tarczycy, pas odciążający biodrowy) |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez oceny |
| 3 | - 2 pary okularów ochronnych o ekwiwalencie 0,75mmPb - 3 pary okularów ochronnych o ekwiwalencie 0,75mmPb które umożliwiają założenie ich na okulary korekcyjne |  |  | TAK, podać |  |  |  | Bez oceny |
| 4 | Mobilny parawan ochronny jednoskrzydłowy z przeszkleniem dla obserwacji pola za parawanem, szerokość parawanu min. 100cm, wysokość min, 175cm |  |  | TAK, opisać |  |  |  | Bez oceny |
| APARAT USG Z DOPPLEREM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Aparat przenośny, śródoperacyjny |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Cyfrowe przetwarzanie wiązki ultradźwiękowej |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Częstotliwości pracy aparatu min. 2 ÷ 18 MHz |  | Tak |  |  |  |  | 2-18 MHz - 0pkt, 2-20 MHz - 1 pkt >(2-20) MHz - 5pkt |
|  | Minimalna głębokość penetracji max. 2 cm |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna głębokość penetracji min. 26 cm |  | Tak |  |  |  |  | 26 cm - 0pkt, >26-29 cm - 1pkt >29 cm-5pkt |
| II.TRYBY PRACY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | B-mode, B/B |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | M-mode, B /M |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | THI – Doppler Tkankowy |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | PWD - Doppler Pulsacyjny |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | CD - Doppler Kolorowy |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | DPD - Doppler Mocy/Angio |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | HPRF – Obrazowanie dla szybkich przepływów |  | Tak/Nie |  |  |  |  | Nie – 0 pkt. Tak – 15 pkt. |
|  | TI – Obrazowanie Trapezowe na głowicach liniowych |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Duplex: 2D + PWD, B/M/PWD |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Triplex: 2D + CD + PWD |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Inne (Podać) |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| III. MONITOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości min. 15” |  | Tak |  |  |  |  | 15” – 0 pkt >15” – 1 pkt |
|  | Monitor dotykowy obrazowy i funkcyjny min. 15” |  | Tak / Nie |  |  |  |  | Nie – 0 pkt. Tak – 15 pkt. |
|  | Możliwość regulacji ekranu: obrót 1800, przechył 1800 |  | Tak / Nie |  |  |  |  | Tak- 5 pkt, Nie- 0pkt |
|  | System nagłaśniania |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| IV. PRZETWARZANIE OBRAZU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Skala szarości min.256 |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Zoom dla obrazu w czasie rzeczywistym i zamrożonym min. 8x |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Rewers /Obrót obrazu |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Znaczniki ciała |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu przy pomocy jednego przycisku |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Pamięć CINE min. 500 obrazów |  | Tak |  |  |  |  | 500 obr – 0 pkt, >500-1300 obr. – 1 pkt, >1300 obr - 5 pkt |
|  | Czas długości zapisu dla M-CDI/PWD min. 100 sek |  | Tak |  |  |  |  | 100 sek – 0 pkt, >100 – 200 sek-1pkt, >200 sek-5 pkt |
|  | Możliwość wpisania adnotacji |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| V. PARAMETRY DOPPLERA PULSACYJNEGO |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PWD |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Minimalna wielkość bramki Dopplera min. 1 mm |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Maksymalna wielkość bramki Dopplera min. 20 mm |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Maksymalny PRF min. 15 kHz |  | Tak |  |  |  |  | 15 kHz – 0 pkt, >15-25 kHz -1 pkt, >25 kHz – 5 pkt |
|  | Maksymalny kąt uchylności pola Dopplera min. ±250 |  | Tak |  |  |  |  | ±25º - 0 pkt, >±25º - ±35º- 1 pkt, >±35º- 5 pkt |
|  | Automatyczna optymalizacja zapisu |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| VI. POMIARY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odległości min. 8 znaczników |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Obszaru /długości obrysu |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Pola powierzchni, Objętości, Kątów |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Pomiar wartości prędkości przepływu |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Czasu/Tętna |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Indeksu: Pulsacyjnego / Rezystancyjnego |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Stosunków: czasu i prędkości |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Parametrów pomiarów Dopplera w czasie rzeczywistym |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| VII. OBLICZENIA /RAPORTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Program naczyniowy |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Inne (Podać) |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| VIII. GŁOWICE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Convex do badań brzusznych. Model: |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Szerokopasmowa o częstotliwości min. 2 ÷ 5 MHz |  | Tak |  |  |  |  | 2-5 MHz – 0 pkt, >(2-5)MHz – 5 pkt |
|  | Kąt widzenia min. 650 |  | Tak |  |  |  |  | 65o – 0 >65o-69o -1pkt >69o -5 pkt |
|  | Wybór częstotliwości[N] min. 3 w B-mode i THI |  | Tak |  |  |  |  | 3 – 0 pkt >3 – 1 pkt |
|  | Wybór częstotliwości[N] min. 2 w THI |  | Tak |  |  |  |  | 2 – 0 pkt >2 – 1 pkt |
|  | Ilość elementów [N] min. 190 |  | Tak |  |  |  |  | 190 el – 0 pkt >190 – 5 pkt |
|  | Liniowa do badań naczyniowych i narządów powierzchownych. Model : |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Szerokopasmowa o częstotliwości min. 6 ÷ 11 MHz |  | Tak |  |  |  |  | 6-11 MHz – 0 pkt, >6-11MHz – 5 pkt |
|  | Pole widzenia max. 40 mm |  | Tak |  |  |  |  | 40 mm – 0 pkt <40 mm – 5 pkt |
|  | Wybór częstotliwości[N] min. 3 w B-mode i THI |  | Tak |  |  |  |  | 3 – 0 pkt >3 – 1 pkt |
|  | Wybór częstotliwości[N] min. 2 w THI |  | Tak |  |  |  |  | 2 – 0 pkt >2 – 1 pkt |
|  | Ilość elementów [N] min. 190 |  | Tak |  |  |  |  | 190 el. – 0 pkt >190 el. – 5 pkt |
| IX. ARCHIWIZACJA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TP - Drukarka termiczna |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | HDD - Twardy Dysk min. 40 GB |  | Tak |  |  |  |  | 40GB – 0 pkt, >40-120GB – 1 pkt, >120GB – 5 pkt |
|  | USB – Nośnik PENDRIVE |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Zapisywanie w formatach: BMP, TIF, JPG |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| X.ERGONOMIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasilanie z sieci 230V i z wewnętrznego akumulatora |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Czas pracy na zasilaniu z akumulatora min. 30 min. |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Gotowość pracy ze startu stand by max.6 sek. – tzw. bootup time |  | Tak |  |  |  |  | 6 sek.-0 pkt < 6sek.-15 pkt |
|  | Wymiary |  | Podać |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Waga max. 10 kg |  | Tak |  |  |  |  | 10kg – 0 pkt <10 - 9kg – 1 pkt <9 kg – 5 pkt |
|  | Jezdny stolik dedykowany pod aparat z uchwytami pod głowice i akcesoria. Możliwość ruchu blatu w pionie. Możliwość szybkiego blokowania i odłączania ultrasonografu od stolika. Miejsce na Videoprinter. |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
|  | Walizka jezdna na aparat i głowicę od producenta |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| XI. MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Możliwość pracy z głowicą liniową o górnej częstotliwości pracy min. 18 MHz |  | Tak |  |  |  |  | 18 MHz – 0 pkt, >18- 22 MHz - 1 pkt, >22 MHz – 5 pkt |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł kardiologiczny z głowicą sektorową o częstotliwości min. 2-4 MHz |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Dwa komputery typu laptop do analizy i opisu badań i zabiegów, dysk HD min. 320GB, matryca monitora min 14,5” wysokiej jakości |  | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 2 |  | Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) |  | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 3 |  | Rok produkcji co najmniej 2009 |  | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 4 |  | Aparaty fabrycznie nowe |  | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 5 | Certyfikaty CE - załączyć |  | Tak |  |  |  |  | Bez oceny |
| 6 |  | Szkolenie lekarzy w zakresie zaoferowanego sprzętu na miejscu u użytkownika |  | Tak |  |  |  | Bez oceny |
| 7. |  | Autoryzowany serwis gwarancyjny |  | Tak, podać adres |  |  |  | Bez oceny |

| Kryterium -WARUNKI GWARANCJI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Parametr oceniany | Parametr oferowany /Wypełnia Wykonawca/ | Liczba przyznanych punktów |
| 1 | Okres pełnej gwarancji (bezpłatne części, robocizna i inne koszty usługi gwarancyjnej) – min. 12 miesięcy |  | 12 miesięcy – 0 pkt za każde 6 miesięcy powyżej 12 mies. – 2 pkt. |
| Kryterium - WARUNKI SERWISU |  |  |  |
| 1 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (rozumiane jako przyjazd serwisanta do siedziby użytkownika) |  | > 24 h - 0 pkt Do 24 h - 1 pkt Do 12 h - 2 pkt Do 6 h - 3 pkt Poniżej 6 h - 5 pkt |
| 2 | Gwarantowany czas oczekiwania na usunięcie awarii w dniach |  | Powyżej 14 dni – 0 pkt Od 8 do 14 dni - 1 pkt Do 7 dni - 2 pkt |
| 3 | Czas gwarancji na zainstalowane części zamienne. |  | 12 miesięcy - 0 pkt Za każde 6 miesięcy powyżej 12 miesięcy - 2 pkt |
| 4 | Dostępność serwisu pogwarancyjnego i części zamiennych |  | Poniżej 10 lat – 0 pkt 10 lat i więcej - 1 pkt |

UWAGA:  Brak  opisu  w kolumnie 4 „Parametr oferowany/opis spełnienia warunku” będzie traktowany jako brak  danego parametru lub spełnienia warunku w ofercie.

- Wykonawca  oświadcza, że oferowane powyżej  urządzenia są fabrycznie nowe i po

uruchomieniu będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

- Wszystkie parametry liczbowe lub wymagane funkcje, podane w rubryce „Wymagana

funkcja lub parametr graniczny” w powyższych tabelach stanowią wymagania, których

niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

- Oferta bez podpisu osoby upoważnionej ze strony Wykonawcy jest nieważna i zostanie

odrzucona

Data..............................			..................................................................

Podpis i pieczątka imienna osoby

upoważnionej do reprezentowania firmy