Dz.Z/2215/48/  193/2009				                    Warszawa , dnia  ......10.2009

WYKONAWCY

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego znak IHIT/P/48/2009

na dostawę :  Aparatury medycznej dla Kliniki chirurgii naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-3)

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawców, Zamawiający przekazuje ich treść , oraz udziela nast. odpowiedzi:

Dot. Zadania nr 1-

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z stołem o minimalnym obciążeniu blatu na całej długości bez obciążeń ruchu 155 kg?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat z sterowaniem wszystkich ruchów za pomocą joysticków zamontowanych przy stole?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza aparat z sterowaniem wszystkich ruchów za pomocą joysticków zamontowanych przy stole.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do przetargu  stół z ruchem trendelenburga min. +/- 16 stopni?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do przetargu  stół z przechyłem bocznym min. +/- 10 stopni?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu stół z min. wysokością blatu od podłogi 85 cm i maksymalną 104?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ . Określony zakres ruchów stołu zapisano w  SIWZ. Według zamawiającego pozwala on na ergonomiczną pracę podczas zabiegu, a minimalna wymagana wysokość musi dawać możliwość łatwego transportu pacjenta z łóżka szpitalnego na stół i odwrotnie. Proponowana wysokość minimalna jest o 13 cm wyższa od wymaganej w SIWZ.

Dot. Zadania nr 2-

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza do przetargu aparat z kołpakiem o pojemności cieplnej min. 1675 kHU, lecz z wydajnością chłodzenia min. 60kHU/min? System ten gwarantuje ciągłą prace lampy bez konieczności przerw w pracy na chłodzenie. System wykonano w technologii „lampa odseparowana od generatora”.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający wymaga zgodnie z treścią SIWZ . Zamawiający nie podziela opinii Wykonawcy, iż podane wartości pozwolą na ciągłą pracę urządzenia podczas długotrwających operacji wewnątrznaczyniowego zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej i operacji hybrydowych.