Dz.Z /2215/61/ 245  /2009				                    Warszawa , dnia    17.11.2009

WYKONAWCY

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego przyspieszonego znak IHIT/P/61/2009  na dostawę :  Tomografu komputerowego (TKO) 16-rzędowego.

W związku z pytaniami do SIWZ otrzymanym od Wykonawcy, Zamawiający przekazuje ich treść, oraz udziela nast. odpowiedzi:

Pytanie 1.

Zamawiający w punkcie II.6. Zestawienia parametrów granicznych (odcinających) tomografu komputerowego (TKO) 16-rzędowego” wymaga aby: „Maksymalne obciążenie stołu z precyzją pozycjonowania stołu pacjenta +/- 0,25 mm było większe lub równe 200kg”.

Czy Zamawiający dopuści do przetargu tomograf komputerowy, którego maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu przy zachowaniu normalnego funkcjonowania wynosi 205kg, a przy precyzji pozycjonowania +/- 0,25 mm wynosi 180kg?

Pragniemy zauważyć, że wymaganie tak wysokiej precyzji w aparatach przeznaczonych do ogólnego stosowanie nie jest uzasadnione klinicznie. Bardzo wysoka precyzja pozycjonowania jest szczególnie wymagana w onkologicznych systemach przeznaczonych do planowania terapii, oraz w systemach kardiologicznych. Dodatkowo pacjenci o wadze powyżej 180 kg stanowią bardzo mały odsetek wszystkich badanych. Zmiana tego parametru umożliwi nam złożenie ważnej oferty.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza tomograf komputerowy, którego maksymalne obciążenie stołu przy precyzji pozycjonowania +/- 0,25 mm wynosi 180 kg.

Pytanie 2.

Zamawiający w punkcie II.1 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr – „Liczba możliwych do zastosowania w protokołach badań, wartości prądu”.

Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że punktowanie tego parametru nie ma żadnego sensu gdyż 99% badań tomografii komputerowej jest wykonywane w trybie Auto mA, w którym dobór prądu następuje płynnie w zależności od badanej anatomii pacjenta. Liczba możliwych wartości prądu nie więc ma żadnego znaczenia, natomiast zdecydowanie ważniejszym parametrem, decydujących o klinicznych zastosowaniach systemu jest maksymalny prąd możliwy do zaprogramowania w protokołach klinicznych. Maksymalny prąd wraz czasem obrotu lampy decyduje o szybkości i jakości badania oraz określa klasę aparatu. Większy prąd pozwala na badania otyłych pacjentów bez konieczności zwiększania czasu rotacji i powodowania pojawiania się artefaktów ruchowych szczególnie podczas badania narządów będących w ruchu.

Wnosimy o zmianę tego parametru na:

„Maksymalny prąd dostępny w protokołach klinicznych [mA] – Wartość największa – 20 pkt, Wartość najmniejsza 0 pkt, pozostałe proporcjonalnie.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający  pozostawia parametr bez zmian.

Pytanie 3.

Zamawiający w punkcie II.5 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr – „Możliwa redukcja dawki bez utraty jakości obrazu”

Brak dokładnego określenia względem czego ma być podana redukcja dawki, oraz określenia jakości obrazu dla danej dawki uniemożliwia obiektywne podanie tego parametru. W skrajnym wypadku można podać dla każdego systemu, że redukcja wynosi 100% w przypadku nie włączenia promieniowania. Przy tak postawionym pytaniu Zamawiający musi podać jaką dawkę i przy jakich badaniach generuje hipotetyczny system i wówczas istnieje możliwość podania stopnia redukcji dawki względem systemu hipotetycznego. Punktacja zaproponowana przez Zamawiającego może spowodować ze system generujący standardowo dużą dawkę i posiadający duże możliwości jej redukcji otrzyma więcej punktów od systemu, który generującego standardowo niską dawkę i nie potrzebuje jej redukować bo i tak jest ona niższa od systemu z redukcją dawki. Podejrzewamy, że intencją Zamawiającego było punktowanie systemu jak najbardziej bezpiecznego dla pacjenta, lecz taki zapis w żaden sposób nie spełni oczekiwań Zamawiającego, a wręcz przeciwnie najwięcej punktów może uzyskać system o największej dawce. Jednym z obiektywnych kryteriów określającym dawkę generowaną przez system jest podawanie dawki w odniesieniu do określonej rozdzielczości niskokontrastowej. Wnosimy o wykreślenie punktowania tego parametru, gdyż nie pozwala on na obiektywne porównanie systemów poszczególnych producentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w tym punkcie podania możliwej redukcji dawki bez utraty jakości obrazu – związanej ze stosowaną modulacją prądu w odniesieniu do modulacji bazującej na przebiegu topogramu[%].  Podać  pełen opis.

Pytanie 4.

Zamawiający w punkcie II.6 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr – „Filtracja na lampie (równoważnik AI)”

Parametr filtracji na lampie jest wyłącznie parametrem technologicznym i nie mającym żadnego znaczenia w przypadku badań tomografii komputerowej. Bez brania pod uwagę konstrukcji pozostałych elementów toru promieniowania rentgenowskiego (kolimator, filtry adaptacyjne, filtry bow-tie itp.) nie można określić wypływu filtracji na lampie na dawkę promieniowania i tym samym porównać systemów mających różne rozwiązania konstrukcyjne. Z uwagi na złożoność konstrukcji tomografu ocena tego typu parametrów, w odróżnieniu od systemów RTG, nie jest stosowana w tabelach przetargowych na tomografy komputerowe. Wnosimy o wykreślenie tego parametru ponieważ nie pozwala on na obiektywną ocenę poszczególnych systemów.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z oceny i wykreśla punkt II.6.

Pytanie 5.

Zamawiający w punkcie III.1 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr – „Dostępny zakres zmienności współczynnika pitch”

Czy Zamawiający pod pojęciem współczynnika pitch rozumie taki współczynnik pitch, przy którym możliwa jest rekonstrukcja z korekcją wiązki stożkowej? Tylko takie rozumienie tego parametru pozwala bowiem na obiektywne porównanie systemów i możliwość klinicznego korzystania z tak określonego współczynnika pitch. Dodatkowo wartości współczynnika pitch poniżej 0,5 są stosowane wyłącznie w badaniach kardiologicznych wiec w danym wypadku nie ma sensu oceniania dolnej granicy współczynnika pitch. Im mniejsza jego wartość w badaniach tym większą dawkę pochłania pacjent i z tego powodu stosowanie niskich wartości pitch nie jest zalecane. Górna granica współczynnika pitch decyduje natomiast o szybkości badań. Wnosimy zatem o zmianę w/w punktu na:

„Maksymalna dostępna wartość współczynnika pitch z korekcją wiązki stożkowej”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Pytanie 6.

Zamawiający w punkcie III.6 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr – „Maksymalne rekonstruowalne pole obrazowania FOV”.

Czy Zamawiający miał na myśli maksymalne diagnostyczne pole obrazowania? Niektóre firmy podają maksymalne pole obrazowania będące wynikiem interpolacji i bardzo dużych przybliżeń i nie pozwalające na przeprowadzanie diagnostyki tak otrzymanych obrazów. Wnosimy o zmianę tego zapisu na: „Maksymalne diagnostyczne rekonstruowalne pole obrazowania FOV” co pozwoli na precyzyjne określenie maksymalnego pola obrazowania w zastosowaniach klinicznych i obiektywne porównanie poszczególnych systemów.

Odpowiedź:

Pytanie dotyczy pkt. III.5. Tak. Zamawiający doprecyzowuje treść parametru na: „Maksymalne diagnostyczne rekonstruowalne pole obrazowania FOV”.

Pytanie 7.

Zamawiający w punkcie V.2 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr – „Rozdzielczość niskokontrastowa wizualna, przy różnicy gęstości 3HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20cm, dla napięcia > 110 kV, dla warstwy 10 mm – podać w [mm]”, natomiast w punkcie V.3 tego samego zestawienia parametrów punktuje parametr – „Wartość dawki promieniowania, przy której wykonano pomiary rozdzielczości niskokontrastowej podanej w punkcie V.2. – podać w [mGy]”.

Punktacja tak zdefiniowanych parametrów jest sprzeczna ze sobą i nie pozwala na obiektywne porównanie poszczególnych systemów. Podanie lepszej wartości rozdzielczości zawsze skutkuje podaniem gorszej wartości dawki. Producent podający najlepszą rozdzielczość uzyska maksymalną ocenę za rozdzielczość i minimalną za dawkę  i odwrotnie producent podający najgorszą rozdzielczość uzyska najmniejszą ocenę za rozdzielczość i najlepszą za dawkę. Zamawiający powinien określić dla jakiej wartości rozdzielczości niskokontrastowej w [mm] trzeba podać wartość dawki i ta wartość dawki powinna być oceniana. Wnosimy o zmianę punktów V.2 i V3 na jeden punkt – „Wartość dawki potrzebna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej wizualnej równej 5mm, przy różnicy gęstości 3HU, określona dla najkrótszego skanu pełnego zmierzona na fantomie CATHPAN o średnicy 20cm, dla napięcia > 110 kV, dla warstwy 10 mm – podać w [mGy]” co pozwoli na obiektywne porównanie poszczególnych systemów.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Pytanie 8.

Zamawiający w punkcie VI.1 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr – „Możliwość ograniczenia obrazu przez blendowanie”.

Czy Zmawiający miał na myśli możliwość ograniczenia obrazów zarówno przez blendowanie prostokątne ułatwiające diagnostykę przez radiologów przyzwyczajonych badań klasycznych RTG, jak i owalne ułatwiające z kolei diagnostykę przez radiologów naczyniowych przyzwyczajonych do obrazów zblendowanych owalnie?

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje treść parametru na: „Możliwość ograniczenia obrazu przez blendowanie prostokątne lub/i owalne.

Pytanie 9.

Zamawiający w punkcie VII.3 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr: „Możliwość rekonstrukcji obrazu z danych surowych tomografu (realizacja dla przynajmniej jednej konsoli lekarskiej) przy zachowaniu pełnej niezależnej funkcjonalności konsoli operatorskiej aparatu TK”.

Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić jaki cel ma bardzo wysokie punktowanie tego parametru? Możliwość rekonstrukcji danych surowych wynika wyłącznie z zastosowanych rozwiązań konstrukcyjnych przez jednego z producentów, natomiast ma bardzo wątpliwą przydatność kliniczną. Konsola lekarska jest przeznaczona do przeglądania i diagnostyki obrazów typu DICOM, a nie danych surowych. Lekarze pracujący na tych konsolach nie zajmują się rekonstrukcją danych surowych i nie jest to ich zadaniem, gdyż za rekonstrukcję obrazów z danych surowych odpowiadają technicy. Bardzo dziwi więc tak wysokie punktowanie tego parametru, który prawdopodobnie nigdy nie będzie wykorzystywany w praktyce. Zdecydowana większość diagnostycznych konsol lekarskich nie ma możliwości rekonstrukcji danych surowych ponieważ konstruktorzy tych stacji kierują swoje wysiłki w kierunku zapewnienia lepszej i dokładniejszej diagnostyki, a nie zamienianiem ról lekarza i technika. Wnosimy o wykreślenie punktowania tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia punktacje na: TAK – 10,  NIE- 0.

Pytanie 10.

Zamawiający w punktach VII. 4 i 5 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje te same funkcjonalności: „Możliwość automatycznej oceny zmian ogniskowych w narządach miąższowych i węzłach chłonnych z podaniem min.: objętości, gęstości, parametru WHO i RECIST” oraz „Możliwość wykonania badań porównawczych zmian ogniskowych organów miąższowych (aktualnego i archiwalnego danego pacjenta) z automatycznym pomiarem różnicy objętości, gęstości, parametru WHO i RECIST.

Oba te punkty odnoszą się do tego samego oprogramowania i są częściowo tożsame. Podwójne i dodatkowo bardzo wysokie punktowanie jednej i tej samej funkcjonalności niewspółmiernie wysoko preferuje tylko jednego producenta i ogranicza uczciwą konkurencję. Wnosimy o wykreślenie punktacji jednego z tych parametrów.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia parametr bez zmian.

Pytanie 11.

Zamawiający w punkcie VIII.1 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr: „Wymagana moc podłączeniowa [kVA]”

Czy dla Zamawiającego ważniejsza od możliwości klinicznych systemu jest moc podłączeniowa? Poprzez punktowanie tego parametru Zamawiający ogranicza zaoferowanie systemów z większymi generatorami pozwalającymi na szersze możliwości diagnostyczne i pozwalające na uzyskiwanie obrazów o wyższej jakości. Punktowanie tego parametru preferuje najtańsze systemy o niskich prądach i napięciach anodowych lampy, a więc o niższej wartości klinicznej. Pragniemy zauważyć, że jednorazowy zysk osiągnięty poprzez zaoszczędzenie środków odnośnie instalacji elektrycznej jest nieporównywalny do stałej utraty możliwości diagnostycznych. Wnosimy o wykreślenie punktowania tego parametru gdyż preferuje on systemy najsłabsze.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia punktację na: Wartość najmniejsza – 5,  największa - 0.

Pytanie 12.

Zamawiający w punkcie VIII.2 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr: „Ilość ciepła emitowana do pomieszczenia badań w trakcie skanowania [kW]

Czy Zamawiający dopuszcza stosowanie systemów z wodną instalacją chłodzenia. Takie systemu emitują co prawda mniejszą ilość ciepła do pomieszczenia badań, ale wymagają specjalnej i kłopotliwej instalacji wodnej do chłodzenia systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia punktację na: Wartość najmniejsza – 5,  największa - 0.

Pytanie 13.

Zamawiający w punkcie VIII.3 „Zestawienia parametrów podlegających ocenie punktowej” punktuje następujący parametr: „Minimalna powierzchnia wymagana do instalacji systemu”

Czy Zamawiający pod pojęciem minimalnej powierzchni wymaganej do instalacji systemu ma na myśli instalacje wszystkich elementów systemu tzn. tomografu z wszystkimi jego urządzeniami, konsoli operatorskiej i 2 szt. stacji lekarskich. Pragniemy zauważyć iż punktowanie czysto teoretycznej wartości powierzchni nie ma sensu z uwagi na przepisy sanepidu dotyczące minimalnych powierzchni pracowni oraz ergonomii pracy zakładu. Również podana wartość graniczna odnosi się zgodnie z przepisami sanepidu do pomieszczenia badań, a nie do całego systemu tomografii komputerowej. Wnosimy o usunięcie punktacji tego parametru.

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z oceny i wykreśla punkt VIII.3..

Pytanie 14.

Zamawiający w § 5 ust. 9 umowy nakłada ma Sprzedającego obowiązek wymiany elementu, podzespołu lub przedmiotu umowy na nowy w przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu.

Czy Zamawiający zgodzi się na następujące brzmienie § 5 ust. 9 umowy:

„W przypadku reklamacji Sprzedający jest zobowiązany do usunięcia wady fizycznej elementu, podzespołu lub przedmiotu umowy lub do wymiany elementu, podzespołu lub przedmiotu umowy na wolny od wad.”

Uzasadnienie:

Istotą gwarancji jest zapewnienie sprawności przedmiotu umowy przez okres objęty gwarancją. Żaden przepis kodeksu cywilnego zarówno w odniesieniu do gwarancji jak i rękojmii nie obliguje Sprzedającego do dostarczania rzeczy nowych w przypadku reklamacji. A zatem uregulowania Zamawiającego naruszają przepisy ogólne o gwarancji i rękojmii.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie 15.

Zamawiający nakłada na Sprzedającego w §7 ust 1 pkt 1 obowiązek zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający.

Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie do § 7 ust. 1 pkt 1  zdania drugiego w brzmieniu:

„W przypadku zaś odstąpienia od umowy przez Sprzedającego z winy leżącej po stronie Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem przyczyn określonych w art. 145 ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

Uzasadnienie:

Zakres praw i obowiązków zgodnie z art. 353¹ kc powinien być rozłożony w umowie równomiernie. Wynika to z zasady słuszności kontraktowej.

W przypadku wiec zastrzeżenia kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Sprzedającego należy również zastrzec kary umowne od Zamawiającego za odstąpienie od umowy przez Sprzedającego z winy Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 16.

Zamawiający w §7 ust 1 pkt 1.2, 1.3, 1.4 zastrzegł kary umowne w wysokości 0,4% oraz 0,2%.

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kar umownych do wysokości 0,1% wartości brutto umowy w przypadkach opisanych w §7 ust 1 pkt 1.2, 1.3, 1.4. Ponadto czy Zamawiający doprecyzuje punkt 1.4 w § 7, tak aby kara nie była za czas reakcji serwisu tylko za przekroczenie czasu reakcji. Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 483 KC podstawową funkcją kary umownej jest zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. akt. I CSK 484/06) nie jest dozwolone zastrzeganie we wzorcu umownym kary umownej rażąco wygórowanej. Podobnie Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 20 stycznia 2004 roku (sygn. akt V Ca2344/03) stwierdził, iż „zastrzeżenie w umowie rażąco wysokich kar za zwłokę ( a więc tym bardziej za opóźnienie) jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, co skutkuje uznaniem umowy w tej części za nieważną”. Kary umowne nie mogą stanowić dla Zamawiającego dodatkowego dochodu oraz narażać Wykonawcę na straty w przypadku dość krótkiego czasu na wykonania umowy (do 15 grudnia 2009 r.), co jest podyktowane potrzebami Zamawiającego. Takie działanie jako naruszające zasady współżycia społecznego jest sprzeczne z prawem i nie korzysta z ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia  zapis §7 ust 1 pkt 1.2, 1.3 bez zmian.

Zamawiający doprecyzowuje zapis  §7 ust 1.4  w nast. sposób „ w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za przekroczenie czasu reakcji serwisu oraz usunięcia usterki określonych w  §5 ust 8”.

Pytanie 17.

SIWZ Rozdz. III pkt 2.

Czy z uwagi na to, że SIWZ nie przewiduje wykonania prac adaptacyjnych a jedynie dostawę tomografu komputerowego 16 rzędowego  Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymagania zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub czy Zamawiający zgodzi się na zwolnienie zabezpieczenia w wysokości 100% w przewidzianym przez Zamawiającego 30 dniowym terminie 30 dni od dnia wykonania umowy zgodnie z §5 i uznania Zamawiającego za należycie  wykonane?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 18.

Odnośnie projektu Umowy §7, pkt 1.4

Czy Zamawiający może wyjaśnić zapis tego punktu.

Odpowiedź:

Jak w odpowiedzi na pytanie nr 16.

# Pytania do tabeli parametrów granicznych

Pytanie 19.

Dotyczy p.III.1.

Czy Zamawiający dopuści aparat dysponujący generatorem o mocy maksymalnej 42 kW? Jest to tylko o 2 kW mniej aniżeli wartość wymagana w specyfikacji.

## Odpowiedź

Nie:. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 20.

Dotyczy p. IV.3.

Czy Zamawiający dopuści aparat o najkrótszym czasie skanu pełnego 360º wynoszącego 0,8 sek?

Biorąc pod uwagę przewidywane zastosowanie aparatu jest to wartość całkowicie wystarczająca.

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian

Pytanie 21.

Dotyczy p. IV.4.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie umożliwiające wykonanie skanu spiralnego o maksymalnym czasie 80 sek?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian