Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/67/2009

.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik 3d do SIWZ

Wymagania dla aparatu do badań hematologicznych – morfologia 5 diff:   x 2 szt

Analizator 30 parametrowy o wydajności min. 80 analiz/godzinę.

- Oznaczane parametry:

WBC- liczba krwinek białych, LYMPH%- odsetek limfocytów, EO%- odsetek eozynofili,EO# liczba eozynofili, LYMPH#- liczba limfocytów, HGB- hemoglobina, PLT- liczba płytek, RET%- odsetek retikulocytów,PCT- hematokryt płytkowy,NEUT%-odsetek neutrofili, NEUT# liczba neutrofili,MONO% odsetek monocytów, MONO# liczba monocytów, BASO%- odsetek bazofili, BASO#- liczba bazofili, RBC- liczba erytrocytów,RET#- liczba retikulocytów.

- Obliczane parametry:

MCV- średnia objętość erytrocyta, MCH-średnia zawartość hemoglobiny, MCHC- średnie stężenie hemoglobiny,MPV- średnia objętość płytki, HCT- hematokryt

- Dodatkowo zalecana możliwość oznaczenia:
młodych granulocytów IG% & IG# (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) oraz PLT-(O) - optyczny pomiar płytek.
Możliwość swobodnego wyboru zleceń (CBC, CBC+DIFF, CBC+RET, CBC+DIFF+RET).

- Metody pomiarowe:
 system identyfikacji leukocytów oparty na fluorocytometrii przepływowej z użyciem lasera półprzewodnikowego; konduktometryczna metoda pomiaru RBC, PLT i HCT

- Objętości próbki:
max.150 µl (podajnik), max. 85 µl (podstawienie ręczne), max.40 µl (krew kapilarna)
Pamięć do min 5.000 wyników z histogramami i skategramami.
wskazane bezobsługowe, automatyczne procedury konserwacji aparatu.
wskazane nietoksyczne odczynniki i filtry powietrza zabezpieczające przed skażeniem otoczenia.

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

Oświadczamy, że aparaty do badań hematologicznych w które zostanie  wyposażone laboratorium Zamawiającego spełniają  wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

Nazwa i typ aparatu:………………………………………………………………………….

Producent i rok produkcji:…………………………………………………………………..

Nazwa i typ aparatu:………………………………………………………………………….

Producent i rok produkcji:…………………………………………………………………..

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy