………………………..

[pieczęć firmy]

KARDIOMONITORY WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| ZADANIE NR 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Centrala |  | 1 | Kpl. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kardiomonitor 12” |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kardiomonitor 10” |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Moduł transportowy (do monitorów 10” i 12”) |  | 6 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Moduł kapnografii |  | 4 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA nr 1

Monitorowane parametry:

EKG/ST/QT – 6 szt.

Respiracja – 6 szt.

Ciśnienie nieinwazyjne – 6 szt.

Saturacja – 6 szt.

Kapnografia – 4 szt.

Temperatura – 6 szt.

Ciśnienie inwazyjne 6 szt.

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE lub opisać określony parametr (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Centrala (transfer pacjentów między stanowiskami) umożliwiająca jednoczesne monitorowanie i podgląd 4 pacjentów |  |
|  | Ekran kolorowy typu TFT, przekątna minimum 19” umożliwiający podgląd wybranego stanowiska lub trendów pacjentów oraz obserwację wszystkich stanowisk |  |
|  | Podgląd dowolnie wybranego stanowiska monitorowania z wyświetleniem wszystkich krzywych dynamicznych i wartości numerycznych |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek – wyciszanie alarmów z poziomu centrali. Regulacja poziomów alarmów z poziomu centrali dozwolona tylko dla alarmów arytmii. Uruchamianie pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego z poziomu centrali |  |
|  | Analiza arytmii z alarmami (dokonywana w monitorze przyłóżkowym lub w centrali – dostępna w obydwu urządzeniach, w tym migotanie przedsionkowe) – klasyfikacja minimum 18 rodzajów arytmii – wymienić |  |
|  | Programowalne przez użytkownika alarmy arytmii: ilościowe i jakościowe |  |
|  | Pamięć ostatnich stanów krytycznych (alarmów) łącznie z arytmiami minimum 120 odcinków na monitor minimum 25 sek. długości z minimum 4 krzywymi |  |
|  | Trendy graficzne i numeryczne z minimum 48 godzin wszystkich (w tym ST, QT) mierzonych parametrów do retrospektywnej analizy |  |
|  | Funkcja holterowska – zapis minimum 4 różnych przebiegów dynamicznych z ostatnich minimum 48 godzin. |  |
|  | Funkcja holterowska – zapis minimum 12-tu odprowadzeń EKG z ostatnich minimum 48 godzin (w przypadku ich monitorowania) |  |
|  | Wprowadzenie danych demograficznych pacjenta w monitorze lub centrali – wyświetlenie w obydwu urządzeniach |  |
|  | Oprogramowanie w języku polskim |  |
|  | Podtrzymanie zasilania elektrycznego UPS |  |
|  | Praca w sieci z monitorami umożliwiającymi przesyłanie alarmów z monitora do centrali do innych monitorów w czasie rzeczywistym |  |
|  | Drukarka laserowa (format A4) wysokiej klasy do drukowania konfigurowanych przez użytkownika raportów przy każdym stanowisku (centrala, stanowiska archiwizujące) |  |
|  | KARDIOMONITORY – 6 szt. |  |
|  | Ekran kolorowy typ TFT, przekątna ekranu minimum 12” dla 4 szt. i min 10” dla 2 szt., rozdzielczość ekranu minimum 800X600 |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło nawigacyjne |  |
|  | Monitor modułowy, umożliwiający rozbudowę o kolejne parametry i konfigurowanie stanowiska poprzez dowolne przenoszenie przez użytkownika modułów pomiarowych pomiędzy kardiomonitorami w trakcie ich pracy, z automatyczną rekonfiguracją monitora. |  |
|  | Oddzielany moduł lub część kardiomonitora umożliwiający monitorowanie w trakcie transportu minimum EKG, ciśnienie nieinwazyjne, SpO2, temperatura i ciśnienie inwazyjne. Waga max. 2 kg, własny ekran, alarmy. Czas pracy na baterii minimum 2 godziny. |  |
|  | Ilość wyświetlonych jednocześnie na ekranie krzywych dynamicznych parametrów – minimum 4 |  |
|  | Ilość wyświetlanych jednocześnie na ekranie danych numerycznych-wszystkie monitorowane parametry |  |
|  | Co najmniej 20 niezależnych konfiguracji ekranu, umożliwiających dowolne wyświetlanie wybranych przez operatora parametrów numerycznych, trendów, krzywych dynamicznych |  |
|  | Trendy minimum 48 – godzinne (tabelaryczne i graficzne) z wysoką rozdzielczością (co najmniej 15 sek.) z analizą w postaci histogramów |  |
|  | Oprogramowanie zawierające arkusze obliczeń hemodynamicznych, wentylacyjnych, tlenowych, kalkulator leków z możliwością indywidualnego skonfigurowania listy leków i histogramy |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja w użytkownika w języku polskim; |  |
|  | Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) Alarmy o różnych poziomach ważności, min. 3 kategorie rozróżnialne za pomocą sygnałów dźwiękowych i wizualnych wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu |  |
|  | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny i rejestracją zdarzeń dla potrzeb serwisu |  |
|  | Kable, czujnik, akcesoria i moduły pomiarowe potrzebne do monitorowania dla dorosłych |  |
|  | Zasilanie sieciowe 220V; |  |
|  | Chłodzenie monitora konwekcyjne, nie wymagające czyszczenia lub wymiany filtrów |  |
|  | Kardiomonitory i centrala kompatybilne pod względem wymienności modułów, akcesoriów i możliwości podłączenia z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami i centralami z serii Intellivue na Bloku Operacyjnym, Sali Pooperacyjnej i innych oddziałach. Aktualizacja oprogramowania (jeśli konieczna) ujęta w cenie. |  |
|  | Pomiar EKG w 6 monitorach, zakres pomiarowy minimum 20-300 ud/minutę z dokładnością 1 % |  |
|  | Pomiar i wyświetlanie od 1 do 12 odprowadzeń EKG jednocześnie, programowane przez użytkownika |  |
|  | Odpowiednie kable EKG umożliwiającą monitorowanie 12 lub 3 odprowadzeń jednocześnie |  |
|  | Analiza odcinka ST i QT we wszystkich odprowadzeniach (12-tu) z prezentacją graficzną zmian w postaci wykresow kołowych. Zakres pomiaru minimum -1,5mV/+1,5mV |  |
|  | Alarm przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST w wybranym odprowadzeniu z możliwością definiowania tego zakresu |  |
|  | Wieloodprowadzeniowa (z możliwością wyboru odprowadzenia) analiza arytmii z alarmami (dokonywania w monitorze przyłóżkowym lub w centrali dostępna w obydwu urządzeniach) – klasyfikacja minimum 18 rodzajów arytmii – wymienić |  |
|  | Wyjście sygnału EKG do synchronizacji defibrylatora |  |
|  | Pomiar respiracji metodą impedancji w 6 monitorach |  |
|  | Wyświetlana wartość cyfrowa wraz z falą oddechu |  |
|  | Minimalny zakres 5-170 odd/min Dokładność pomiaru częstości oddechow przynajmniej +/-2 oddechy na minutę |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 6 monitorach, zakres pomiarowy min. –30 – 340 mmHg |  |
|  | Przebieg dynamiczny i wartości numeryczne wyświetlane na ekranie |  |
|  | Minimum 2 kanały pomiarowe na 4 stanowiskach i minimum 1 kanał na 2 stanowiskach |  |
|  | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną w 6 monitorach |  |
|  | Pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1-100 min. Możliwość zaprogramowania pomiarów w różnych odstępach czasowych (np. 4 pomiary co 15 minut i kolejne 4 co 30 minut) |  |
|  | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej cały czas do kolejnego pomiaru |  |
|  | W komplecie do każdego monitora przewód i zestaw mankietów dla dzieci i dorosłych, 3 różne rozmiary, mankiety pomiarowe bez lateksu |  |
|  | Pomiar saturacji i pletyzmografii w 6 monitorach |  |
|  | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji i tętna oraz krzywa pletyzmograficzna |  |
|  | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję, wstrząsy i artefakty ruchowe – opisać |  |
|  | W komplecie przewód interfejsowy i wielorazowe czujniki na palec w dla dorosłych + 1 czujniki na ucho na system |  |

|  | Pomiar temperatury w 2 kanałach z wyświetlaniem obydwu temperatur i ich różnicy w 4 kardiomonitorach, pomiar w 1 kanale w 2 kardiomonitorach |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres pomiarowy min. 0-45 st. C |  |
|  | Czujniki temperatury wielorazowe: powierzchniowe- 6 szt. i rektalne – 2 szt. |  |
|  | Pomiar kapnografii – 4 szt. |  |
|  | Monitorowanie CO2 (kapnografii) – metodą strumienia bocznego |  |
|  | Zakres pomiarowy CO2 min. 0-130 mmHg |  |
|  | Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej, zakres minimum: 5 – 120 rpm; |  |
|  | Akcesoria do monitorowania CO2: sondy do kapnografii ze strumienia bocznego – 20 szt./ moduł dla pacjentów zaintubowanych i 20 szt./ moduł dla pacjentów niezaintubowanych |  |
|  | Zawieszenia naścienne z regulacją wysokości i pochylenia kardiomonitora – 4 szt. |  |
|  | Okablowanie typu LAN kategorii 5e lub wyższa na 4 stanowiska kardiomonitorów i centrali do opisanego systemu. Wymagana procedura certyfikacji sieci. |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje

odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

………………………..

[pieczęć firmy]

DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY

Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

| ZADANIE NR 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Asortyment | Nr katalogowy | Ilość | Jednostka miary | Producent | Cena netto jednostki PLN | Wartość netto PLN | Podatek VAT | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto PLN |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Defibrylator dwufazowy - Tryb pracy automatyczny (AED) z analizą i tryb pracy ręczny; - Funkcja kardiowersji. |  | 2 | Szt. |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ ZADANIA: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanego asortymentu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.

……………………………………

(podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy)

PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla ZADANIA  nr 2

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – KOLUMNĘ NR 3 WYPEŁNIA WYKONAWCA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania – wyszczególnienie PARAMETR / WARUNEK GRANICZNY | Spełnienie parametru, warunku Zaznaczyć TAK/NIE (Wypełnia Wykonawca) |
| 1 | 2 | 3 |
| - 1 | Dwa tryby pracy: ręczny i półautomatyczny |  |
| - 3 | Energia wyładowania 150 J w trybie półautomatycznym (AED); |  |
|  | Defibrylacja półautomatyczna przy użyciu jednorazowych elektrod defibrylacyjnych |  |
|  | Dźwiękowe i tekstowe komunikaty w języku polskim prowadzące użytkownika przez proces defibrylacji półautomatycznej |  |
| - 4 | Energia wyładowania od J 2 do J 200 w trybie ręcznym z ograniczeniem energii wyładowania do 50 J przy defibrylacji wewnętrznej |  |
| - 5 | Defibrylator przenośny, z ergonomicznym uchwytem stanowiącym integralną część defibrylatora |  |
|  | Czas ładowania do maksymalnej (200 J) energii< 3 sekund |  |
|  | Dwufazowy kształt fali wyładowania – zapewniający wysoką skuteczność defibrylacji przy obniżonej energii wyładowania; |  |
|  | Kardiowersja synchroniczna - synchronizacja sygnałem EKG z elektrod defibrylujących, elektrod EKG lub zewnętrznego kardiomonitora. Defibrylator kompatybilny z monitorami posiadanymi przez Zamawiającego z serii SureSigns i IntelliVue. Na wyposażeniu kabel do synchronizacji z wyżej wymienionymi kardiomonitorami. |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej: minimum 12. |  |
|  | Ładowanie kondensatora, wyzwolenie energii za pomocą przycisków na łyżkach defibrylacyjnych oraz na płycie czołowej aparatu |  |
|  | Automatyczna kompensacja parametrów wyładowania z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta - z łyżek zewnętrznych i elektrod jednorazowych |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki wielorazowe (wymagane dla dorosłych i dzieci) i elektrody jednorazowe. Kabel do elektrod jednorazowych. |  |
|  | Zapis EKG z łyżek zewnętrznych, kabla EKG i jednorazowych elektrod do stymulacji/defibrylacji. Klasa CF. |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie minimum 20-300 ud/min |  |
|  | Wzmocnienie sygnału EKG. Regulacja ręczna i automatyczna. |  |
|  | Regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca |  |
|  | Prezentacja krzywej EKG na ekranie. |  |
| - 6 | Zasilanie sieciowo-akumulatorowe |  |
| - 7 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC / 50 Hz – zasilacz zintegrowany w defibrylatorze. Akumulatory bez efektu pamięci. Wyklucza się akumulatory niklowo-kadmowe. Sygnał alarmowy (wizualny i dźwiękowy) niskiego stanu naładowania. Minimum 5 wyładowań pełną energią od momentu pierwszego komunikatu o rozładowaniu. |  |
| - 9 | Czas pracy z zasilania bateryjnego - monitorowanie - min. 100 min. - defibrylacja z energią 200 J - min. 40 wyładowań |  |
| - 10 | Ekran TFT LCD, wysokiej rozdzielczości i kontraście o przekątnej ekranu min. 5,5” |  |
| - 11 | Ciężar aparatu< 6,5 kg |  |
| - 27 | Wydruk EKG |  |
| - 28 | Drukarka termiczna na papier o szerokości minimum 50 mm – możliwe konfigurowanie trybów pracy (wydruk wyzwalany ręcznie, automatycznie) |  |
| - 30 | Pamięć wewnętrzna minimum 50 epizodów lub karta pamięci, do każdego epizodu zapamiętywany odcinek krzywej EKG |  |
| - 35 | Kabel minimum 5 odprowadzeniowy |  |
| - 40 | Automatyczny test sprawności defibrylatora z sygnalizacją dźwiękową i wizualną ewentualnego błędu. |  |
| - 2 | Oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.

…………….....……………………………

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy