| Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/67/2011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ............................ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [pieczęć firmy] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Producent | Model | Nr katalogowy | Rok produkcji | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | VAT [%] | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| 1 | Kolumna anestezjologiczna |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolumna chirurgiczna z windą zintegrowaną w ramieniu |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą HD |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kamera medyczna SD |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………...……………….....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/67/2011

............................

[pieczęć firmy]

Parametry graniczne / odcinające

| L. p. | Parametry - opis | Parametr wymagany | Odpowiedź TAK/NIE OPIS |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Kolumna anestezjologiczna |  |  |  |
|  | Producent, kraj pochodzenia, model, rok produkcji | Podać |  |
|  | Certyfikat CE / Deklaracja zgodności CE | TAK/Podać |  |
|  | Urządzenia powinny być łatwe w utrzymaniu czystości - gładkie powierzchnie bez wystających wkrętów i innych elementów połączeniowych, kształty zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i kantów | TAK |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno – gazowych w formie płyty interfejsowej. Przyłącza na płycie podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do płyty interfejsowej szybkozłączami. | TAK |  |
|  | Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 340° ± 5°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15° | TAK |  |
|  | Wszystkie przeguby ramion wyposażone w hamulce mechaniczne zwalniane pneumatycznie (oś główna i na łamaniu ramienia) i cierne (ramie/głowica kolumny). Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza musi jednak umożliwiać też poruszenie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej). | TAK |  |
|  | Gniazda gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO 9170-1,PN-EN ISO 9170-2, typ AGA | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne 230 V, 50Hz , z bolcem ochronnym | TAK |  |
|  | System dwuramienny z głowicą o sumarycznej wysokości 1000 mm (głowica główna 500 mm + przedłużenie głowicy 500 mm zamienne z windą na aparat do znieczuleń) | TAK |  |
|  | Zasięg pierwszej części ramienia (od osi głównej licząc) 900 mm ± 5% i drugiej części ramienia 900 ± 5%. Wszystkie długości mierzone od osi do osi odpowiednich łożysk. | TAK |  |
|  | Udźwig jednostki netto min. 220 kg (możliwość w przyszłości zainstalowania windy do aparatu do znieczuleń) | TAK |  |
|  | 1 półka z 2 znormalizowanymi szynami bocznymi (prawa i lewa strona). Wymiar każdej półki szer : 550 mm x gł: 470 mm ± 50 mm. Półka o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów. Udźwig półki 80 kg. | TAK |  |
|  | Uchwyt sterowania w osi głowicy z przyciskami do pozycjonowania jednostki (zwalnianie hamulców) z wyraźnym oznakowaniem obsługiwanych przegubów, umieszczony na wysokości 1100 mm ±100 mm licząc od podłogi. | TAK |  |
|  | 1 wieszak do wieszania min. 4 butli infuzyjnych oraz pomp infuzyjnych, z możliwością zmiany wysokości położenia butli. Wieszaki w formie haków mocowanych do listew. | TAK |  |
| Minimalne wymagania ilości gniazd elektrycznych i gazowych |  |  |  |
|  | tlen min. 2 |  |  |
|  | sprężone powietrze min. 2 | TAK |  |
|  | próżnia min. 2 | TAK |  |
|  | podtlenek azotu min. 1 | TAK |  |
|  | Punkt poboru do systemu usuwania gazów anestetycznych typ 1l, zgodny z normą PN-EN ISO 9170-2 | TAK |  |
|  | gniazdo elektryczne 230 V, 50Hz z bolcem ochronnym min. 8 | TAK |  |
|  | gniazdo wyrównania potencjałów min. 8 | TAK |  |
|  | Gniazda teletechniczne RJ 45 min. 2 | TAK |  |
| II. Kolumna Chirurgiczna |  |  |  |
|  | Możliwość wcześniejszego wstępnego montażu wraz z przyłączami mediów | TAK |  |
|  | Zestaw przyłączy elektryczno – gazowych w formie płyty interfejsowej. Obudowa stropowa na planie kwadratu (nie koła). Przyłącza na płycie podłączane do instalacji szpitalnej na twardy lut. Kolumna przyłączana do płyty interfejsowej szybkozłączami. | TAK |  |
|  | Kąt obrotu każdego przegubu i głowicy 340° ± 5°. Możliwość ograniczania kąta obrotu ramion co 12-15° | TAK |  |
|  | Wszystkie przeguby ramion wyposażone w hamulce mechaniczne zwalniane pneumatycznie lub elektropneumatycznie (oś główna i na łamaniu ramienia) i cierne (ramie/głowica kolumny). Konstrukcja hamulców musi zapewniać stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku sprężonego powietrza, musi jednak umożliwiać też poruszenie kolumną w takiej sytuacji przy użyciu zwiększonej siły manewrowania (opór hamulców musi mieć możliwość regulacji serwisowej). | TAK |  |
|  | Wszystkie gazowe gniazda techniki wtykowej umieszczone w kolumnie nośnej, z łatwym dostępem, zlokalizowane na powierzchni tylnej kolumn | TAK |  |
|  | Gniazda gazów medycznych zgodne z PN-EN ISO 9170-1,PN-EN ISO 9170-2, typ AGA | TAK |  |
|  | Gniazda elektryczne bryzgoszczelne 230 V, 50Hz , z bolcem ochronnym. | TAK |  |
|  | System dwuramienny z aluminiową konsolą o wysokości =< 220 mm i szerokości >= 650 mm | TAK |  |
|  | Schowki kabli w elementach nośnych półek lub pod półkami | TAK |  |
|  | System ramion nośnych współpracuje z nawiewem laminarnym: przekrój poprzeczny eliptyczny(owalny) lub sześciokątny | TAK |  |
|  | Zasięg pierwszej części ramienia (od osi głównej licząc)600 mm ± 5% i drugiej części ramienia 1000 ± 5%. Wszystkie długości mierzone od osi do osi odpowiednich łożysk. | TAK |  |
|  | Ramię 2 wyposażone w zintegrowaną windę o ruchu pionowym min. 600 mm |  |  |
|  | Szyna na wyposażenie z regulacją wysokości – 2szt. | TAK |  |
|  | Udźwig jednostki netto min. 60 kg | TAK |  |
|  | 2 x półka bez szyn. Wymiar półki sz:550xgł:550 mm ± 50 mm. Półki o kształtach zaokrąglonych, bez ostrych krawędzi i kantów, półki zabezpieczone profilem ochronnym, ciągłym narożnikiem okalającym półkę w tym naroża. Udźwig aluminiowej półki min. 40 kg. Jedna z półek wyposażona w umieszczone centralnie na froncie półki (w osi krótkiej) pojedynczy, wykonany w całości z tworzywa sztucznego, uchwyt dwuręczny z przyciskami do pozycjonowania jednostki (zwalnianie hamulców pneumatycznych) z wyraźnym oznakowaniem obsługiwanych przegubów. | TAK |  |
| Minimalne wymagania ilości gniazd elektrycznych i gazowych |  |  |  |
|  | tlen min. 1 | TAK |  |
|  | sprężone powietrze min. 1 | TAK |  |
|  | próżnia min. 2 | TAK |  |
|  | Punkt poboru do napędu narzędzi chirurgicznych min. 1 AIR 800, zgodny z normą PN-EN ISO 9170-1 | TAK |  |
|  | gniazdo elektryczne 230 V, 50Hz z bolcem ochronnym min. 6 | TAK |  |
|  | gniazdo wyrównania potencjałów min. 6 | TAK |  |
|  | Gniazda teletechniczne RJ 45 min. 2 | TAK |  |
| III. Lampa operacyjna 2 czaszowa LED |  |  |  |
|  | Sprzęt fabrycznie nowy | Tak |  |
|  | Diody o kolorystyce białej 70-85% udziału w ogólnej liczbie diod w czaszy. Pozostała, dopełniająca do 100% liczba o innej kolorystyce. | Tak |  |
|  | Lampa dwuczaszowa diodowa – każda czasza na oddzielnym mocowaniu stropowym. | Tak |  |
|  | Wysokie natężenie światła na polu operacyjnym. Łączne możliwe do wyemitowania natężenie światła (przy jasności 100%) wszystkich oferowanych, zawieszonych czasz ≥ 320 000 lx | Tak |  |
|  | Bardzo wysoka bezcieniowość lampy operacyjnej. System redukcji cieni – układ aktywny, elektroniczny realizowany jako automatyczny sterowany sensorami zlokalizowanymi na czaszy, automatycznie rozpoznający położenie chirurga, lub spełniający tą samą funkcję sterowany (programowany – min. 4 programy) ręcznie przy pomocy manipulatora zlokalizowanego na czaszy lampy ze sterylizowalną nakładką. Obydwa alternatywne rozwiązania powinny, poprzez zmianę rozkładu natężenia światła poszczególnych punktów LED w odniesieniu do pozycji personelu, dążyć do zminimalizowania cieni w polu operacyjnym. Żaden układ optyczny nie może być oferowany/traktowany jako rozwiązanie alternatywne. | Tak |  |
|  | Konstrukcja pozwalająca na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawianie w żądanym położeniu. Czasza dzielona. Segmenty matrycy zlokalizowane względem siebie współosiowo lub na planie wieloboku. | Tak |  |
|  | Każda matryca w danej czaszy (bez względu na sposób jej podziału) musi zawierać sumarycznie co najmniej 100 widocznych i pracujących (nie koniecznie jednoczasowo) diod LED. Jeżeli czasza zrealizowana jest jako matryca wielopolowa (np. 5 polowa) całkowita ilość diod w poszczególnej części matrycy (dla zapewnienia równomiernego oświetlenia) nie może się różnić o więcej niż 25% od pozostałych części matrycy. | Tak |  |
|  | Zsynchronizowane sterowanie parametrów światła wszystkich głowic z głowicy głównej | Tak |  |
|  | Wielkość plamy świetlnej stała lub regulowana elektromechanicznie poprzez sterylizowalny uchwyt w osi geometrycznej czaszy zawierająca się w przedziale 21-29 cm ± 5% | Tak |  |
|  | Temperatura barwowa stała 3500 K ± 10% lub regulowana (w przypadku regulowanej zakres regulacji musi zawierać się w przedziale 3500 do 5000K lub jednocześnie, obustronnie większym) | Tak |  |
|  | Możliwość regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie 5-100%. | Tak |  |
|  | Łatwość mycia i czyszczenia. Czasza lampy nie może posiadać na obrzeżu (bez względu na to czy jest konstrukcją zwartą w kształcie koła czy też konstrukcją wielopolową) żadnych elementów wykonanych z tworzywa sztucznego takich jak rączki, odbojniki otaczające czaszę, etc. | Tak |  |
|  | Możliwość wyposażenia lamp w kamerę HD i tor wizyjny (przygotowanie do kamery na 2 czaszach) | Tak |  |
|  | Stała temperatura barwowa i wskaźnik rozpoznawania barw podczas regulacji natężenia światła | Tak |  |
|  | Współczynnik rozpoznawania barw Ra ≥ 98 (dla czaszy głównej i satelitarnej) | Tak |  |
|  | Kształt obudowy lamp minimalizuje zakłócenia nawiewu laminarnego na sali operacyjnej - odstęp pomiędzy częściami czaszy musi być widoczny gołym okiem, łatwy do czyszczenia. | Tak |  |
|  | Żywotność matrycy LED ≥ 30000h | Tak |  |
|  | Centralny, sterylizowalny uchwyt do regulacji średnicy pola roboczego i pozycjonowania każdej głowicy. | Tak |  |
|  | Co najmniej jeden nie sterylny uchwyt na boku czaszy głównej przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy. Nie dopuszcza się elementów gumowych oraz relingów okalających bez przerw więcej niż 20% obwodu na bocznej krawędzi czaszy jako utrudniających czyszczenie. | Tak |  |
|  | Wzrost temperatury w okolicy głowy chirurga <1°C | Tak |  |
|  | L1+L2 dla głowicy głównej ≥ 115cm, satelitarna ≥140 cm | Tak |  |
|  | Zasilanie 230V, 50/60 Hz. Całkowity pobór mocy elektrycznej nie więcej niż 400W (lampa z kamerą HD) | Tak |  |
|  | Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne | Tak |  |
|  | Nakładki sterylizowane 3 komplety | Tak |  |
| Kamera nr 1 medyczna HD umieszczona w osi czaszy głównej lub satelitarnej (do wyboru przez użytkownika) Parametry |  |  |  |
|  | Kamera cyfrowa umieszczona w osi głównej(geometrycznej) czaszy głównej lampy. | Tak |  |
|  | Rozdzielczość min 2,0 Mpix w systemie HD (min 1000 linii w poziomie), proporcja obrazu 16:9 | Tak |  |
|  | Zoom optyczny min 10 x i cyfrowy min 12 x | Tak |  |
|  | Balans bieli automatyczny i ręczny | Tak |  |
|  | Pomiar ekspozycji w trybie spot i wielopunktowy | Tak |  |
|  | Ostrzenie obrazu automatyczne i ręczne | Tak |  |
|  | Wyjścia kamery (zakres minimalny sterownika): - Y/C - CVBS - HD-SDI - LAN - DVI - YUV/YPbPr | Tak |  |
|  | Stosunek sygnał/szum > 50 dB | Tak |  |
|  | Możliwość obrotu obrazu o 360 ° | Tak |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami kamery ze zdalnego komputera z zainstalowanym dedykowanym oprogramowaniem; poprzez sieć LAN | Tak |  |
|  | Dwukierunkowa transmisja audio (analog i stereo) | Tak |  |
|  | Streaming obrazu w czasie rzeczywistym poprzez sieć LAN w formacie MPEG4. Obsługa co najmniej protokołów DHCP i TCP/IP | Tak |  |
|  | Możliwość regulacji funkcji kamery nr 1 sterylizowalną nakładką przez operatora. | Tak |  |
| IV. Kamera nr 2 – obserwacyjna SD |  |  |  |
|  | Kamera umieszczona na oddzielnym ramieniu na kolumnie lub bezpośrednio w stropie | TAK |  |
|  | Kamera medyczna o parametrach min: zoom optyczny min 18 x; rozdzielczość pozioma min 460 linii; rotacja ≥360°, automatyczny balans bieli, auto fokus. | TAK |  |

UWAGA!

- Oferta na przedmiot zamówienia  niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona.

- Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat – jest nowy (produkcja 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...……………….....…………………………..

podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej

do reprezentowania firmy