{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["zadanie1","zadanie2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie1","index":0,"n_rows":88,"n_cols":12,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,6,1,8],[62,10,62,11],[63,10,63,11],[64,10,64,11],[65,10,65,11],[61,1,61,9],[60,1,60,9],[60,10,60,11],[61,10,61,11],[65,1,65,9],[64,1,64,9],[63,1,63,9],[62,1,62,9],[66,1,66,9],[66,10,66,11],[69,1,69,9],[68,1,68,9],[67,1,67,9],[67,10,67,11],[68,10,68,11],[71,1,71,9],[72,1,72,9],[73,1,73,9],[70,10,70,11],[71,10,71,11],[72,10,72,11],[12,0,12,7],[12,8,12,11],[15,0,15,13],[17,0,17,11],[10,0,10,7],[10,8,10,11],[11,0,11,7],[11,8,11,9],[11,10,11,11],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,0,6,11],[7,0,7,11],[87,8,87,11],[18,4,18,5],[19,4,19,5],[57,0,57,11],[75,1,75,9],[75,10,75,11],[76,1,76,9],[58,0,59,0],[58,10,58,11],[59,10,59,11],[85,8,85,11],[86,8,86,11],[18,1,18,3],[19,1,19,3],[76,10,76,11],[70,1,70,9],[74,1,74,9],[74,10,74,11],[69,10,69,11],[78,1,78,9],[37,1,37,3],[37,4,37,5],[30,0,30,7],[30,8,30,11],[33,0,33,13],[35,0,35,11],[25,7,25,11],[24,7,24,11],[23,7,23,11],[36,1,36,3],[36,4,36,5],[28,0,28,7],[28,8,28,11],[29,0,29,7],[29,8,29,9],[29,10,29,11],[82,1,82,9],[82,10,82,11],[79,1,79,9],[80,1,80,9],[80,10,80,11],[79,10,79,11],[44,7,44,11],[45,7,45,11],[46,7,46,11],[81,1,81,9],[81,10,81,11],[78,10,78,11],[58,1,59,9],[77,1,77,9],[77,10,77,11],[73,10,73,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/3/2012"]
[{"$nulls":6},"załącznik nr 1"]
[]
["..............................................................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["DZIERŻAWA"]
[]
["Zadanie nr 1 -dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
["Nazwa*:",{"$nulls":7},"Typ aparatu (model)*:"]
["Producent*:",{"$nulls":7},"Rok produkcji:",null,"Numer fabryczny*:"]
["Aparat nowy/używany*:",{"$nulls":7},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:                                                                                                                                                                                                                             "]
["* Wypełnia wykonawca"]
[]
[]
[]
["TABELA A"]
["L.p.","Opis",null,null,"Wartość netto przedmiotu dzierżawy/ stawka VAT",null,"Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c"," VAT [%]","Wartość                   netto","Wartość                                       VAT","Wartość                                  brutto"]
[1,"analizator koagulologiczny",{"$nulls":4},"12 miesięcy"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 1 -dzierżawa analizatora koagulologicznego"]
["Nazwa*:",{"$nulls":7},"Typ aparatu (model)*:"]
["Producent*:",{"$nulls":7},"Rok produkcji:",null,"Numer fabryczny*:"]
["Aparat nowy/używany*:",{"$nulls":7},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:          "]
["* Wypełnia wykonawca"]
[]
[]
[]
["TABELA B"]
["L.p.","Opis",null,null,"Wartość netto przedmiotu dzierżawy/ stawka VAT",null,"Okres dzierżawy","koszt dzierżawy/m-c"," VAT [%]","Wartość                   netto","Wartość                                       VAT","Wartość                                  brutto"]
[1,"analizator koagulologiczny",{"$nulls":4},"12 miesięcy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":10}
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE analizatora"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE"]
[1,"W pełni zautomatyzowany analizator koagulologiczny składający  się z:  komputera  sterującego, części pomiarowej, monitora "]
[2,"Wydajność aparatu minimum 310 testów (PT), 250 testów (aPTT) na godzinę, 270 testów (PT, aPTT równocześnie)"]
[3,"Możliwość  wykonywania  równocześnie pomiarów  metodami: wykrzepialną na zasadzie optycznej, chromogenną i immunologiczną"]
[4,"Wyposażenie w 3 filtry optyczne: 340, 405, 570"]
[5,"Praca z minimum 6 seriami tego samego odczynnika, możliwość wprowadzenia aplikacji zdefinowanych przez użytkownika"]
[6,"Krzywe standardowe wielopunktowe, liniowość dla INR powyżej 10"]
[7,"Możliwość oznaczania D-Dimerów w czasie krótszym niż 12 minut"]
[8,"Możliwość kalibracji INR i ustawienia własnego ISI dla laboratorium, Automatyczne wczytywanie danych dotyczących danej serii odczynnika: np. ISI dla odczynnika do oznaczania PT"]
[9,"Minimum 100 pozycji na próbki badane, "]
[10,"Minimum 30 pozycji  na odczynniki"]
[11,"System  operacyjny, umożliwiający  pracę wielozadaniową - tj. podczas wykonywania serii pomiarów można równolegle przygotowywać listę roboczą  dla następnej serii i wykonać kalibrację innego parametru"]
[12,"Automatyczne powtarzanie  pomiarów - w przypadku wystąpienia  wyników budzących wątpliwości i wyników poza liniowością metody"]
[13,"Zautomatyzowany odczyt barkodowy próbek i odczynników"]
[14,"Mozliwość dezynfekcji analizatora bez użycia podchlorynu"]
[15,"System kontrolowania odczynników z pomiarem ich objętości, uwzględnieniem numerów seryjnych"]
[16,"Możliwość swobodnego doładowywania: odczynników, próbek, kuwet w trakcie pracy aparatu"]
[17,"Możliwość przeprogramowania priorytetu próbki (na CITO) w trakcie pracy aparatu"]
[18,"Minimum 200 kuwet pomiarowych na pokładzie"]
[19,"Rozbudowany system kontroli  jakości  uwzględniający  karty Levey-Jeningsa  i Reguły  Westgarda"]
[20,"Możliwość podglądu przebiegu każdej reakcji jak i jego odtworzenia w postaci wykresu"]
[21,"Możliwość stworzenia dowolnych wskaźników przeliczalnych między różnymi testami"]
[22,"Analizator będzie podłączony przez oferenta do modułu informatycznego (ESAprojekt) obecnie pracującego w IHiT."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie2","index":1,"n_rows":79,"n_cols":12,"rows_kept":79,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,8,71,11],[72,8,72,11],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[4,0,4,11],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["..............................................................."]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Odczynniki i materiały zużywalne do aparatu koagulologicznego"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewid. ilość oznaczeń","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto"," VAT [%]","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość                                                   VAT","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Osocze prawidłowe, przeznaczone do monitorowania prawidłowego zakresu wartości w testach wykonywanych w osoczu cytrynianowym, pozwalające na prowadzenie kontroli dokładności i precyzji odczynników przeznaczonych do następujących oznaczeń: PT, APTT, TT, fibrynogenu, BT, ATIII. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","120x1ml"]
[2,"Osocze zawierające czynniki krzepnięcia II, VII, IX, X o zmniejszonej aktywności przeznaczone do monitorowania środkowej lub górnej części  zakresu terapeutycznego u osób podczas doustnego leczenia przeciwzakrzepowego. Pozwala na prowadzenie kontroli dokładności i precyzji oznaczeń: PT, APTT. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","120x1ml"]
[3,"Osocze zawierające czynniki krzepnięcia II, VII, IX, X o zmniejszonej aktywności przeznaczone do monitorowania górnej części  zakresu terapeutycznego u osób podczas doustnego leczenia przeciwzakrzepowego. Pozwala na prowadzenie kontroli dokładności i precyzji oznaczeń: PT, APTT. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","120x1ml"]
[4,"Odczynnik fosfolipidowy z aktywatorem osocza kwasem elagowym, przeznaczony do oznaczania APTT. Nie wrażliwy na antykoagulant tocznia. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","70x10ml"]
[5,"Odczynnik fosfolipidowy z aktywatorem osocza kwasem elagowym, przeznaczony do oznaczania APTT. Wrażliwy na antykoagulant tocznia. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","300x10ml"]
[6,"Roztwór buforu imidazolowego o pH 7,5 (gotowy do użycia). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","90x15ml"]
[7,"Zawiesina kaolinowa do oznaczania fibrynogenu ","1x50ml"]
[8,"Odczynnik przesiewowy do wykrywania antykoagulantu tocznia, zawierający aktywator krzepnięcia - jad żmii Russela, fosfolipidy oraz środki antyheparynowe . Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","2800 oznaczeń"]
[9,"Odczynnik do testu potwierdzającego obecność antykoagulantu tocznia, zawierający aktywator krzepnięcia - jad żmii Russela, fosfolipidy w wysokim stężeniu oraz środki antyheparynowe. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","600 oznaczeń"]
[10,"Kontrola dla testu na obecność antykoagulantu tocznia (LA1/LA2), opartego o dRVVT; poziom wysoki.\nOdczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","24x1ml"]
[11,"Kontrola dla testu na obecność antykoagulantu tocznia (LA1/LA2), opartego o dRVVT; poziom niski.\nOdczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.\n","24x1ml"]
[12,"Odczynnik do oznaczania APTT oraz czynników krzepnięcia","50x5ml"]
[13,"Zestaw walidacyjny, przeznaczony do sprawdzania prawidłowości działania i precyzji pipetowania analizatorów BCT i BCS, umożliwiający wykrycie np.: uszkodzenia końcówki igły. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","45ml"]
[14,"Roztwór chlorku wapnia 0,025mol/l (gotowy do użycia). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","220x15ml"]
[15,"Mianowane ludzkie osocze standardowe, otrzymane z osocza wyselekcjonowanych zdrowych dawców, stabilizowane i liofilizowane, pozwalające na kalibrację czasu protrombinowego, fibrynogenu, czynników krzepnięcia: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, czynnika von Willebranda, antytrombiny, białka C, Białka S. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","1130x1ml"]
[16,"Zestaw do oznaczania antygenu antytrombiny (ATIII) w osoczu cytrynianowym, metodą immunodyfuzji radialnej, zawierający w warstwie żelu agarozowego monospecyficzną antysurowicę.","144 oznaczenia"]
[17,"Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika II (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające fibrynogen w ilości co najmniej 1g/l o aktywności pozostałych czynników krzepnięcia przekraczającej 40 % normy. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","24x1ml"]
[18,"Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika V (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające substancję zobojętniającą heparynę. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","192x1ml"]
[19,"Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika VII (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające fibrynogen w ilości co najmniej 1g/l o aktywności pozostałych czynników krzepnięcia przekraczającej 40 % normy. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","60x1ml"]
[20,"Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika VIII (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające fibrynogen w ilości co najmniej 1g/l o aktywności pozostałych czynników krzepnięcia przekraczającej 40 % normy. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","920x1ml"]
[21,"Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika IX (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające fibrynogen w ilości co najmniej 1g/l o aktywności pozostałych czynników krzepnięcia przekraczającej 40 % normy. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","232x1ml"]
[22,"Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika X (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające fibrynogen w ilości co najmniej 1g/l o aktywności pozostałych czynników krzepnięcia przekraczającej 40 % normy. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","60x1ml"]
[23,"Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika XI (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające fibrynogen w ilości co najmniej 1g/l o aktywności pozostałych czynników krzepnięcia przekraczającej 40 % normy. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","48x1ml"]
[24,"Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika XII (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające fibrynogen w ilości co najmniej 1g/l o aktywności pozostałych czynników krzepnięcia przekraczającej 40 % normy. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","48x1ml"]
[25,"Odczynnik do oznaczania aktywności czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny, zawierający stabilizowane płytki krwi, rystocetynę i EDTA. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","100x4ml"]
[26,"Zestaw odczynników do oznaczania plazminogenu","80 oznaczeń"]
[27,"Liofilizowana ludzka tromboplastyna z chlorkiem wapnia. Odczynnik do oznaczania czasu protrombinowego oraz jako aktywator w jednostopniowej koagulacyjnej metodzie oznaczania czynników II, V, VII, X.. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","400x10ml"]
[28,"Odczynnik do oznaczania czasu batroxobinowego (reptylazowego)w ludzkim osoczu cytrynianowym, niewrażliwy na heparynę. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","2x5ml"]
[29,"Odczynnik do oznaczania czasu trombinowego (TT) w ludzkim osoczu cytrynianowym. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","120x5ml"]
[30,"Prawidłowe osocze kontrolne (możliwość zamrażania po rekonstytucji). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","310x1ml"]
[31,"Patologiczne osocze kontrolne (możliwość zamrażania po rekonstytucji). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","310x1ml"]
[32,"Zestaw kalibratorów do czasu protrombinowego. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","24x1ml"]
[33,"Zestaw do ilościowego oznaczania funkcjonalnie czynnego białka C z zastosowaniem substratu chromogennego oraz jadu żmii – swoistego aktywatora białka C. Zestaw odczynnikowy musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","2400 oznaczeń"]
[34,"Zestaw do oznaczania funkcjonalnej aktywności białka S z zastosowaniem aktywowanego ludzkiego białka C oraz jadu żmii Russela jako aktywatora krzepnięcia. Zestaw odczynnikowy musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","36x1ml"]
[35,"Zestaw do oznaczania aktywności heparyny w osoczu w oparciu o aktywność anty Xa, metodą chromogenną. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","2 376 oznaczeń"]
[36,"Zestaw do oznaczania aktywności czynnika XIII w osoczu metodą fotometryczną z zastosowaniem trombiny wołowej oraz swoistego dla czynnika XIII substratu peptydowego. Zestaw odczynnikowy musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","825 oznaczeń"]
[37,"Zestaw do oznaczania funkcjonalnej aktywności antytrombiny (ATIII) w osoczu,  metodą chromogenną. W pierwszym etapie, oznaczenia, jako substrat dla badanej antytrombiny, zastosowana jest trombina. Zestaw odczynnikowy musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","3 000 oznaczeń"]
[38,"Odczynnik do oznaczania fibrynogenu met. Clauss’a (bez wstępnego rozcieńcznia materiału badanego). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","230x5ml"]
[39,"Zestaw osocz kalibracyjnych o określonych poziomach fibrynogenu – do oznaczania fibrynogenu metodą Clauss’a. Zestaw odczynnikowy musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","60x1ml"]
[40,"Roztwór czyszczący do analizatora BCS. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","48x5ml"]
[41,"Płyn myjący do analizatorów BCT i BCS. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","300x15ml"]
[42,"Kapsy na osocze badane do analizatora BCS.","10000 szt"]
[43,"Kuwety w wiankach do analizatora BCT.","9 600 szt."]
[44,"Kuwety w rotorach do analizatora BCS.","100 800szt"]
[45,"Zestaw do oznaczania funkcjonalnej aktywności antytrombiny (ATIII) w osoczu,  metodą chromogenną. W pierwszym etapie, oznaczenia, jako substrat dla badanej antytrombiny, zastosowany jest aktywny czynnik X. Zestaw odczynnikowy musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","2664 testów"]
[46,"Odczynnik do oznaczania aktywności czynnika von Willebranda (VWF) w oparciu o wiązanie do glikoproteiny Ib (GPIb), zawierający cząsteczki polistyrenu pokryte przeciwciałami przeciwko GPIb oraz rekombinowaną GPIb, zdolną do wiązania zarówno z przeciwciałem jak i z VWF, bez obecności rystocetyny. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","10x2,5ml"]
[47,"Zestaw odczynników do pomiaru aktywności czynnika VIII metodą chromogenną. Test oparty o zdolność przekształcania przez aktywowany czynnik VIII dostarczonego w odczynniku czynnika X do postaci aktywnej. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system ","120 testów"]
[48,"Roztwór buforu weronalowego Owena o pH 7,35 ± 0,1 (gotowy do użycia). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","18x15 ml"]
[49,"Odczynnik do ilościowego oznaczania fibrynogenu w ludzkim osoczu metodą nefelometryczną. Antysurowica zwierzęca otrzymywana na drodze immunizacji królików wysoce oczyszczonym ludzkim fibrynogenem.","2x2ml"]
[50,"Preparat białka wzorcowego, przeznaczony do sporządzenia krzywej referencyjnej dla fibrynogenu wykonywanego metodą nefelometryczną.","3x1ml"]
[51,"Preparat białka kontrolnego, przeznaczony do prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej oznaczeń fibrynogenu metodą nefelometryczną.","3x1ml"]
[52,"Odczynnik uzupełniajacy, przeznaczony do wykonywania oznaczeń zawartości fibrynogenu metodą nefelometryczną","1x5ml"]
[53,"Zestaw odczynnikowy do badania oporności na aktywowane białko C (wariant czynnik V Leiden), po rozcieńczeniu osocza badanego w osoczu deficytowym – pozbawionym czynnika V. Zestaw zawiera odczynnik aktywujący z zastosowaniem ekstraktu z jadu węża Agkistrodon contortrix - swoistego aktywatora białka C. Zestaw odczynnikowy musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","48x2ml lub 12x160 test."]
[54,"Osocze kontrolne przeznaczone do prowadzenia kontroli wewnątrzlaboratoryjnej w zakresie patologicznym, testów oporności na aktywowane białko C, metodą wymagającą rozcieńczenia osocza badanego w osoczu deficytowym – pozbawionym czynnika V. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS.","1x30ml"]
[55,"Wkład testowy do automatycznego testowania funkcji płytek i hemostazy pierwotnej (kolagen-epinefryna) w pełnej, cytrynianowej krwi ludzkiej.","500 testów"]
[56,"Wkład testowy do automatycznego testowania funkcji płytek i hemostazy pierwotnej (kolagen-ADP) w pełnej, cytrynianowej krwi ludzkiej.","240 testów"]
[57,"Odczynnik startowy do analizatora PFA-100","21x11 ml"]
[58,"Taśma barwiąca pozwalająca na wydruk wyników za pomocą wewnętrznej drukarki analizatora PFA-100.","2x1szt"]
[59,"„Okrągła gąbka”, pozwalająca na prowadzenie kontroli systemu (tzw. self test) oraz mycie uszczelki O-ring, analizatora PFA-100. ","1x35szt"]
[60,"„Niebieska kaseta”, pozwalająca na prowadzenie kontroli systemu (tzw. self test), analizatora PFA-100.","1x10 szt"]
[61,"„Kubeczek”, pozwalający na prowadzenie kontroli systemu (tzw. self test), analizatora PFA-100.","1x35 szt"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]