{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["zadanie 1-phametr","zadanie 2-kardiomonitork stacjo","zadanie 3- chłodzarko zamrażark","zadanie 4-zamrażarka ","zadanie 5-waga laboratoryjna","zadanie 6-chłodziarka ","zadanie 7-inkubator","zadanie 8-zamrażarka pionowa ","zadanie 9-chłodziarka","zadanie 10-urząd do pomiar ","zadanie 11-chłodziarka","zadanie 12- myjka","zadanie 13-chłodz-zamraż","zadanie 14-chłodziarka","zadanie 15-chłodziarka"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":12,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1-phametr","index":0,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,7],[53,3,53,4],[50,1,50,2],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[49,5,49,7],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,3,49,4],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[38,5,38,7],[44,5,44,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[43,5,43,7],[39,5,39,7],[40,5,40,7],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[51,3,51,4],[50,3,50,4],[45,1,45,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[52,3,52,4],[44,3,44,4],[39,3,39,4],[40,3,40,4],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[43,3,43,4],[34,3,35,4],[34,5,35,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[27,0,27,7],[28,0,28,7],[29,0,29,2],[29,3,29,4],[29,5,29,7],[36,5,36,7],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[37,1,37,2],[31,0,31,2],[31,3,31,7],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,35,0],[34,1,35,2],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[57,1,57,2],[36,1,36,2],[36,3,36,4],[38,1,38,2],[40,1,40,2],[38,3,38,4],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[56,1,56,2],[66,4,66,7],[62,0,62,7],[64,4,64,7],[65,4,65,7],[57,5,57,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"ph-metr",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 31 /2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1 - pH-metr"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW ",null,"Minimalne parametry graniczne",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Zakresy pomiarowe ",null,"-2…16pH, ±2000mV, -20…+150°C"]
[2,"Rozdzielczość    0.01pH, 1mV, 0.1°C",null," 0.01pH, 1mV, 0.1°C"]
[2,"Błąd pomiaru (± 1 cyfra) ",null," ≤0.01pH, ≤1mV, ≤0.2°C"]
[3,"Powtarzalność (± 1 cyfra)      ",null," ±0.01pH, ±1mV, ±0.1°C "]
[4,"Impedancja wejściowa ",null,"> 1012 Ohm"]
[5,"Kompensacja temperatury ",null,"Automatyczna z użyciem czujki temperatury Pt 1000 (A.T.C) zewnętrznej lub wbudowanej w elektrodę albo wprowadzając wartość temperatury z klawiatury."]
[6,"Kalibracja pH ",null,"1, 2 lub 3 punktowa, programowana ważność 0h…7dni.\nAkceptowane wartości dla elektrody:\npotencjał asymetrii ±58mV\nnachylenie 41…62 mV/pH w 25°C\nczułość 70…105%\nAutomatyczne odrzucanie wadliwej elektrody.\nInformacja o przekroczeniu ważności kalibracji.\n"]
[7,"Automatyczne rozpoznawanie roztworów buforowych ",null,"Akceptowane wartości pH: 2.00, 4.01, 7.00, 9.21 oraz 10.90 (w temperaturze 25°C)."]
[8,"Metoda pomiaru ",null,"Według stabilności sygnału lub pomiar ciągły."]
[9,"Wyświetlacz ",null,"Alfanumeryczny LCD z podświetleniem, min. 128x64 punkty."]
[10,"Język komunikacji",null,"Menu i obsługa w języku polskim\n\n"]
[11,"Diagnostyka przy włączeniu ",null,"RAM, EPROM, EEPROM, wyświetlacz i klawiatura. "]
[12,"Porty wejść / wyjść ",null,"Elektroda pomiarowa, kombinowana, wtyk BNC.\nElektroda referencyjna, wtyk typu „banan”.\nATC, czujnik typu Pt 1000, wtyk \"banan\" Ø 4mm lub „telefoniczny”.\nZasilanie mieszadła, wtyk typu RCA.\n"]
[13,"Zasilanie ",null,"220VCA/12VDC, zewnętrzny zasilacz sieciowy w dostawie."]
[14,"Spełnione normy bezpieczeństwa elektrycznego ",null,"Znak CE, 2004/95/EC."]
[15,"Spełnione normy kompatybilność elektromagnetycznej ",null,"Znak CE, 2004/108/EC."]
[16,"Warunki otoczenia pracy ",null,"Temperatura pracy +5…+40°C.\nTemperatura przechowywania -15…+55°C.\nWilgotność względna ≤80%.\n"]
[17,"Obudowa ",null,"Z tworzywa ABS."]
[18,"Gabaryty, masa ",null,"Nie większe niż 350x200x110 mm, waga nie przekraczająca 1100 gram.(+/- 10%)"]
[19," Urządzenia musi składać się z:\n• pH-metru z mieszadłem magnetycznym, statywem, uchwytem z miejscem na elektrodę kombinowaną pH. Urządzenie, mieszadło i statyw muszą stanowić jedno urządzenie.\n• Elektrody kombinowanej pH z kablem zakończonym wtykiem BNC, zakres pH 0…14, zakres temperatury pracy  10…100oC, układ referencyjny z barierą jonową Ag+, dwie diafragmy ceramiczne.\n• Zestawu certyfikowanych buforów o pH 4,01, 7,00 i 9,21 po min. 125 ml, roztworu elektrolitu 3M KCl oraz 3 znakowanych dla odpowiednich buforów, zakręcanych naczynek kalibracyjnych oraz 3 dipoli magnetycznych do mieszania.\n",null,"TAK"]
[20,"Wymagana gwarancja : min. 5 lat. Na elektrody i sensory min. 6 miesięcy.",null,"TAK"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2-kardiomonitork stacjo","index":1,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,5,74,7],[75,5,75,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[68,5,68,7],[69,5,69,7],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[72,5,72,7],[73,5,73,7],[70,3,70,4],[71,3,71,4],[73,3,73,4],[51,5,51,7],[60,5,60,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[47,3,47,4],[48,3,48,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[47,5,47,7],[48,5,48,7],[45,5,45,7],[46,5,46,7],[45,3,45,4],[46,3,46,4],[63,3,63,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[60,3,60,4],[52,3,52,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[68,3,68,4],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[63,5,63,7],[64,5,64,7],[65,5,65,7],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[69,3,69,4],[60,1,60,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[68,1,68,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[74,3,74,4],[75,3,75,4],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[72,3,72,4],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[56,3,56,4],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[57,3,57,4],[53,1,53,2],[45,1,45,2],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[84,4,84,7],[81,0,81,7],[82,4,82,7],[83,4,83,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[44,1,44,2],[41,0,42,0],[41,1,42,2],[41,3,42,4],[41,5,42,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[35,0,35,7],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[16,1,16,4],[34,0,34,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Kardiomonitor stacjonarno-transportowy",1]
[2,"Wózek metalowy na statywie jezdnym",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2-kardiomonitor stacjonarno transportowy"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","CE",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Monitor kompaktowy o wadze nie większej niż 4 kg Rozmiar  max  310 x 140 x 263 mm."]
[2,"Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia."]
[3,"Monitor przystosowany do pracy w sieci komputerowej przewodowej "]
[4,"Ilość kanałów dynamicznych min. 8"]
[5,"Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich parametrów z min. 72 godz. oraz funkcja kalkulatora leków."]
[6,"Prosta obsługa kardiomonitora z opcją \"paska pomocy\" informującego użytkownika o możliwościach zmian na danym poziomie menu kardiomonitora"]
[7,"Wewnętrzne zasilanie akumulatorowe na min. 2 godziny pracy. Akumulatory wymienialne przez użytkownika bez rozkręcania monitora"]
[8,"Instrukcja w języku polskim, menu kardiomonitora w jezyku polskim."]
[9,"Obsługa monitora przy pomocy pokrętła i przycisków "]
[10,"Funkcja zatrzymania przebiegu krzywych i przegląd na ekranie co najmniej 30 s zapamiętanych zatrzymanych krzywych "]
[11,"Programowanie wyświetlania krzywych dynamicznych wraz z wartościami cyfrowymi i ekranu „dużych cyfr”, turbu trendów i trybu oxyCRG"]
[12,"Akcesoria i czujniki kompatybilne z kardiomonitorami aktualnie użytkowanymi u Zamawiającego  firmy Contec"]
[null,"Pomiar EKG/ ST/RESP"]
[13,"Przewód EKG trzy żyłowy"]
[14,"Zakres pomiarowy HR 15 ~ 300  bpm"]
[15,"Przewód EKG z 3 końcówkami EKG"]
[16,"Wzmocnienie  2,5 mm/mV, 5.0 mmV, 10mm/mV,20mm/mV"]
[17,"Pomiar odchylenia odcinka ST w wybranym odprowadzeniu w zakresie co najmniej od -- 0.6 ~ +0.8mV"]
[18,"Nadzór bezdechu - ustawianie czasu bezdechu w zakresie min. od 10 do 40 s"]
[null,"Analiza Arytmi"]
[19,"Sygnalizacja braku połączenia elektrod."]
[null,"Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną"]
[20,"Wyświetlanie wartości ciśnień skurczowego, rozkurczowego i średniego"]
[21,"Zakres pomiarowy ciśnienia co najmniej od 40 do 270 mmHg"]
[22,"Tryb pracy ręczny. Możliwość przeglądu min 400 ostatnich wartości  pomiaru NIBP"]
[23,"Tryb pracy automatyczny - przedziały czasowe pomiaru co najmniej od 1 do 960 minut"]
[24,"Mankiety dla dorosłych 2szt.  dla dorosłych  oraz przewód łączący mankiet z monitorem."]
[null,"Pomiar saturacji i pletyzmografia"]
[25,"Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości saturacji i częstości pulsu"]
[26,"Zakres pomiarowy 70% ~ 100%. Opóźnienie alarmu 10 sekund. Dokładność +/-2bpm"]
[27,"Czujniki Sp02 "]
[28,"Czujnik pomiarowy dla dorosłych 1 szt. "]
[29,"Wózek  na kardiomonitor   na statywie jezdnym  z koszykiem na akcesoria "]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3- chłodzarko zamrażark","index":2,"n_rows":67,"n_cols":8,"rows_kept":67,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,4,65,7],[66,4,66,7],[63,0,63,7],[64,4,64,7],[58,1,58,2],[57,1,57,2],[56,3,56,4],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[55,3,55,4],[48,5,48,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[55,5,55,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[56,5,56,7],[54,3,54,4],[51,5,51,7],[53,3,53,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[52,1,52,2],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[51,1,51,2],[54,5,54,7],[53,5,53,7],[53,1,53,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarko - zamrażarka",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 3- chłodziarko zamrażarka"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Chłodziarka- górna komora , zamrażarka -dolna komora"]
[2,"Wymiary zewnętrzne: szerokość 54-60 cm; głębokość 60 cm, wysokość 152-160 cm"]
[3,"Pojemność : 207 - 215 l"]
[4,"Drzwi otwierane : na prawo"]
[5,"Chłodziarka- górna komora , zamrażarka -dolna komora"]
[6,"Wewnątrz chłodziarki ( górnej komory) : min 4 półki szklane"]
[7,"Wewnątrz chłodziarki: 4 balkoniki na drzwiach"]
[8,"Dolna komora: zamrażarka na  3 szuflady ( front szuflad przezroczysty)"]
[9,"Rozmrażanie: automatyczne"]
[10,"Klasa energetyczna  min A++"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4-zamrażarka ","index":3,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,5,58,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[50,3,50,4],[45,1,45,2],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[46,1,46,2],[45,3,45,4],[47,1,47,2],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[36,0,36,7],[50,1,50,2],[40,3,40,7],[41,0,41,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[40,0,40,2],[45,5,45,7],[56,1,56,2],[68,4,68,7],[69,4,69,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[66,0,66,7],[67,4,67,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[61,3,61,4],[59,3,59,4],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[60,3,60,4],[57,1,57,2],[59,1,59,2],[58,1,58,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[58,3,58,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka  ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  4- zamrażarka "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 4"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wymiary zewnętrzne -  szerokość:  60 cm. "]
[2,"Wymiary zewnętrzne  - głębokość 68 cm,  wysokość:  min 190 cm "]
[3,"Wymiary wewnętrzne -  szerokość :   45,7 cm"]
[4,"Wymiary wewnętrzne-   głebokość 48 cm;  wysokość: min. 168,6  cm  "]
[5,"Pojemność brutto:  min. 382 l "]
[6,"Zakres temperatury: -14 oC / -30 oC"]
[7,"System  chłodzenia: statyczny obieg powietrza"]
[8,"Materiał obudowy: stal w kolorze białym lub srebrnym"]
[9,"Sterowanie elektroniczne"]
[10,"Zewnętrzny cyfrowy wskażnik temperatury"]
[11,"Optyczny i akustyczny alarm awarii"]
[12,"7 półek,  (płyty  parownika- nieruchome)"]
[13,"6 koszy"]
[14,"Dzwi samoczynnie zamykane"]
[15,"Kierunek otwierania drzwi: prawe przestawne"]
[16,"Możliwość podłączenia do centralnego  monitoringu ( temperatury / systemu zasilania  )  bez utrarty gwarancji"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5-waga laboratoryjna","index":4,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,3,55,4],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[59,3,59,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[67,4,67,7],[61,3,61,4],[68,4,68,7],[69,4,69,7],[66,0,66,7],[61,5,61,7],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[46,5,47,7],[53,1,53,2],[48,5,48,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[54,3,54,4],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[53,3,53,4],[45,0,45,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Waga  precyzyjna laboratoryjna",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 5- waga"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 5"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1," Podświetlany wyświetlacz LCD"]
[2,"  Szalka wykonana ze stali nierdzewnej o średnicy 81 mm i z osłonką o wysokości 40 mm"]
[3," Pokrywa chroniąca przed kurzem"]
[4,"                                                                                                                        Dostępne wymienione  funkcje :\n\n"]
["a)","Liczenie sztuk (przełącznik wskaźnika z liczby sztuk na wagę)"]
["b)","Przełączenie pomiędzy jednostkami wagowymi"]
["c)","Funkcja wstępnego tarowania – manualnego znanej wagi pojemnika"]
[5,"   Zakres ważenia (g) – 250"]
[6,"      Dokładność (g) – 0,001"]
[7,"     Kalibracja zewnętrzna"]
[8,"      Powtarzalność  (g) -0,001"]
[9,"     Wymiary zewnętrzne  (głęb x szer x wys) (mm) – 245 x 163 x 79 ( +/- 10 %)"]
[10,"   Zasilanie sieciowe 230V lub bateryjne (9V)"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2011 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6-chłodziarka ","index":5,"n_rows":70,"n_cols":8,"rows_kept":70,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,5,56,7],[56,1,56,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[54,3,54,4],[72,4,72,7],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[64,0,64,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[53,1,53,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[65,0,65,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[6,0,6,7],[28,0,28,7],[30,0,30,2],[30,3,30,4],[30,5,30,7],[10,0,10,7],[32,0,32,2],[32,3,32,7],[38,1,38,2],[35,3,36,4],[33,0,33,7],[35,5,36,7],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[53,3,53,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka profesjonalna do przechowywania materiałów i odczynników laboratoryjnych",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 6 - chłodziarka profesjonalna do przechowywania materiałów i odczynników laboratoryjnych"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla zadania  6"]
[]
["L.P.","OPIS  PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
["1.","Profesjonalna chłodziarka medyczna typu szafowego do przechowywania materiałów i odczynników laboratoryjnych"]
["2.","Pojemność komory roboczej minimum 340 L"]
["3.","Zakres temperatury przechowywania od +2 do +15 °C"]
["4.","Zaawansowany, mikroprocesorowy regulator temperatury, wyposażony w:"]
[null,"-- alfanumeryczny wyświetlacz LCD,\n- zegar czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym,\n- alarm nadmiernego wzrostu / spadku temperatury,\n- alarm otwarcia drzwi,\n- blokadę nieautoryzowanego dostępu za pomocą hasła,\n- funkcję monitorowania stanu głównych elementów układu chłodzenia z rejestracją stanów nieprawidłowych,\n- funkcję automatycznego rozmrażania,\n- funkcję podtrzymania pracy urządzenia w przypadku awarii czujnika temperatury do czasu interwencji serwisu,\n- z możliwością wyposażenia w elektroniczny rejestrator temperatury pozwalający na rejestrację minimum 3 letniego okresu pracy,\n- możliwość wyposażenia w wbudowaną programowalną drukarkę drukującą raporty i wykresy z rejestracji .\n"]
["5.","Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowana powłoką antybakteryjną, komora robocza wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304"]
[6,"Drzwi przeszklone"]
[7,"Skuteczny system chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza i automatycznym odszranianiem,"]
[8,"Oświetlenie wnętrza LED"]
[9,"Możliwość zabudowy komory roboczej poprzez instalację:\n- półek,\n- szuflad,\n- koszy.\n"]
[10,"Wymiary zewnętrzne 600x 655 x 1955 mm\n(szer. x gł. x wys.)\n"]
[11,"Czynnik chłodniczy wolny od freonu"]
[12,"Zasilanie 230V / 50 Hz, "]
[13,"niski pobór mocy: max 2,5 kW/24h"]
[14,"Cicha praca, max. 46 dBA"]
[null,"Wyposażenie"]
[15,"Minimum 2 aluminiowe szuflady o regulowanym położeniu"]
[16,"Minimum 3 półki ażurowe powleczone plastikiem"]
[null,"Wymagania pozostałe"]
[17,"Serwis gwarancujny  :  Autoryzowany przez producenta "]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7-inkubator","index":6,"n_rows":86,"n_cols":8,"rows_kept":86,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[77,1,77,2],[73,1,73,2],[74,1,74,2],[75,1,75,2],[76,1,76,2],[68,1,68,2],[69,1,69,2],[70,1,70,2],[72,1,72,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[30,0,30,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[29,0,29,7],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,3,55,4],[55,5,55,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[57,3,57,4],[57,5,57,7],[58,3,58,4],[58,5,58,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[61,3,61,4],[61,5,61,7],[62,3,62,4],[62,5,62,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[33,0,33,2],[33,3,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,37,4],[36,5,37,7],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[39,1,39,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[77,3,77,4],[77,5,77,7],[40,1,40,2],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[43,1,43,2],[44,1,44,2],[45,1,45,2],[83,4,83,7],[84,4,84,7],[85,4,85,7],[82,0,82,7],[46,1,46,2],[47,1,47,2],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Inkubator do hodowli komórkowych",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 7 - inkubator"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 7"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Płaszcz wodny o pojemności przynajmniej 43 litry"]
[2," System ogrzewania – 5 ścian komory roboczej ogrzewanych wodą z płaszcza wodnego"]
[3," Ogrzewane wewnętrzne szklane drzwi – drzwi wyposażone w autonomiczny system grzewczy zapobiegający skraplaniu się pary wodnej obecnej w komorze roboczej (nie są ogrzewane przez drzwi zewnętrzne)"]
[4," Pojemność komory roboczej przynajmniej 184 litra"]
[5," System pomiaru stężenia CO2 oparty o : termoprzewodnictwo."]
[6," Przynajmniej dwa niezależne czujniki temperatury"]
[7," Ustawiana temperatura przynajmniej w zakresie od +5°C pow. temp. otoczenia do +50°C"]
[8," Jednorodność temperatury nie gorsza niż ± 0,2°C"]
[9,"Zakres regulacji stężenia CO2 w zakresie nie gorszym niż od 0 do 20%"]
[10,"Zakres regulacji stężenia O2 w zakresie nie gorszym niż od 1 do 20% "]
[11,"Czułość układu pomiarowego i precyzja dla CO2 nie gorsza niż 0,1%"]
[12,"Czułość układu pomiarowego i precyzja dla O2 nie gorsza niż 0,1% "]
[13," Poziom wilgotności musi być ≥ 95% przy 37°C"]
[14," Opcjonalnie możliwość zamontowania odczytu  poziomu wilgotności w komorze roboczej"]
[15," Komora gładka, z zaokrąglonymi narożami, wykonana ze stali nierdzewnej"]
[16," We wnętrzu komory kuweta na wodę destylowaną wykonana ze stali nierdzewnej"]
[17," Na wyposażeniu co najmniej 4 półki"]
[18,"Wewnętrzny zamontowany łatwodemontowalny filtr HEPA oczyszczający powietrze w komorze roboczej"]
[19,"Panel sterowania wyposażony w alfanumeryczny wyświetlacz dialogowy informujący w formie pełnych komunikatów  słownych przynajmniej o  stanie urządzeni  i osiągnięciu czystości powietrza klasy 100"]
[20," Wymuszony cichobieżnym wentylatorem obieg powietrza, system bezwibracyjny."]
[21,"Świetlny i dźwiękowy alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości"]
[22," Programowane poziomy alarmów temperatury i stężenia CO2"]
[23," Wskazanie w postaci komunikatu o potrzebie wymiany filtra HEPA"]
[24," Manulana kalibracja czujnika CO2 (z TC)"]
[25," Szybkość filtracji objętości komory nie gorsza niż 1 raz na minutę "]
[26," Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) mm, nie większe niż: 660 x 635 x 1005\nWymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys) mm, nie mniejsze niż: 540 x 500 x 680 \n"]
[27," Możliwość piętrowania urządzeń bez dodatkowych akcesoriów."]
[28," Inkubator musi posiadać deklaracje zgodności CE - kopię dokumentu dołączyć do oferty."]
[29," Bezwzględnie wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego inkubatora potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu na terenie Polski dla wykonawcy, jeśli nie jest on producentem."]
[30,"Wyposażenie musi być produkowane w systemie zarządzania jakością: producent inkubatora musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością  -  ważny certyfikat należy dołączyć do oferty"]
[31,"Bezwzględnie wymaga się dołączenia  do oferty oryginalnego folderu producenta urządzenia (dopuszcza się w języku obcym)."]
[32," Inkubator przystosowany do pietrowania wyposażony w specjalne prowadnice umożliwiające postawienie go na posiadanym już przez instytut urządzeniu – docelowe miejsce montażu."]
[33,"Parametry wyposażenia dodatkowego:"]
["a","Na wyposażeniu inkubator musi posiadać urządzenie wielofunkcyjne pracujące w 4 trybach: mikser, ruch obrotowy, vortex, wibracje z wytrząsaniem,  dodatkowo urządzenie musi pozwalać na jednoczesne wytrząsanie do 24 probówek typy eppendorf"]
["b","Urządzenie wyposażone w wyświetlacz  informujący o wybranym trybie pracy i zadanej prędkości wytrząsania."]
["c","Minimalny zakres predkości wytrząsania od 1 do 99 rpm z regulacją co 1 rmp"]
["d","Programowany czas pracy minimum od 1 do 99 minut."]
["e"," Wymiary maksymalne (Szer.xGł.xWys.) 350x180x168mm"]
["f","Waga maksymalna 1,7 kg"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8-zamrażarka pionowa ","index":7,"n_rows":90,"n_cols":8,"rows_kept":90,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[87,4,87,7],[88,4,88,7],[89,4,89,7],[86,0,86,7],[80,1,80,2],[80,3,80,4],[80,5,80,7],[81,1,81,2],[81,3,81,4],[81,5,81,7],[78,1,78,2],[78,3,78,4],[78,5,78,7],[79,1,79,2],[79,3,79,4],[79,5,79,7],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,5,76,7],[77,1,77,2],[77,3,77,4],[77,5,77,7],[74,1,74,2],[74,3,74,4],[74,5,74,7],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[75,5,75,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,5,72,7],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[73,5,73,7],[70,1,70,2],[70,3,70,4],[70,5,70,7],[71,1,71,2],[71,3,71,4],[71,5,71,7],[68,1,68,2],[68,3,68,4],[68,5,68,7],[69,1,69,2],[69,3,69,4],[69,5,69,7],[66,1,66,2],[66,3,66,4],[66,5,66,7],[67,1,67,2],[67,3,67,4],[67,5,67,7],[64,1,64,2],[64,3,64,4],[64,5,64,7],[65,1,65,2],[65,3,65,4],[65,5,65,7],[47,5,47,7],[63,1,63,2],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[62,5,62,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[59,5,59,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[40,0,40,2],[40,3,40,7],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,2],[43,3,44,4],[43,5,44,7],[15,1,15,4],[36,0,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[61,1,61,2],[62,1,62,2],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[62,3,62,4],[57,1,57,2],[48,1,48,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[60,1,60,2],[58,1,58,2],[59,1,59,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[56,1,56,2],[55,1,55,2],[49,1,49,2],[55,5,55,7],[56,3,56,4],[56,5,56,7],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[55,3,55,4],[51,5,51,7],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[41,0,41,7],[48,5,48,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[48,3,48,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Zamrażarka pionowa",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 8 -zamrażarka"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 8"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1," Pojemność zamrażarki – 421 litrów +/- 3%"]
[2,"Pojemność nie mniejsza niż 30 000 fiolek 2 ml"]
[3,"Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów, komercyjnie dostępne czynniki bezfreonowe chłodzące"]
[4,"Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C"]
[5," Gwarantowane utrzymanie temperatury  -86°C przy temperaturze otoczenia 32OC"]
[6,"Możliwość programowania temperatury co 1°C"]
[7," Izolacja w ścianach bocznych w postaci 2.5 cm paneli próżniowych połączonych z warstwą pianki izolacyjnej. Łączna grubość każdej ze ścian nie większa niż 75 mm"]
[8," Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła – powietrze chłodzące usuwane z tyłu urządzenia."]
[9," Kompresory zlokalizowane pod komorą roboczą"]
[10," Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej"]
[11," Zamrażarka powinna automatycznie rozpoznawać czy napięcie sieciowe i częstotliwość prądu są zgodne ze specyfikacją urządzenia. "]
[12," Komora robocza metalowa, pokryta warstwą ochronną, odporną na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania"]
[13," Obudowa malowana farbami epoksydowymi"]
[14," Urządzenie wyposażone w 3 półki o regulowanym położeniu, każda o nośności nie mniejszej niż 56 kg"]
[15," Co najmniej 4 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi, po stronie wewnętrznej pokryte tworzywem utrudniającym przymarzanie"]
[16,"Potrójna, podgrzewana elektrycznie uszczelka drzwi zewnętrznych"]
[17," Drzwi zamrażarki wyposażone w system zapobiegania efektowi próżni -  zawór wyrównujący musi być podgrzewany elektrycznie"]
[18," Panel  sterowania w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD umieszczony na drzwiach urządzenia, na wysokości oczu użytkownika"]
[19,"Ochrona ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmów za pomocą hasła, możliwość zaprogramowania  uprawnień dla co najmniej 150 użytkowników"]
[20," Wbudowany cyfrowy rejestrator temperatury oraz wszystkich wydarzeń( tj. czas otwarcia i zamknięcia drzwi, wszelkie alarmy z informacją o typie wydarzenia, dacie i czasie) z możliwością przechowania historii z ostatnich 15 lat"]
[21," Możliwość zgrania zapisów rejestratora poprzez port USB umieszczony na panelu sterowania zamrażarki na nośnik typu memory stick w postaci pliku łatwego do otwarcia w Excelu"]
[22,"Prezentowanie zapisu temperatury w postaci wykresu na panelu sterowania"]
[23," Wyświetlacz powinien pokazywać w postaci graficznego schematu temperaturę wymiennika ciepła, pierwszego i drugiego stopnia układu kaskadowego, na wlocie powietrza do kondensatora, na wejściu i wyjściu parownika w celu łatwiejszej identyfikacji ewentualnej awarii "]
[24," System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:\n - alarm braku zasilania \n- alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej\n - alarm zbyt wysokiej temperatury\n - alarm zbyt niskiej temperatury\n - alarm awarii czujników temperatury\n - alarm otwartych drzwi\n - alarm przegrzania elementów układu zamrażającego\n - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki\n- wskaźnik i alarm wizualny oraz dźwiękowy informujący o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu\n- wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra\n"]
[25,"Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury)"]
[26," Kontrola dostępu do urządzenia za pomocą kart magnetycznych przypisanych do danego użytkownika – opcjonalnie"]
[27,"Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz"]
[28," Interfejs RS485"]
[29,"Dwa porty dostępu o średnicy nie mniejszej iż 25 mm"]
[30," Możliwość wyposażenia urządzenia w awaryjny system CO2 i system  LN2 – podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania."]
[31," Zamrażarka wyposażona w system kółek umożliwiających łatwy transport"]
[32," Zasilanie: 230V 50 Hz, maksymalny pobór energii nie większy niż 17 kW/24h"]
[33," Wymiary (szer x głęb x wys):\n- zewnętrzne nie większe niż: 686 x 955 x 1982 mm\n- wewnętrzne nie mniejsze niż: 450  x 718 x 1300 mm\n"]
[34," Deklaracja CE certyfikat ISO 9001 producenta (dołączyć kopie dokumentów do oferty)"]
[35," Autoryzowany serwis producenta od minimum 5 lat na terenie Polski – potwierdzić stosownym dokumentem wydanym przez producenta oferowanego urządzenia.wymaga się dołączenia do oferty kopi dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem.\n"]
[36," W celu potwierdzenia, że oferowane usługi świadczone przez wykonawcę wraz z dostawą odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego  wymaga się dołączenia do oferty kopi dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9-chłodziarka","index":8,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[54,5,54,7],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[52,3,52,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[53,1,53,2],[45,0,46,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[48,1,48,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7],[40,0,40,2],[40,3,40,4],[40,5,40,7],[62,4,62,7],[50,3,50,4],[42,0,42,2],[42,3,42,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[51,3,51,4],[43,0,43,7],[44,0,44,7],[63,4,63,7],[59,0,59,7],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[49,3,49,4],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[49,5,49,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013"]
[]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 9 - Chłodziarka"]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  9"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wymiary (wysxszerx gł ) 85 x 50 x 58 cm (+/- 5 %)"]
[2,"Klasa energetyczna A++"]
[3,"Kolor : biały"]
[4,"Pojemność uzytkowa chłodziarki: 85 l"]
[5,"Pojemnośc uzytkowa zamrażarki : 14 l"]
[6,"Dzwi  z możliwością przełożenia na prawo/lewo"]
[9,"Półki  pełne"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10-urząd do pomiar ","index":9,"n_rows":53,"n_cols":11,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,8,51,10],[52,8,52,10],[50,8,50,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[36,1,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[33,0,33,2],[34,0,34,10],[33,3,33,10],[12,1,12,7],[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[11,1,11,3],[10,1,10,3],[9,1,9,3],[27,0,27,1],[29,2,29,10],[31,8,31,10],[31,4,31,7],[28,0,28,1],[31,0,31,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,null,null,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               ",null,null,"Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 3 x poz. 4)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Urządzenie do pomiaru wskażnika kostkowo-ramiennego",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Zadanie 10 - urządzenie do pomiaru wskażnika kostkowo-ramiennego"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……","Rok produkcji:* ……...……",null,null,null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  10"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE*",null,null,null,"Parametry oferowane"]
[null,"Urządzenie do pomiaru wskażnika kostkowo-ramiennego musi spełniać niżej wymienione wymagania:"]
[1,"Metoda pomiaru: oscylometryczna- na czerech kończynach"]
[2,"Mozliwość analizy danych za pośrednictwem dołączonego oprogramowania"]
[3,"Wymagania oprogramowania:"]
["a)","mozliwośc pracy jednostanowiskowej i wielostanowiskowej w sieci komputerowej"]
["b)","możliwość eksportu danych do arkusza Excel"]
["c)","klasyfikacja PAD/PAOD"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11-chłodziarka","index":10,"n_rows":61,"n_cols":8,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[58,4,58,7],[59,4,59,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[55,0,55,7],[53,0,53,8],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[41,0,42,0],[41,1,42,2],[41,3,42,4],[41,5,42,7],[38,0,38,2],[38,3,38,7],[39,0,39,7],[40,0,40,7],[35,0,35,7],[36,0,36,2],[36,3,36,4],[36,5,36,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[34,0,34,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 11"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka z komorą niskich temperatur",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013"]
[]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 11 - Chłodziarka"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  11"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Wymiary : (wys x szer x  gł ) 48 x 43 x 51 cm ( +/- 5%)"]
[2,"Pojemność całkowita  46 l    (+/- 5 %)"]
[null,"Pojemność chłodziarki : 41 l (+/-5%)"]
[3,"Kolor : biały"]
[4,"Półki :  1 szklana"]
[5,"Klasa energetyczna : min A"]
[6,"Dzwi  : obustronny montaż"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12- myjka","index":11,"n_rows":65,"n_cols":8,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[59,0,59,7],[62,4,62,7],[63,4,63,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[44,0,44,7],[45,0,45,7],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[39,0,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 12"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Myjka ultradzwiękowa ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013"]
[]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 12 - Myjka ultradzwiekowa"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr  12"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Pojemność ok. 2,5 l"]
[2,"Podgrzewanie wody do 65 oC"]
[3,"Rozmiar wanny dostosowany do standardowych wymiarów tacek, przy niewielkich zewnętrznych wymiarach obudowy"]
[4,"Wyświetlacz LCD"]
[5,"Sensorowe sterowanie"]
[6,"Znak CE"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie  jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13-chłodz-zamraż","index":12,"n_rows":73,"n_cols":8,"rows_kept":73,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,5,51,7],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,3,51,4],[56,5,56,7],[57,5,57,7],[58,5,58,7],[62,3,62,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[60,5,60,7],[60,3,60,4],[52,5,52,7],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[67,0,67,7],[62,1,62,2],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[64,5,64,7],[62,5,62,7],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[64,3,64,4],[70,4,70,7],[71,4,71,7],[72,4,72,7],[69,0,69,7],[61,5,61,7],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[52,3,52,4],[56,3,56,4],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[61,3,61,4],[53,1,53,2],[51,1,51,2],[52,1,52,2],[59,1,59,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[47,1,47,2],[48,3,48,4],[48,5,48,7],[47,3,47,4],[48,1,48,2],[47,5,47,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[32,0,32,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 13 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  13-chłodziarko zamrażarka laboratoryjna"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"chłodziarko-zamrażarka laboratoryjna, pionowa, dwudrzwiowa, wyposażona w 2 szt. pełnych drzwi zewnętrznych",null,"TAK"]
[2,"pojemność komory zamrażarki min. 85 L ",null,"Tak, podać"]
[3,"pojemność komory chłodziarki, min. 250 L",null,"TA, podać"]
[4,"czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny",null,"TAK"]
[5,"izolacja wykonana z pianki poliuretanowej, grubość izolacji dla komory chłodziarki, min. 4 [cm] ",null,"TAK, podać"]
[6,"izolacja wykonana z pianki poliuretanowej, grubość izolacji dla komory zamrażarki, min. 8 [cm] ",null,"TAK, podać"]
[7,"wnętrze komory pokryte wytrzymałym tworzywem sztucznym",null,"TAK"]
[8,"część zewnętrzna w całości wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym",null,"TAK"]
[9,"dwoje drzwi zewnętrznych, pełnych: jedne służace do zamykania komory chłodziarki, drugie zamrażarki",null,"TAK"]
[10,"panel kontrolno – sterujący zamrażarki zlokalizowany w górnej części zamrażarki nad drzwiami",null,"TAK"]
[11,"Wyposażenie w  min. 4 półki wewnetrzne",null,"TAK,podać"]
[12,"Drzwi zabezpieczane za pomocą klucza",null,"TAK"]
[13,"wymiary zewnętrzne (szer. x gł. x wys.), max. 600 x 650 x 2000 [mm] ",null,"TAK, podać"]
[14,"wymiary wewnętrzne komory chłodziarki (szer. x gł. x wys.), min. 500 x 450 x 1050 [mm] ",null,"TAK, podać"]
[15,"wymiary wewnętrzne komory zamrażarki (szer. x gł. x wys.), min. 400 x 400 x 600 [mm] ",null,"TAK, podać"]
[16,"zakres temperatur dla komory chłodziarki, min. od +1 [°C] do +9 [°C] ",null,"TAK, podać"]
[17,"zakres temperatur komory zamrażarki, min. od -32 [°C] do -15 [°C]",null,"TAK, podać"]
[18,"sterowanie mikroprocesorowe",null,"TAK"]
[19,"alarmy wizualny i akustyczny w przypadku niewłaściwej temperatury (zarówno zbyt niskiej i zbyt wysokiej), awarii zasilania",null,"TAK"]
[20,"możliwość instalacji alarmu zdalnego i alarmu otwartych drzwi",null,"TAK"]
[21,"niezależne wyświetlanie temperatury komory chłodziarki i zamrażarki",null,"TAK"]
[22,"obecny port do podłączenia rejestratora cyfrowego",null,"TAK"]
[23,"Możliwość podłączenia do centralnej rejestracji temperatury zinstalowanej w siedzibie zamawiającego",null,"TAK"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14-chłodziarka","index":13,"n_rows":69,"n_cols":8,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[32,0,32,7],[33,0,33,7],[34,0,34,2],[34,3,34,4],[34,5,34,7],[36,0,36,2],[36,3,36,7],[37,0,37,7],[38,0,38,7],[39,0,40,0],[39,1,40,2],[39,3,40,4],[39,5,40,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[44,5,44,7],[45,1,45,2],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[46,1,46,2],[46,3,46,4],[46,5,46,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[49,3,49,4],[49,5,49,7],[48,3,48,4],[50,1,50,2],[50,3,50,4],[50,5,50,7],[51,1,51,2],[51,3,51,4],[51,5,51,7],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,5,52,7],[53,1,53,2],[53,3,53,4],[53,5,53,7],[54,1,54,2],[54,3,54,4],[54,5,54,7],[59,3,59,4],[59,5,59,7],[55,1,55,2],[56,1,56,2],[57,1,57,2],[58,1,58,2],[66,4,66,7],[67,4,67,7],[68,4,68,7],[65,0,65,7],[58,5,58,7],[55,3,55,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[58,3,58,4],[59,1,59,2],[43,5,43,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[63,0,63,7],[60,1,60,2],[60,3,60,4],[60,5,60,7],[55,5,55,7],[56,5,56,7],[57,5,57,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 14 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka laboratoryjna",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  14-chłodziarka laboratoryjna "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"lodówka laboratoryjna, pionowa, jednodrzwiowa z wewnętrzną wentylacją",null,"TAK, podać"]
[2,"pojemność lodówki 240 L  (+/- 10 L )",null,"TAK, podać"]
[3,"na wyposażeniu, min. 4 półki. Półki z możliwością regulacji wysokości zawieszenia oraz całkowitego ich demontażu jak i możliwość instalacji dodatkowych półek",null,"TAK, podać"]
[4,"czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny",null,"TAK, podać"]
[5,"izolacja termiczna wykonana z pianki poliuretanowej o grubości wynoszącej, min. 5 [cm] ",null,"TAK,podać"]
[6,"wnętrze komory pokryte powłoką z tworzywa sztucznego",null,"TAK"]
[7,"część zewnętrzna w całości wykonana ze stali malowanej proszkowo w kolorze białym",null,"TAK"]
[8,"drzwi zewnętrzne chłodziarki pełne, zamykane kluczem ",null,"TAK"]
[9,"panel kontrolno - sterujący chłodziarki zlokalizowany w górnej części chłodziarki nad drzwiami",null,"TAK"]
[10,"chłodziarka wyposażona w stopki służące do wypoziomowania urządzenia",null,"TAK"]
[11,"całkowicie szczelny i wydajny hermetyczny kompresor",null,"TAK"]
[12,"poziom hałasu, max. 45 [dBa]",null,"Tak,podać"]
[13,"wymiary zewnętrzne lodówki (szer. x gł. x wys.), max. 600 x 620 x 1260 [mm] ",null,"Tak,podać"]
[14,"wymiary wewnętrzne komory roboczej lodówki (szer. x gł. x wys.), min. 460 x 440 x 1050 [mm] ",null,"Tak,podać"]
[15,"zakres temperatur komory chłodziarki, min. od +2 [°C] do +14 [°C] ",null,"Tak,podać"]
[16,"sterowanie mikroprocesorowe",null,"TAK"]
[17,"cyfrowy wyświetlacz temperatury ",null,"TAK"]
[18,"obecny port do podłączenia rejestratora cyfrowego",null,"TAK"]
[19,"możliwość podłączenia do centralnej rejestracji temperatury \nzainstalowanej w siedzibie zamawiejącego\n",null,"TAK"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15-chłodziarka","index":14,"n_rows":52,"n_cols":8,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[40,5,40,7],[48,0,48,7],[49,4,49,7],[50,4,50,7],[41,5,41,7],[42,1,42,2],[42,3,42,4],[42,5,42,7],[40,1,40,2],[40,3,40,4],[51,4,51,7],[43,1,43,2],[43,3,43,4],[43,5,43,7],[46,0,46,7],[41,1,41,2],[41,3,41,4],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[38,5,38,7],[39,1,39,2],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,37,4],[36,5,37,7],[33,0,33,2],[33,3,33,7],[34,0,34,7],[35,0,35,7],[30,0,30,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[29,0,29,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 15"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Chłodziarka ",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/31/2013",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie  15-chłodziarka "]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  "]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Chłodziarka  bez zamrażalnika"]
[2,"Wysokość: 80-90 cm"]
[3,"Szerokość: 50-60 cm"]
[4,"Głębokość: 55-65 cm"]
[5,"Gwarancja min 24miesięce"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego urządzenia  muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie– jest nowe (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]