Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa dla zadania 1

Automatyczny system pipetowania do porcjowania i archiwizacji materiału biologicznego

Nazwa………………………………………………………… …………………………………………

Producent …………………………………………………Rok produkcji………………………………

Typ aparatu (model)………………………………… Nr katalogowy………………………………….

| Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |
| 1. | Automatyczny system pipetowania do porcjowania i archiwizacji materiału biologicznego | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

………………………………

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do  reprezentowania

firmy

Wymagane i oceniane  parametry techniczne dla zadania nr 1

| Lp | Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne | Oferowane parametry techniczne /parametry oceniane wg kryterium: cena 80% ocena techniczna 20%) / |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie | - porcjowanie próbek krwi i osocza, - izolacja DNA (po rozbudowie) |  |
|  | Wielkość blatu roboczego jako wielokrotność płytki 96-dołkowej w jednej płaszczyźnie, dostępna bezpośrednio dla głowicy/głowic pipetujących | min. 12 płytek Parametr oceniany | podać ilość: parametr oceniany: - 12-24 płytki (1 pkt.) - ponad 24 płytki (10 pkt.) |
|  | System pipetujący - podstawowy |  |  |
|  | Ilość kanałów | min. 4 kanały |  |
|  | Rozstaw kanałów dozujących | Niezależne min. w 1 osi | parametr oceniany: - niezależne w osiach Y i Z (10 pkt.) - zależne w osi Y lub Z (1 pkt.) |
|  | System dozowania | powietrzny, bez cieczy systemowej |  |
| 6. | Wykrywanie poziomu cieczy | 2 rodzaje: pojemnościowy oraz optyczny lub ciśnieniowy |  |
| 7. | Objętość dozowana | 0,5 - 1000 μl bez wymiany jakichkolwiek części systemu |  |
| 8. | Objętość: 1 μl 10 μl 50 μl 1000 μl | dokładność / precyzja dozowania ≤ 5,0% / 5,0% ≤ 2,0% / 1,0% ≤ 2,0% / 1,0% ≤ 1,0% / 1,0% | podać jakie: |
| 9. | Zrzut końcówek ograniczający powstawanie aerozoli | Tak | parametr oceniany: a. przez przechylenie na płytce zrzutu (10 pkt) b. zrzut wewnątrz osłony pojemnika siłą zrzutu (1 pkt) |
| 10. | Monitorowanie procesu pipetowania | - wykrywanie skrzepów - wykrywanie piany - wykrywanie braku próbki |  |
| 11. | System zapobiegania gubieniu kropli | tak | Podać opis sposób działania: |
| 12. | System przenoszenia wyposażenia w obrębie blatu roboczego | Parametr do oceny | parametr oceniany: - tak (10 pkt.) - nie (1 pkt.) |
| 13. | Pełna obudowa | pokrywy: lewa, prawa, tylna i górna, otwierana pokrywa przednia |  |
| 14 | Dekontaminacja blatu roboczego przy użyciu lampy UV | z wyposażeniem zabezpieczającym przed ewentualnym opuszczeniem komory roboczej przez odbite lub rozproszone promieniowanie UV | parametr oceniany: - wbudowana lampa UV sterowana przez system kontrolujący dzienną dawkę UV i okresowo przemieszczający ramię robotyczne (10 pkt.) - wstawiana lampa UV (1 pkt.) |
|  | Skaner kodów kreskowych |  |  |
| 15. | Obsługa kodów kreskowych | co najmniej Code 128 |  |
| 16 | Rozpoznawanie rodzaju oraz położenia przez skaner kodów kreskowych: | Identyfikacja: - stojaków, uchwytów - materiałów: płytek, probówek 1.5-2ml - identyfikatorów próbek na probówkach Ø11-Ø14 mm oraz Ø14- Ø18 mm |  |
| 17. | Identyfikacja załadunku wyposażenia na blacie roboczym | automatyczna |  |
|  | Podstawowe wyposażenie blatu roboczego |  |  |
| 18 | Stojaki do końcówek jednorazowych | min. 3 pozycje × 96 końcówek |  |
| 19 | Stojaki do probówek Ø11-Ø14 mm | na min. 96 probówek, |  |
| 20 | Stojaki do probówek Ø14-Ø18 mm | na min. 96 probówek |  |
| 21 | Stojaki lub adaptery do probówek typu eppendorf 1.5/2 ml | na min. 96 probówek |  |
| 22 | Stojaki do płytek | min. 6 pozycji dla mikropłytek/płytek typu deep well |  |
| 23 | Stojaki do odczynników | min. 5 × 50 ml |  |
|  | Sterowanie, oprogramowanie, logistyka |  |  |
| 24 | Komputer sterujący | co najmniej w konfiguracji zalecanej przez producenta biorobota, wyposażony w monitor min. 22 cale oraz pakiet MS Office |  |
| 25 | Program sterujący robotem | program do projektowania, symulacji i realizacji protokołów, sterujący wszystkimi elementami robota oraz urządzeń zintegrowanych (drivery jeśli konieczne), umożliwiający: - kontrolę przebiegów procesów i ich odtworzenie z danych zapisanych w pamięci - zróżnicowane poziomy dostępu do określonych funkcji dla osób uprawnionych do korzystania z urządzenia - symulację 3D wygenerowanej procedury przed jej uruchomieniem w celu uniknięcia ewentualnych błędów - modyfikację procedur przez użytkownika - sygnalizowanie wszelkich błędów/informacji za pomocą komunikatu dźwiękowego i świetlnego, np. z wykorzystaniem monitora i głośnika komputera sterującego |  |
| 26 | Protokoły będące przedmiotem odbioru | protokół do archiwizacji próbek pierwotnych |  |
| 27 | Eksport danych | co najmniej plik MS Excel zawierający relację pomiędzy kodem paskowym próbki a kodem paskowym płytki, pozycją na płytce archiwizacyjnej i rzeczywistą objętością zarchiwizowaną |  |
| 28 | Kompatybilność z systemami operacyjnymi | Windows XP, 7, 8 |  |
| 29 | Stół laboratoryjny pod stację pipetującą | pozwalający na umieszczenie stacji pipetującej oraz komputera sterującego, udźwig co najmniej 1000kg, kółka o odpowiedniej nośności z blokadą, półka na wyposażenie |  |
| 30 | Gwarancja na system pipetujący | 24 miesiące |  |
| 31 | Gwarancja na komputer sterujący | 36 miesięcy |  |
| 32 | Instruktaż | w zakresie obsługi, nadzoru, podstaw programowania protokołów własnych |  |
| 33 | Instrukcja obsługi | wydrukowana |  |
| 34 | Serwis | Czas reakcji serwisu w przypadku niesprawności urządzenia – max. 48h |  |
| 35 | Materiały niezbędne do uruchomienia systemu pipetującego |  |  |
|  | Opcjonalne wyposażenie blatu roboczego (nie wchodzi w zakres zamówienia, ale określa zakres przyszłej rozbudowy w siedzibie Zamawiającego): - platforma podstawowa musi pozwalać na jednoczesne umieszczenie na blacie roboczym w jednej płaszczyźnie niezbędnego dodatkowego wyposażenia o konfiguracji umożliwiającej przyszłą rozbudowę o moduł do izolacji kwasów nukleinowych metodą magnetyczną i/lub próżniową |  |  |

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

………………………………

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do  reprezentowania

firmy

Specyfikacja Asortymentowo – Cenowa dla zadania 2

Automatyczny podajnik próbek z płytek wielodołkowych do Cytometru FACS Canto II

Nazwa………………………………………………………………………………………………..

Typ aparatu (model)………………………………………………………………………………….

Producent …………………………………………………………………………………………………………

Rok produkcji………………………Nr katalogowy………………………………………

| Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie nr 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Załącznik nr 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość [szt.] | Cena jednostkowa netto | Stawka podatku od towarów i usług [%] | Wartość netto | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz. 6 + poz. 7) |
| 1. | Automatyczny podajnik próbek z płytek wielodołkowych do Cytometru FACS Canto II | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  |  |

………………………………

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do  reprezentowania

firmy

PARAMETRY GRANICZNE/ODCINAJĄCE DLA ZADANIA NR 2

| Lp | Opis parametru granicznego | Spełnienie parametru granicznego: TAK/NIE* | Oferowany parametr: opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podajnik HTS |  |  |
| 2 | Praca w dwóch trybach pobierania materiału: szybki (HTS) - screening (cała płytka w 15 min.) i wolny (STD) - dokładniejsze płukanie pomiędzy dołkami - płytka w 30 min. |  |  |
| 3 | Tryb HTS oferujący maksymalną szybkość zbierania próbki w minimalnym czasie. Tryb normalny służący do zbierania dużej objętości próbki i dużej liczby zdarzeń przy zachowaniu carryover ok. 0.1% |  |  |
| 4 | Obecność podajnika HTS nie blokującego opcji odczytu z ręcznego podawania probówek. |  |  |
| 5 | Podajnik pobierający próbki z płytki 96- i 384-dołkowej o różnym profilu dna: U, V, płaskie |  |  |
| 6 | Objętość pobierana: 2-10 ul w trybie HTS, 2-200 ul w trybie STD • HTS posiadająca funkcje mieszania próbki przed pobraniem |  |  |
| 7 | Objętość mieszania 5-100 ul |  |  |
| 8 | Szybkość mieszania: 25-250 ul/s |  |  |
| 9 | Liczba powtórzeń podczas mieszania: 0-5. |  |  |
| 10 | Oprogramowanie pozwalające na dowolne zaprogramowanie eksperymentu na płytce z określeniem objętości próbki, objętości pomiarowej, objętości mieszania, rozkładu próbek na płytce. |  |  |
| 11 | Gwarancja min. 24 miesiące |  |  |

*wypełnia Wykonawca

Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty

Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta.

Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2012 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

………………………………

podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do  reprezentowania

firmy