{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Załącznik nr 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Załącznik nr 1","index":0,"n_rows":133,"n_cols":11,"rows_kept":133,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[128,0,128,1],[118,1,118,9],[119,1,119,9],[120,0,120,7],[126,0,126,2],[125,4,125,5],[126,4,126,5],[114,1,114,9],[115,1,115,9],[116,1,116,9],[117,1,117,9],[110,1,110,9],[111,1,111,9],[112,1,112,9],[113,1,113,9],[106,1,106,9],[107,1,107,9],[108,1,108,9],[109,1,109,9],[102,1,102,9],[103,1,103,9],[104,1,104,9],[105,1,105,9],[98,1,98,9],[99,1,99,9],[100,1,100,9],[101,1,101,9],[94,1,94,9],[95,1,95,9],[96,1,96,9],[97,1,97,9],[90,1,90,9],[91,1,91,9],[92,1,92,9],[93,1,93,9],[76,2,76,4],[79,7,79,8],[80,0,84,10],[88,0,89,0],[88,1,89,9],[69,0,69,7],[72,0,73,10],[74,0,74,10],[75,2,75,4],[67,0,67,4],[67,5,67,8],[67,9,67,10],[68,0,68,4],[68,5,68,10],[64,0,64,10],[65,0,66,4],[65,5,66,8],[65,9,66,10],[46,1,46,9],[47,1,47,9],[48,1,48,9],[51,0,51,10],[42,0,43,0],[42,1,43,9],[44,1,44,9],[45,1,45,9],[38,2,38,3],[38,4,38,10],[39,2,39,3],[39,4,39,10],[36,2,36,3],[36,4,36,10],[37,2,37,3],[37,4,37,10],[34,2,34,3],[34,4,34,10],[35,2,35,3],[35,4,35,10],[31,4,31,10],[32,2,32,3],[32,4,32,10],[33,2,33,3],[33,4,33,10],[30,2,30,3],[12,2,12,5],[12,6,12,10],[25,0,25,2],[25,3,25,10],[26,0,27,4],[28,2,28,3],[28,4,28,10],[15,1,16,1],[15,2,16,5],[40,0,41,10],[124,4,124,5],[23,2,23,5],[24,2,24,5],[23,6,23,10],[24,6,24,10],[30,4,30,10],[31,2,31,3],[29,2,29,3],[29,4,29,10],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[9,0,10,10],[11,2,11,5],[11,6,11,10],[15,6,16,10],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[17,2,18,5],[17,6,18,10],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[19,2,20,5],[19,6,20,10],[21,0,22,0],[21,6,22,10],[21,2,22,5],[21,1,22,1],[13,0,14,0],[13,1,14,1],[13,2,14,5],[13,6,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/49/2013"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1  - odczynniki i materiały zużywalne do automatycznego analizatora immunohematologicznego przeznaczonych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej  przez okres 24 miesięcy  wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunohematologicznego"]
[]
[1,2,3,null,null,null,4]
["L.p.","Nazwa badania","Przewidywana liczba badań",null,null,null,"Uwagi"]
[1,"Oznaczanie grupy krwi metodą automatyczną ","4500 badań                                                                                                                                                                                                                                    w podanej ilości uwzględniono codzienną kontrolę jakości badań, walidację  dostaw odczynników oraz wykonanie zewnetrznej międzynarodowej kontroli jakości badań  ",null,null,null,"Pełne badanie grupy krwi metodą automatyczną obejmuje określenie antygenów z układu ABO i antygenu RhD oraz badanie przeglądowe na obecność przeciwciał.Do oznaczenia antygenów układu ABO niezbedne są odczynniki monoklonalne (1seria odczyników), a w przypadku oznaczania antygenu RhD dwa różne klony  (jeden klon wykrywający kategorię DVI, drugi klon nie wykrywający kategorii DVI). Dodatkowo do badania niezbędne są krwinki wzorcowe grupy A1 i grupy B do oznaczania przeciwciał z układu AB0.Badanie przegladowe na obecność przeciwciał wykonywane w PTA przy użyciu zestawu krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał (minimum 3 rodzaje krwinek)."]
[]
[2,"Oznaczanie grupy krwi metodą manualną  "," 1800 badań                                                                                                                                                                                                                                           w podanej ilości uwzględniono codzienną kontrolę jakości badań  ",null,null,null,"Metoda manualna z wykorzystaniem odczynników dedykowanych do metody automatycznej, stosowana jest w przypadku pacjentów u których występują problemy z oznaczeniem grupy krwi, a także w przypadku walidacji i ewentualnej awarii automatu.Pełne badanie grupy krwi metoda manualną obejmuje określenie antygenów z układu ABO i antygenu RhD oraz badanie przeglądowe na obecność przeciwciał.Do oznaczenia antygenów układu ABO niezbędne są odczynniki monoklonalne ( 2 różne serie lub klony), a w przypadku oznaczania antygenu RhD dwa różne klony  (jeden klon wykrywający kategorię DVI, drugi klon nie wykrywający kategorii DVI). Dodatkowo do badania niezbędne są krwinki wzorcowe grupy A1 i grupy B do oznaczania przeciwciał z układu AB0.Badanie przeglądowe na obecność przeciwciał wykonywane w PTA przy użyciu zestawu krwinek wzorcowych do wykrywania przeciwciał (minimum 3 rodzaje krwinek)."]
[]
[3,"Próba zgodności wykonana metodą automatyczną","10428 badań                                                                                                                                                                                                                             w podanej ilości uwzględniono codzienną kontrolę jakości badań, walidację  dostaw odczynników oraz wykonanie zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań  ",null,null,null,"Wykonanie próby zgodności metodą automatyczną obejmuje: potwierdzenie grupy krwi układu ABO i antygenu RhD u biorcy (w przypadku antygenu D odczynnik nie wykrywający kategorii DVI), potwierdzenie grupy krwi układu ABO i RhD u dawcy (w przypadku antygenu D odczynnik wykrywający kategorię DVI), badanie przeglądowe na obecność przeciwciał w PTA przy użyciu zestawu krwinek wzorcowych (minimum 3 rodzaje krwinek do wykrywania przeciwciał), próba krzyżowa między biorcą a dawcą w PTA. Uwaga: w skali roku na jednego biorcę przypada średnio 2,5 donacji (dawcy). W przypadku konieczności wykonania próby zgodności metodą manualną (walidacje, problemy z interpretacją wyników, ewentualna awaria automatu) próba powinna być wykonana w oparciu o te same odczynniki, co używane w metodzie automatycznej. "]
[]
[4,"Identyfikacja alloprzeciwciał z jednego układu grupowego","560  badań                                                                                                                                                                                                                                      w podanej ilości uwzględniono wykonanie zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań                                                                                                                                                                                       ",null,null,null,"Badanie wykonywane w PTA i teście enzymatycznym.Do identyfikacji przeciwciał odpornościowych niezbędny zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji (minimum 10- krwinkowy panel)  oraz zestaw krwinek wzorcowych papainowanych do wykrywania przeciwciał  (min. 3 rodzaje krwinek).Dodatkowo do wykonania badania potrzebny jest enzym proteolityczny do wykonania testu enzymatycznego.Uwaga! Na jedno badanie przewiduje się średnio 15 pojedynczych testów PTA. Dla 168 badań z 560 przewiduje się wykonanie 15 pojedynczych testów enzymatycznych."]
[]
[5,"Identyfikacja allprzeciwciał wieloswoistych","240 badań                                                                                                                                                                                                                                   w podanej ilości uwzględniono wykonanie zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań   ",null,null,null,"Badanie wykonywane w PTA i teście enzymatycznym. Do identyfikacji przeciwciał odpornościowych niezbędny zestaw krwinek wzorcowych do identyfikacji  (minimum 10 krwinkowy panel) oraz zestaw krwinek wzorcowych papainowanych do wykrywania przeciwciał  (min. 3 rodzaje krwinek). Dodatkowo do wykonania badania potrzebny jest enzym proteolityczny do wykonania testu enzymatycznego.Uwaga! Na jedno badanie przewiduje się średnio 40 pojedynczych testów PTA. Dla 72 badań z 240 przewiduje się wykonanie 20 pojedynczych testów enzymatycznych. W niektórych przypadkach do badania niezbędne jest wykonanie BTA (odczyniki monowalentne anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM i do składników C3 dopełniacza). Przewidywana ilość BTA -80 badań."]
[]
[6,"Oznaczanie fenotypu w ukł. Rh i antygenie K","560 badań                                                                                                                                                                                                                                             w podanej ilości uwzględniono wykonanie zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań   ",null,null,null,"Oznaczanie fenotypu w oparciu o odczynniki monoklonalne"]
[7,"Kontrola serologiczna","60 badań",null,null,null,"Do wykonania kontroli serologicznej w przypadku autotransfuzji niezbędne są odczynniki monoklonalne do potwierdzenia grupy krwi układu ABO i antygenu RhD (w przypadku antygenu D klon nie wykrywający kategorii DVI) "]
[]
[]
[]
[1,2,3,null,4]
["L.p","Nazwa materiału zużywalnego i zużywalnych materiałów biologicznych","Przewidywana liczba badań/ próbek",null,"Uwagi"]
[1,"Enzym proteolityczny do testu enzymatycznego ","ilość konieczna do wykonania w/w badań w poz. nr 4 i nr 5 "]
[2,"Płyn do sporządzania zawiesiny krwinek w ilości wystarczającej do wykonania powyższej ilości badań","ilość konieczna do wykonania w/w badań ",null,"konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego automatycznego analizatora, a także w przypadku pracy maunalnej w badaniach wykonywanych w PTA i teście enzymatycznym "]
[3,"Zestaw do codziennej kontroli jakości","ilość konieczna do wykonania w/w badań",null,"konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego automatycznego analizatora. Zestaw musi zawierać krwinki grupy A i grupy B, z których jedne będą RhD dodatnie a drugie RhD ujemne oraz przeciwciała o jednej swoistości np.anty-D lub anty-Jka lub anty-Fya reagujące w PTA z nasileniem reakcji +1/+2"]
[4,"Programy zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości- badanie wysokospecjalistyczne",8,null,"Dostawy 4 x w roku zgodnie z harmonogramem organizatora"]
[5,"Płyn płuczący do analizatora w ilości wystarczającej do wykonania powyższej ilości badań","ilość konieczna do wykonania w/w badań",null,"konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego automatycznego analizatora"]
[6,"Płyn myjący do analizatora w ilości wystarczającej do wykonania powyższej ilości badań","ilość konieczna do wykonania w/w badań",null,"konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego automatycznego analizatora"]
[7,"Krwinki wzorcowe A1, B ","ilość konieczna do wykonania w/w badań",null,"konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego automatycznego analizatora"]
[8,"Krwinki do wykrywania przeciwciał w pośrednim teście antyglobulinowym - zestaw min. 3 rodzaje krwinek ","ilość konieczna do wykonania w/w badań",null,"konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego automatycznego analizatora"]
[9,"Krwinki do wykrywania przeciwciał w teście enzymatycznym zestaw min. 3 rodzaje krwinek","ilość konieczna do wykonania w/w badań ",null,"konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego automatycznego analizatora"]
[10,"Krwinki do identyfikacji przeciwciał w teście enzymatycznym-panel min. 10-krwinkowy","ilość konieczna do wykonania w/w badań",null,"konieczne do zapewnienia prawidłowego wykonania powyższych badań, przy pomocy dostarczonego automatycznego analizatora"]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla odczynników niezbędnych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej  przez okres 24 miesięcy  wraz z dzierżawą automatycznego analizatora immunohematologicznego"]
[]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Regularne dostawy krwinek wzorcowych w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy przy zachowaniu monitoringu temperatur transportu."]
[2,"Regularne dostawy zestawów do codziennej kontroli jakości oraz zewnętrznej kontroli międzynarodowej w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy przy zachowaniu monitoringu temperatury transportu."]
[3,"Okres przydatności odczynników i materiałów zużywalnych min. 6 miesięcy od daty dostarczenia do Zamawiającego (nie dotyczy krwinek wzorcowych)."]
[4,"Temperatura przechowywania testów 18 0 C -25 0 C."]
[5,"Wszystkie odczynniki stosowane do metody automatycznej, jak i alternatywnie do metody manualnej muszą pochodzić od jednego producenta."]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
["TABELA A -  lista odczynników i materiałów zużywalnych do automatycznego analizatora immunohematologicznego przeznaczonych do wykonywania badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej  przez okres 24 miesięcy "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Numer katalogowy/Nazwa handlowa ","Poj. opak.","Cena jedn. netto  ","Ilość opakowań","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz.6xpoz.7)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                                                 (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"………………………"]
[2,"………………………"]
[3,"………………………"]
[4,"………………………"]
[5,"itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych"]
[{"$nulls":7},"Razem"]
[]
[]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego analizatora immunohematologicznego"]
["Nazwa:*",{"$nulls":4},"Typ aparatu (model)*:"]
[]
["Producent:*",{"$nulls":4},"Rok produkcji*:",null,null,null,"Numer fabryczny*:"]
["Aparat nowy/ używany:*",{"$nulls":4},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*:"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego analizatora immunohematologicznego"]
[]
["TABELA B"]
["L.p.","Opis","Nazwa Analizatora / Producent",null,null,"Okres dzierżawy ",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny analizator immunohematologiczny",null,null,null,"24 miesiące"]
[{"$nulls":8},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny analizator immunohematologiczny"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Analizator w pełni zautomatyzowany, wykonujący samodzielnie całą procedurę badania od momentu wstawienia próbki do badania do przesłania wyniku do komputera."]
[2,"Wymagana ilość miejsc na próbki badane min. 45"]
[3,"Wykonanie pełnego oznaczenia grupy krwi (ABO/RhD+revers+ screening przeciwciał) w jednym procesie dla min.15 pacjentów"]
[4,"Możliwość zastosowania probówek o różnej średnicy od 9 do 15 mm, uwzględniając w tym również używanie probówek tłoczkowych."]
[5,"Automatyczny system informujący o ilości odczynników i ich terminie ważności."]
[6,"System informujący o obecności skrzepu w badanej próbce."]
[7,"Identyfikacja próbek badanych i odczynników poprzez kody kreskowe."]
[8,"Drukarka kodów kreskowych (2 szt.)."]
[9,"Skaner"]
[10,"Oprogramowanie w języku polskim"]
[11,"Wydruk protokołu badań w języku polskim"]
[12,"Archiwizacja wyników badań"]
[13,"Drukarka"]
[14,"Inkubator, wirówka i pipeta dedykowana do metody jako alternatywa postępowania w razie awarii analizatora i konieczności wykonania badania metodą manualną."]
[15,"Wykonawca zapewnia: bezpłatny, pełny, certyfikowany serwis gwarancyjny w czasie trwania umowy, obejmujący bieżące naprawy oraz aktualizowanie oprogramowania komputerowego."]
[16,"Naprawy analizatora (niezawinione przez Użytkownika) wraz z częściami zamiennymi będą wykonywane na koszt Wykonawcy."]
[17,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii – 12 godzin."]
[18,"Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii aparatu w czasie do 2 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia. "]
[19,"W przypadku nie usunięcia awarii w ciągu 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się do zainstalowania zastępczego analizatora o pełnej funkcjonalności."]
[20,"Bezpośredni kontakt z inżynierem serwisowym Wykonawcy"]
[21,"Trzy awarie (tej samej części/elementu) analizatora w ciągu kolejnych 365 dni kalendarzowych skutkują obligatoryjnym obowiązkiem Wykonawcy wymiany analizatora."]
[22,"W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy i wszystkie naprawy aparatu (nie zawinione przez Użytkownika) będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy."]
[23,"W pełni automatyczny system zapewniający bardzo wydajną analizę testów wykonywanych rutynowo, jak i specjalistycznych, przy zachowaniu bezpiecznych warunków pracy."]
[24,"Wykonywanie badań w trybie cito oraz w definiowalnych profilach."]
[25,"Wykonawca zapewnia niezależną, międzynarodową zewnętrzną kontrolę jakości wykonywanych badań dedykowaną dla pracowni wykonującej badania wysokospecjalistyczne oraz zapewnia związany z tym proces logistyczny."]
[26,"Instruktaż personelu w zakresie obsługi aparatu."]
[27,"Wykonawca nieodpłatnie zainstaluje, uruchomi i zwaliduje całość dostarczonego przedmiotu dzierżawy."]
[28,"Aparat musi zapewnić komunikację z oprogramowaniem Optimed-BaKS firmy ESAProjekt Sp. z o.o"]
[29,"Aparat nie starszy niż z 2008r. "]
[30,"Możliwość zamiany analizatora na rozwiązanie technologicznie nowsze bez podwyższenia czynszu dzierżawnego. "]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI A, B):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[]
["………………………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka "]
["osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]