{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":5,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":116,"n_cols":8,"rows_kept":116,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[83,7,86,9],[87,7,90,9],[76,1,76,2],[76,3,76,4],[76,7,76,9],[79,7,82,9],[81,5,81,6],[85,5,85,6],[86,5,86,6],[87,5,87,6],[96,1,96,2],[96,3,96,4],[96,7,96,9],[97,1,97,2],[97,3,97,4],[97,7,97,9],[109,1,109,4],[84,5,84,6],[79,5,79,6],[80,5,80,6],[87,0,90,0],[87,1,90,2],[87,3,90,4],[90,5,90,6],[89,5,89,6],[88,5,88,6],[94,7,94,9],[95,1,95,2],[95,3,95,4],[79,0,82,0],[79,3,82,4],[83,5,83,6],[83,0,86,0],[79,1,86,2],[83,3,86,4],[82,5,82,6],[62,0,63,0],[62,1,63,2],[65,1,67,2],[68,1,69,2],[94,1,94,2],[94,3,94,4],[92,0,93,9],[91,1,91,2],[91,3,91,4],[91,7,91,9],[59,7,59,9],[61,7,61,9],[62,7,62,9],[63,7,63,9],[71,7,71,9],[64,7,64,9],[65,7,65,9],[66,7,66,9],[67,7,67,9],[49,7,49,9],[50,3,50,4],[50,7,50,9],[55,7,55,9],[56,7,56,9],[57,7,57,9],[54,3,54,4],[55,3,55,4],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[46,5,47,6],[51,3,51,4],[51,7,51,9],[52,1,52,2],[52,3,52,4],[52,7,52,9],[49,1,51,2],[49,3,49,4],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[46,7,47,9],[44,0,44,9],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[48,5,48,6],[48,7,48,9],[46,0,47,0],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[20,1,20,4],[39,0,39,7],[14,0,14,7],[40,0,40,7],[43,0,43,2],[43,3,43,7],[45,0,45,7],[72,1,72,2],[72,3,72,4],[72,7,72,9],[53,3,53,4],[53,7,53,9],[49,0,51,0],[57,3,57,4],[56,1,56,2],[68,7,68,9],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[56,3,56,4],[53,1,55,2],[54,7,54,9],[60,7,60,9],[64,3,64,4],[58,7,58,9],[78,1,78,2],[70,3,70,4],[67,3,67,4],[65,3,65,4],[73,1,73,2],[73,3,73,4],[68,3,68,4],[66,3,66,4],[74,1,74,2],[57,1,61,2],[60,3,60,4],[62,3,62,4],[61,3,61,4],[63,3,63,4],[75,1,75,2],[75,3,75,4],[64,1,64,2],[69,3,69,4],[78,7,78,9],[74,7,74,9],[74,3,74,4],[75,7,75,9],[71,1,71,2],[70,1,70,2],[71,3,71,4],[77,1,77,2],[73,7,73,9],[77,3,77,4],[114,4,114,7],[115,4,115,7],[69,7,69,9],[70,7,70,9],[103,0,103,7],[113,4,113,7],[105,0,105,8],[95,7,95,9],[77,7,77,9],[78,3,78,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 51 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 - Cytometr przepływowy 3-laserowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
["Cytometr przepływowy 3-laserowy składający się z:"]
[1,"Cytometr przepływowy 3-laserowy",1]
[2,"Stacja robocza",1]
[3,"Monitor",1]
[4,"Kolorowa drukarka laserowa",1]
[5,"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1 - Cytometr przepływowy 3-laserowy"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRU",null,"WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4,null,5]
[1,"Wyposażony w 3 lasery chłodzone powietrzem:",null,"laser na ciele stałym niebieski, 488 nm",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"laser helowo/neonowy - czerwony, 633 nm lub 635 nm lub 638 nm",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"laser na ciele stałym, fioletowy, 405 nm",null,"TAK","NIE"]
[2,"Wiązki laserowe",null,"wzbudzające prowadzone do punktu pomiarowego światłowodami",null,"TAK","NIE"]
[3,"Cytometr będzie mierzyć jednocześnie na jednej komórce minimum 8 fluorescencji z trzech laserów",null,"4 fluorescencje z lasera niebieskiego",null,"TAK","NIE"]
[4,null,null,"2 fluorescencje z lasera czerwonego",null,"TAK","NIE"]
[5,null,null,"2 fluorescencje z lasera fioletowego",null,"TAK","NIE"]
[6,"Parametry rozproszenia światła",null,"1 x FSC       1 x SSC",null,"TAK","NIE"]
[7,"Konstrukcja układu optycznego",null,"układ optyki umożliwiający pomiar w kolejności od najdłuższej do najkrótszej fali ze względu na zamiar prowadzenia badań z komórkami o bardzo szybkiej relaksacji fluorescencji",null,"TAK","NIE"]
[8,null,null,"sygnały fluorescencji z każdego lasera kierowane będą światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych dla poszczególnych laserów",null,"TAK","NIE"]
[9,null,null,"układ optyczny oparty na filtrach odbijających celem eliminacji strat fluorescencji",null,"TAK","NIE"]
[10,null,null,"wiązki laserowe wzbudzające prowadzone do punktu pomiarowego światłowodami",null,"TAK","NIE"]
[11,null,null,"kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, dający aperturę cyfrową 1.2",null,"TAK","NIE"]
[12,"Wymagana czułość pomiaru fluorescencji",null,"≤100 MESF dla FITC",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"≤ 50 MESF dla PE",null,"TAK","NIE"]
[13,"Pełna kompensacja cyfrowa",null,"wewnątrz-laserowa i między-laserowa dla wszystkich mierzonych parametrów fluorescencji",null,"TAK","NIE"]
[14,"Automatyczne zarządzanie płynami eksploatacyjnymi",null,"samodzielny pobór buforu roboczego płynów odkażających i płuczących z oryginalnych opakowań producenta",null,"TAK","NIE"]
[15,null,null,"zbiornik na zlewki zabezpieczony przed skażeniem biologicznym",null,"TAK","NIE"]
[16,null,null,"automatyczne procedury płukania i dekontaminacji przy włączaniu i wyłączaniu urządzenia",null,"TAK","NIE"]
[17,"Urządzenie automatyczne:",null,"płucze komorę przepływową po każdym pomiarze",null,"TAK","NIE"]
[18,null,null,"płucze igłę wstrzykującą próbkę przy zmianie próbek; igła powinna być płukana wewnątrz i z zewnątrz",null,"TAK","NIE"]
[19,"Zapis danych",null,"w formacie FCS 3.0 z możliwością eksportu danych do standardu FCS 2.0",null,"TAK","NIE"]
[20,"Pełna, ręczna kontrola cytometru",null,"z możliwośćią ustawiania napięć, kompensacji i progów",null,"TAK","NIE"]
[21,"Zarządzanie bazą danych eksperymentów",null,"wymagane",null,"TAK","NIE"]
[22,"Automatyczne wyliczanie współczynników kompensacji",null,"dla pełnej macierzy parametrów zarówno przed zbieraniem próbki jak i podczas analizy (off-line)",null,"TAK","NIE"]
[23,"Graficzna prezentacja danych",null,"w różnych skalach, w różnych rodzajach wykresu np..: logarytmiczny, liniowy",null,"TAK","NIE"]
[24,"Automatyczna charakteryzacja pracy elementów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułosci, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings",null,null,null,"TAK","NIE"]
[25,"Automatyczna codzienna kontrola jakości pracy, z automatyczną regulacją ustawień eksperymentu, zapewniającymi identyczny wynik pomiarów wzorca fluorescencji; przykładowy raport musi być dołączony do oferty",null,null,null,"TAK","NIE"]
[26,"Automatyczna analiza",null,"dla minimum 6 kolorowoych, gotowych zestawów np. T/B/NK",null,"TAK","NIE"]
[27,"Oznakowanie znakiem CE (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.)",null,"wymagane",null,"TAK","NIE"]
[28,"Stacja robocza dedykowana do urządzenia z systemem operacyjnym i oprogramowaniem do sterowania i archiwizacji danych oraz z monitorem",null,"wymagana",null,"Należy podać:"]
[{"$nulls":5},"Producent:"]
[{"$nulls":5},"Marka/model:"]
[{"$nulls":5},"Rok Produkcji"]
[29,null,null,"monitor min. 24\"",null,"Należy podać:"]
[{"$nulls":5},"Producent:"]
[{"$nulls":5},"Marka/model:"]
[{"$nulls":5},"Rok Produkcji"]
[30,"Kolorowa drukarka laserowa dedykowana do oferowanego urządzenia",null,"wymagana",null,"Należy podać:"]
[{"$nulls":5},"Producent:"]
[{"$nulls":5},"Marka/model:"]
[{"$nulls":5},"Rok Produkcji"]
[31,"Zasilanie cytometru",null,"230V / 50Hz",null,"TAK","NIE"]
["Wymagania ogólne"]
[]
[32,"Oznakowanie znakiem CE",null,"wymagane",null,"TAK","NIE"]
[33,"Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia",null,"wymagana",null,"TAK","NIE"]
[34,"Autoryzowany serwis gwarancyjny w Polsce (odpowiedni dokument producenta poświadczający ten fakt musi być dołączony do oferty)",null,"wymagane",null,"TAK","NIE"]
[35,"Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) - wymagane dołączenie do oferty. [Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.].",null,"wymagane",null,"TAK","NIE"]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2014 rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Przyjmujemy do wiadomośći, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie nr 5 \"Parametr oferowany, opis\" lub udzielenie odpowiedzi negatywnej \"NIE\" spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w w/w tabeli."]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":85,"n_cols":8,"rows_kept":85,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[71,5,71,8],[64,5,64,8],[72,5,72,7],[68,5,68,8],[63,5,63,8],[70,1,70,2],[70,5,70,8],[63,1,63,2],[64,1,64,2],[65,1,65,2],[65,5,65,8],[57,1,57,2],[56,5,56,8],[57,5,57,8],[61,1,61,2],[61,5,61,8],[62,5,62,8],[46,0,47,0],[46,1,47,2],[46,3,47,4],[54,5,54,8],[55,5,55,8],[56,1,56,2],[48,5,48,8],[49,5,49,8],[43,3,43,7],[82,4,82,7],[44,0,44,8],[58,5,58,8],[59,5,59,8],[60,5,60,8],[45,0,45,7],[60,1,60,2],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[20,1,20,4],[39,0,39,7],[14,0,14,7],[43,0,43,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[40,0,40,7],[41,0,41,2],[41,3,41,4],[41,5,41,7],[46,5,47,8],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[49,1,49,2],[50,5,50,8],[51,5,51,8],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[52,5,52,8],[53,5,53,8],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[58,1,58,2],[62,1,62,2],[59,1,59,2],[88,4,88,7],[83,4,83,7],[84,4,84,7],[68,1,68,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[69,1,69,2],[87,4,87,7],[77,0,77,7],[79,0,79,8],[69,5,69,8],[66,5,66,8],[66,1,66,2],[67,1,67,2],[67,5,67,8],[86,4,86,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 51 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 - Mikroskop laboratoryjny z wyposażeniem do mikrofotografowania"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
["Mikroskop laboratoryjny z wyposażeniem do mikrofotografowania"]
[1,"Mikroskop laboratoryjny",1]
[2,"Kolorowa kamera cyfrowa do mikrofotografii",1]
[3,"Komputer klasy PC",1]
[4,"Monitor LCD",1]
[5,"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/51/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 2 -Mikroskop laboratoryjny z wyposażeniem do mikrofotografii"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P.","OPIS WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[1,"Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami regulacji siły światła, przesuwu preparatów.",null,"TAK","NIE"]
[2,"Współosiowa (z obu stron statywu) śruba mikro / makro do ustawiania ostrości z wbudowanym regulatorem siły nacisku dla śruby makro.",null,"TAK","NIE"]
[3,"Układ blokady aktualnej wysokości.",null,"TAK","NIE"]
[4,"Optyka w systemie korekcji do nieskończoności.",null,"TAK","NIE"]
[5,"Długość optyczna obiektywów do 45mm.",null,"TAK","NIE"]
[6,"Wbudowany w bazę mikroskopu oświetlacz halogenowy o mocy co najmniej 30W z wyskalowanym pokrętłem regulacji oświetlenia.",null,"TAK","NIE"]
[7,"Oświetlacz w spodniej części statywu, brak dostępu niepożądanym osobom do wyjęcia żarówki (dostęp do żarówki bez konieczności wymontowywania elementów bazy mikroskopu).",null,"TAK","NIE"]
[8,"Kondensor o aperturze 1,25 z wyskalowaną, regulowaną przesłoną aperturową kondensora.",null,"TAK","NIE"]
[9,"Uchwyt rewolwerowy dla co najmniej 5 obiektywów, pochylony do tyłu; Wbudowana w bazę wsuwka na analizator.",null,"TAK","NIE"]
[10,"Wbudowany stolik mechaniczny o wymiarach min. 188mm x 134mm o trwałej powłoce, bez szyny zębatkowatej, z rolkowym mechanizmem przesuwu.",null,"TAK","NIE"]
[11,"Uchwyt na dwa preparaty, z przesuwem na osiach X i Y umożliwiający obserwacje całej powierzchni jednego lub dwóch szkiełek preparatowych. Zakres przesuwu co najmniej 76mm na 50mm.",null,"TAK","NIE"]
[12,"Nasadka binokularowa z fototubusem o stałym kącie nachylenia 30 stopni, z regulacji rozstawu okularów w zakresie co najmniej 48-75 mm i stałym podziałem światła nie innym niż: 50% / 50%.",null,"TAK","NIE"]
[13,"Wbudowany pierścień korekcji dioptryjnej w zakresie co najmniej +/- 5 dioptrii.",null,"TAK","NIE"]
[14,"Okulary szerokopolowe ze zwijanymi/rozwijanymi osłonkami gumowymi o powiększeniu 10x o numerze pola co najmniej 20.",null,"TAK","NIE"]
[15,"Obiektywy o długości optycznej do 45mm, o powiększeniach / aperturze numerycznej (NA)/ odległości roboczej (WD):\n• Min. Plan Achromat 4x/ min. NA=0,10/ min. WD=18mm,\n• Min. Plan Achromat 10x/ min. NA=0,25/ min. WD=10mm,  \n• Min. Plan Achromat 40x/ min. NA=0,65/ min. WD=0,6mm,\nMin. Plan Achromat 100x/ min. NA=1,25 (imersyjny)/ min. WD=0,13mm.",null,"TAK","NIE"]
[16,"Kolorowa kamera cyfrowa do mikrofotografii:\n- Rozdzielczość min: 2048 x 1532 pixeli\n- Element światłoczuły: CMOS ½ „\n- Binning min: 2x, 3x,4x\n- Czas ekspozycji min zakres: 60us do 1,5 s\n- Czas odświeżania: 49 fps \n- Mocowanie: standard C-mount\n- PC-interface: USB 2.0/3.0,\n- Programowa kontrola wszystkich funkcji kamery\n- Automatyczny balans bieli,\n- Adaptacja o faktorze 1x do połączenia kamery z mikroskopem,\n- Kamera od tego samego producenta co mikroskop (zapewnienie najlepszej kompatybilności)",null,"TAK","NIE"]
[17,"Oprogramowanie do obsługi kamery:\n- oprogramowanie pozwalające na cyfrową rejestrację obrazu, \n- rejestracja pojedynczych obrazów lub ich serii,\n- interaktywne sterowanie pracą kamery, ręczny i automatyczny dobór parametrów ekspozycji, \n- funkcja „autofokus”,\n- zapis obrazów do plików w wielu formatach, w tym popularnym JPEG i bezstratnym TIFF,\n- równolegle wyświetlanie wielu obrazów na ekranie,\n- dostępne filtry wyostrzenia, rozmycia i redukcji szumów, \n- edycja kanałów RGB,\n- możliwość rozbudowy oprogramowania poprzez upgrade bez konieczności ponownego zakupu oprogramowania,\n- Aplikacja do współpracy z systemami MS Windows 95/98/NT/2000/XP/Vista, Oprogramowanie od tego samego producenta co kamera.",null,"TAK","NIE"]
[18,"Komputer klasy PC o parametrach nie gorszych niż:\n- Procesor i5,\n- pamięć RAM min: 4GB, \n- dysk twardy min: 500 GB, \n- system operacyjny umożliwiający zainstalowanie oprogramowania do obsługi kamery opisanego powyżej (w punkcie 16.)",null,"TAK","NIE"]
[19,"Monitor LCD o parametrach nie gorszych niż:\n- przekątna ekranu min: 21\", \n- proporcje obrazu: 16:9,\nrozdzielczość :1920 x 1080 pikseli.",null,"TAK","NIE"]
[20,"Okres gwarancji: min 12 miesięcy.",null,"TAK","NIE"]
[21,"Instrukcja obsługi w języku polskim.",null,"TAK","NIE"]
[22,"Autoryzowany serwis gwarancyjny w Polsce (odpowiedni dokument producenta poświadczający ten fakt musi być dołączony do oferty)",null,"TAK","NIE"]
[23,"Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) – wymagane dołączenie do oferty.\n[Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.].",null,"TAK","NIE"]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2014 rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Przyjmujemy do wiadomośći, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie nr 5 \"Parametr oferowany, opis\" lub udzielenie odpowiedzi negatywnej \"NIE\" spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w w/w tabeli."]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":78,"n_cols":8,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,7,55,9],[60,1,60,4],[61,1,61,4],[45,1,45,4],[48,1,48,4],[52,1,52,4],[53,1,53,4],[46,1,47,2],[49,3,49,4],[71,0,71,8],[63,7,63,9],[56,7,56,9],[58,3,58,4],[58,7,58,9],[59,7,59,9],[59,1,59,4],[46,3,46,4],[46,7,46,9],[47,7,47,9],[47,3,47,4],[62,1,62,4],[63,1,63,4],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[60,7,60,9],[57,7,57,9],[50,7,50,9],[51,7,51,9],[52,7,52,9],[53,7,53,9],[49,7,49,9],[77,4,77,7],[69,0,69,7],[61,7,61,9],[76,4,76,7],[75,4,75,7],[36,0,36,7],[37,0,37,2],[37,3,37,4],[37,5,37,7],[42,1,43,2],[42,3,43,4],[42,5,43,6],[40,0,40,9],[44,5,44,6],[44,7,44,9],[42,0,43,0],[45,7,45,9],[54,7,54,9],[46,0,47,0],[44,1,44,2],[44,3,44,4],[42,7,43,9],[48,7,48,9],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[16,1,16,4],[35,0,35,7],[39,0,39,2],[39,3,39,7],[41,0,41,7],[62,7,62,9],[57,0,58,0],[57,1,58,2],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[55,3,55,4],[54,3,54,4],[49,0,51,0],[54,1,56,2],[54,0,56,0],[49,1,51,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 51 /2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 3 - Wirówka próżniowa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Wirówka próżniowa",1]
[2,"Dostawa wraz z zainstalowaniem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi sprzętu",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/55/2014",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 3 - Wirówka próżniowa"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 3"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRU",null,"WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4,null,5]
[1,"Silnik bezszczotkowy zapewniający obroty do 1725 rpm (obrotów na minutę).",null,null,null,"TAK","NIE"]
[2,"Mikroprocesorowa kontrola",null,"temperatura w zakesie od temp. otoczenia do 100°C",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"czasu pracy w zakresie od 1 do 999 minut",null,"TAK","NIE"]
[3,"Możliwość zapamiętania w pamięci do 9 programów użytkownika.",null,null,null,"TAK","NIE"]
[4,"Wyświetlacz LCD pokazujący:",null,"numer programu",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"zaprogramowaną i aktualną temperaturę",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"czas grzania i czas pozostały do zakończenia pracy",null,"TAK","NIE"]
[5,"Rotor mieszczący minimum 60 probówek dużych typu Eppendorf o poj. 1,5 ml oraz minimum 70 probówki małe typu Eppendorf o poj. 0,5 ml.",null,null,null,"TAK","NIE"]
[6,"Wirówka wyposażona w kompaktowy moduł szybkiego chłodzenia próbki przed procesem, pozwalający na schłodzenie próbki oraz utrzymanie temperatury 0°C przez okres 4 godzin. Dwustronna platforma pozwalająca na załadowania min. 36 probówek 1,5/2 ml lub min. 10 probówek 1,5/2 ml i jednocześnie jednej płytki PCR 96-dołkowej lub 96 probówek 0,2 ml.",null,null,null,"TAK","NIE"]
[7,"Wbudowana membranowa pompa próżniowa:",null,"osiągana próżnia maksymalna do 2 mBar",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"wydajność nie gorsza niż 33 L/minutę",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"wszystkie elementy pompy narażone na korozję muszą być wykonane z teflonu lub pokryte teflonem",null,"TAK","NIE"]
[8,"Dwie szklane pułapki:",null,"pułapka min. 175 ml pomiędzy komorą a pompą próżniową (ochrona pompy przed korozją)",null,"TAK","NIE"]
[null,null,null,"pułapka min. 175 ml pomiędzy pompą a wylotem (ochrona otoczenia)",null,"TAK","NIE"]
[9,"Wirówka wyposażona w kompaktowy moduł grzejny do dosuszania próbek:\nregulacja temperatury w zakresie co najmniej od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 100°C, ze skokiem 0,1°C, dokładność temperaturowa nie gorsza niż ±0,5°C, jednorodność temperaturowa nie gorsza niż ±0,2°C, kompaktowa budowa, o wymiarach nie przekraczających: szer. 11 cm, głęb. 15 cm, wys. 12 cm; kompatybilny z wymiennymi suchymi blokami grzejnymi, na probówki o różnej objętości, dostępnych co najmniej 5 różnych bloków na probówki: 0,2 ml; 0,5 ml; 1,5 ml; 15 ml i 50 ml, w zestawie blok na probówki typu Eppendorf 1,5 i 2,0 ml, przezroczysta, zawiasowa pokrywa zamykająca blok grzewczy.",null,null,null,"TAK","NIE"]
[10,"Wymiary zewnętrzne wirówki [cm] nie większe niż:\n41 x 73 x 29 (szerokość x głębokość x wysokość).",null,null,null,"TAK","NIE"]
[11,"Zasilanie: 230V / 50 Hz.",null,null,null,"TAK","NIE"]
[12,"Autoryzowany serwis gwarancyjny w Polsce (odpowiedni dokument producenta poświadczający ten fakt musi być dołączony do oferty).",null,null,null,"TAK","NIE"]
[13,"Oryginalne prospekty (katalogi) producenta oferowanej aparatury, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych parametrów technicznych (dopuszcza się katalogi w języku angielskim) – wymagane dołączenie do oferty.\n[Jeżeli w prospekcie technicznym brak opisu danej funkcji aparatu lub wartości parametru, dopuszcza się załączenie do oferty innych oryginalnych dokumentów producenta (np. części instrukcji obsługi), w których Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność opisu funkcji lub wartości danego parametru.].",null,null,null,"TAK","NIE"]
[]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2014 rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Przyjmujemy do wiadomośći, że niewypełnienie pozycji określonych w kolumnie nr 5 \"Parametr oferowany, opis\" lub udzielenie odpowiedzi negatywnej \"NIE\" spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenie spełnia wymagania określone w w/w tabeli."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]