Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/69/2015				Załącznik nr 1a

…………………………………………………………………………..

(pieczęć firmy)

PARAMETRY TECHNICZNE

Zadanie nr 1

Mikrotom z zestawem żyletek

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mikrotom półautomatyczny rotacyjny przeznaczony do cięcia materiału zatopionego w parafinie lub tworzywie sztucznym z zestawem żyletek | Tak |  |
| 2. | Urządzenie z dwoma panelami sterującymi z przyciskami; pierwszy umieszczony po prawej stronie mikrotomu na jego frontowej ściance, drugi jako oddzielny element który można umieścić w dowolnym miejscu dogodnym dla użytkownika | Tak |  |
| 3. | Urządzenie z wyświetlaczem LCD pokazującym wszystkie funkcje i parametry cięcia po prawej stronie mikrotomu | Tak |  |
| 4. | Urządzenie wyposażone w ruchomą głowicę z uchwytem do kasetek standardowych | Tak |  |
| 5. | Poziomy zakresu ruchu głowicą minimum 30 mm | Tak, proszę podać |  |
| 6. | Pionowy zakres ruchu głowicą minimum 60 mm | Tak, proszę podać |  |
| 7. | Elektromechaniczne oraz ręczne przesuwanie kasetki z zatopionym materiałem oraz jego cięcie (ruch pionowy i poziomy) | Tak |  |
| 8. | Elektromechaniczne przesuwanie głowicy z kasetką z zatopionym materiałem w kierunku noża | Tak |  |
| 9. | Urządzenie wyposażone w uchwyt do jednorazowych żyletek mikrotomowych | Tak |  |
| 10. | Możliwość blokowania urządzenia w każdej pozycji | Tak |  |
| 11. | Możliwość natychmiastowego przełączenia napędu mechanicznego na ręczny i odwrotnie | Tak |  |
| 12. | Możliwość szybkiego przełączenia funkcji cięcia na trymowanie i odwrotnie | Tak |  |
| 13. | Minimum cztery tryby cięcia: cięcie pojedyncze, wielokrotne, ciągłe , do momentu przerwania | Tak, proszę podać |  |
| 14. | Urządzenie wyposażone w wyjmowaną tackę na ścinki parafinowe oraz półkę na akcesoria | Tak |  |
| 15. | Nastawny zakres grubości cięcia: od 0,5 um – do 100 μm w krokach: od 0,5 – do 3 μm z krokiem co 0,5 μm od3-do20 μm z krokiem co 1 μm od 20 - do 40 μm z krokiem co 5 μm od 40 – do 100 μm z krokiem co 10 μm | Tak, proszę podać |  |
| 16 | Nastawny zakres trymowania od 2 – do 100 um w krokach: Od 0 - do10 μm z krokiem co 2 μm od10-do25 μm z krokiem co 5 μm od 25 – do 100 μm z krokiem co 25 μm | Tak, proszę podać |  |
| 17. | Urządzenie wyposażone w awaryjny wyłącznik blokujący pracę mikrotomu | Tak |  |
| 18. | Wymagana deklaracja zgodności z normami - CE | Tak |  |
| 19. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 20. | Gwarancja min 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru | Tak |  |
| 21. | Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski | Tak, proszę podać |  |
| 22. | Wykaz dostawców upoważnionych przez wytwórcę do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski | Tak, proszę podać |  |
| 23. | Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego podzespołu na nowy w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy 48 godz. | Tak |  |
| 25. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki aparatu w czasie do 3 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia | Tak |  |
| 26. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji sprzętu o czas jego przestoju. | Tak |  |
| 27. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od podpisania umowy | Tak |  |
| 28. | Dla zakupionego urządzenia Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport sprzętu | Tak |  |
| 29. | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu sprzętu. | Tak |  |
| 30. | Urządzenie dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej- RP na podstawie Deklaracji Zgodności z normami - CE | Tak |  |

………………………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy