Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/69/2015					Załącznik nr 1c

…………………………………………………………………………..

(pieczęć firmy)

Zadanie nr 3

Procesor tkankowy

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek konieczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Procesor tkankowy o budowie karuzelowej na minimum 200 kasetek, z systemem kontroli emisji oparów | Tak |  |
| 2. | Urządzenie sterowane mikroprocesorowo, zaopatrzone w wyświetlacz LCD oraz klawiaturę dotykową | Tak |  |
| 3. | Minimum 12 stacji łącznie z parafiniarkami | Tak, proszę podać |  |
| 4. | Minimum 3 stacje parafinowe (parafiniarki). | Tak, proszę podać |  |
| 5. | Minimum 9 stacji z odczynnikami wykonane ze szkła odpornego na odczynniki wykorzystywane w procedurach histopatologicznych ze zintegrowanym uchwytem | Tak, proszę podać |  |
| 6. | Ilość koszyków na preparaty: min 2 | Tak, proszę podać |  |
| 7. | Pojemność pojedynczego koszyka min. 100 kasetek | Tak, proszę podać |  |
| 8. | Możliwość zapamiętania minimum 9 niezależnych programów | Tak, proszę podać |  |
| 9. | Możliwość regulacji czasu infiltracji w pojedynczej stacji min do 99 godzin | Tak, proszę podać |  |
| 10. | Możliwość programowanego opóźnienia rozpoczęcia programu min 9 dni | Tak |  |
| 11. | Możliwość blokowania przycisków sterujących w celu zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów programu. | Tak |  |
| 12. | W przypadku całkowitego zaniku zasilania lub awarii urządzenie powinno umożliwiać użytkownikowi wyjęcie kasetek z preparatami. | Tak |  |
| 13. | W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii urządzenie powinno sygnalizować usterką za pomocą np. kodu liczbowo-cyfrowego. | Tak |  |
| 14. | Parametry pracy urządzenia takie jak numer aktualnej stacji oraz czas infiltracji powinny być na bieżąco monitorowane na wyświetlaczu. | Tak |  |
| 15. | System odciągu oparów wyposażony w wymienny filtr węglowy oraz przewód odprowadzający przefiltrowane powietrze do zewnętrznej wentylacji. | Tak |  |
| 16. | Osłona pozwalająca na zamknięcie powierzchni roboczej urządzenia zabezpieczająca przed wydostawaniem się oparów do pomieszczenia. | Tak |  |
| 17. | Urządzenie musi posiadać zintegrowany system próżniowy, umożliwiający zmianę ciśnienia o min. 500hPa. | Tak |  |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 19. | Wymagana deklaracja zgodności z normami - CE | Tak |  |
| 20. | Gwarancja min 24 miesiące od daty podpisania Protokołu Odbioru | Tak |  |
| 21. | Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski | Tak, proszę podać |  |
| 22. | Wykaz dostawców upoważnionych przez wytwórcę do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych lub eksploatacyjnych na terenie Polski | Tak, proszę podać |  |
| 23. | Wykonawca gwarantuje wymianę wadliwego podzespołu na nowy w okresie trwania gwarancji | Tak |  |
| 24. | Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy 48 godz. | Tak |  |
| 25. | Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki aparatu w czasie do 3 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części z zagranicy do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia | Tak |  |
| 26. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji sprzętu o czas jego przestoju. | Tak |  |
| 27. | Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od podpisania umowy | Tak |  |
| 28. | Dla zakupionego urządzenia Wykonawca obowiązany jest założyć Paszport sprzętu | Tak |  |
| 29. | W przypadku wykonania naprawy gwarancyjnej - potwierdzeniem wykonania usługi będzie karta pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz wpis do Paszportu sprzętu. | Tak |  |
| 30. | Urządzenie dopuszczone do obrotu na terenie Unii Europejskiej- RP na podstawie Deklaracji Zgodności z normami - CE | Tak |  |

………………………………………………….

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania  Wykonawcy