{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["zad1sprzętlaparoskopowy","Zad2staplery","zad3kleszczyki","zad4pulsoksymetryArkusz1","zad5laryngoskopjednoraz","zad6worekpółatomatyczny","zad7tacenarzędziowe","zad8nożyki mikrotomowe"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1sprzętlaparoskopowy","index":0,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[93,0,93,1],[94,0,94,1],[113,0,113,1],[114,0,114,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[33,0,33,7],[29,0,30,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/008/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1- Sprzęt laparoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mocny chwytak z ząbkami 5mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści",null,null,"szt.",18]
[2,"Mocny chwytak z ząbkami 5mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, końcówka zginana",null,null,"szt.",9]
[3,"Kleszczyki przytrzymujące typu grasper z mechanizmem zaciskowym w rękojeści ",null,null,"szt.",6]
[4,"Preparator typu dissector 5mm",null,null,"szt.",6]
[5,"Nożyczki wygięte 5mm",null,null,"szt.",18]
[6,"Torebka do ewakuacji śledziony 15mm z metalową prowadnicą i niklowaną obręczą, samorozprężalna",null,null,"szt.",30]
[7,"Rękojeść do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku do minimum 20 użyć, długość robocza 16, lub 26 cm obrotowy 360° z możliwością zginania 22° i 45°, średnica trzonu 12 mm, uniwersalna, wspólna dla ładunków 30 mm,  45 mm i 60 mm",null,null,"szt.",6]
[8,"Roticularny ładunek liniowy z nożem o dł. 30mm do tkanki naczyniowej",null,null,"szt.",6]
[9,"Retrakcyjne obłożenie rany średnie, rozmiar 5 - 9cm, op. = 5 szt.",null,null,"szt.",15]
[10,"Igła do systemu trokara z koszulką samorozprężalną",null,null,"szt.",10]
[11,"Trokar 5 - 12mm  zaworem trójstopniowym insuflacja-stop-desuflacja",null,null,"szt.",12]
[12,"System trokara 5 mm z koszulką samorozprężalną",null,null,"szt.",12]
[13,"System trokara 11 mm z koszulką samorozprężalną",null,null,"szt.",12]
[14,"Preparator laparoskopowy typu dissector z możliwością rotacji i zginania do 80 stopni końcówki roboczej, długość narzędzia 31-35 cm",null,null,"szt.",6]
[15,"Chwytak laparoskopowy typu grasper z możliwością rotacji i zginania do 80 stopni końcówki roboczej, długość narzędzia 32-35 cm",null,null,"szt.",6]
[16,"Port do operacji z jednego wkłucia, trójkanałowy, z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym, w zestawie 3 trokary 5 mm z niskim profilem główek długości ok. 6 cm",null,null,"szt.",10]
[17,"Klipsownica laparoskopowa jednorazowa, średnicy 5 mm z 18 klipsami M/L długości 9,1 mm, z czytelnym wskażnikiem pozostałej ilości klipsów",null,null,"szt.",6]
[18,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z  wchłanialnymi zszywkami (co najmniej 25 zszywek)",null,null,"szt.",30]
[19,"Automatyczne imadło do szycia w laparoskopii, z przekładaną dźwignią dwustronną 10 mm",null,null,"szt.",3]
[20,"Ładunek do imadła do szycia i wiązania laparoskopowego",null,null,"szt.",12]
[21,"Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z:1) jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery \"V\". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5 - 11mm.;  2) jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5 - 11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji 1;  3) jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery \"V\". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.Tróstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Całość wykonana  tworzywa.",null,null,"szt.",180]
[null,"4) jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z pozycji 3. 5) jednorazowa igła Veressa 120mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowymi wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie w/w narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.",null,null,null,0]
[22,"Narzędzie do czyszczenia optyki Clearyfie. Składający się z czyścidła do trokarów, ściereczki z mikrobibry oraz z pojemnika podgrzewającego",null,null,"szt.",10]
[23,"Płyn przeciwmgielny do optyki, jałowy jednorazowy, zapobiegający zaparowaniu nie zawierający alkoholu",null,null,"szt.",60]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad2staplery","index":1,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[40,0,40,1],[7,0,7,10],[31,0,31,7],[4,0,4,1],[107,0,107,1],[108,0,108,1],[41,0,41,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/008/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2 - Staplery i ładunki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stapler liniowy jednorazowy , jednodźwigniowy, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem sztaplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem",null,null,"szt.",6]
[2,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 90mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",18]
[3,"Stapler liniowy jednorazowy , jednodźwigniowy, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem sztaplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem",null,null,"szt.",8]
[4,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 60mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",12]
[5,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 45 mm ",null,null,"szt.",5]
[6,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 45 mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",6]
[7,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",15]
[8,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",24]
[9,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",25]
[10,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",36]
[11,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",2]
[12,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł. 100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",6]
[13,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 21mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",1]
[14,"Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadełkiem po  oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość  zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu",null,null,"szt.",1]
[15,"Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 28 mm, z łamanym kowadełkiem po  oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość  zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na staplerze i opakowaniu",null,null,"szt.",15]
[16,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 31mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",19]
[17,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 33-34mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",10]
[18,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 45mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm,do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku. (1op jednostkowe max=6szt)",null,null,"szt.",12]
[19,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 60mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku. (1op jednostkowe max =6szt)",null,null,"szt.",12]
[20,"Kapciuchownica jednorazowa 65 mm",null,null,"szt.",9]
[21,"Ładunek do staplera laparoskopowego, wygięty, trzy rzędy zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku ( op. = 6 szt.)",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych staplerów i ładunków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.",{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3kleszczyki","index":2,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[67,0,67,1],[68,0,68,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1],[20,0,20,1],[21,0,21,1],[42,0,42,1],[43,0,43,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/008/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3 - Kleszczyki z branszami ostroząbkowanymi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kleszczyki z branszami ostroząbkowanymi przeznaczone do chwytania i retrakcji tkanek systemu MiniLap, średnica 2,3mm, rozmiar 13, końcówka instrumentu ze stali nierdzewnej, stabilzator obrotowy,zapewniający dostęp operacyjny i stanowiący narzędzie chiurgiczne",null,null,"szt.",18]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych kleszczyków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4pulsoksymetryArkusz1","index":3,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,1,38,3],[38,4,38,10],[27,4,27,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[37,1,37,3],[44,0,44,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[37,4,37,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[24,0,24,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,3],[10,0,10,7],[22,0,22,10],[23,1,23,3],[23,4,23,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/008/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4 - Pulsoksymetry przenośne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalog.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pulsoksymetr przenośny wyposażony w: czujnik dla dorosłych, przedłużacz czujnika, akumulator, osłonę antyudarową, ładowarkę, stację dokującą ",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pulsoksymetrów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["Pulsoksymetry przenośne - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zasilanie sieciowe 230 ± 10%; zasilanie napięciem 9V"]
[2,"Osłona gumowa chroniąca urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi"]
[3,"Cyfrowa technologia pomiaru przeznaczona do pracy w warunkach niskiej perfuzji lub dużej ruchliwości pacjenta"]
[4,"Zasilanie z akumulatora i baterii alkalicznych - powyżej 26 godz. ciągłego pomiaru"]
[5,"Czytelny, jaskrawy wyświetlacz LED - wysokość cyfr > 12mm"]
[6,"Ergonomiczny kształt, zapewniający pewny uchwyt urządzenia"]
[7,"Pomiar SpO2 w zakresie 0-100%, z dokładnością ± 2 cyfry zakres 70-100%"]
[8,"Pomiar tętna w zakresie 20-300bpm, z dokładnością ± 2 cyfry"]
[9,"Wskaźnik amplitudy tętna - przynajmniej 8 stopniowy w zakresie 0,03%-20%"]
[10,"Alarmy: wskaźnik wyczerpania baterii, wskaźnik braku sygnału pomiarowego; osobne wskaźniki siły tętna i perfuzji"]
[11,"Pamięć trendów SpO2 i pulsu, przynajmniej 140 godzin"]
[12,"Pamięć pomiarów, przynajmniej dla 90 pacjentów"]
[13,"Czujnik wielorazowy na palec dla dorosłych"]
[14,"Przedłużacz do czujnika o długości 130 cm - 160 cm"]
[15,"Kieszeń na czujnik zintegrowana z pulsoksymetrem"]
[16,"Stacja dokująca do pionowego ustawienia pulsoksymetru z automatycznym ładowaniem akumulatora, wyposażona w: -szufladę do ładowania akumulatora, -wskaźniki zasilania sieciowego, zasilania USB, ładowania dodatkowego akumulatora, -gniazdo do połączenia zasilania "]
[17,"Instrukcja obsługi w jęz. polskim"]
[18,"Czas reakcji na zgłoszenie awarii - max. 72 h"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5laryngoskopjednoraz","index":4,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/008/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5 - Laryngoskopy jednorazowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalog.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy, kompletny laryngoskop BritePro Solo składający się z jednorazowego uchwytu ze źródłem światła LED i łyżki światłowodowej jednorazowego użtku Macintosh rozmiar 3 z obniżonym profilem - w celu ochrony uzębienia, możliwość sprawdzenia światła bez otwierania opakowania, sterylny",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanego laryngoskopu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6worekpółatomatyczny","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,0,10,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[5,0,5,10],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/008/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6 - Worki półautomatyczne, samorozprężalne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalog.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Worek półautomatyczny, samorozprężalny wykonany z odpornego na rozdarcia materiału NYLON RIPSTOP.                                                               Pojemność 50 ml, kompatybilny z trokarem 5mm.",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanego worka półautomatycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7tacenarzędziowe","index":6,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,4],[20,8,20,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 008/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7 - Naczynia z tworzyw sztucznych przeznaczone do sterylizacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Taca narzędziowa, chirurgiczna - o wymiarach 200 x 150 x 50mm,                                                                                                                                                                                                           (dno pełne, perforowane); wykonana z wysokojakościowych polipropylenów, nie toksycznych; wielokrotnego użytku, wielokrotnej sterylizacji; przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135 st. C i plazmie;konstrukcja tacy zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji; kolor niebieski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ",null,null,"szt.",20]
[2,"Taca narzędziowa, chirurgiczna - o wymiarach 300 x 250 x 52mm,                                                                                                                                                                                                           (dno pełne, perforowane); wykonana z wysokojakościowych polipropylenów, nie toksycznych; wielokrotnego użytku, wielokrotnej sterylizacji; przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135 st. C i plazmie;konstrukcja tacy zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji; kolor niebieski                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych tac narzędziowych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8nożyki mikrotomowe","index":7,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/008/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Nożyki mikrotomowe, pęsety, nożyczki i ostrza"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nożyki mikrotomowe: żyletki mikrotomowe ze stali nierdzewnej; długość ostrza 80mm, kąt ostrza 35º, pokryte teflonem do:                                                                       - bardzo cienkiego skrawania każdego rodzaju tkanek oraz dużych biopsji;                                                                                                                     - bardzo cienkiego i seryjnego skrawania tkanek (taśma);                                                                                                                                    - skrawania tkanek twardych ",null,null,"szt.",1100]
[2,"Pęseta anatomiczna ostro zakończona, długość 14,5 cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",5]
[3,"Pęseta z bardzo ostrym zakończeniem, z bolcem, długość 14,5 cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",5]
[4,"Nożyczki z wymiennymi ostrzami wykonane ze stali nierdzewnej, długość nożyczek 155 mm",null,null,"szt.",1]
[5,"Ostrza wymienne ostre/tępe do nożyczek, wykonane ze stali nierdzewnej, długość 46 mm",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]