## Zadanie 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 1 - Wskaźniki oraz akcesoria do kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134OC 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej- wymagane potwierdzenie zgodności z PN-EN ISO 11140-4 przez niezależną organizację notyfikowaną. |  |  | szt. | 500
2 | Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. |  |  | szt. | 34000
3 | Wskaźnik procesu S- taśma wzmocniona 24mm, dł. 50 mb. 20rol=1000mb |  |  | rol. | 20
4 | Wskaźnik biologiczny ampułkowy, o czasie inkubacji 24/48 godzin. wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121OC i 134OC. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika |  |  | szt. | 500
5 | Sporal A |  |  | szt. | 20
6 | Samoprzylepny nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. |  |  | szt. | 2600
7 | Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy; dostosowane do posiadanej metkownicy Blitz |  |  | szt. | 34000
8 | Taśma bez wskaźnika, neutralna 18mm, dł. 50 mb. 170rol=8500mb |  |  | rol. | 180
9 | Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu (np.: daty numeru, parametrów zgrzewu, wyników, uwag, działań serwisowych) nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny |  |  | szt. | 1000
10 | Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93C/10min |  |  | szt. | 1200
11 | Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach |  |  | szt. | 1500
12 | Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej |  |  | szt. | 300
13 | Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z włosiem nylonowym o szer: 6,3mm, dł. 18cm |  |  | szt. | 3
14 | Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z włosiem ze stali nierdzewnej o szer: 6,3mm, dł. 18cm |  |  | szt. | 3
15 | Sprawdzian zgrzewu (test kontroli zgrzewu Seal Check)- system do codziennej kontroli prawidłowej pracy zgrzewarek rolkowych oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEC, służący do zgrzewania opakowań przeznaczonych do sterylizacji plazmowej |  |  | szt. | 500
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 1
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Koperty z nadrukiem (zad. 1 - poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej w wymiarze A4. Pozycje nadruku (minimum): Szpital, data, rodzaj sterylizacji, osoba odpowiedzialna za zwolnienie wsadu, wynik kontroli testu Bowie-Dick, miejsce na wklejenie testu zwolnienia wsadu 22mm, numer cyklu, temperatura, czas, wynik testu bilogicznego, podpis osoby upoważnionej, decyzja o zwolnieniu wsadu, miejsce na wklejenie etykiety 25mmx25mm.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 2 - Włóknina
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Włóknina 1000x1000mm /generacja III/ |  |  | szt. | 4000
2 | Włóknina 750x750mm /generacja III/ |  |  | szt. | 800
3 | Włóknina 1370x1370mm /generacja III/ |  |  | szt. | 1000
4 | Włóknina 500x500mm /generacja III/ |  |  | szt. | 500
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 2
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Włóknina niebieska (zad. 2 - poz. 1, 3, 4) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Włóknina niebieska - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Włóknina zielona (zad. 2 - poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania
2 | Włóknina zielona - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2 ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym, wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 3 - Rękawy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | rękaw 75mm |  |  | m. | 1600
2 | rękaw 100mm |  |  | m. | 3400
3 | rękaw 150mm |  |  | m. | 5400
4 | rękaw 200mm |  |  | m. | 1600
5 | rękaw 250mm |  |  | m. | 1200
6 | rękaw 300mm |  |  | m. | 1200
7 | rękaw 350mm |  |  | m. | 2400
8 | rękaw 400mm |  |  | m. | 1000
9 | rękaw 100mmx50mm |  |  | m. | 800
10 | rękaw 150mmx50mm |  |  | m. | 400
11 | rękaw 250mmx65mm |  |  | m. | 1400
12 | rękaw 400mmx80mm |  |  | m. | 1500
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 3
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Rękawy (zad. 3 - poz. 1 do 12) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem S i Eo o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5 - oraz oprócz tego papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 70 kPa na mokro, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m,
2 | folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5] i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość niewiększa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 OC, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%], wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5], jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m, ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Nawinięcie rękawa folią na zewnątrz.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 4 - Pisaki, osłonki i rolki tuszujące
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych- kolor czarny |  |  | szt. | 40
2 | Osłonki przeźroczyste, zabezpieczające końcówki i ostrza narzędzi podczas asterylizacji oraz transportu szerokości 15 mm |  |  | szt. | 800
3 | Rolka tuszująca do metkownicy trzyrzędowej numerycznej z zapisem informacji w poprzek przesuwu taśmy z uchwytem umożliwiającym wygodne umieszczenie rolki w metkownicy |  |  | szt. | 5
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 5
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 5 - Ostrza do dermatomu, matryce i piłki druciane
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Ostrza do dermatomu elektrycznego do pobierania przeszczepów skóry szer. 80mm. Ostrza sterylne kompatybilne z dermatomem elektrycznym Acculan GA643. |  |  | szt. | 10
2 | Matryce do nacinania skóry - sterylne płytki powiększające 1:3 pobrany płat skórny do dermatomu siatkującego |  |  | szt. | 10
3 | Piłki druciane treparacyjne/amputacyjne typ Gigli; dł. całk. 500 mm, o średnicy 1,4 mm wykonane z wiązki delikatnych 6 skręconych drutów |  |  | szt. | 15
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych akcesoriów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 6
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 6 - Prowadnica do trudnych intubacji
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, znaczniki głębokości co 1cm, jednorazowa; rozmiar: 15Ch/70 |  |  | szt. | 10
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadnic z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 7
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 7 - Igły iniekcyjne, igły do nakłucia lędźwiowego i igły aspiracyjne z filtrem
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Igły iniekcyjne 0,5-0,9 |  |  | szt. | 35000
2 | Igły iniekcyjne 1,1-1,2 |  |  | szt. | 220000
3 | Igły do nakłucia lędźwiowego: 0,9x88mm, 0,7x88mm |  |  | szt. | 500
4 | Igły aspiracyjne z filtrem do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków 1,2x40mm |  |  | szt. | 400
RAZEM
UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 7
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 (zad. 7 poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2
2 | Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt.
3 | Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania
4 | Cienkościenne
5 | Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu
6 | Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość
7 | Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095
8 | Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu
Igły do nakłucia lędźwiowego (zad. 7 poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość
2 | Łatwe przenikanie przez tkanki
3 | Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką
4 | Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle
Igły aspiracyjne 1,2x40mm z filtrem (zad. 7 poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania
Tępe, ze ścięciem centralnym pod katem 45º
Umożliwiające całkowitą aspirację z fiolki, uniemożliwiające defragmentację korka
Z filtrem 5 µm, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu
UWAGA!
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 8
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 8 - Oprzyrządowanie do kontenerów
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Olej w sprayu Sterylit I, do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją - wraz z 2 dyszami w postaci rozpylacza. Nie zawierający węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml |  |  | szt. | 50
2 | Filtr do kontenera typu Prime Line na min. 5000 cykli sterylizacyjnych |  |  | szt. | 10
3 | Filtr PTFE do kontenera do długotrwałego użytkowania min. 1000 cykli sterylizacji |  |  | szt. | 10
4 | Plomba pomarańczowa z indykatorem parowym Plomba plastikowa typu "kłódka" z zatrzaskiem zabezpieczająca kontener przed przypadkowym nieautoryzowanym otwarciem, koloru pomarańczowego. Plomba ze wskaźnikiem (indykatorem) przebiegu procesu sterylizacji parowej. |  |  | szt. | 2000
5 | Plomba - etykieta zabezpieczająca kontener typ Prime Line z indykatorem procesu sterylizacji parowej z warstwą klejącą, biała (rozmiar - 80x35mm) |  |  | szt. | 1000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego oprzyrządowania do kontenerów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 9
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 9 - Pojemniki transportowe
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Czerwone pojemniki transportowe dł.600 / szr.400 / wys.320; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 5
2 | Niebieskie pojemniki transportowe dł.600 / szr.400 / wys.320; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 6
3 | Czerwone pojemniki transportowe dł.400 / szr.300 / wys.220; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 1
4 | Niebieskie pojemniki transportowe dł.400 / szr.300 / wys.220; wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia, z pokrywą umożliwiającą piętrowe układanie pojemników oraz z miejscem na etykietę do zapisania informacji |  |  | szt. | 1
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 10
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 10 - Metkownica trzyrzędowa i etykiety
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług (%) | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Metkownica trzyrzędowa numeryczna do ustawiania, drukowania i naklejania etykiet. |  |  | szt. | 1
2 | Etykiety samoprzylepne 26x25 ze askaźnikiem plazma |  |  | szt. | 20000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanej metkownicy i etykiet z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 10
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Metkownica trzyrzędowa (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania
1 | Metkownica trzyrzędowa numeryczna przystosowana do ustawiania, drukowania i naklejania etykiet
2 | Zadrukowuje etykiety w poprzek przesuwu taśmy; kompatybilna z etykietami ze wskaźnikiem do sterylizacji parowej lub plazmowej
Etykiety samoprzylepne (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji nadtlenkiem wodoru
2 | Z zapisem informacji w poprzek przesuwu etykiet; kompatybilne z metkownicą trzyrzędową numeryczną z poz. nr 1
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 11
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 11 - Sprzęt do stomii
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Zamknięty worek kolonostomijny - Ø 45, Ø 57, Ø 70 z filtrem węglowym w systemie dwuczęściowym z plastikowym pierścieniem zatrzaskowym, łączącym go z płytką stomijną tego samego rozmiaru. Łączenie za pomocą zatrzaskowego systemu zapięcia; Odpięcie worka oraz umocowanie paska stomijnego, jako dodatkowego zabezpieczenia , za pomocą trzech plastikowych "uszek" znajdujących się na pierścieniu worka. Worek od strony przylegającej do ciała pokryty delikatną osłonką fizelinową. |  |  | szt. | 150
2 | Otwarty worek ileostomijny (otwarty) przezroczysty - Ø 45, Ø 57, Ø 70 z filtrem węglowym w systemie dwuczęściowym z plastikowym pierścieniem zatrzaskowym, łączącym go z płytką stomijną tego samego rozmiaru. Łączenie za pomocą zatrzaskowego systemu zapięcia; Odpięcie worka oraz umocowanie paska stomijnego, jako dodatkowego zabezpieczenia , za pomocą trzech plastikowych "uszek" znajdujących się na pierścieniu worka. Worek od strony przylegającej do ciała pokryty delikatną osłonką fizelinową, z możliwością bezpośredniego opróżniania treści bez odpinanania od pierścienia płytki. |  |  | szt. | 250
3 | Płytka stomijna do worków Ø 45, Ø 57, Ø 70 w systemie dwuczęściowym wykonana z materiału hydrokoloidowego, który posiada właściwości ochronne i gojące. Płytka przylegająca szczelnie do suchej jak i wilgotnej skóry wokół stomii, dopasowując się do powierzchni ciała. Materiał płytki absorbujący wilgoć i umożliwiający skórze oddychanie. Płytka nie wywołująca alergii i odparzeń, skutecznie zabezpieczająca skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej lub moczu. |  |  | szt. | 300
4 | Pasta 60 g z materiału hydrokoloidowego o właściwościach gojących. Skutecznie gojąca podrażnioną skórę wokół stomii; posiadająca tłustą konsystencję |  |  | szt. | 30
5 | Worek otwarty ileostomijny, jednoczęściowy, z filtrem, z zamknięciem na rzep, wielokrotnego użytku, rozmiar: 12-75mm, przeźroczysty, wykonany z tworzywa posiadajacego silne właściwości absorbujące |  |  | szt. | 90
6 | Worek z okienkiem otwarty, wypukły, jednoczęściowy, zapinany na rzep, elastyczny z przylepcem dwuwarstwowym, rozmiar: 15-43mm, cielisty, optymalne wchłanianie, łatwe zdejmowanie |  |  | szt. | 50
7 | Środek ochronny do pielęgnacji skóry wokół stomii - spray o poj. 50ml, zapobiegający podrażnieniom, zabezpieczający podrażnioną skórę przed działaniem treści jelitowej, szybko wysychający, nie wpływajacy na przylepność |  |  | szt. | 5
8 | Krem przeciwodparzeniowy 60ml - tuba, łagodzący podrażnioną skórę, chroniący przed podrażnieniami, pozwalający na przyklejenie sprzętu stomijnego, delikatny dla skóry |  |  | szt. | 5
9 | Płytka stomijna ochronna, wielkości 10x10 do stosowania na podrażnioną skórę |  |  | szt. | 10
10 | Płytka stomijna ochronna, wielkości 15x15 do stosowania na podrażnioną skórę |  |  | szt. | 5
11 | Środek do usuwania przylepca - spray - o poj. 50ml, na bazie silikonu; do łatwego i bezbolesnego usuwania resztki przylepca i pasty stomijnej, szybko wysychający, bez alkoholu, nie wpływający na przylepność |  |  | szt. | 5
12 | Pierścień uszczelniający o grubości 2,00mm, dający szczelne dopasowanie sprzętu do ciała, zapobiega podrażnieniom skóry, zapewnia dłuższą trwałość przylepca |  |  | szt. | 30
13 | Zmywacz do pielęgnacji skóry wokół stomii; łagodny środek oczyszczający skórę narażoną na kontakt z treścią jelitową i moczową, w postaci chusteczek |  |  | szt. | 90
14 | Worek pooperacyjny stomijny sterylny z okienkiem; przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali; rozmiar: 10-70mm, przeźroczysty; pojemność 680ml |  |  | szt. | 18
15 | Worek pooperacyjny stomijny sterylny z okienkiem; przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali; rozmiar: 10-100mm, przeźroczysty; pojemność 725ml |  |  | szt. | 15
16 | Worek pooperacyjny stomijny niesterylny z okienkiem; przylepiec dwuwarstwowy w formie spirali; rozmiar: 10-100mm, przeźroczysty; pojemność 725ml |  |  | szt. | 12
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do stomii z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 12
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
SZACUNEK
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 12 - Systemy bezigłowe i kraniki
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Port bezigłowy - przeźroczysty; przestrzeń martwa:0,04ml; szybkość przepływu: 165ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; wielokrotny kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami; wolny od lateksu i części metalowych |  |  | szt. | 50
2 | System bezigłowy o dł. 100 cm, z drenem o Ø2.3mm; przestrzeń martwa: 2,0ml; szybkość przepływu: 165ml/min; ilość aktywacji 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami; wolny od lateksu i części metalowych |  |  | szt. | 300
3 | System: Rampa z 5 kranikami z 7 portami bezigłowymi + dren 90cm + kranik z portem bezigłowym + dren 20cm; przestrzeń martwa systemu: 7,3ml, dł. systemu 136cm; szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 300
4 | System: Rampa z 4 kranikami z 6 portami bezigłowymi + dren 100cm + kranik z portem bezigłowym + dren 3cm; przestrzeń martwa systemu: 6,8ml, dł. systemu 128cm; szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 100
5 | Kranik z 2 portami bezigłowymi, przestrzeń martwa systemu: 0,4ml; szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 200
6 | Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 100cm, przestrzeń martwa systemu: 5,6ml, dł. systemu 59cm: szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 200
7 | Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 100cm, przestrzeń martwa systemu: 5,6ml, dł. systemu 109cm: szybkość przepływu: 185ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 100
8 | Kranik z 2 portami bezigłowymi + dren 17cm, przestrzeń martwa systemu: 1,6ml, dł. systemu 25cm: szybkość przepływu: 165ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; kontakt z: krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami |  |  | szt. | 100
9 | Urządzenie do rozpuszczania i pobierania leku z fiolki, do bardzo małych fiolek z lekiem np. do insuliny; korek bezigłowy z małym kolcem, całość dł. 5cm, kolec dł. 1,5cm, przekrój kolca 1mm; do stosowania przez 7 dni i 600 aktywacji |  |  | szt. | 50
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 13
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 13 - Wkłady do ssaka
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku VAT od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Wkład jednorazowy 1,5 l na wydzieliny, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela |  |  | szt. | 40
2 | Wkład jednorazowy 2,5 l na wydzieliny, kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela |  |  | szt. | 40
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych wkładów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 13
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
Wkłady jednorazowe 1,5 l oraz 2,5 l (zad. 13 - poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania
1 | Wkłady jednorazowe 1,5 l oraz 2,5 l kompatybilne ze zbiornikami firmy Medela, posiadający zintegrowaną pokrywę z dwoma portami: portem do pacjenta i do połączenia szeregowego; dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofniem sie wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania.
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 14
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 14 - Zestawy do podwiązywania żylaków przełyku zawierajacy 4, 6 i 10 lateksowych gumek
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer kat. | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku, w skład którego wchodzi: magazynek spustowy działający w dwóch pozycjach ze sznurkiem łączącym gumki z końcówką roboczą, zawierający 4, 6 i 10 lateksowych gumek o przekroju prostokątnym z możliwością przedłużenia końcówki, zamontowanych w sposób nieograniczający pola widzenia, nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia, przedostatnia gumka przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej gumki do aplikacji. Zestaw wyposażony w precyzyjny uchwyt, cewnik ładujący do przeciągania sznurka i adapter do płukania miejsca obliteracji. Uniwersalna nasadka o zwiększonym polu widzenia kompatybilna z endoskopami o średnicy w zakresie 8,6-9,2mm; 8,6-11mm; 9,5-11,5mm; 9,5-13mm; 11-14mm. Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia. |  |  | szt. | 100
RAZEM
UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty.
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 15
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 15 - Prowadniki
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Prowadnik ze stali nierdzewnej pokryty teflonem 0,89mm (.35") x 45-50cm z końcówką prostą i typu "J" |  |  | szt. | 50
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 16
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 16 - Marker endoskopowy
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Marker endoskopowy do oznaczania małych guzów nowotworowych w obrębie jelita grubego. Opakowanie - strzykawka 5ml gotowa do bezpośredniego użycia |  |  | szt. | 30
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych markerów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy.
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie 17
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/015/2016
……………………………………………………..
[pieczęć firmowa]
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 17 - Rękawiczki medyczne
Załącznik nr 1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.p. | Przedmiot zamówienia Opis / parametry | Nazwa handlowa | Numer katalogowy | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku VAT od towarów i usług | Wartość netto (poz. 6 x poz. 7) | Wartość podatku VAT od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz.10)
1 | Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe. Rękawice chirurgiczne z lateksu o obniżonej zawartości protein, bezpudrowe, sterylne. Rozmiary: od 5,5 do 9,5 |  |  | par. | 12000
RAZEM
UWAGA!
Należy wpisać numer katalogowy oferowanych rękawiczek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
dla zadania nr 17
Lp. | Parametr / warunek |  |  | Spełnienie parametru / warunku Zaznaczyć TAK/NIE /Wypełnia Wykonawca/
I. | Rękawice chirurgiczne z lateksu, bezpudrowe, sterylne (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania
1 | Sterylizowane radiacyjnie;
2 | Rozciągliwe, odporne na uszkodzenia mechaniczne;
3 | Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikonowana i chlorowana; Warstwa wewnętrzna pokryta poliuretanem oraz silikonowana
4 | Mankiet prosty z taśmą adhezyjną
5 | Anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń;
6 | Minimalna długość rękawicy 290 mm;
7 | Grubość rękawicy na palcu 0.220 mm, w części dłoniowej 0.200 mm, na mankiecie 0.200mm +/-0,02
8 | Wykonane z lateksu kauczuku naturalnego, obniżony poziom protein (poniżej 30 µg/g);
9 | Poziom AQL ≤1,0 (próba wodna);
10 | Spełniają wymagania normy EN 455, EN-374, EN-420, ASTM F-1671
11 | Szczelnie pakowane parami;
12 | Przebadane na przenikanie cytostatyków wg normy EN-374; Przynajmniej 8 substancji w tym Carmustine 3mg/mL>240min, co pozwala używać rękawicy w kontakcie z cytostatykami w warunkach operacyjnych
13 | Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacja w jęz. polskim, znak CE;
UWAGA!
Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Ogółem
IHiT/P/015/2016
SZACUNEK
ZADANIE nr | Wartość netto | VAT | Wartość brutto
1 | 40162 | 3872.96 | 44034.96
2 | 11480 | 918.4 | 12398.4
3 | 18690 | 1495.2 | 20185.2
4 | 1190 | 273.7 | 1463.7
5 | 2375 | 190 | 2565
6 | 350 | 28 | 378
7 | 12750 | 1020 | 13770
8 | 8250 | 660 | 8910 | w tym. nowa poz. 3.402,00 - filtry do kontenera
9 | 6995 | 1608.85 | 8603.85
10 | 2450 | 263.5 | 2713.5
11 | 16270 | 1301.6 | 17571.6
12 | 46950 | 3756 | 50706
13 | 720 | 57.6 | 777.6
14 | 45200 | 3616 | 48816
15 | 2800 | 224 | 3024
16 | 2700 | 216 | 2916
17 | 28800 | 2304 | 31104
RAZEM | 248132 | 21805.81 | 269937.81