{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zad1-Videokolonoskop"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1-Videokolonoskop","index":0,"n_rows":78,"n_cols":9,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[9,0,9,8],[13,0,13,5],[36,0,36,8],[37,0,37,8],[38,0,38,3],[38,4,38,5],[38,6,38,8],[39,0,39,3],[39,4,39,8],[40,0,40,8],[41,0,41,8],[42,0,43,0],[42,1,43,3],[42,4,43,5],[42,6,43,8],[44,1,44,3],[44,4,44,5],[44,6,44,8],[45,1,45,8],[46,1,46,3],[46,4,46,5],[46,6,46,8],[47,1,47,3],[47,4,47,5],[47,6,47,8],[48,1,48,3],[48,4,48,5],[48,6,48,8],[49,1,49,3],[49,4,49,5],[49,6,49,8],[50,1,50,3],[50,4,50,5],[50,6,50,8],[51,1,51,3],[51,4,51,5],[51,6,51,8],[52,1,52,3],[52,4,52,5],[52,6,52,8],[53,1,53,3],[53,4,53,5],[53,6,53,8],[54,1,54,3],[54,4,54,5],[54,6,54,8],[55,1,55,3],[55,4,55,5],[55,6,55,8],[56,1,56,3],[56,4,56,5],[56,6,56,8],[60,4,60,5],[60,6,60,8],[57,1,57,3],[57,4,57,5],[57,6,57,8],[58,1,58,3],[58,4,58,5],[58,6,58,8],[77,5,77,8],[72,0,72,8],[75,5,75,8],[76,5,76,8],[61,1,61,3],[61,4,61,5],[61,6,61,8],[62,1,62,3],[62,4,62,5],[62,6,62,8],[67,1,67,3],[67,4,67,5],[67,6,67,8],[65,1,65,3],[63,1,63,3],[63,4,63,5],[63,6,63,8],[64,1,64,3],[64,4,64,5],[64,6,64,8],[2,4,3,7],[65,4,65,5],[65,6,65,8],[66,1,66,3],[66,4,66,5],[66,6,66,8],[59,1,59,3],[59,4,59,5],[59,6,59,8],[60,1,60,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                             ","Jedn. miary","Ilość                                                                                                                                                                                                                                       ","Cena jedn. netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz.4 x poz. 5)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 7 + poz. 8)"]
[1,"Videokolonoskop HDTV","szt.",1]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":6},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":6},"                  do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/41/2016"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie 1-Videokolonoskop HDTV"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO :                                                                                                                                                       TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,null,3,null,4]
["I.","Videokolonoskop - 1 szt."]
[1,"Obrazowanie wysokiej rozdzielczości w standardzie HDTV wpływające na zwiększenie wykrywalności zmian chorobowych"]
[2,"Obrazowanie w wąskim paśmie światła w celu zwiększenia wykrywalności wczesnych zmian nowotworowych nie widocznych w białym świetle"]
[3,"Grubość całej sondy endoskopowej max. 12,7 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu"]
[4,"Grubość końcówki sondy endoskopowej max. 13,9 mm"]
[5,"Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych"]
[6,"Głębia ostrości nie gorsza niż od  2 mm do 100 mm, dająca możliwość obserwacji tkanki w dużym powiększeniu bez utraty ostrości"]
[7,"Zginanie końcówki Endoskopu nie gorsze niż: G: 180o, D:180o, L:160o, P:160o"]
[8,"Pole widzenia min. 170o w celu zwiększenia wykrywalności zmian nowotworowych usytułowanych za fałdami oraz w zagięciach jelita"]
[9,"min. 4 przyciski na głowicy endoskopu z możliwością zaprogramowania różnych funkcji, np. zdjęcie, uruchomienie pompy płuczącej, w celu skrócenia czasu badania poprzez łatwy i szybki sposób sterowania aparatem"]
[10,"Długość sondy roboczej 1680 mm ±10% gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu"]
[11,"Długość całkowita 2005 mm ±10%"]
[12,"Możliwość płynnej regulacji sztywności sondy za pomocą pierścienia zlokalizowanego przy głowicy w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu"]
[13,"Dodatkowy kanał pomocniczy służący do spłukiwania resztek treści pokarmowych oraz płynów ustrojowych w celu wykonania pełnej diagnostyki lub lokalizacji krwawień"]
[14,"Kompatybilny z torem wizyjnym EVIS EXERA serii 190 i 180 posiadanym przez pracownie"]
[15,"Kompatybilny z myjnią ETD  posiadaną przez pracownie"]
[16,"Kompatybilny z systemem dokumentacji badań endobase posiadanym przez pracownie - możliwość wywoływania zapisu zdjęć przyciskiem na głowicy endoskopu"]
[17,"Gwarancja min. 36 miesięcy z obsługą serwisową polegającą na naprawach wad fabrycznych i uszkodzeń mechanicznych "]
[18,"Czas naprawy 5 dni roboczych dla drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce"]
[19,"Czas naprawy do 12 dni roboczych dla napraw, które mogą być usunięte poza Polską lub wymagają sprowadzenia części z zagranicy."]
[20,"Aparat zastępczy dla napraw trwających powyżej 5 dni roboczych"]
[21,"Odpowiedź serwisu na zgłoszenie awarii – do  2 dni roboczych"]
[22,"Okres dostępności części zamiennych minimum przez 8 lat od momentu podpisania umowy"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Oferta na videokolonoskop niespełniająca parametrów granicznych (odcinających) zostanie odrzucona."]
["Parametry oferowanego videokolonoskopu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej videokolonoskop– jest nowy (produkcja 2015/2016 rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":5},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"        do reprezentowania firmy"]