{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[65,8,65,10],[70,1,70,3],[70,4,70,7],[66,8,66,10],[63,1,63,3],[63,4,63,7],[63,8,63,10],[68,1,68,3],[69,1,69,3],[69,8,69,10],[75,0,75,10],[66,1,66,3],[74,0,74,10],[71,4,71,7],[71,8,71,10],[65,1,65,3],[69,4,69,7],[68,4,68,7],[68,8,68,10],[65,4,65,7],[76,0,76,9],[64,1,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[67,1,67,3],[67,4,67,7],[67,8,67,10],[71,1,71,3],[70,8,70,10],[66,4,66,7],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[59,8,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[59,4,59,7],[53,4,53,7],[56,8,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[55,1,55,3],[55,8,55,10],[40,1,40,3],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[41,1,41,3],[45,4,45,7],[43,4,43,7],[50,4,50,7],[49,1,49,3],[47,8,47,10],[72,0,72,3],[37,1,37,3],[39,1,39,3],[47,1,47,3],[38,1,38,3],[56,1,56,3],[46,1,46,3],[48,1,48,3],[50,1,50,3],[45,1,45,3],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[11,0,11,10],[12,0,12,10],[4,4,4,6],[33,0,33,10],[16,0,16,7],[34,1,34,3],[35,1,35,10],[28,0,28,3],[28,4,28,7],[28,8,28,10],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[36,1,36,3],[18,0,18,10],[30,0,30,3],[30,4,30,10],[44,1,44,3],[39,4,39,7],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[43,1,43,3],[26,0,26,10],[48,8,48,10],[46,8,46,10],[56,4,56,7],[59,1,59,3],[55,4,55,7],[53,1,53,3],[49,8,49,10],[50,8,50,10],[51,8,51,10],[53,8,53,10],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[40,8,40,10],[45,8,45,10],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[46,4,46,7],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[48,4,48,7],[49,4,49,7],[47,4,47,7],[43,8,43,10],[42,8,42,10],[39,8,39,10],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[40,4,40,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017",{"$nulls":9},"Załącznik nr 6"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Inkubator do hodowli komórkowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Inkubator do hodowli komórkowych",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Zadanie 1 - Inkubator do hodowli komórkowych"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Inkubator do hodowli komórkowych (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Płaszcz wodny o pojemności przynajmniej 43 litry"]
[2,"System ogrzewania – 5 ścian komory roboczej ogrzewanych wodą z płaszcza wodnego"]
[3,"Ogrzewane wewnętrzne szklane drzwi – drzwi wyposażone w autonomiczny system grzewczy zapobiegający skraplaniu się pary wodnej obecnej w komorze roboczej (nie są ogrzewane przez drzwi zewnętrzne)"]
[4,"Pojemność komory roboczej przynajmniej 184 litra"]
[5,"System pomiaru stężenia CO2 oparty o : termoprzewodnictwo"]
[6,"Przynajmniej dwa niezależne czujniki temperatury"]
[7,"Ustawiana temperatura przynajmniej w zakresie od +5°C pow. temp. otoczenia do +55°C"]
[8,"Jednorodność temperatury nie gorsza niż ± 0,2°C"]
[9,"Zakres regulacji stężenia CO2 w zakresie nie gorszym niż od 0 do 20%"]
[10,"Czułość układu pomiarowego i precyzja dla CO2 nie gorsza niż 0,1%"]
[11,"Poziom wilgotności musi być ≥ 95% przy 37°C"]
[12,"Opcjonalnie możliwość zamontowania odczytu  poziomu wilgotności w komorze roboczej"]
[13,"Komora gładka, z zaokrąglonymi narożami, wykonana ze stali nierdzewnej"]
[14,"We wnętrzu komory wyjmowana kuweta na wodę destylowaną wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności minimum 3 litry "]
[15,"Na wyposażeniu co najmniej 4 półki"]
[16,"Wewnętrzny zamontowany łatwo demontowalny filtr HEPA oczyszczający powietrze w komorze roboczej klasa powietrza ISO 5"]
[17,"Panel  sterowania w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD wbudowanego w drzwi urządzenia, informujący w formie pełnych komunikatów słownych oraz wykresów graficznych o stanie urządzenia, historii warunków w komorze i osiągnięciu czystości powietrza klasy 100"]
[18,"Na wyświetlaczu w sposób ciągły muszą być prezentowane zadane oraz aktualne wartości temperatury oraz poziomu CO2."]
[19,"Pełna rejestracja zdarzeń w postaci listy logów z podaniem daty, czasu oraz dokładnego słownego opisu zdarzenia"]
[20,"Wymuszony cichobieżnym wentylatorem obieg powietrza, system bezwibracyjny"]
[21,"Świetlny i dźwiękowy alarm w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości"]
[22,"Programowane poziomy alarmów temperatury i stężenia CO2"]
[23,"Wskazanie w postaci komunikatu o potrzebie wymiany filtra HEPA"]
[24,"Manualna kalibracja czujnika CO2 (z TC)"]
[25,"Czujnik TC wyposażony w automatyczną kompensację w przypadku wahań wilgotności w komorze roboczej"]
[26,"Możliwość zgrania zapisów rejestratora poprzez wbudowany port USB"]
[27,"Urządzenie musi być wyposażone w port dostępu o średnicy nie mniejszej niż 32 mm"]
[28,"Szybkość filtracji objętości komory nie gorsza niż 1 raz na minutę "]
[29,"Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) mm, nie większe niż: 660 x 635 x 1005"]
[30,"Wymiary wewnętrzne (szer x głęb x wys) mm, nie mniejsze niż: 540 x 500 x 680 "]
[31,"Waga urządzenia maksymalnie 125 kg"]
[32,"Możliwość piętrowania urządzeń bez dodatkowych akcesoriów"]
[33,"Bezwzględnie wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta oferowanego inkubatora potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu na terenie Polski dla wykonawcy"]
[34,"Inkubator musi być produkowany w systemie zarządzania jakością: producent inkubatora musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością  -  ważny certyfikat należy dołączyć do oferty"]
[35,"Urządzenie musi pochodzić z seryjnej produkcji"]
[36,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym - dołączyć do oferty"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego inkubatora muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej inkubator– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,1,72,3],[72,4,72,7],[72,8,72,10],[74,1,74,3],[74,4,74,7],[74,8,74,10],[73,1,73,3],[73,4,73,7],[73,8,73,10],[70,1,70,3],[70,4,70,7],[70,8,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,7],[71,8,71,10],[68,1,68,3],[68,4,68,7],[68,8,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,7],[69,8,69,10],[66,1,66,3],[66,4,66,7],[66,8,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,7],[67,8,67,10],[64,1,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,7],[65,8,65,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,7],[63,8,63,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[54,1,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[32,4,32,10],[28,0,28,10],[30,0,30,3],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[35,0,35,10],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[32,0,32,3],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[37,1,37,10],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[16,0,16,7],[4,4,4,6],[5,0,5,1],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[46,8,46,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,3],[46,4,46,7],[45,8,45,10],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[42,8,42,10],[44,1,44,3],[75,0,75,3],[77,0,77,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[45,1,45,3],[46,1,46,3],[45,4,45,7],[78,0,78,10],[79,0,79,9],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[12,1,12,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Zestawy do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[null,"Zestaw do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym z wyposażeniem                                                                                                                                                                                          w tym:"]
[1,"Aparat do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych z modułem do transferu ",null,null,"szt.",1]
[2,"Aparat do transferu na mokro",null,null,"szt.",1]
[3,"Zasilacz wysokonatężeniowy",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 2 - Zestaw do elektroforezy pionowej w żelu poliakrylamidowym"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Aparat do elektroforezy białek i kwasów nukleinowych z modułem do transferu (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Komora z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi"]
[2,"Dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze"]
[3,"Aparat musi umożliwić wylanie max. 4 żeli jednocześnie oraz musi zawierać statywy z uszczelkami (2 szt.), klamry do przytrzymania 2 szyb (4 szt.) każda"]
[4,"Aparat musi zawierać 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1.0 mm "]
[5,"Aparat musi zawierać 5 zestawów szyb o wymiarach:\nRozmiar krótszych szyb 10,1 x 7,3 cm\nWiększe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm)  - 10,1 x 8,2 cm \nPrzekładki muszą być umocowane do płytek\n"]
[6,"Aparat musi umożliwiać rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze"]
[7,"Dostępność w ofercie szyb z przekładkami o grubości 0,75 i 1,5 mm oraz grzebieni 5-, 15-zębowych oraz grzebienia 1 zębowego do 2D"]
[8,"Dostępność w ofercie 10-, i 15- dołkowych prowadnic ułatwiających lokalizację dołków w żelu i nałożenie prób"]
[9,"Aparat musi umożliwiać rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze"]
[10,"Typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min (dla 200 V)"]
[11,"Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych"]
[12,"Aparat musi być wyposażony we wkład do elektrotransferu żeli na mokro"]
[13,"Wkład musi umożliwiać transfer metodą mokra dwóch żeli o wielkości do 10x7.5 cm jednocześnie w komorze elektroforezera "]
[14,"Elektrody powinny być umieszczone w odległości min. 2 cm"]
[15,"Wkład do transferu powinien być wyposażony w dwie kasety i rdzeń chłodzący"]
[16,"Aparat powinien posiadać system chłodzenia bez konieczności stosowania cyrkulacji czynnika chłodzącego"]
[2,"Aparat do transferu na mokro (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Komora z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi. Komora musi być odlewem plastikowym bez elementów klejonych"]
[2,"W skład aparatu musi wchodzić wkład umożliwiający transfer metodą mokra dwóch żeli o wielkości do 10x7.5 cm jednocześnie w komorze elektroforezera "]
[3,"Elektrody, w module do transferu, powinny być umieszczone w odległości min. 2 cm"]
[4,"Wkład do transferu powinien być wyposażony w dwie kasety i rdzeń chłodzący oraz dwa zestawy gąbek do przygotowania transferu"]
[5,"Aparat powinien posiadać system chłodzenia bez konieczności stosowania cyrkulacji czynnika chłodzącego"]
[3,"Zasilacz wysokonatężeniowy (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zasilacz z programowalnym napięciem i natężeniem prądu oraz programowalną mocą wyjściową prądu"]
[2,"Minimalny zakres napięcia wyjściowego: 5 – 250 V z regulacją co 1 V"]
[3,"Minimalny zakres natężenia prądu wyjściowego: 0,01 – 3,0 A z regulacją co 0,01 A"]
[4,"Minimalny zakres mocy wyjściowej prądu 1-300 W z regulacją co 1 W"]
[5,"Minimalnie 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia co najmniej 4 aparatów do elektroforezy"]
[6,"Ze względów bezpieczeństwa styki gniazd wyjściowych powinny być umieszczone co najmniej 2 cm pod powierzchnią obudowy zasilacza"]
[7,"Programowanie stałego napięcia lub stałego natężenia prądu "]
[8,"Zakres programowania czasu min. od 1 do 99 godz. 59 min "]
[9,"Funkcję pauzy/podjęcia pracy umożliwiająca zmianę parametrów programu w trakcie jego przebiegu"]
[10,"Pamięć podtrzymywana bateryjnie umożliwiająca automatyczny powrót do ostatniego zadanego programu pracy po awarii zasilania"]
[11,"Opcję wykrywania braku obciążenia, wykrywania gwałtownych zmian obciążenia oraz wykrywanie spięcia/przeciążenia powyżej maksymalnego dopuszczalnego obciążenia"]
[12,"16 znakowy dwuliniowy wyświetlacz parametrów LCD"]
[13,"Możliwość pracy w chłodni w temp. 0-40 C i przy wilgotności 0-95%"]
[14,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym - dołączyć do oferty"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego zestawu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":69,"n_cols":11,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[57,8,57,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[59,0,59,3],[61,0,61,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[37,0,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[31,0,31,10],[33,0,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[35,0,35,3],[35,4,35,10],[63,0,63,10],[64,0,64,10],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[15,0,15,7],[17,0,17,10],[18,0,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - System do elektroporacji NEON"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"System do elektroporacji NEON",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Zadanie 3 - System do elektroporacji NEON"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"System do elektroporacji NEON (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"System umożliwiający transfekcję metodą elektroporacji komórek ssaczych, w tym komórek trudnych do transfekcji, takich jak pierwotne linie komórkowe, komórki macierzyste, makrofagi, komórki dendrytyczne, hepatocyty\n\n"]
[2,"Przeżywalność komórek poddanych elektroporacji >50%"]
[3," Wydajność transfekcji do 90%"]
[4,"Możliwość transfekcji kwasów nukleinowych, białek, siRNA"]
[5,"System pracujący w oparciu o komorę elektroporacyjną, dedykowaną pipetę ze statywem oraz tipsy pokryte złotem co zapewnia optymalne parametry elektryczne podczas elektroporacji"]
[6,"Możliwość dostosowania napięcia w zakresie 0,5-2,5kV , "]
[7,"\nMożliwość dostosowania długość pulsu w zakresie od 1-100ms "]
[8,"Możliwość dostosowania ilości puslów od 1 do 10"]
[9,"Możliwość transfekcji komórek w ilości od 2x10^4 - 6 x10^8"]
[10,"Czas ładowania nie dłuższy niż  8s "]
[11," Możliwość zapisu do 50 unikalnych protokołów użytkownika, lub skorzystania z gotowych 24 protokołów"]
[12,"System pracujący w oparciu o jeden gotowy i zoptymalizowany system buforowy niezależnie od transfekowanego typu komórek"]
[13," Limit natężenia – 3.0-6.0 A"]
[14,"Sterowanie za pomocą  instuicyjnego dotykowego ekranu o rozdzielczości 800x480 pikseli"]
[15,"Urządzenie zawierające port USB"]
[16,"Objętość próby – 10 lub 100 μL "]
[17,"Waga urządzenia nie większa niż 6,2 kg"]
[18,"System kompletny i gotowy do przeprowadzania 192 reakcji transfekcji bez konieczności zakupu dodatkowych materiałów"]
[19,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym - dołączyć do oferty"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["Parametry oferowanego systemu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej system– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":106,"n_cols":11,"rows_kept":106,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,8,73,10],[96,0,96,3],[98,0,98,10],[74,1,74,3],[74,4,74,7],[74,8,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,7],[75,8,75,10],[76,1,76,3],[72,4,72,7],[72,8,72,10],[72,1,72,3],[73,1,73,3],[73,4,73,7],[69,4,69,7],[69,8,69,10],[70,4,70,7],[70,8,70,10],[71,4,71,7],[71,8,71,10],[66,4,66,7],[66,8,66,10],[67,4,67,7],[67,8,67,10],[68,4,68,7],[68,8,68,10],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[65,4,65,7],[65,8,65,10],[63,4,63,7],[63,8,63,10],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[41,8,41,10],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[66,1,66,3],[67,1,67,3],[68,1,68,3],[69,1,69,3],[70,1,70,3],[71,1,71,3],[63,1,63,3],[64,1,64,3],[65,1,65,3],[57,1,57,3],[58,1,58,3],[59,1,59,3],[60,1,60,3],[61,1,61,3],[62,1,62,3],[54,1,54,3],[55,1,55,3],[56,1,56,3],[46,1,46,3],[47,1,47,3],[48,1,48,3],[49,1,49,3],[50,1,50,3],[42,1,42,3],[43,1,43,3],[44,1,44,3],[45,1,45,3],[52,1,52,3],[53,1,53,3],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[15,0,15,7],[41,1,41,3],[18,0,18,10],[19,0,19,10],[31,0,31,10],[33,0,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,4,41,7],[99,0,99,10],[100,0,100,10],[35,0,35,3],[35,4,35,10],[38,0,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[51,1,51,3],[40,1,40,3],[76,4,76,7],[76,8,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,7],[77,8,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,7],[78,8,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,7],[79,8,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,7],[80,8,80,10],[95,1,95,3],[95,4,95,7],[95,8,95,10],[81,1,81,3],[81,4,81,7],[81,8,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,7],[82,8,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,7],[83,8,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,7],[84,8,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,7],[85,8,85,10],[90,4,90,7],[86,1,86,3],[86,4,86,7],[86,8,86,10],[87,1,87,3],[87,4,87,7],[87,8,87,10],[91,8,91,10],[88,1,88,3],[88,4,88,7],[88,8,88,10],[92,8,92,10],[93,1,93,3],[89,1,89,3],[89,4,89,7],[89,8,89,10],[90,1,90,3],[94,1,94,3],[94,4,94,7],[94,8,94,10],[92,1,92,3],[92,4,92,7],[90,8,90,10],[93,4,93,7],[93,8,93,10],[91,1,91,3],[91,4,91,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Zamrażarka niskotemperaturowa"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zamrażarka niskotemperaturowa ",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 4 - Zamrażarka niskotemperaturowa"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Typ zamrażarki- pionowa (szafowa)                                     Pojemność zamrażarki – 815 litrów +/- 3%\n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"]
[2,"Pojemność nie mniejsza niż 60.000 fiolek 2 ml"]
[3,"Kaskadowy system zamrażania – układ dwóch hermetycznych kompresorów, komercyjnie dostępne czynniki bez-freonowe chłodzące"]
[4,"Zakres regulacji temperatury od -50°C do -86°C"]
[5,"Gwarantowane utrzymanie temperatury  -86°C przy temperaturze otoczenia 32°C"]
[6,"Możliwość programowania temperatury co 1°C"]
[7," Izolacja w ścianach bocznych w postaci 2.5 cm paneli próżniowych połączonych z warstwą pianki izolacyjnej. Łączna grubość każdej ze ścian nie większa niż 75 mm"]
[8," Kontrolowany przepływ powietrza przez wymiennik ciepła – powietrze chłodzące usuwane z tyłu urządzenia"]
[9,"Kompresory zlokalizowane pod komorą roboczą"]
[10,"Wbudowany automatyczny system kompensacji wahań napięcia w sieci zasilającej"]
[11,"Zamrażarka powinna automatycznie rozpoznawać czy napięcie sieciowe i częstotliwość prądu są zgodne ze specyfikacją urządzenia"]
[12,"Komora robocza metalowa, pokryta warstwą ochronną, odporną na niskie temperatury, uderzenia oraz zadrapania"]
[13,"Obudowa malowana farbami epoksydowymi"]
[14,"Urządzenie wyposażone w 3 półki o regulowanym położeniu, każda o nośności nie mniejszej niż 110 kg"]
[15," 4 wewnętrzne, izolowane stalowe drzwi, po stronie wewnętrznej pokryte tworzywem utrudniającym przymarzanie"]
[16,"Potrójna, podgrzewana elektrycznie uszczelka drzwi zewnętrznych"]
[17,"Drzwi zamrażarki wyposażone w system zapobiegania efektowi próżni -  zawór wyrównujący musi być podgrzewany elektrycznie"]
[18,"Panel  sterowania w postaci kolorowego, dotykowego ekranu LCD wbudowanego w drzwi urządzenia, na wysokości oczu użytkownika"]
[19,"Ochrona ustawień temperatury roboczej i poziomów alarmów za pomocą hasła, możliwość zaprogramowania  uprawnień dla co najmniej 150 użytkowników"]
[20,"Wbudowany cyfrowy rejestrator temperatury oraz wszystkich wydarzeń( tj. czas otwarcia i zamknięcia drzwi, wszelkie alarmy z informacją o typie wydarzenia, dacie i czasie) z możliwością przechowania historii z ostatnich 15 lat"]
[21,"Możliwość zgrania zapisów rejestratora poprzez port USB wbudowany w panelu sterowania zamrażarki na nośnik typu memory stick w postaci pliku łatwego do otwarcia w Excelu"]
[22,"Prezentowanie zapisu temperatury w postaci wykresu na panelu sterowania"]
[23,"Wyświetlacz powinien pokazywać w postaci graficznego schematu temperaturę wymiennika ciepła, pierwszego i drugiego stopnia układu kaskadowego, na wlocie powietrza do kondensatora, na wejściu i wyjściu parownika w celu łatwiejszej identyfikacji ewentualnej awarii "]
[24,"System alarmowy (alarmy wizualne i akustyczne) zabezpieczający elementy urządzenia oraz przechowywane próbki, wyposażony w zasilanie bateryjne podtrzymujące działanie układu w przypadku braku zasilania:\n - alarm braku zasilania \n- alarm niewłaściwych parametrów sieci zasilającej\n - alarm zbyt wysokiej temperatury\n - alarm zbyt niskiej temperatury\n - alarm awarii czujników temperatury\n - alarm otwartych drzwi\n - alarm przegrzania elementów układu zamrażającego\n - alarm wyczerpania baterii zasilającej system alarmowy zamrażarki\n- wskaźnik i alarm wizualny oraz dźwiękowy informujący o przekroczeniu bezpiecznych dla zamrażarki warunkach środowiskowych w pomieszczeniu\n- wskaźnik nakazujący wyczyszczenie filtra"]
[25,"Możliwość programowania progów alarmów (zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury)"]
[26,"Kontrola dostępu do urządzenia za pomocą kart magnetycznych przypisanych do danego użytkownika – w zestawie co najmniej 5 kart, zgodnych z normą ISO14443"]
[27,"Drzwi z uchwytem, zamykane na klucz"]
[28," Interfejs RS485"]
[29,"Dwa porty dostępu o średnicy nie mniejszej iż 25 mm"]
[30,"Możliwość wyposażenia urządzenia w awaryjny system CO2 oraz LN2 - podtrzymujący zaprogramowaną temperaturę w przypadku braku zasilania"]
[31,"Zamrażarka wyposażona w system kółek umożliwiających łatwy transport"]
[32,"Możliwość wyposażenia zamrażarki w minimum 24 stelaże pozwalające na przechowywanie pudełek z probówkami opisanymi kodami typu 2D. Każdy stelaż na minimum 28 pudełek"]
[33,"Zasilanie: 230V 50 Hz, maksymalny pobór energii nie większy niż 21,5 kW/24h"]
[34,"Wymiary (szer x głęb x wys):\n- zewnętrzne nie większe niż: 111 x 95,5 x 198,5 cm\n- wewnętrzne nie mniejsze niż: 87  x 71,5 x 130 cm"]
[35,"Urządzenie musi być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego programem do archiwizacji i identyfikacji materiałów biologicznych"]
[36,"Zamrażarka musi być wyposażona w: bezprzewodowy niezależny system monitorowania temperatury."]
[37,"Częstotliwość transmisji danych 868 MHz celem uniknięcia interferencji z urządzeniami bezprzewodowymi\n"]
[38,"Nie dopuszcza się systemów działających w zakresie 2.4 i 5 GHz, ze względu na niską przenikalność fal o tej częstotliwości"]
[39,"Urządzenie wyposażone w łatwy do odczytu wyświetlacz LCD monitorujący panujące warunki oraz ustawione parametry, dodatkowo moduł na wyświetlaczu musi prezentować w formie graficznej siłę sygnału i poziom naładowania baterii"]
[40,"Na wyposażeniu urządzenie musi posiadać wymienną baterię litową o mocy 3.6V "]
[41,"W razie alarmu natychmiastowe powiadomienie za pomocą preferowanej metody takiej jak:\nSygnalizator optyczny i dźwiękowy, Telefon, E-mail, Fax \n"]
[42,"Pamięć modułu minimum 3000 odczytów"]
[43,"Możliwy zakres rejestracji temperatury od -100°C do +150°C"]
[44,"Zasięg bezprzewodowego przesyłu danych bez stosowania wzmacniaczy minimum 90 metrów"]
[45,"Moduł bezprzewodowy powinien być dostarczony z czujnikiem temperatury posiadającym certyfikat kalibracji"]
[46,"Moduł musi być dostarczony razem ze stacją odbiorczą podłączaną do komputera sterującego"]
[47,"Moduł musi być dostarczony wraz z dedykowanym oprogramowaniem umożliwiającym rejestrowanie i monitorowanie w czasie rzeczywistym warunków panujących w zamrażarce z podaniem granicznych parametrów temperatury, zdefiniowanych przez użytkownika"]
[48,"Oprogramowanie musi posiadać co najmniej 5 różnych poziomów użytkowników celem zabezpieczenia danych oraz ustawień"]
[49,"System powinien zapewniać możliwość łatwej rozbudowy o kolejne moduły monitorujące także inne parametry niż temperatura np. wilgotność, poziom CO2"]
[50,"Możliwość rozbudowy o moduły rejestrujące dwa różne parametry jednocześnie"]
[51,"Moduły powinny posiadać funkcję automatycznego sieciowania, polegającą na wykorzystaniu innych modułów jako przekaźników danych w sytuacji, gdy moduł utraci kontakt z bazą odbiorczą"]
[52,"Program powinien posiadać licencję na minimum 20 modułów, z możliwością rozbudowy do ponad 100 urządzeń "]
[53,"Program powinien posiadać wbudowaną bazę danych gromadzącą informacje o warunkach w monitorowanych urządzeniach niezależną od innych baz zainstalowanych na komputerze sterującym"]
[54,"Program musi być zgodny z  FDA 21 CFR part 11"]
[55,"Certyfikat ISO 9001 producenta (dołączyć kopie dokumentów do oferty).\n\n"]
[56,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym - dołączyć do oferty"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanej zamrażarki muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowana zamrażarka – jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":75,"n_cols":11,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,0,69,10],[70,0,70,9],[66,0,66,3],[68,0,68,10],[65,1,65,3],[65,4,65,7],[65,8,65,10],[64,1,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[63,1,63,3],[63,4,63,7],[63,8,63,10],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[35,0,35,10],[30,0,30,3],[30,4,30,7],[30,8,30,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[32,0,32,3],[32,4,32,10],[15,0,15,7],[17,0,17,10],[28,0,28,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Komora laminarna"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Komora laminarna",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 5 - Komora laminarna"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Komora z pionowym przepływem powietrza, II klasy  bezpieczeństwa mikrobiologicznego, BIOHAZARD przeznaczona  do ochrony produktu, operatora, środowiska."]
[2," Dwa filtry HEPA ( główny i wylotowy ) o skuteczności 99,995% dla cząsteczek ≥ 0,3um. "]
[3,"Komora wyposażona w dwa wentylatory: jeden obsługujący filtr główny i drugi obsługujący filtr wylotowy. Filtr główny pochylony względem poziomu (pod kątem prostym do szyby frontowej)."]
[4,"Wymiary: szerokość zewnętrzna maksymalnie do 160cm ; głębokość obszaru pracy nie mniejsza niż 63cm ; szerokość robocza nie mniejsza jak 150cm ; wysokość robocza nie mniejsza niż 77cm ; głębokość zewnętrzna do 80cm ."]
[5,"Boki komory bezpieczne, pełne ( nie przeszklone), malowane farbami epoksydowymi."]
[6,"Narożniki komory zaoblone ułatwiające utrzymanie urządzenia w czystości."]
[7,"Blat roboczy ze stali nierdzewnej, dzielony (panelowy). Otwory w tylnej części blatu umiejscowione poza przestrzenią roboczą na ścianie tylnej tuż nad blatem. Wnętrze obszaru pracy malowane białymi, nieodblaskowymi farbami epoksydowo-poliestrowymi."]
[8,"Szyba frontowa: ustawiona pod kątem/skośnie (80º) w stosunku do blatu roboczego ; nie przepuszczalna dla promieniowania UV ; umożliwiająca całkowite zamknięcie komory od frontu oraz otworzenie komory roboczej ponad górną krawędzią szyby; przesuwana ręcznie w kierunku góra-dół; funkcja umożliwiająca czyszczenie wewnętrznej części szyby frontowej poprzez włożenie ręki do komory roboczej ponad górną krawędzią opuszczonej w prowadnicach szyby frontowej, bez konieczności odchylania jej od położenia roboczego (bez zmiany jej nachylania względem blatu); uszczelniona w pozycji całkowitego opuszczenia."]
[9,"Panel sterowniczy umieszczony na frontowej części komory kontrolujący wszystkie funkcje komory. Wszystkie funkcje komory uruchamiane za pomocą niezależnych przycisków membranowych opatrzonych charakterystycznymi piktogramami."]
[10," Sterowanie mikroprocesorowe - kontrola prędkości  przepływu powietrza z aktualnie wyświetlaną na panelu kontrolnym komory wartością w  m/s  oraz sygnalizacją alarmową w przypadku nieprawidłowości."]
[11,"Obecna funkcja wyświetlania na panelu sterowniczym liczby godzin pracy komory oraz lampy UV."]
[12,"Oświetlenie obszaru pracy- intensywność co najmniej 1200 lux."]
[13,"Zainstalowana lampa UV w górnej przedniej części komory z programatorem czasu pracy i blokowaniem wszystkich pozostałych funkcji komory podczas jej pracy.\n"]
[14,"Komora z własną  podstawą, stelaż o regulowanej wysokości przynajmniej w zakresie od 75 do 95 cm, regulacja przynajmniej co 5 cm."]
[15,"Podstawa musi posiadać zwiększoną odporność na korozję, co należy potwierdzić dołączonym do oferty dokumentem wystawionym przez niezależne laboratorium akredytowane, potwierdzającym wykonanie badań zgodnie z normą PN-EN ISO 9227:2012 i PN-EN ISO 10289:2002."]
[16,"Przynajmniej dwa gniazda elektryczne umieszczone na tylniej ścianie komory."]
[17," Komora wyposażona w fabrycznie przygotowane otwory do zamontowania zaworów mediów umieszczone na obu bokach komory (co najmniej po dwa otwory)."]
[18,"Informacja o włączonej lampie UV poprzez dodatkową sygnalizację ( świecące diody ) na panelu sterowniczym w celu podniesienia bezpieczeństwa używania wymienionych akcesoriów."]
[19,"Komora wyposażona w przesuwaną podporę pod ręce zapobiegającą zasłonięciu otworów wlotowych powietrza oraz zajęcie optymalnej pozycji podczas pracy."]
[20,"Dodatkowo komora wyposażona w stolik obrotowy wykonany ze stali nierdzewnej."]
[21,"Komora wyposażona w funkcję stand-by, czyli tryb oczekiwania na pracę, utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii. Funkcja uruchamiana zarówno z  przycisku umieszczonego na panelu sterującym jak i automatycznie po całkowitym opuszczeniu szyby frontowej."]
[22,"Automatyczna kompensacja prędkości przepływu w miarę wzrostu zapchania filtrów."]
[23," Poziom głośności nie większy niż 59dB."]
[24,"Zużycie energii nie większe niż 280 W i nie większe niż 70 W w trybie stand-by"]
[25,"Zasilanie 230V/50-60Hz"]
[26," Komora musi posiadać i należy dołączyć jego kopię do oferty, ważny certyfikat bezpieczeństwa mikrobiologicznego typu EN12469:2000  wydany przez upoważnioną do tego jednostkę certyfikującą (nie będą uznane oświadczenia lub deklaracje producenta lub oferenta, że urządzenie spełnia lub jest zgodne z normą EN12469:2000)."]
[27,"Bezwzględnie wymaga się dołączenia do oferty kopii dokumentu wystawionego przez producenta urządzenia potwierdzającego autoryzację dystrybucji i serwisu dla Wykonawcy, jeśli nie jest on producentem."]
[28,"Komora musi być produkowana w systemie zarządząnia jakością: Producent musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-ISO 9001) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie dostarczania, montowania, instalowania i serwisowania urządzeń laboratoryjnych, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością  -  ważny certyfikat należy dołączyć do oferty."]
[29,"Autoryzowany serwis producenta w okresie gwarancji na terenie Polski – potwierdzić stosownym dokumentem wydanym przez producenta oferowanej komory laminarnej.      \nAutoryzacja musi dotyczyć oferowanego urządzenia.\n"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanej komory muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej komora – jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":69,"n_cols":11,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[61,0,61,3],[63,0,63,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[58,1,58,3],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[65,0,65,10],[64,0,64,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[50,8,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[56,8,56,10],[57,8,57,10],[51,8,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[54,8,54,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[15,0,15,7],[17,0,17,10],[30,0,30,10],[37,0,37,10],[32,0,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[34,0,34,3],[34,4,34,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Chłodziarka"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Chłodziarka",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Zadanie 6 - Chłodziarka"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Chłodziarka medyczna typu szafowego do przechowywania materiałów i odczynników laboratoryjnych",null,null,"TAK"]
[2,"Pojemność komory roboczej minimum 340L                ",null,null,"TAK, proszę podać"]
[3,"Zakres temperatury +2 do +15C",null,null,"TAK, proszę podać"]
[4,"Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowana powłoką antybakteryjna",null,null,"TAK"]
[5,"Komora robocza wykonana ze stali nierdzewnej AISI304",null,null,"TAK"]
[6,"Drzwi przeszklone",null,null,"TAK"]
[7,"System chłodzenia z wymuszonym obiegiem powietrza i automatycznym odszranianiem",null,null,"TAK"]
[8,"Oświetlenie wnętrza LED",null,null,"TAK"]
[9,"Możliwość zabudowy komory roboczej poprzez instalacje: półek, szuflad, koszy",null,null,"TAK"]
[10,"Alfanumeryczny wyświetlacz LCD                        ",null,null,"TAK"]
[11,"Zegar czasu rzeczywistego",null,null,"TAK"]
[12,"Alarm nadmiernego wzrostu/spadku temperatury",null,null,"TAK"]
[13,"Alarm otwarcia drzwi",null,null,"TAK"]
[14,"Monitorowanie stanu głównych elementów układu chłodzenia z rejestracją stanów nieprawidłowych",null,null,"TAK"]
[15,"Funkcja automatycznego rozmrażania",null,null,"TAK"]
[16,"Wymiary zewnętrzne nie większe niż: szerokość 600 mm, głebokość 655mm,wysokość 1955 mm ",null,null,"TAK, proszę podać"]
[17,"zasilanie 230V/50Hz",null,null,"TAK"]
[18,"Cicha praca, max 46 dBA",null,null,"TAK"]
[19,"5 aluminiowych szuflad o regulowanym położeniu",null,null,"TAK"]
[20,"4 ażurowe półki powleczone plastkiem",null,null,"TAK"]
[21,"Instrukcja obsługi  w języku polskim",null,null,"TAK"]
[22,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym ",null,null,"TAK, proszę podać"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanej chłodziarki muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej chłodziarka – jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":72,"n_cols":11,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,0,66,10],[67,0,67,10],[63,0,63,3],[65,0,65,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[32,0,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[34,0,34,3],[34,4,34,10],[37,0,37,10],[18,0,18,10],[30,0,30,10],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[10,0,10,10],[11,0,11,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Cieplarka"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cieplarka",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 7 - Cieplarka"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 7"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Pojemność komory minimum 112L",null,null,"TAK, proszę podać"]
[2,"Wymuszony obieg powietrza Pojemność komory minimum 112L",null,null,"TAK"]
[3,"Drzwi pełne",null,null,"TAK"]
[4,"Zakres temperatur pracy  +5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C",null,null,"TAK"]
[5,"Wnętrze komory ze stali nierdzewnej",null,null,"TAK"]
[6,"Obudowa ze stali nierdzewnej strukturalnej (len) inox/G",null,null,"TAK"]
[7,"Regulacja temperatury min 0,1C",null,null,"TAK"]
[8,"Graficzny wyświetlacz LCD parametrów pracy",null,null,"TAK"]
[9,"Podświetlana klawiatura dotykowa",null,null,"TAK"]
[10,"Mikroprocesorowy sterownik temperatury",null,null,"TAK"]
[11,"Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury",null,null,"TAK"]
[12,"Sygnalizacja otwartych drzwi",null,null,"TAK"]
[13,"Zegar czasu rzeczywistego",null,null,"TAK"]
[14,"Moc znamionowa min 400W",null,null,"TAK"]
[15,"Zasilanie 230V/50Hz",null,null,"TAK"]
[16,"Port USB",null,null,"TAK"]
[17,"Interfejs RS232",null,null,"TAK"]
[18,"Wymiary zewnętrzne maxymalnie: szerokość - 650mm, głębokość - 700 mm, wysokość - 850mm",null,null,"TAK, proszę podać"]
[19,"Wymiary komory roboczej minimalnie: szerokość - 460 mm, głębokość - 450 mm, wysokość - 540 mm",null,null,"TAK, proszę podać"]
[20,"Otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika",null,null,"TAK"]
[21,"Kominek wentylacyjny z tyłu",null,null,"TAK"]
[22,"Minimum 3 półki druciane ze stali nierdzewnej z zestawem prowadnic",null,null,"TAK, proszę podać"]
[23,"Instrukcja obsługi w języku polskim",null,null,"TAK"]
[24,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym",null,null,"TAK, proszę podać"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanej cieplarki muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej cieplarka – jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":65,"n_cols":11,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[60,0,60,10],[61,0,61,10],[4,0,4,1],[4,4,4,6],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[12,1,12,10],[15,0,15,7],[27,0,27,10],[29,0,29,3],[29,4,29,7],[29,8,29,10],[31,0,31,3],[31,4,31,10],[34,0,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[36,1,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[54,4,54,7],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[50,1,50,3],[54,8,54,10],[59,0,59,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[57,0,57,3],[56,8,56,10],[54,1,54,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Mikrowirówka"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["I","Mikrowirówka z wyposażeniem                                                                                                                                                                                                                                                                     w tym:                                                                                     "]
[1,"Wirówka cytologiczna ",null,null,"szt.",1]
[2,"Wirnik uchylny na 8 probówek 15 ml ",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Zadanie 8 - Mikrowirówka"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Mikrowirówka (poz. I) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zastosowanie do badań cytologicznych",null,null,"TAK"]
[2,"Zdejmowany, standardowy, wirnik horyzontalny cytologiczny na 12 preparatów z funkcją szybkiego demontażu wirnika (montaż i demontaż wirnika bez użycia dodatkowych narzędzi)",null,null,"TAK"]
[3,"Wirnik uchylny na 8 probówek 15 ml z funkcja szybkiego demontażu wirnika (montaż i demontaż wirnika bez użycia dodatkowych narzędzi)",null,null,"TAK"]
[4,"Możliwość rozbudowy o dodatkowe wirniki stosownie do potrzeb",null,null,"TAK"]
[5,"Minimum 15 000 obr/min ze skokiem 100 z zamontowanym wirnikiem na stałe. Zakres obrotów przy zastosowanym systemie szybkiej wymiany wirników do min 2000 obr/min.",null,null,"TAK, proszę podać"]
[6,"Jednostka szybkości obrotów rpm lub rcf, przycisk wyboru",null,null,"TAK"]
[7,"Wprowadzanie w minutach",null,null,"TAK"]
[8,"Przycisk do krótkiego wirowania",null,null,"TAK"]
[9,"Możliwość regulacji przyspieszania i tempa zwalniania, każde w skali 9-stopniowej",null,null,"TAK"]
[10,"Komora wirowania ze stali nierdzewnej",null,null,"TAK"]
[11,"Metalowa obudowa oraz pokrywa z okienkiem",null,null,"TAK"]
[12,"Zamek pokrywy",null,null,"TAK"]
[13,"Wyłączenie w razie niewyważenia",null,null,"TAK"]
[14,"Automatyczne rozpoznawanie wirnika",null,null,"TAK"]
[15,"Awaryjne otwieranie",null,null,"TAK"]
[16,"Alarm bezpieczeństwa ",null,null,"TAK"]
[17,"Możliwość sterylizacji wirników w autoklawie",null,null,"TAK"]
[18,"Statyw do stabilnego ustawienia wirnika poza wirówką w celu wygodnego załadowania badanego materiału",null,null,"TAK"]
[19,"Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim",null,null,"TAK"]
[20,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym",null,null,"TAK, proszę podać"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanej mikrowirówki muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej mikrowirówka – jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":69,"n_cols":11,"rows_kept":69,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[63,0,63,10],[64,0,64,10],[2,0,2,1],[2,4,2,6],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[16,0,16,7],[24,0,24,10],[26,0,26,3],[26,4,26,7],[26,8,26,10],[28,0,28,3],[28,4,28,10],[31,0,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[33,1,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[58,8,58,10],[60,0,60,3],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[62,0,62,10],[10,1,10,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Mikrotom"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["I","Mikrotom z wyposażeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                 w tym:"]
[1,"Mikrotom rotacyjny",null,null,"szt.",1]
[2,"Łaźnia wodna",null,null,"szt.",1]
[3,"Płyta grzewcza",null,null,"szt.",1]
[4,"Zimna płyta",null,null,"szt.",1]
[5,"Dodatkowy system chłodzenia preparatu na głowicy",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie 9 - Mikrotom"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 9"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Mikrotom (poz. I) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Automatyczny mikrotom rotacyjny do krojenia wycinków tkankowych zatopionych w parafinie lub tworzywie sztucznym w celu przygotowania preparatów do badań histopatologicznych",null,null,"TAK"]
[2,"Mikrotom rotacyjny o napędzie ręcznym z elektromechanicznym przesuwem głowicy",null,null,"TAK"]
[3,"Budowa mikrotomu oparta na bezobsługowych prowadnicach krzyżowych (łożyskach krzyżowo - liniowych)",null,null,"TAK"]
[4,"Zakres grubości cięcia w zakresie od  0,5 pm do 100 μm w krokach:\nod 0,5um do 5 μm z krokiem co 0,5 μm\nod 5um do20 μm z krokiem co 1 μm\nod 20um do 60 μm z krokiem co 5 μm\nod 60um do 100 μm z krokiem co 10 μm\n",null,null,"TAK, proszę podać"]
[5,"Zakres funkcji trymowania z regulacją do 600 μm\nod 1 um do 10 μm z krokiem co 1 μm\nod 10 um do 20 μm z krokiem co 2 μm\nod 20 um do 50 μm z krokiem co 5 μm\nod 50um do 100 μm z krokiem co I0μm\nod 100um do 600 μm z krokiem co 50μm\n",null,null,"TAK, proszę podać"]
[6,"Mikrotom musi posiadać funkcję retrakcji z regulacją wartości do 100 μm z możliwością jej całkowitego wyłączenia w celu zabezpieczenia krojonego bloczka.",null,null,"TAK, proszę podać"]
[7,"Mikrotom musi posiadać możliwość płynnego przesuwania (przód/tył) i demontowania bazy pod uchwyt żyletek oraz uchwytu do żyletek.",null,null,"TAK"]
[8,"Mikrotom musi posiadać możliwość przesuwania uchwytu żyletek (prawo/lewo) w celu efektywnego wykorzystywania całej powierzchni tnącej ostrza",null,null,"TAK"]
[9,"Mikrotom musi posiadać płynną regulację kąta ustawienia żyletki względem preparatu w zaresie minimum 0º-10º",null,null,"TAK, proszę podać"]
[10,"Poziomy zakres ruchu głowicy minimum 28mm (± 1 mm)",null,null,"TAK, proszę podać"]
[11,"Pionowy zakres ruchu głowicy minimum 70 mm",null,null,"TAK, proszę podać"]
[12,"Elektromechaniczne podprowadzenie preparatu z  dwiema różnymi prędkościami 300 um/s oraz 900 um/s",null,null,"TAK, proszę podać"]
[13,"Uchwyt do żyletek mikrotomowych nisko-profilowych",null,null,"TAK"]
[14,"Uchwyt do kasetek standardowych i bloczków parafinowych.",null,null,"TAK"]
[15,"Łatwa do wyjęcia tacka na ścinki, pokryta antystatyczną powłoką umożliwiająca szybkie oczyszczanie",null,null,"TAK"]
[16,"System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0º oraz wskazaniami zmian położenia co 2º",null,null,"TAK"]
[17,"System szybkiej wymiany uchwytów.",null,null,"TAK"]
[18,"Dwa niezależne mechanizmy blokady ręcznego koła napędowego (nie licząc wyłącznika awaryjnego).",null,null,"TAK"]
[19,"Możliwość późniejszej rozbudowy o stereomikroskop zintegrowany z obudową mikrotomu  pozwalający na podgląd powierzchni roboczej",null,null,"TAK"]
[20,"Nożyki nisko-profilowe, kompatybilne z urządzeniem.",null,null,"TAK"]
[21,"Przystawka chłodząca poddająca skrawany bloczek parafinowy działaniu zimnej temperatury, bezpośrednio na głowicy mikrotomu.",null,null,"TAK"]
[22,"Łaźnia wodna parafinowa flotacyjna do rozpłaszczania i suszenia ciętych skrawków tkankowych parafinowych o mocy nominalnej 350 VA z wyświetlaczem LCD i precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od 15ºC do 40ºC(skok regulacji nie gorszy niż po 0,5ºC)",null,null,"TAK"]
[23,"Płyta grzewcza do wyprostowywania skrawków parafinowych o mocy nominalnej co najmniej 350 VA z wyświetlaczem LCD i precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od 15ºC do 40ºC(skok regulacji nie gorszy niż po 0,5ºC)",null,null,"TAK"]
[24,"Moduł chłodzący posiadający funkcję adaptacji do warunków otoczenia i zapewniający stabilną temperaturę pracy  wynoszącą -6ºC",null,null,"TAK"]
[25,"Instrukcja obsługi w języku polskim",null,null,"TAK"]
[26,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym",null,null,"TAK, proszę podać"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego mikrotomu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej mikrotom – jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":84,"n_cols":11,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[73,8,73,10],[72,1,72,3],[69,8,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,7],[70,8,70,10],[69,1,69,3],[69,4,69,7],[78,0,78,10],[74,0,74,3],[76,0,76,10],[71,1,71,3],[71,4,71,7],[71,8,71,10],[72,4,72,7],[72,8,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,7],[67,1,67,3],[67,4,67,7],[67,8,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,7],[68,8,68,10],[65,1,65,3],[65,4,65,7],[65,8,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,7],[66,8,66,10],[63,1,63,3],[63,4,63,7],[63,8,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,7],[64,8,64,10],[61,1,61,3],[61,4,61,7],[61,8,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,7],[62,8,62,10],[59,1,59,3],[59,4,59,7],[59,8,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,7],[60,8,60,10],[57,1,57,3],[57,4,57,7],[57,8,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,7],[58,8,58,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,7],[54,8,54,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,7],[52,8,52,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[47,1,47,3],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[45,1,45,3],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[33,0,33,3],[33,4,33,7],[33,8,33,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[35,0,35,3],[35,4,35,10],[38,0,38,10],[39,1,39,3],[77,0,77,10],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[14,0,14,7],[17,0,17,10],[18,0,18,10],[31,0,31,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Zamrażarka -20ºC"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zamrażarka  -20ºC  ",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
["Zadanie 10 - Zamrażarka -20ºC"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 10"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"wymiary zewnętrzne (GxSZxW) 615x600x1840 mm"]
[2,"zakres temperatur: -9°C / -30°C"]
[3,"szafa przeznaczona dla laboratoriów"]
[4,"obudowa stalowa w kolorze białym"]
[5,"wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym"]
[6,"wymiary wewnętrzne (GxSZxW) 400 x 420 x 1587 mm"]
[7,"pojemność brutto 310 L"]
[8,"pojemność netto 284 L"]
[9,"chłodzenie statyczne"]
[10,"materiał pojemnika wewnętrznego – tworzywo sztuczne w kolorze białym"]
[11,"elektroniczne sterowanie z cyfrowym wyświetlaczem"]
[12,"wewnętrzna pamięć alarmu – data i czas trwania min 3 ostatnich alarmów"]
[13,"alarm braku zasilania (po przywróceniu zasilania)"]
[14,"alarm temperatury i otwartych drzwi"]
[15," interfejs RS 485 – możliwość podłączenia zewnętrznego rejestratora temperatury"]
[16,"dostęp do zewnętrznego czujnika temperatury"]
[17,"wskaźnik temperatury zewnętrzny cyfrowy"]
[18,"styk bezpotencjałowy"]
[19,"drzwi pełne z samodomykaczem"]
[20,"zamek do drzwi"]
[21,"ergonomiczny uchwyt drążkowy"]
[22,"8 szuflad z przejrzystym frontem"]
[23,"materiał półek: płyty parownika"]
[24,"max. obciążenie szuflady: 24 kg"]
[25,"napięcie: 220-240 V"]
[26,"zużycie energii: 1,309 kWh / 24h"]
[27,"klasa klimatyczna: SN-ST"]
[28,"odszranianie ręczne"]
[29,"odmrażanie ręczne"]
[30,"kierunek otwierania drzwi – prawe przestawne"]
[31,"czynnik chłodniczy: R600a"]
[32,"waga: 88 kg"]
[33,"zabezpieczenie antyeksplozyjne"]
[34,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanej zamrażarki muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta                            (dopuszcza się w języku obcym - angielskim)."]
["Oświadczamy, że oferowana powyżej zamrażarka – jest nowa (produkcja nie wcześniej niż 2016rok ), kompletna i będzie gotowa do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]