{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Zadanie 1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":179,"n_cols":11,"rows_kept":179,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[165,1,165,3],[165,4,165,7],[165,8,165,10],[175,8,175,10],[55,8,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,7],[56,8,56,10],[166,8,166,10],[167,1,167,3],[168,1,168,3],[168,4,168,7],[168,8,168,10],[48,1,48,3],[48,4,48,7],[48,8,48,10],[47,1,47,3],[166,1,166,3],[166,4,166,7],[54,1,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,7],[52,1,52,3],[52,8,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,7],[53,8,53,10],[51,1,51,3],[51,4,51,7],[51,8,51,10],[52,4,52,7],[45,4,45,7],[45,8,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,7],[46,8,46,10],[49,1,49,3],[49,4,49,7],[49,8,49,10],[47,4,47,7],[47,8,47,10],[50,1,50,3],[50,4,50,7],[50,8,50,10],[43,1,43,3],[43,4,43,7],[43,8,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,7],[44,8,44,10],[45,1,45,3],[41,1,41,3],[41,4,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,7],[42,8,42,10],[39,1,39,3],[39,4,39,7],[39,8,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,7],[40,8,40,10],[37,1,37,3],[37,4,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,7],[38,8,38,10],[35,1,35,3],[35,4,35,7],[35,8,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,7],[36,8,36,10],[31,0,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,7],[32,8,32,10],[33,1,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,7],[34,8,34,10],[24,0,24,10],[12,1,12,10],[26,0,26,3],[26,4,26,7],[26,8,26,10],[28,0,28,3],[28,4,28,10],[3,0,3,1],[3,4,3,6],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[15,0,15,7],[5,2,5,7],[104,0,104,10],[105,0,105,10],[60,0,60,10],[61,0,61,10],[57,0,57,3],[59,0,59,10],[84,3,85,8],[86,3,86,8],[100,0,100,1],[101,0,101,1],[110,1,110,10],[115,0,115,7],[121,0,121,10],[123,0,123,3],[123,4,123,7],[123,8,123,10],[125,0,125,3],[125,4,125,10],[136,0,136,10],[128,0,128,10],[130,0,130,3],[130,4,130,7],[130,8,130,10],[137,1,137,3],[137,4,137,7],[137,8,137,10],[138,1,138,10],[139,1,139,3],[139,4,139,7],[139,8,139,10],[140,1,140,3],[140,4,140,7],[140,8,140,10],[141,1,141,3],[141,4,141,7],[141,8,141,10],[142,1,142,3],[142,4,142,7],[142,8,142,10],[143,1,143,3],[143,4,143,7],[143,8,143,10],[144,1,144,3],[144,4,144,7],[144,8,144,10],[145,1,145,3],[145,4,145,7],[145,8,145,10],[146,1,146,3],[146,4,146,7],[146,8,146,10],[147,1,147,3],[147,4,147,7],[147,8,147,10],[148,1,148,3],[148,4,148,7],[148,8,148,10],[149,1,149,3],[149,4,149,7],[149,8,149,10],[150,1,150,3],[150,4,150,7],[150,8,150,10],[151,1,151,3],[151,4,151,7],[151,8,151,10],[153,1,153,3],[153,4,153,7],[153,8,153,10],[152,1,152,3],[152,4,152,7],[152,8,152,10],[154,1,154,3],[154,4,154,7],[154,8,154,10],[155,1,155,10],[156,1,156,3],[156,4,156,7],[156,8,156,10],[173,0,173,10],[169,0,169,3],[171,0,171,10],[172,0,172,10],[167,4,167,7],[167,8,167,10],[164,1,164,10],[132,0,132,3],[132,4,132,10],[157,1,157,3],[157,4,157,7],[157,8,157,10],[158,1,158,3],[158,4,158,7],[158,8,158,10],[159,1,159,3],[159,4,159,7],[159,8,159,10],[160,1,160,3],[160,4,160,7],[160,8,160,10],[161,1,161,3],[161,4,161,7],[161,8,161,10],[162,1,162,3],[162,4,162,7],[162,8,162,10],[163,1,163,3],[163,4,163,7],[163,8,163,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/034/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1                                                                                                                                                                                                                            Wstrzykiwacz z zintegrowanym aktywnym podgrzewaniem środka kontrastowego oraz materiały zużywalne niezbędne do wykonania 9000 badań w okresie 36 miesięcy (750 dni robocze)                                                          "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./              dni robocze/ ilość badań)","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["I.","Wstrzykiwacz automatyczny do podawania środka kontrastowego",null,null,"szt.",1]
["II.","Materiały zużywalne"]
[1,"Wężyk pompy",null,null,"szt.",750]
[2,"Wężyk pacjenta",null,null,"szt.",9000]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Zadanie 1 - Wstrzykiwacz  automatyczny do podawania środka kontrastowego"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Wstrzykiwacz automatyczny z zintegrowanym aktywnym podgrzewaniem środka kontrastowego (poz. I) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Trójgłowicowa strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK",null,null,"TAK"]
[2,"Statyw podłogowy",null,null,"TAK"]
[3,"Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl - min. 2000 ml",null,null,"TAK"]
[4,"Maksymalna ilość środka kontrastującego/płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi - min. 400 ml",null,null,"TAK"]
[5,"Minimalne natężenie przepływu - max. 0,1 ml/s",null,null,"TAK"]
[6,"Maksymalne natężenie przepływu - min. 10 ml/s",null,null,"TAK"]
[7,"Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów - min. 17 bar (246,6 psi)",null,null,"TAK"]
[8,"Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl",null,null,"TAK"]
[9,"System wykrywania pęcherzyka powietrza",null,null,"TAK"]
[10,"System wykrywający zmianę wężyka pacjenta po skończonej iniekcji, uniemożliwiający wykonanie kolejnego badania na tym samym wężyku",null,null,"TAK"]
[11,"Zasilanie bateryjne strzykawki - strzykawka w pełni bezprzewodowa",null,null,"TAK"]
[12,"Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy - interfejs w języku polskim",null,null,"TAK"]
[13,"Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) - min. 100",null,null,"TAK"]
[14,"Ilość możliwych sekwencji (faz) w każdym programie (np.. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl) - min. 40 ",null,null,"TAK"]
[15,"Automatyczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik",null,null,"TAK"]
[16,"Filtr cząstek stałych",null,null,"TAK"]
[17,"Zasilanie elektryczne: 230 V AC, 50 Hz",null,null,"TAK"]
[18,"Czas pracy akumulatora z ogrzewaniem środka kontrastowego - co najmniej 8 godz.",null,null,"TAK"]
[19,"Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim",null,null,"TAK"]
[20,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym",null,null,"TAK"]
["II.","Materiały zużywalne (poz. II) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wężyk do pompy - sterylny, wyposażony w trzy igły przebijające środki z kontrastem i NaCl, zabezpieczone kapturkami ochronnymi, możliwość monitorowania ciśnienia w systemie wężyków, filtr cząsteczkowy, bez zawartości lateksu",null,null,"TAK"]
[2,"Wężyk pacjenta - sterylny, długość ok.. 150cm, wyposażony w dwa zawory zwrotne oraz złącze typu luer lock, bez zawartości lateksu",null,null,"TAK"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego wstrzykiwacza automatycznego oraz materiałów zużywalnych muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta "]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej wstrzykiwacz automatyczny – jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":18}
[null,null,null,"LUB"]
[]
[null,null,null,"OFERTA RÓWNOWAŻNA"]
{"$rows_empty":11}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/034/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1                                                                                                                                                                                                                            Wstrzykiwacz automatyczny wraz z cieplarką laboratoryjną oraz materiały zużywalne niezbędne do wykonania 9000 badań w okresie 36 miesięcy (750 dni robocze)            "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary    (szt./              dni robocze/ ilość badań)","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["I.","Wstrzykiwacz automatyczny do podawania środka kontrastowego",null,null,"szt.",1]
["II.","Cieplarka laboratoryjna",null,null,"szt.",1]
["III.","Materiały zużywalne"]
[1,"Zestaw wielorazowy dla wielu pacjentów",null,null,"szt.",1125]
[2,"Nakłuwacz do butelek",null,null,"szt.",2625]
[3,"Zestaw wielorazowych drenów, dzienny",null,null,"szt.",750]
[4,"Przewód pacjenta",null,null,"szt.",9000]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie 1 poz. I - Wstrzykiwacz  automatyczny do podawania środka kontrastowego"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[]
["Zadanie 1 poz. II - Cieplarka laboratoryjna"]
[]
["Nazwa:* ………………………………………………………………………..",null,null,null,"Rok produkcji:* ……………………………",null,null,null,"Nr katalogowy:* ……………………………………….."]
[]
["Producent:* …………………………………………………………………….",null,null,null,"Typ (model):* …………………………………………………………………………………………... "]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/",null,null,null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                /Wypełnia Wykonawca/"]
["I.","Wstrzykiwacz automatyczny do podawania środka kontrastowego (poz. I) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Trójgłowicowa strzykawka automatyczna do sekwencyjnego podawania środka cieniującego i roztworu NaCl, pracująca w środowisku TK",null,null,"TAK"]
[2,"Statyw podłogowy",null,null,"TAK"]
[3,"Maksymalna objętość gotowa do podawania kontrastu i roztworu NaCl - min. 2000 ml",null,null,"TAK"]
[4,"Maksymalna ilość środka kontrastującego/płynów możliwa do podania jednemu pacjentowi - min. 300 ml",null,null,"TAK"]
[5,"Minimalne natężenie przepływu - max. 0,5 ml/s",null,null,"TAK"]
[6,"Maksymalne natężenie przepływu - min. 9,7 ml/s",null,null,"TAK"]
[7,"Maksymalne ciśnienie w systemie podczas dozowania płynów - min. 9,1 bar (131 psi)",null,null,"TAK"]
[8,"Automatyczne wypełnianie wężyka pacjenta w końcowej fazie iniekcji roztworem NaCl",null,null,"TAK"]
[9,"System wykrywania pęcherzyka powietrza",null,null,"TAK"]
[10,"Konsola sterująca wyposażona w kolorowy panel dotykowy - interfejs w języku polskim",null,null,"TAK"]
[11,"Możliwość tworzenia i zapamiętywania dedykowanych programów podawania kontrastu i roztworu NaCl (protokołów) - min. 100",null,null,"TAK"]
[12,"Ilość możliwych sekwencji (faz) w każdym programie (np.. różna wielkość natężenia przepływu, przerwa, podawanie NaCl) - min. 24 ",null,null,"TAK"]
[13,"Automatyczne przełączenie kontrastu z pustego na pełen pojemnik",null,null,"TAK"]
[14,"Zasilanie elektryczne: 230 V AC, 50 Hz",null,null,"TAK"]
[15,"Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim",null,null,"TAK"]
[16,"Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski w okresie gwarancyjnym",null,null,"TAK"]
["II.","Cieplarka laboratoryjna (poz. II) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cieplarka laboratoryjna do ogrzewania środków kontrastowych wykorzystywanych w badaniach tomografii komputerowej, gwarantująca utrzymanie dokładnie zadanej temperatury, zgodnie z ustawieniami programowymi ",null,null,"TAK"]
[null,"Pojemność komory: max. 20l",null,null,"TAK"]
[null,"Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej",null,null,"TAK"]
[null,"Wyposażona w jedną lub dwie półki o regulowanej wysokości",null,null,"TAK"]
[null,"Elektroniczna regulacja temperatury umożliwiająca podgrzanie kontrastu z temperatury pokojowej do temperatury 37,5ºC;",null,null,"TAK"]
[null,"Grawitacyjny obieg powietrza, gwarantujący równomierny rozkład temperatury w całym urządzeniu",null,null,"TAK"]
[null,"Alarm dźwiękowy w przypadku awarii, przekroczenia lub spadku żądanej temperatury",null,null,"TAK"]
[null,"Wymiary zewn: (szer. x wys. x głęb.):                                                                 max. 600mm x 600mm x 500mm ",null,null,"TAK"]
["III.","Materiały zużywalne (poz. III) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw wielorazowy dla wielu pacjentów, składający się z kasety perystaltycznej oraz z przewodu łączącego ",null,null,"TAK"]
[2,"Nakłuwacz do butelek - kolec do butelki, służący do połączenia butelki z zestawem drenów",null,null,"TAK"]
[3,"Zestaw wielorazowych drenów, dzienny, umożliwiający połączenie dwóch butelek ze środkiem kontrastującym oraz soli fizjologicznej",null,null,"TAK"]
[4,"Przewód pacjenta o dł. 121 cm, przeznaczony do wstrzykiwacza",null,null,"TAK"]
["*odpowiednie wpisać / wypełnia Wykonawca"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowanego wstrzykiwacza automatycznego, cieplarki laboratoryjnej oraz materiałów zużywalnych muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem/folderem producenta "]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej wstrzykiwacz automatyczny oraz cieplarka laboratoryjna – są nowe (produkcja nie wcześniej niż 2017rok), kompletne i będą gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]