INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14 • centrala: tel. 022 34-96-100, Sekretariat: tel. 022 34-96-176, fax. 022 34-96-178 •www.ihit.waw.pl

Warszawa dn, 09.09.2008

WYKONAWCY

DZ-2215/19/ 131  / 2008

Dotyczy : przetargu nieograniczonego nr IHiT/P/19/2008 na dostawę aparatów do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi – 2 szt.

W związku z pytaniami otrzymanymi od Wykonawcy, Zamawiający uprzejmie informuje:

1.	Pytanie nr 1 do punktu nr 3

„Czy Zamawiający dopuszcza aparat umożliwiający wykonywanie zabiegu HDF z POSTdylucją  bez udziału PREdylucji ?.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian.

Wymóg równoczesnej substytucji przed i po filtrze w trakcie zabiegów hemofiltracji i hemodiafiltracji jest istotnym parametrem dotyczącym sposobu prowadzenia zabiegu. HDF jest najczęściej stosowanym zabiegiem nerkozastępczym.

2.	Pytanie nr 2 do punktu nr 7

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu przystosowanego do montażu opcjonalnego zintegrowanego modułu do prowadzenia antykoagulacji  cytrynianowej, zawierającego pompę do podawania cytrynianu oraz pompę do podawania Ca++/Mg++.”

Odpowiedź: Zamawiający  utrzymuje zapis bez zmian

Istotą zapisu punktu 7 był parametr określający możliwości wykonania antykoagulacji cytrynianowej z zastosowaniem cytrynianów w niskim stężeniu, a więc bezpiecznym dla pacjenta. Ponadto Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest wyposażony w pompy infuzyjne i dlatego nie ma wymogu wyposażania aparatu w dodatkowe pompy infuzyjne.

3.	Pytanie nr 3 do punktu nr 10

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu posiadając komunikację z operatorem poprzez wygodne pokrętło nawigacyjne z funkcją zatwierdzania w miejsce ekranu dotykowego.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

4.	Pytanie nr 4 do punktu nr 11

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu , który do wykonywania wymaganych zabiegów nie wymaga wprowadzania imienia, nazwiska i wagi pacjenta.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

5.	Pytanie nr 5 do punktu nr 12

„Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie do przetargu aparatu z rejestracją zdarzeń i możliwością ich archiwizacji i analizy w okresie 72h ?”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian.

Zabiegi ciągłe trwają często dłużej niż 72 godziny. Wymóg dotyczy archiwizacji całego zabiegu bez względu na ilość filtrów zmienionych w czasie jego trwania.

6.	Pytanie nr 6 do punktu nr 21

„Czy Zamawiający dopuści do przetargu rozwiązania polegającego na zastosowaniu jednego, uniwersalnego zestawu niezależnie od prowadzonej terapii a zatem nie wymagającego identyfikacji zarówno setu jak i filtra.”

Odpowiedź: Zamawiający utrzymuje zapis bez zmian.

Identyfikacja zestawu jest parametrem eliminującym ewentualne błędy obsługi dotyczące nastaw jak i trybów realizowanych zabiegów.

7.	Pytanie nr 7

„Czy Zamawiający będzie wymagał aby aparat umożliwiał zmianę zabiegu podczas prowadzenia jednej terapii u pacjenta bez konieczności wymiany zestawu?”

Odpowiedź: Dla Zamawiającego powyższy warunek nie jest warunkiem eliminującym.

8.	Pytanie nr 8

„Prosimy o  wyjaśnienie czy ze względu na powszechne stosowanie płynów dwuwęglanowych należy zaoferować model aparatu wyposażony w automatycznie odpowietrzanie układu?”

Odpowiedź :  Gazowanie płynów dwuwęglanowych (wydzielanie dwutlenku węgla ) występuje w trakcie ich podgrzewania. Zamawiający nie określił w SIWZ wymogu podgrzewania płynu substytucyjnego lub dializacyjnego dlatego też układ odpowietrzający nie jest wymagany

9.	Pytanie nr 9

„Prosimy o  wyjaśnienie czy ze względów ekonomicznych należy zaoferować model aparatu przystosowany do pracy z hemofiltrami innych producentów? (bez ryzyka utraty gwarancji).”

Odpowiedź:  Zamawiający nie określa rodzaju zamawianego filtru

10.	Pytanie nr 10

„Prosimy o  wyjaśnienie czy ze względów ekonomicznych należy zaoferować model aparatu przystosowany do pracy z płynami substytucyjnymi innych producentów? (bez ryzyka utraty gwarancji).”

Odpowiedź: Zamawiający nie określa rodzaju stosowanych płynów.

11.	Pytanie nr 11 do punktu nr 23

„Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający inne rozwiązanie –DATABOX umożliwiające zbieranie i archiwizację danych dotyczącą prowadzonej terapii.”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Oryginał pisma wysłano pocztą

Zamawiający prosi o niezwłoczne potwierdzenia otrzymania  niniejszego pisma  ( nr faksu   0-22  /34-96-223 )

Otrzymano dn......................  podpis Wykonawcy............................